ZAŁĄCZNIK  NR 1 - formularz ofertowy

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

Zakup i dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do oznaczeń (badań) hematologicznych

wraz z dzierżawą aparatury

Producent / Firma:  Analizator I  ..............................................................        Analizator II …………………………………..........

Urządzenie / Typ:   Analizator I    ............................................................        Analizator II ...............................................................

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę odczynników, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do badań hematologicznych (w ilości i asortymencie określonym

w tabeli 1) wraz z dzierżawą aparatury (analizator podstawowy i analizator dodatkowy) do przeprowadzenia zautomatyzowanych badań na okres 36 miesięcy

- przyłączenie analizatorów do systemu informatycznego Eskulap (interfejs programowy pomiędzy analizatorami a LIS Eskulap)

- dostawa komputera, monitora i drukarki zewnętrznej, które umożliwią pracę analizatorów w systemie Eskulap

- serwis techniczny i aplikacyjny

- naprawy i przeglądy okresowe sprzętów  2 razy w roku, co 6 miesięcy,

- interwencja serwisu w czasie do 24 h; w przypadku awarii, wykonanie badań na koszt Wykonawcy w innym laboratorium

- szkolenia personelu w siedzibie Zamawiającego

- udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości

- dostawa sumatora hematologicznego

Wszystkie wyszczególnione składowe oferowanej aparatury, odczynniki, materiały eksploatacyjne i jednorazowego użytku w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań należy podać w tabeli ofertowej.

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez okres umowy tj. 36 miesięcy.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu użytkowania aparatury (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem CL).

Zaleca się dokonanie ustaleń warunków technicznych podłączenia sprzętów z Kierownikiem CL oraz Kierownikiem Działu Eksploatacji Szpitala.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby Wykonawca dołączył do oferty  (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego):

- Deklaracje CE - dla aparatury oraz odczynników.

- Opis zaoferowanej aparatury zawierający jego szczegółowe dane w formie odrębnych opracowań (Zamawiający dopuszcza np.: katalogi, ulotki, instrukcje). Potwierdzenie wyciągami z oryginalnych instrukcji producenta  - dotyczy następujących parametrów: tabela 2, Lp. 3 do 13, 17 do 22 i 24 do 26 oraz tabela 3, Lp. 1 do 4.

- Metodyki /ulotki zawierające informacje dotyczące odczynników, kalibratorów, kontroli i innych oferowanych materiałów.

- Dokument potwierdzający autoryzację serwisu oferowanych analizatorów, wystawiony Wykonawcy przez producenta analizatora.

- Instrukcje obsługi zaoferowanych analizatorów.

UWAGA! Dokumentacja dot. pkt 3 i 5 – Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do oferty w formie elektronicznej (płyta CD lub Pendrive).

Wraz z dostawą analizatora Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego (Kierownikowi CL):

- Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych.

- Instrukcję obsługi aparatury, metodyki badań.

Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego i wyposażenia służącego do rozbudowy laboratoryjnego systemu informatycznego:

Stacja robocza:

procesor: 2-rdzeniowy, 4-watkowy, min częst. 3,0 GHz

pamięć RAM: min. 4 GB

dysk twardy: min. 500 GB

DVD-RW +/- RW

karta graficzna,

karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet RJ-45

obudowa: Small Form Factory

porty i złącza: min. 8 portów USB w tym min. 2 porty USB 3.0,

serial port - RS 232, 2 szt. PS/2, porty video: 1szt. VGA - 1 szt. DVI-D

porty audio: wyj. słuch. i wej. mikrofonowe - z przodu obudowy jak i z tyłu

klawiatura USB

mysz laserowa USB

oprogramowanie: Win8 Pro/ 64-bit.

Monitor: 19 cali w formacie 5:4

Drukarka: Laserowa, monochromatyczna, druk dwustronny na papierze A4/A5, min 20-25 str/min

Czytnik kodów kreskowych: podłączany do klawiatury lub portu USB, czytający kod 128C, programowalny suffix i prefix

Kabel transmisyjny: kabel pomiędzy aparatem laboratoryjnym a komputerem

Oprogramowanie: interfejs programowy pomiędzy aparatem lab. a szpitalnym oprogramowaniem: Eskulap

TABELA 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ofertę należy sporządzić z uwzględnieniem terminów przechowywania odczynników na pokładzie analizatora.

Ilości odczynników należy oszacować z uwzględnieniem, że 40% badań będzie wykonywana pojedynczo, poza seriami (pojedyncze podanie)

| Lp. | Przedmiot zamówienia Ilość analiz / 36 miesięcy | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki wymagane do wykonania 238 000 morfologii w tym: 99 000 z DIFF za pomocą dwóch oferowanych analizatorów oraz 12 000 z retikulocytami i 10 000 płynów z jam ciała z rozdziałem krwinek białych za pomocą przynajmniej jednego analizatora | I analizator - 172 000 badań morfologii, w tym co najmniej: • 12 000 badań wykonane łącznie z retikulocytami (CBC+RET lub CBC+DIFF+RET) • 69 000 badań wykonane łącznie z DIFF (CBC+DIFF) • 10 000 badań płynów z jam ciała II analizator - 66 000 badań morfologii, w tym co najmniej: • 30 000 badań wykonane łącznie z DIFF (CBC+ DIFF) |
| 2. 3 | Materiały kontrolne i kalibratory Materiały eksploatacyjne | Wykonawca wyszczególnia ilości wraz z podaniem cen jednostkowych oraz wielkości opakowania, które zapewnią wykonanie zaplanowanej ilości badań w ciągu 3 lat. Ilość materiałów kontrolnych ma zapewnić wykonanie kontroli: - parametrów krwi na trzech poziomach - parametrów płynów na dwóch poziomach minimum 7 razy w tygodniu przez cały okres trwania umowy |
| 4. | Dzierżawa aparatów (systemu) | Opis I analizatora i II analizatora – parametry graniczne Tabela 2 Opis parametrów zestawu komputerowego - str.2 (ponadto Wykonawca dostosuje parametry zestawu komputerowego do możliwości podłączenia obu zaoferowanych analizatorów) |

TABELA 2: Zestawienie parametrów wymaganych - granicznych (minimalnych)

| Lp. | Analizator I : parametry wymagane (graniczne) | Parametry wymagane | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator hematologiczny w pełni automatyczny, rok produkcji nie wcześniej niż 2015, z pełną gwarancją eksploatacyjną, po przeglądzie | Tak |  |  |
| 2. | Odczynniki robocze, materiały kontrolne, akcesoria, części zamienne pochodzą od jednego producenta - producenta analizatora | Tak |  |  |
| 3. | Wydajność pomiarowa minimum 100 oznaczeń na godzinę w trybie CBC+DIFF | Tak |  |  |
| 4. | Ocena minimum następujących parametrów: liczba krwinek czerwonych, stężenie hemoglobiny, hematokryt, wskaźniki czerwonokrwinkowe: MCV MCH MCHC, RDW CV, RDW SD, liczba płytek krwi, wskaźniki PCT, PDW, MPV, erytroblasty liczba krwinek białych, ilość i zawartość procentowa: neutrocytów, limfocytów, monocytów, bazocytów, eozynocytów, niedojrzałych granulocytów liczba i odsetek retikulocytów oraz odsetek niedojrzałych retikulocytów Wszystkie parametry raportowane na wyniku. | Tak |  |  |
| 5. | Bezpośrednie różnicowanie WBC dokonywane przy zastosowaniu technologii cytometrii przepływowej i pomiar optyczny | Tak |  |  |
| 6. | Oznaczanie PLT metodą optyczną | Tak |  |  |
| 7. | Sposób podawania próbki: 1. automatyczny z podajnika dostosowanego do różnego typu probówek z możliwością załadowania co najmniej 50 probówek na 1 ml krwi 2. manualny z otwartej dowolnej probówki i próbki pediatrycznej | Tak |  |  |
| 8. | Objętość próbki krwi nie większa niż 100μl – wykonanie CBC+DIFF+RET w dowolnym systemie podawania, przy jednej aspiracji próbki | Tak |  |  |
| 9. | Minimalny zakres liniowości bez wykonywania rozcieńczeń: WBC do 350 x10³/μl PLT do 5 000 x10³/μl | Tak |  |  |
| 10. | Dodatkowy pomiar dla próbek leukopenicznych | Tak |  |  |
| 11. | Pomiar RET w automatycznym systemie podawania razem z CBC+DIFF, przy jednej aspiracji próbki | Tak |  |  |
| 12. | Oznaczanie całkowitej liczby komórek jądrzastych, erytrocytów, różnicowanie krwinek białych w płynach ustrojowych: płyn mózgowo-rdzeniowy, płyny z jam ciała | Tak |  |  |
| 13. | Wprowadzenie do aparatu próbek CITO w systemie otwartym lub zamkniętym | Tak |  |  |
| 14. | Materiały kontrolne: 3 poziomy do krwi i 2 poziomy do płynów, kontrolujące wszystkie parametry pomiarowe aparatu minimum 7 razy w tygodniu przez cały okres trwania umowy | Tak |  |  |
|  | Analizator II : parametry wymagane (graniczne) |  |  |  |
| 15. | Analizator hematologiczny w pełni automatyczny, fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2017, z pełną gwarancją eksploatacyjną | Tak |  |  |
| 16. | Odczynniki robocze, materiały kontrolne, akcesoria, części zamienne pochodzą od jednego producenta - producenta analizatora | Tak |  |  |
| 17. | Wydajność pomiarowa minimum 50 oznaczeń na godzinę w trybie CBC+DIFF | Tak |  |  |
| 18. | Ocena minimum następujących parametrów: liczba krwinek czerwonych, stężenie hemoglobiny, hematokryt, wskaźniki czerwonokrwinkowe: MCV MCH MCHC, RDW CV, RDW SD, liczba płytek krwi, wskaźniki : PCT, PDW, MPV, liczba krwinek białych, ilość i zawartość procentowa: neutrocytów, limfocytów, monocytów, bazocytów, eozynocytów | Tak |  |  |
| 19. | Bezpośrednie różnicowanie WBC dokonywane przy zastosowaniu technologii cytometrii przepływowej i pomiar optyczny | Tak |  |  |
| 20. | Sposób podawania próbki: manualny z dowolnej probówki lub próbki pediatrycznej podstawianej bezpośrednio pod igłę | Tak |  |  |
| 21. | Objętość próbki krwi nie większa niż 25 μl - wykonanie CBC+DIFF | Tak |  |  |
| 22. | Minimalny zakres liniowości bez rozcieńczeń: WBC do 300 x10³/μl PLT do 2 500 x10³/μl | Tak |  |  |
| 23. | Materiały kontrolne (3 poziomy) kontrolujące wszystkie parametry pomiarowe aparatu | Tak |  |  |
|  | Analizator I i II: parametry wymagane (graniczne) – dotyczy każdego z oferowanych analizatorów |  |  |  |
| 24. | Wszystkie odczynniki potrzebne do badań całkowicie bezcyjankowe | Tak |  |  |
| 25. | Codzienna procedura konserwacyjna wyłączająca analizator z pracy na maksymalnie 30 minut / dobę i niewymagająca ingerencji w analizator, | Tak |  |  |
| 26. | Automatyczne czyszczenie sondy pobierającej | Tak |  |  |
| 27. | Parametry materiałów kontrolnych wczytywane za pomocą kodu kreskowego lub nośnika trwałego | Tak |  |  |
| 28. | Wbudowany program kontroli jakości z zastosowaniem reguł Westgarda z graficzną i statystyczną oceną wyników kontroli | Tak |  |  |
| 29. | Automatyczne monitorowanie i prezentacja stanu odczynników z uwzględnieniem ich ilości, terminu ważności oraz możliwość archiwizacji wymiany odczynników | Tak |  |  |
| 30. | Pamięć wyników kontroli jakości, możliwość archiwizacji na innych nośnikach informatycznych | Tak |  |  |
| 31. | Flagowanie wyników patologicznych | Tak |  |  |
| 32. | Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych w celu porównania wyników wybranego pacjenta | Tak |  |  |
| 33. | Czas naprawy do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii | Tak |  |  |
| 34. | Przeglądy okresowe analizatorów - 2 w ciągu roku Oferent zapewnia autoryzowany serwis – aktualną autoryzację wystawioną przez producenta analizatora należy dołączyć do oferty; wyklucza się podwykonawstwo serwisu | Tak |  |  |
| 35. | Dostarczenie UPS (podtrzymanie pracy analizatorów w przypadku zaniku zasilania z sieci elektryczne na minimum 20 minut) i zapewnienie jego ciągłej sprawności: naprawy | Tak |  |  |
| 36. | Dwukierunkowa komunikacja z LIS Eskulap z wykorzystaniem kodów kreskowych i danych numerycznych | Tak |  |  |
| 37. | Dostarczenie, montaż i uruchomienie analizatorów do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. | Tak |  |  |
| 38. | Podłączenie analizatorów do systemu informatycznego Eskulap w terminie do 2 tygodni od dnia instalacji do sprzętu komputerowego będącego własnością Zamawiającego (materiały do przyłączenia dostarcza Wykonawca) | Tak |  |  |
| 39. | Dostawa sumatora hematologicznego do krwi obwodowej | Tak |  |  |
| 40. | Szkolenie personelu w obsłudze analizatorów i interpretowaniu wyników w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |  |
| 41. | Dostarczenie z dostawą instrukcji obsługi analizatorów w języku polskim w wersji papierowej | Tak |  |  |
| 42. | Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego, z wyłączeniem materiałów kontrolnych, które należy zaoferować w ilości zgodnej z wymaganą częstotliwością oznaczania i harmonogramem | Tak |  |  |
| 43. | Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w okresie lipiec 2018 do czerwiec 2021: analizator I - CBC, DIFF, RET analizator II - CBC, DIFF (2 próbki kontrolne przynajmniej raz na kwartał na każdy analizator np. program Labquality (należy podać rodzaj oferowanej kontroli) | Tak |  |  |
| 44. | Potwierdzenie parametrów wymaganych zawartych w tabeli 2 Lp. 3 do 13, 17 do 22 i 24 do 26 i w tabeli 3 Lp.1 - 4 wyciągami z instrukcji producenta – należy dołączyć do formularza ofertowego | Tak |  |  |

TABELA  3:  Zestawienie parametrów technicznych (ocena parametrów technicznych)

| L.p. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametr IG tj. promielocyty+mielocyty+metamielocyty dostępny na obu oferowanych analizatorach | Tak/Nie |  |  | TAK – 15 NIE - 1 |
| 2. | Parametr NRBC i korekta liczby leukocytów w trybie CBC (dotyczy przynajmniej jednego z oferowanych analizatorów) | Tak/Nie |  |  | TAK - 15 NIE - 1 |
| 3. | Jeden materiał kontrolny umożliwiający kontrolę wszystkich wymaganych parametrów krwi tj. morfologię, DIFF i retikulocyty; proszę podać jaki | Tak/Nie |  |  | TAK - 15 NIE - 1 |
| 4. | Oba oferowane analizatory pracują przy użyciu tych samych odczynników | Tak/Nie |  |  | TAK - 10 NIE - 1 |

### Uwaga!  Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi! W Tabeli  2 w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK  i wymagane jest wypełnienie rubryki „Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków”. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru traktowany będzie jako brak danego parametru i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

W Tabeli 3  w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK lub NIE zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem

w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku (i zostanie oceniony w sposób szczegółowo określony w tabeli).

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (20)

Ocena parametrów technicznych (20%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji analizatorów i ich parametrów technicznych.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowane) analizatory są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu analizatorów spełniających wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

Tabela ofertowa (cena oferty)

UWAGA! Ofertę należy sporządzić z uwzględnieniem terminów przechowywania odczynników na pokładzie analizatora.

Ilości odczynników należy oszacować z uwzględnieniem, że 40% badań będzie wykonywana pojedynczo, poza seriami (pojedyncze podanie).

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki* (aparat I) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiały kontrolne * * Kalibratory (analizator I) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Akcesoria i materiały zużywalne,eksploatacyjne * * * (analizator I) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynniki * (analizator II ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Materiały kontrolne * * Kalibratory (analizator II ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Akcesoria i materiały zużywalne,eksploatacyjne * * * (analizator II ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dzierżawa systemu (wymienić wszystkie składowe ) |  |  |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
| Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł | ... zł | ... zł |

*    z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z siwz.

* *    z wyszczególnieniem wszystkich materiałów, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z siwz

*  *  *  z wyszczególnieniem wymaganego rodzaju materiału w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości zgodnie z siwz

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp:

W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący,  z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji. Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

…………………………………………………………………………………

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy