(PN 5/14)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

## Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do badań

## koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Producent / Firma: ............................................................................

Urządzenie / Typ: .............................................................................Rok produkcji……………..

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych zużywalnych do badań koagulologicznych - w ilości

odpowiedniej do ilości wykonywanych badań (wg poniższego wykazu - w tabeli nr 1) wraz z dzierżawą analizatora przystosowanego

do przeprowadzenia badań (umowa na okres 30 miesięcy)

- serwis techniczny i aplikacyjny, przeglądy gwarancyjne oraz części zamienne

- przyłączenie analizatora do systemu informatycznego Eskulap (materiały potrzebne do przyłączenia dostarcza Wykonawca)

- Wykonawca zapewni:

1) sprzęt do stanowiska roboczego: komputer z monitorem i drukarką zewnętrzną, które zapewnią pracę w systemie informatycznym Eskulap

oraz stół na zestaw oferowanej aparatury

2) udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości

3) klimatyzację pomieszczenia; serwis i okresowe przeglądy klimatyzatora po stronie Wykonawcy

Zaleca się dokonanie wizji lokalowej w celu zapewnienia funkcjonalnego rozmieszczenia oferowanego sprzętu w pracowni Zamawiającego

(po uprzednim uzgodnieniu terminu z kierownikiem laboratorium)

Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego i wyposażenia służącego do rozbudowy laboratoryjnego systemu informatycznego

(oferowany sprzęt fabrycznie nowy):

Stacja robocza: procesor Intel i3 lub lepszy, pamięć RAM 8GB, HDD min. 500 GB SATA, DVD-RW, karta graficzna,

minimum 6 porty USB – w tym min. 2 USB 3.0  z przodu obudowy, zasilacz z certyfikatem 80 PLUS bronze – 350W.

karta sieciowa 10/100/1000, klawiatura, mysz optyczna, UPS min. 400 VA

System operacyjny: Win 7 Professional – 64 bit.

Monitor w formacie 5:4 min. 19” LCD,

Drukarka: laserowa, monochromatyczna, druk dwustronny na papierze A4/A5, min.20-25 str/min.

Czytnik kodów kreskowych spełniający warunki: podłączany do klawiatury lub USB, czytający kod 128C, programowalny suffix i prefix

Oprogramowanie użytkowe: Eskulap  „Laboratorium”

Wymagane (w cenie oferty) warunki serwisowe: - naprawy i przeglądy okresowe analizatora,

- interwencja serwisu w czasie do 24 godzin

W celu potwierdzenia , że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do oferty:

- Certyfikaty CE dla analizatora i odczynników.

- Opis zaproponowanego przedmiotu zamówienia zawierający jego szczegółowe dane w celu potwierdzenia spełnienia wymagań zapisów specyfikacji, np.: katalogi, ulotki, instrukcje, inne dokumenty

- Metodyki do testów (odczynniki, kalibratory, kontrole) w języku polskim

Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i szkodliwych.

TABELA NR 1 – ilość badań:

| Lp. | Rodzaj testów | Ilość badań/ 30 miesięcy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PT / INR wskaźnik Quicka | 32 000 |  |
| 2. | APTT | 44 000 |  |
| 3. | Fibrynogen | 44 000 | met. Clausa; minimalny zakres pomiarowy: 60 do 800 mg/dl |
| 4. | D – dimery | 24 000 | liniowość testu bez rozcieńczenia minimum 7,0 mg/l; w przypadku zaoferowania testu o niższej liniowości należy uwzględnić to w ilości zaoferowanego odczynnika i przyjąć szacunek, że wyniki 15% badań znajdują się powyżej 4,0mg/l |
| 5. | Antytrombina | 27 000 |  |
| 6. | Aktywność anty Xa heparyn | 1 500 |  |

Ilości materiałów należy oszacować z uwzględnieniem, że 40% spośród zaplanowanej ilości badań będzie wykonywana poza seriami badań.

Ilości oferowanych materiałów należy oszacować według stabilności na pokładzie analizatora.

Ilość materiałów kontrolnych zapewni wykonanie kontroli każdego rodzaju badania na dwóch poziomach (normalnym i patologicznym) każdego dnia, tj. 7 dni w tygodniu. Materiał kontrolny należy oszacować z uwzględnieniem warunków przechowywania oraz objętości wymaganych do analizy łącznie z objętością martwą (dane wskazane w metodykach).

Wszystkie materiały eksploatacyjne i jednorazowego użytku w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań z wyszczególnieniem rodzajów materiałów – należy podać w tabeli ofertowej.

Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p. | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy | Opis oferowanych warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | W pełni zautomatyzowany analizator koagulologiczny wraz ze sprzętem do stanowiska roboczego | Tak |  |  |
| 2. | Analizator rok produkcji 2010 do 2014, po przeglądzie, w pełni sprawny, z pełną gwarancją eksploatacyjną | Tak |  |  |
| 3. | Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanych sprzętów (wystąpienie 3 krotnej w ciągu 3 miesięcy awarii będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatury wraz z pokryciem wszystkich kosztów) | Tak |  |  |
| 4. | Analizator typu „random access” z możliwością pracy w trybie CITO | Tak |  |  |
| 5. | Możliwość wykonywania równocześnie pomiarów metodami wykrzepialną, chromogenną i immunologiczną | Tak |  |  |
| 6. | Wydajność oznaczeń: minimum 240 PT/godzinę | Tak |  |  |
| 7. | Odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne oraz analizator pochodzące od jednego producenta | Tak |  |  |
| 8. | Przebijak korków zamkniętego pobrania | Tak |  |  |
| 9. | Oddzielne igły pipetujące dla odczynników i prób badanych | Tak |  |  |
| 10. | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora | Tak |  |  |
| 11. | Możliwość wykorzystania próbek pierwotnych i wtórnych; Akceptowane zastosowanie probówek bez konieczności separacji osocza (w tym probówki o wymiarach 13x75mm, na objętość krwi 2,7ml i 1,8ml) oraz kubki typu „cup” | Tak |  |  |
| 12. | Automatyczna identyfikacja próbek badanych i odczynników poprzez kody paskowe | Tak |  |  |
| 13. | Możliwość doładowywania: odczynników, próbek, kuwet bez przerywania pracy analizatora | Tak |  |  |
| 14. | Automatyczna kalibracja – zapamiętywanie krzywych kalibracyjnych | Tak |  |  |
| 15. | Automatyczne rozcieńczanie próbek i kalibratorów | Tak |  |  |
| 16. | Możliwość automatycznego powtarzania pomiarów wyników poza liniowością z możliwością programowania wg kryteriów zadanych przez użytkownika | Tak |  |  |
| 17. | Możliwość podglądu przebiegu reakcji i odtworzenia jej w postaci wykresu | Tak |  |  |
| 18. | Możliwość przeprogramowania priorytetu próbki na tryb CITO w trakcie pracy analizatora; każda pozycja próbkowa może być pozycją pilną | Tak |  |  |
| 19. | System kontrolowania ilości odczynników na pokładzie analizatora poprzez bieżące monitorowanie | Tak |  |  |
| 20. | Odczynnik do PT w oparciu o tromboplastynę rekombinowaną ludzką o ISI 1,0 ± 0,1 | Tak |  |  |
| 21. | Minimalny zakres pomiarowy dla fibrynogenu: 60 do 800 mg/dl przy pierwszym oznaczeniu; zapewnienie kontroli patologicznej do fibrynogenu < 100mg/dl | Tak |  |  |
| 22. | Ciekłe, gotowe do użycia odczynniki do APTT i D-dimera | Tak |  |  |
| 23. | Ilości materiałów oszacowane z uwzględnieniem warunków przechowywania oraz objętości wymaganych do analizy łącznie z objętością martwą (dane wskazane w metodykach) | Tak |  |  |
| 24. | Program kontroli jakości /kontrola dzienna i zbiorcza/ Karty Levey-Jeningsa i Reguły Westgarda | Tak |  |  |
| 25. | Możliwość przechowywania wyników badań, kontroli i kalibracji w bazie danych | Tak |  |  |
| 26. | Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości PT/INR, APTT, fibrynogen, AT, D-dimer: program Riqas na lata 2015,2016,2017 (1 sprawdzian na miesiąc) | Tak |  |  |
| 27. | Dostawa całego sprzętu w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy | Tak |  |  |
| 28. | Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym Eskulap | Tak |  |  |
| 29. | Podłączenie analizatora do systemu Eskulap na koszt Wykonawcy w terminie do 2 tygodni od zainstalowania | Tak |  |  |
| 30. | Podtrzymanie pracy analizatora i urządzeń dodatkowych np. stacja robocza w przypadku awarii zasilania na minimum 20 min (dostawa UPS) | Tak |  |  |
| 31. | Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim | Tak |  |  |
| 32. | Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty | Tak |  |  |
| 33. | Serwis i okresowe przeglądy konserwacyjne (minimum 2 w roku) oraz części zamienne w czasie trwania umowy w cenie oferty | Tak |  |  |
| 34. | Czas reakcji serwisu i usunięcia awarii do 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego | Tak |  |  |
| 35. | W przypadku awarii Wykonawca pokryje koszty wykonania badań w innym laboratorium | Tak |  |  |
| 36. | Dostarczenie ulotek wykonawczych testu dla wszystkich odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych w języku polskim w formie pisemnej wraz z ofertą | Tak |  |  |
| 37. | Termin ważności odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych - minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | Tak |  |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

W przypadku, gdy w rubryce „PARAMETRY WYMAGANE” wymagana jest odpowiedź TAK to Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubrykach: „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY” oraz „OPIS”. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji analizatora i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, iż oferowany w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowany) analizator jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu analizatora spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry. Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji analizatora i jego parametrów technicznych.

Tabela ofertowa (cena oferty)

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalibratory * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiały kontrolne * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne* * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa systemu |  |  |  | 30 miesięcy |  |  |  |  |
|  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł | ... zł | ... zł |

*  z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi na 30 miesięcy (tabela nr 1)

* *   z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów kalibratorów, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi na 30 miesięcy (tabela nr 1)

* * * z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów materiałów kontrolnych, w ilościach które zapewnią wykonanie kontroli badań na dwóch poziomach,

tj. normalnym i patologicznym każdego dnia, tzn. 7 dni w tygodniu

* * * * z wyszczególnieniem wymaganego rodzaju materiału i podaniem cen w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań w okresie 30 miesięcy

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy