Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PN 5/15)

## ...........................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nazwa urządzenia: ........................................................

### Producent: ......................................................................

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę

### przy ocenie i porównaniu złożonych ofert:

| ASORTYMENT | CENA NETTO | VAT (w %) | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Stacjonarny system do badań polisomnograficznych |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

| LP | PARAMETRY | WYMOGI (warunki /parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I |  |
| 1 | Producent/kraj | PODAĆ |  |
| 23 | Model/typ | PODAĆ |  |
| 3 | Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowe | TAK/PODAĆ |  |
| II | Stacjonarny system do badań polisomnograficznych - 1 sztuka |
| 1 | Stacjonarny system do badań polisomnograficznych (PSG) dzieci od 3 r.ż i dorosłych wraz z oprogramowaniem umożliwiającym automatyczną analizę danych | TAK |  |
| 2 | Urządzenie spełnia techniczne kryteria AASM z 2007 roku dotyczące urządzeń rejestrujących | TAK |  |
| 3 | Ilość dostępnych, jednocześnie rejestrowanych kanałów: min. 55 | TAK/PODAĆ |  |
| 4 | Jednoczesnego podłączenia i rejestracji następującej ilości dedykowanych kanałów: - 19 x EEG, - 2 x EOG, - 7 x EKG, - 8x EMG, w tym 3 podbródkowe -czujnik ciśnienia -czujnik przepływy powietrza temperatury -czujnik pozycji ciała -mikrofon -czujnik aktywności ruchowej szt 2 - elektrody uziemienia oraz elektrod referencyjnych (A1, A2) - 8 kanałów cyfrowych -2 kanaly analogowe Graficzne oznaczenia podłączeń w/w odprowadzeń na głowicy, ułatwiające obsługę urządzenia. | TAK/PODAĆ |  |
| 5 | Zbieranie danych: min 16 bitów/próbka | TAK/PODAĆ |  |
| 6 | Próbkowanie sygnału EEG do 2000 Hz | TAK/PODAĆ |  |
| 7 | Min. 500 Hz częstotliwość próbkowania dla kanałów EEG, EOG, EMG, EKG i chrapania | TAK/PODAĆ |  |
| 8 | Min. 100 Hz częstotliwość próbkowania dla sygnału przepływu z kaniuli i termistora oraz pasów rejestrujących wysiłek oddechowy pacjenta | TAK/PODAĆ |  |
| 9 | Rejestracja chrapania poprzez mikrofon | TAK |  |
| 10 | Jednoczesna rejestracja przepływu powietrza poprzez czujnik termistorowy i ciśnieniowy (kaniula) | TAK |  |
| 11 | Czujniki pomiaru wysiłku oddechowego w technologii RIP. Graficzne oznaczenie miejsc podłączenia czujników, ułatwiające obsługę urządzenia. | TAK |  |
| 12 | Rejestracja „Chin EMG” za pomocą 3 dedykowanych odprowadzeń (złote elektrody miseczkowe) przy jednoczesnym zapisie ruchów obu kończyn dolnych (złote elektrody miseczkowe). Graficzne oznaczenie miejsc podłączenia elektrod, ułatwiające obsługę urządzenia. | TAK |  |
| 13 | Zapis (SpO2), HR (częstotliwość pracy serca) i krzywej pulsu Graficzne oznaczenie miejsca podłączenia czujnika. | TAK |  |
| 14 | Rejestracja zapisu EKG. Graficzne oznaczenie miejsc podłączenia elektrod | TAK |  |
| 15 | 8 kanałów DC | TAK/PODAĆ |  |
| 16 | Przy miareczkowaniu pod kontrolą PSG za pomocą urządzeń typu AutoCPAP i BiLevel różnych producentów, jednoczesna rejestracja przepływu powietrza i ciśnienia terapeutycznego. Zapis kanałów terapeutycznych zintegrowany z danymi diagnostycznymi. | TAK |  |
| 17 | Głowica podłączana do stacji głównej za pomocą kabla ze złączem umożliwiającym jej proste podłączenie/rozłączenie od stacji, bez konieczności odłączania czujników | TAK |  |
| 18 | System dostosowany do pracy w sieci szpitalnej. Osobne adresy IP dla: stacji głównej, komputera gromadzący dane i kamery cyfrowej | TAK |  |
| 19 | Zintegrowane zabezpieczenie przed utratą danych PSG w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, typu awaria komputera systemowego, w czasie akwizycji | TAK |  |
| 20 | Rozpoczęcia i zakończenia badania: - z pozycji stacji głównej oraz - z pozycji komputera systemowego | TAK |  |
| 21 | Zapis badania na dysku lub karcie pamięci wewnątrz stacji głównej | TAK |  |
| 22 | System polisomnograficzny z możliwością rozbudowy do 32 kanałowego EEG | TAK |  |
| 23 | Kompatybilny, zaawansowany system nadzoru i zdalnego sterowania z pozycji komputera systemowego zaoferowanego urządzenia do terapii pod kontrolą polisomnografii | TAK |  |
|  | Kompletny cyfrowy tor wideo - 1 sztuka |
| 24 | Pełna synchronizacja cyfrowego zapisu wideo obrazu wideo z zapisem sygnałów PSG | TAK |  |
| 25 | Kamera na podczerwień spełniająca następujące wymagania: - osobny numer IP - umożliwiająca zdalne sterowanie poprzez sieć (zmiana ZOOM, położenia, obrotu obrazu) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie polisomnograficzne - 2 sztuki |
| 26 | Oprogramowanie kompatybilne z zaoferowanym systemem polisomnograficznym, umożliwiające analizę i gromadzenie danych Skonfigurowanie oraz instalacja programu na komputerze wskazanym przez szpital | TAK |  |
| 27 | Automatyczna i manualna analiza badania | TAK |  |
| 28 | Manualnej analizy w czasie trwania badania | TAK |  |
| 29 | Eksport danych do formatu PDF | TAK |  |
| 30 | Brak opłaty licencyjnej za oprogramowanie | TAK |  |
| 31 | Środowisko pracy: Windows 7 Professional 32 i 64 bity, Windows 8 | TAK |  |
| 32 | Hasło dostępu ograniczające dostęp osób trzecich do bazy danych pacjentów | TAK |  |
| 33 | Zintegrowany interfejs HL7 | TAK |  |
| 34 | porównywania analiz tego samego badania wykonywanych przez różnych użytkowników | TAK |  |
| 35 | Filtry EKG dla kanałów neurologicznych usuwające artefakty QRS | TAK |  |
| 36 | Rejestracja PTT oraz fali tętna | TAK |  |
| 37 | Jednoczesny, ciągły pomiar i rejestracja impedancji dla odprowadzeń kanałów elektrofizjologicznych wraz z danymi polisomnograficznymi na ekranie komputera w czasie trwania badania oraz po zgraniu badania. | TAK |  |
| 38 | Kontrola impedancji niepowodująca zaprzestania rejestracji danych PSG | TAK |  |
| 39 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania przez 5 lat od daty podpisania umowy zakupu | TAK |  |
|  | Wyposażenie do systemu polisomnograficznego |
| 40 | System polisomnograficzny wyposażony w: - komputer PC min.: procesor dual core 2,3GHz , Windows 7 Professional (32 bity), min 6 GB pamięć RAM, 500 GB HDD, Microsoft Word, myszka optyczna, klawiatura, nagrywarka DVD, drukarka laserowa. - monitor o min. przekątnej ekranu 24 cale i rozdzielczości 1600x1200. | TAK |  |
| 41 | 2 kpl pasów do pomiaru wysiłku oddechowego metodą indukcyjną (R IP) wraz z niezbędnymi akcesoriami, Możliwość prania, w rozmiarze peditrycznym i dla dorosłych | TAK |  |
| 42 | Czujnik Pulsoksymetrii - 2 sztuki w tym rozmiar pediatryczny i dla dorosłych | TAK |  |
| 43 | Kamera IP na podczerwień, umożliwiająca zdalne sterowanie, wraz z niezbędnymi akcesoriami w zestawie - 1sztuka | TAK |  |
| 44 | Czujnik rejestracji pozycji ciała - 1 sztuka | TAK |  |
| 45 | Termistor ustno-nosowy: - 2 sztuki w tym pediatryczny i dla dorosłych | TAK |  |
| 46 | Czujnik różnicowy ciśnienia umożliwiający zapis przepływu powietrza i ciśnień z urządzeń typu CPAP i BiPAP różnych producentów w zakresie do 40cmH20 | TAK |  |
| 47 | Mikrofon - 1 sztuka | TAK |  |
| 48 | Zestaw złotych elektrod miseczkowych do EEG, EOG, EMG - 1 zestaw | TAK |  |
| 49 | Zestaw elektrod do EKG - 1 zestaw | TAK |  |
| 50 | Kaniule nosowe. 50 sztuk pediatrycznych oraz 50 szt dla dorosłych | TAK |  |
| 51 | Kompatybilny, zaawansowany system nadzoru i zdalnego sterowania z pozycji komputera systemowego zaoferowanego urządzenia do terapii pod kontrolą polisomnografii | TAK |  |
| 52 | 1x urządzenie typu AutoCPAP kompatybilne z zaoferowanym systemem PSG do automatycznego miareczkowania ciśnień terapeutycznych, spełniające następujące wymagania: | TAK |  |
|  | Min. 7 trybów pracy, w tym: CPAP, AutoCPAP, AutoCPAP z funkcją komfortu (min. 3 poziomy nastaw) w czasie wydechu | TAK |  |
|  | Zestaw akcesoriów niezbędnych do zdalnego sterowania urządzeniem z pozycji komputera zbierającego dane i jednoczesnego podłączenia go do zaoferowanego systemu do badań polisomnograficznych | TAK |  |
|  | Przy podłączeniu do systemu polisomnograficznego dodatkowo zintegrowany z danymi PSG zapis ciśnień, wycieków powietrza, częstości oddechów i objętości oddechowych pacjenta z AutoCPAP | TAK |  |
| 53 | Silikonowe maski nosowe spełniające następujące wymagania: - wielorazowego użytku z podwójną warstwą silikonowej poduszki - do każdej maski po dwie, kompatybilne z korpusem maski, silikonowe poduszki o różnych rozmiarach . 1sztuka w rozmiarze S 1sztuka w rozmiarze M | TAK |  |
| 54 | Maski silikonowe ustno-nosowe spełniające następujące wymagania: - wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji - port wydechowy w kolanku obrotowym - kompatybilność każdego z 4 rozmiarów poduszki silikonowej z korpusem maski. 2 sztuki z poduszkami silikonowymi w 4 różnych rozmiarach do każdej maski Stojak na przewody, elektrody, czujniki - szt. 1 | TAK |  |

Urządzenie fabrycznie nowe.

Oferowane urządzenie musi być kompletne, tj. gotowe do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).

Termin gwarancji: ….. miesięcy (gwarancja minimalna - 24 miesiące) - wypełnia Wykonawca.

Brak wskazania terminu gwarancji będzie skutkować przyznaniem przez Zamawiającego

ilości punktów za najkrótszy przewidziany (w SIWZ) termin gwarancji.

W przypadku, gdy Dostawca nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego (w okresie gwarancji), bezpośredni użytkownik wyrobu medycznego nie traci gwarancji na urządzenie.

Uwaga!

### W kolumnie „WARUNKI / PARAMETRY GRANICZNE”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy