# dot.: PN 5/17

Załącznik nr 2

...................................., dnia ..................................... (

..................................................  (

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY ......................................................................................(

SIEDZIBA .............................................................................................................. (

REGON ................................................. NIP ......................................................... (

TELEFON  ............................................

adres elektroniczny (e-mail) .......................................................... (do kontaktu z Zamawiającym!)(

- wypełnić

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT (w %) | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko do znieczulenia ogólnego |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/ parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent/kraj | PODAĆ |  |
| 2 | Model/typ | PODAĆ |  |
| 3 | Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowe | TAK/PODAĆ |  |
| I | Aparat do znieczulania na podstawie jezdnej | TAK |  |
|  | Min. 1 szuflada na drobne akcesoria oraz blat do pisania | TAK |  |
|  | Uchwyt butli tlenowej i podtlenku azotu | TAK |  |
|  | Dodatkowe gniazda elektryczne (minimum 2 gniazda) AC 230 V50 Hz | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2 powietrze) z sieci centralnej szpitala | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie gazowe z butli (N2O, O2) | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 30 minut | TAK |  |
|  | Reduktory do butli O2 i N2O ze złączami gwintowymi zgodnymi z PN wyposażone w manometr i przyłącze do aparatu. | TAK |  |
|  | Ssak napędzany powietrzem z regulacją siły ssania i zbiornikiem o pojemności min 0,5l oraz zapasowy wymienny zbiornik na wydzieliny | TAK |  |
|  | Uchwyt do minimum 2 parowników. | TAK |  |
|  | Wystawiona przez producenta deklaracja lub dystrybutora kompatybilności oferowanego aparatu z oferowanym monitorem pacjenta. | TAK |  |
|  | SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW | TAK |  |
|  | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 23%, 24 % lub 25% | TAK |  |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami, minimalny przepływ gazów 500 ml/min lub mniej | TAK |  |

|  | UKŁAD ODDECHOWY | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji o niskiej podatności – w komplecie zestaw drenów dla dorosłych oraz zestaw dla dzieci i noworodków-podgrzewany lub układ oddechowy z nawilżaczem | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe | TAK |  |
|  | Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności minimum 0,7 l | TAK |  |
|  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną. | TAK |  |
|  | RESPIRATOR ANESTETYCZNY | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji | TAK |  |
|  | Tryb ręczny | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny | TAK |  |
|  | VCV – wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
|  | PCV – wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
|  | PSV – wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem | TAK |  |
|  | SIMV | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji ciśnieniowo kontrolowanej z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, AutoFlow) | TAK |  |
|  | Regulacje | TAK |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu przy wentylacji CMV minimum 2:1 do 1:4 (podać zakres) | TAK |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 5 do 90 /min (podać zakres) | TAK |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej minimum 20 do 1400 ml w trybie objętościowym (podać zakres) | TAK |  |
|  | PEEP – dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 4 do 20 cmH2O (podać zakres) | TAK |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 50 hPa (podać zakres) | TAK |  |
|  | Regulacja czasu Plateau wdechu w zakresie minimum: 5 – 50% czasu wdechu (podać zakres) | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Niskiej objętości minutowej | TAK |  |
|  | Wysokiej objętości minutowej | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |
|  | Alarm Apnea | TAK |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |
|  | Pomiar objętości oddechu Vt podąć zakres, | TAK |  |
|  | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej (f) | TAK |  |
|  | Ciśnienia szczytowego w formie liczbowej | TAK |  |
|  | Ciśnienia średniego w formie liczbowej | TAK |  |
|  | Ciśnienia PEEP w formie liczbowej | TAK |  |
|  | Częstość oddychania | TAK |  |
|  | Analiza MAC w aparacie lub monitorze pacjenta | TAK |  |
|  | Kapnografia i kapnometria w aparacie lub monitorze pacjenta | TAK |  |
|  | Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka w aparacie lub monitorze pacjenta | TAK |  |
|  | Pomiar gazów przez jeden dren dołączony bezpośrednio do kolanka układu oddechowego bez dodatkowych elementów, które zwiększają przestrzeń martwą | TAK |  |

|  | Pomiar ciśnienia tlenu w butlach awaryjnych na panelu przednim aparatu | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prezentacja graficzna | TAK |  |
|  | Prezentacja parametrów znieczulenia na kolorowym minimum 12 calowym ekranie aparatu | TAK |  |
|  | Obrazowanie na kolorowym minimum 12 calowym ekranie aparatu krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Obrazowanie na kolorowym minimum 12 calowym ekranie aparatu pętli oddechowej ciśnienie/objętość | TAK |  |
|  | Obrazowanie trendów stężenia zastosowanych lotnych środków anestetycznych – minimum 6 godzin | TAK |  |
|  | Mocowanie monitora (dolna krawędź monitora ) respiratora na wysokości większej lub równej 1000mm od podłogi | TAK/podać |  |
|  | Komunikacja z całym systemem w języku polskim | TAK |  |
| II | MONITOR PACJENTA DO STANOWISKA DO ZNIECZULANIA | TAK |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Monitor modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe i programowe przenoszone miedzy monitorami bez udziału serwisu. Moduły obsługiwane poprzez monitor w pełnym zakresie funkcji. | TAK |  |
|  | Monitor dla pełnego zakresu pacjentów: noworodków, dzieci i dorosłych. | TAK |  |
|  | System monitorowania zapewniający nieprzerwane, pełne i jednoczesne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku | TAK |  |
|  | System zapewniający przenoszenie danych pacjenta z monitora do monitora przez sieć przewodową przesyłu danych oraz kartę pamięci. | TAK |  |
|  | Wewnętrzna pamięć przynajmniej 50 zdarzeń zawierających przynajmniej po cztery odcinki wybranych krzywych dynamicznych do późniejszej analizy lub wydruku, zapisywanych ręcznie i automatycznie w czasie alarmów | TAK |  |
|  | Ekran regulowany | TAK |  |
|  | Pojedynczy kolorowy ekran w postaci panelu LCD TFT o przekątnej przynajmniej 12’’. W komplecie ekran kopiujący minimum 17” LCD TFT klasy medycznej wraz z uchwytem do ściany oraz przewodem min. 20 m. | TAK |  |
|  | Minimum 6 krzywych na ekranie (nie tylko EKG) | TAK |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim /obsługa całego systemu w języku polskim/ | TAK |  |
|  | Zasilanie | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V 50 Hz | TAK |  |
|  | Mocowanie monitora | TAK |  |
|  | Dolna krawędź monitora mocowana na wysokości od 1200 mm od podłogi | TAK |  |
|  | Bezpieczne i wygodne zamocowanie zestawu monitorującego do aparatu. Odpowiednie uchwyty i akcesoria do zamocowania monitora. | TAK |  |
|  | MIERZONE PARAMETRY | TAK |  |
|  | EKG | TAK |  |
|  | Monitorowanie 7 odprowadzeń jednocześnie z przewodu 5-żyłowego. | TAK |  |
|  | W komplecie filtr zakłóceń elektrochirurgicznych | TAK |  |
|  | Analiza częstości akcji serca i arytmii jednocześnie przynajmniej w 2 odprowadzeniach | TAK |  |

|  | Odprowadzenie do analizy dowolnie wybierane przez użytkownika | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analiza odcinka ST | TAK |  |
|  | Podstawowa analiza arytmii | TAK |  |
|  | W komplecie przewód EKG do podłączenia 3 elektrod oraz przewód do podłączenia minimum 5 elektrod | TAK |  |
|  | W komplecie przewód do podłączenia 3 elektrod noworodkowych wraz z 300 sztukami elektrod jednorazowych | TAK |  |
|  | Oddech | TAK |  |
|  | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | TAK |  |
|  | Saturacja (SPO2) Nellcor Oximax | TAK |  |
|  | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec oraz uniwersalny czujnik Y | TAK |  |
|  | System monitorowania zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |
|  | W komplecie przewód i trzy mankiety różnych rozmiarów dla dorosłych, dwa mankiety dla dzieci i 30 jednorazowych mankietów noworodkowych (po 10 w trzech różnych rozmiarach) | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury | TAK |  |
|  | W komplecie czujnik temperatury powierzchniowy i głębokiej | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury (0,1°C lub lepsza | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |
|  | Przynajmniej 2 tory pomiarowe z możliwością rozbudowy o kolejne tory pomiarowe | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień | TAK |  |
|  | Moduł pomiaru głębokości uśpienia BIS podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie funkcji wraz akcesoriami | TAK |  |
|  | Moduł pomiaru zwiotczenia mięśni NMT podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie funkcji wraz z czujnikiem dla dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Układy alarmowe | TAK |  |
|  | Czasowe zawieszanie alarmu dźwiękowego | TAK |  |
|  | Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności | TAK |  |
|  | Trendy | TAK |  |
|  | Minimum 24 godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów | TAK |  |
|  | Kalkulator dawek leków | TAK |  |
|  | W komplecie połączenie aparatu do znieczulania z monitorem pacjenta. | TAK |  |
|  | Połączenie aparatu do znieczulania z monitorem pacjenta Wyświetlanie na ekranie monitora i ekranie kopiującym minimum następujących parametrów: stężenia O2, N2O oraz środków znieczulających, Pinsp, MAP, PEEP, MV, częstości oddechów f, VTexp, ciśnienia pauzy PLAT, wdechowego O2, pętli: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, krzywej ciśnienia. | TAK |  |
|  | System umożliwiający rozbudowę o podgląd danych życiowych pacjenta z monitorów i centrali na komputerach PC podłączonych do sieci szpitala | TAK |  |
| Inne |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać. |  |
|  | DTR w wersji polskie i angielskiej w wersji elektronicznej w formacie PDF | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej(PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |

Parametry techniczno - użytkowe podlegające ocenie punktowej (w ramach kryterium: Ocena parametrów technicznych)

Tabela nr 2. Zestawienie parametrów ocenianych

| LP | Parametry | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE (podać) | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opis) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator napędzany elektrycznie - brak zużycia gazu napędzającego - brak powstawania AutoPEEP przy dużych przepływach | TAK/NIE |  |  | Tak - 15 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Zastawka APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania zastawki do minimum | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Automatyczny test kontrolny aparatu sprawdzający poprawność działania urządzenia, niewymagający ingerencji użytkownika w trakcie trwania procedury | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Kompatybilność oferowanego monitora pacjenta z monitorami systemu Infinity posiadanymi przez szpital na bloku operacyjnym. Kompatybilność modułów, przewodów, czujników, możliwość spięcia w jedną sieć z centralą pielęgniarską | TAK/NIE |  |  | Tak - 15 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o jednoczesną prezentację w celu porównania, wartości parametrów zapamiętanej pętli referencyjnej i aktualnie kreślonej pętli oddechowej: Pmax, Vt, Cpat | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o prezentację trendów lub minitrendów dla: O2 zużycie (różnica między wdechowym i wydechowym stężeniem O2 w odniesieniu do wentylacji minutowej), Cpat/PEEP, MV*CO2 (emisja CO2) | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o prezentację wartości objętości minutowej oddechów spontanicznych i oddechów mechanicznych: MV i MVspont | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 pkt Nie - 1 pkt. |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Dostawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone i uruchomione urządzenie.

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

Uwaga!

W kolumnie „PARAMETR GRANICZNY” (Bez oceny punktowej):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETR OFEROWANY”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy