# dot.: PN 5/17

Załącznik nr 5

...................................., dnia ..................................... (

..................................................  (

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY ......................................................................................(

SIEDZIBA .............................................................................................................. (

REGON ................................................. NIP ......................................................... (

TELEFON  ............................................

adres elektroniczny (e-mail) .......................................................... (do kontaktu z Zamawiającym!)(

- wypełnić

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT (w %) | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| APARAT DO OZNACZEŃ ACT |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| 1 | Producent/kraj | Podać |  |
| 2 | Model/typ | Podać |  |
| I | Parametry ogólne |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowo – akumulatorowe (zasilacz wbudowany) | Tak/podać |  |
|  | Urządzenie przenośne | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w jedna komorę pomiarową podzieloną na dwa kanały pomiarowe (komora pomiarowa stanowi jednocześnie blok nagrzewania ) wyświetlacz główny-ustawień oraz podwójny wyświetlacz danych pomiarowych czasu krzepnięcia klawiaturę numeryczną do wprowadzenia danych | Tak |  |
|  | Urządzenie pracujące na podwójnych plastikowych kartidżach Wyposażane w ruchome tłoku mieszające reagent z krwią Tłoki usytuowane pionowo w kartidżach Kartridż ze znacznikiem poziomu ilości podanej krwi | Tak |  |
|  | Zastosowanie kartidży do pomiaru czasu koagulacji w zakresach w zakresach niskich lub wysokich , kartridzy z heparynazą | Tak |  |
|  | Urządzenie posiadające dodatkowo termometr do pomiaru w bloku nagrzewania | Tak |  |
| II | INNE |  |  |
| 1 | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej(PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej(PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |

Parametry techniczno - użytkowe podlegające ocenie punktowej (w ramach kryterium: Ocena parametrów technicznych)

Tabela nr 2. Zestawienie parametrów ocenianych

| LP | Parametry | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wybór rodzaju kartidża w menu ustawień aparatu w zależności od potrzeb | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Zapamiętywanie danych | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 punktów Nie - 1 punkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Dostawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone i uruchomione urządzenie.

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

Uwaga!

W kolumnie „PARAMETR GRANICZNY” (Bez oceny punktowej):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETR OFEROWANY”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy