PN 6/13 - ZAŁĄCZNIK NR 1 (formularz ofertowy)

## WADIUM: 10.000,00 PLN

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | Urządzenie / Typ | Producent / Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobista pompa insulinowa (fabrycznie nowa) dla dzieci | 104 szt. |  |  |  |  |  |  |

### SPECYFIKACJA OSOBISTEJ POMPY INSULINOWEJ (warunki graniczne):

| Zatrzymanie pompy | Alarm informujący o zatrzymaniu pompy TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
| --- | --- |
| Blokada pompy | Wymagana blokada uniemożliwiająca przypadkowe lub zamierzone zmiany funkcji pompy przez dziecko, poza wiedzą rodzica TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
| Programowanie bolusa : | Prostego / Standard | Dokładność nie mniejsza niż 0.1j/bolus TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
|  | Przedłużonego / Prostokątnego | Dokładność nie mniejsza niż 0.1j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej, niż 7 godzin TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
|  | Złożony / Podwójny / Wielofalowy | Dokładność nie mniejsza niż 0.1j/bolus TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
| czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej: | Ustawiania: | procentowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, przynajmniej co 30 minut TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
|  | Likwidowanie czasowej zmiany bazy / dawki podstawowej | Samoistna; możliwość wyłączenia sygnału dźwiękowego TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
|  | Czas | Do 24 godz TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
| Programowanie bazy: | Wprowadzanie przepływów godzinowych (ilość jednostek/godzinę) | Dokładność nie mniejsza niż 0,05 j. / h TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
|  | liczba zapamiętanych profili | Minimum dwa dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
| Pamięć pompy | Historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, wypełnień drenów | Minimum 90 dni z pompy lub za pomocą programu komputerowego poprzez czytnik Firma dostarcza gratis program i urządzenia konieczne do sczytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię . Udostępnienie programu pacjentom na życzenie bezpłatnie Historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka, i godzina ich podania Historia wypełnień drenu Wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione: stosowana w tym dniu baza podstawowa, czasowa zmiana bazy - wskazane oznaczenie odróżnialne od regularnego programu, zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy zaznaczenie momentu wypełnień drenu, wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa, w tym przedłużonego – wskazane zaznaczenie bolusów innymi kolorami lub symbolami Historia alarmów Bezpośrednio z pompy: Aktualne dawki w bazie, minimum ostatnie 20 bolusów (dawki i rodzaj), średnie dawki dobowe z ostatnich 14 dni, historia wypełnień drenu, TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
| Kalkulator bolusa wewnętrzny (w pompie) lub zewnętrzny (w pilocie pompy) | ustawienie w kilku przedziałach czasowych oraz z możliwością wyboru przez użytkownika ustawień: a) mg/dl lub mmol/l b) gramy lub ww w kalkulatorze bolusa możliwość funkcji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
| Wypełnienia drenu | Nieograniczona liczba wypełnień drenów w ciągu doby rejestrowana w pamięci pompy TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
| Zestawy infuzyjne Cena osprzętu 10 wkłuć w cenie refundowanej minimum jednego rodzaju w cenie nie większej niż 300 zł) | Wkłucia: metalowe (sztywne) oraz z tworzyw sztucznych (elastyczne) Długość drenu - dostępne co najmniej dwie różne długości TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
| Serwis | Kontakt telefoniczny 24 godziny na dobę z przedstawicielem firmy znającym dokładnie zasady działania pompy (wszystkie możliwe alarmy, błędy) - całodobowa infolinia TAK (opisać) Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
|  | Strona internetowa z niezbędnymi informacjami technicznymi oraz sposobem kontaktu z serwisem TAK (opisać) Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
|  | Edukacja w zakresie technicznej obsługi pompy prowadzona przez przedstawicieli firmy (o zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy - podpisuje kartę szkolenia). TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
|  | Wymiana pompy w ciągu 24 godzin (dni robocze) TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
|  | Przesyłka pompy na koszt firmy TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
| Baterie-zasilanie pompy | Ogólno dostępne baterie (w powszechnie dostępnych placówkach handlowych tj. sieciach supermarketów, stacjach paliw, kioskach, sklepach ze sprzętem AGD i RTV, ew. aptekach) TAK (opisać) Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
|  | Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70 % TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
| Gwarancja | Co najmniej 4 lata na wszystkie elementy pompy TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
| Menu | W pełnym zakresie język polski TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
| Instrukcja obsługi | W pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Uwaga!

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji pomp i ich parametrów technicznych.

Wykonawca zobowiązany jest składać Szpitalowi do 10 dnia - raz w miesiącu (za miesiąc ubiegły), raport o przyjętych zgłoszeniach awarii pomp (przez okres trwania gwarancji). W przypadku braku takich zgłoszeń obowiązek składania raportu również istnieje.

Wykonawca gwarantuje nie mniej niż 10 wkłuć w cenie refundowanej przez NFZ (zarówno metalowych jak i teflonowych).

Wyposażenie dodatkowe (zestaw startowy):

- Zestaw infuzyjny,

- Zbiornik na insulinę 2 x (strzykawka/rezerwuar),

- Etui,

- Klips,

- Baterie 2 x,

- Serter (urządzenie ułatwiające wprowadzenie wkłucia pod skórę).

...........................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy