## dot.: PN 11/13

## ...........................................

(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Przedmiot zamówienia: Tomograf rezonansu magnetycznego

# Przedmiot oferty:	………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa aparatu:	………………………………………………………………………………………………………………….

Producent:	………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji:	2013 r. (aparat musi być fabrycznie nowy)

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę

### przy ocenie i porównaniu złożonych ofert:

| Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT (w %) | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Tomograf rezonansu magnetycznego |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia):

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wymogi (parametry) graniczne | Sposób oceny | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Magnes |  |  |  |
| 1.1. | System chłodzenia magnesu | Zamknięty; chłodzenie helem | Bez punktacji |  |
| 1.2. | Natężenie pola | ( 2,89 T; podać wartość | Bez punktacji |  |
| 1.3. | Rozkład linii 0,5 mT (x, y, z) od izocentrum | Max 3,0 x 3,0 x 5,0 m; podać wartości | Bez punktacji |  |
| 1.4. | Aktywny shim instalacyjny | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.5. | Aktywne ekranowanie przed wpływem zewnętrznych zmiennych interferencji pola magnetycznego (np. wywołanych poruszającymi się obiektami ferromagnetycznymi lub zakłóceniami z transformatorów – destabilizującymi stałe pole magnetyczne) funkcjonujące w trakcie wykonywania akwizycji danych (External Interference Shielding lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 1.6. | Średnica otworu pacjenta (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi i zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego przeznaczenia i obudowami gantry) | ≥ 60 cm; podać wartość | Wartość największa – 5 pkt, Pozostałe wartości – 1 pkt. |  |
| 1.7. | Całkowita długość gantry magnesu od przedniej do tylnej obudowy (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi i zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego przeznaczenia i obudowami gantry) | ≤ 200 cm; podać wartość | Wartość najmniejsza – 5 pkt, Pozostałe wartości – 1 pkt. |  |
| 1.8. | Homogeniczności pola | - | - |  |
| 1.8.a. | Typowa homogeniczność pola w małej kuli o średnicy 10 cm mierzona metodą VRMS | ≤ 0,01 ppm; podać wartość | Bez punktacji |  |
| 1.8.b. | Typowa homogeniczność pola w dużej kuli o średnicy 30 cm mierzona metodą VRMS | ≤ 0,2 ppm; podać wartość | Bez punktacji |  |
| 1.9. | Sprzętowa korekta homogeniczności pola wyższego rzędu po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych niezbędna do uzyskania wysokiej jakości obrazowania we wszystkich badaniach diagnostycznych | Tak / Nie, jeżeli tak – podać nazwę | Tak – 5 pkt. Nie – 1 pkt. |  |
| 1.10. | Magnes o geometrii homogeniczności zdefiniowanej jako objętość cylindryczna | Tak / Nie, jeżeli tak – podać nazwę | Tak – 5 pkt. Nie – 1 pkt. |  |
| 1.11. | Zużycie helu przy typowej pracy klinicznej z wyłączeniem ubytków przy pracach serwisowych | ≤ 0,01 l/godz; podać wartość | Bez punktacji |  |
| 1.12. | Całkowita waga gantry magnesu (magnes z czynnikiem kriogenicznym, z systemem „shim”, cewkami gradientowymi i zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego przeznaczenia i obudowami gantry) | Podać wartość | Bez punktacji |  |
| 2. | System gradientowy |  |  |  |
| 2.1. | Cewki gradientowe chłodzone wodą | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.2. | Maksymalna amplituda gradientów w każdej z osi dla max. pola widzenia (max FoV) | ≥ 33 mT/m; podać wartość | Wartość największa – 2 pkt, Pozostałe wartości – 1 pkt. |  |
| 2.3. | Maksymalna szybkość narastania gradientów („slew rate”) w każdej z osi, dla amplitudy podanej w punkcie 2.2. | ≥ 125 T/m/s; podać wartość | Wartość największa – 2 pkt, Pozostałe wartości – 1 pkt. |  |
| 3. | System RF |  |  |  |
| 3.1. | Ilość równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową (element antenowy – wzmacniacz – przetwornik A/D – rekonstruktor), obrazujących jednocześnie w maksymalnym polu widzenia (max FoV) | ≥ 24; podać wartość i dla podanej wartości określić konfigurację cewek oraz liczbę ich elementów antenowych w max. FoV | Wartość największa – 2 pkt, Pozostałe wartości – 1pkt |  |
| 3.2. | Max szerokość pasma dla każdego cyfrowego kanału odbiorczego | ≥ 1000 kHz; podać wartość | Bez punktacji |  |
| 3.3. | Technologia cyfrowej, światłowodowej transmisji sygnału odebranego, od pomieszczenia magnesu do maszynowni (OpTix, DirectRF, DirectDigital lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 3.4. | Technologia cyfrowej, światłowodowej transmisji sygnału nadawczego, od maszynowni do pomieszczenia magnesu (DirectRF lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie, jeżeli tak – podać nazwę | Tak – 3 pkt., Nie – 1 pkt. |  |
| 3.5. | Tor nadawczy wyposażony w technologię wielokanałowej transmisji, pozwalającej na optymalizację jednorodności pola B1 (MultiTransmit, MultiDrive, TimTX lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 4. | Cewki |  |  |  |
| 4.1. | Zintegrowana cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego zastosowania | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 4.2. | Wielokanałowa cewka typu array dedykowana do badań głowy (lub głowy i szyi), posiadająca min. 12 elementów obrazujących w obszarze głowy, pozwalająca na korzystanie z akwizycji równoległych w całym badanym obszarze (SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 4.3. | Wielokanałowa cewka typu array dedykowana do badań głowy i szyi (neuro-vascular) lub kombinacja cewki do głowy z cewką do szyi, posiadająca min. 16 elementów obrazujących w badanym obszarze, pozwalająca na korzystanie z akwizycji równoległych w całym badanym obszarze (SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 4.4. | Wielokanałowa cewka typu array lub kombinacja cewek dedykowana do badań całego kręgosłupa (odcinki szyjny + piersiowy + lędźwiowy) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, posiadająca min. 24 elementy obrazujące w badanym obszarze, pozwalająca na korzystanie z akwizycji równoległych w całym badanym obszarze (SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 4.5. | Wielokanałowa cewka typu array lub kombinacja cewek dedykowana do badań całego ośrodkowego układu nerwowego (głowa + cały kręgosłup) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, posiadająca min. 32 elementy obrazujące w badanym obszarze, pozwalająca na korzystanie z akwizycji równoległych w całym badanym obszarze (SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 4.6. | Wielokanałowa cewka typu array lub kombinacja cewek dedykowana do badań klatki piersiowej, jamy brzusznej lub miednicy, w zakresie min. 30 cm w osi z, posiadająca min. 12 elementów obrazujących w badanym obszarze, pozwalająca na korzystanie z akwizycji równoległych w całym badanym obszarze (SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 4.7. | Wielokanałowa cewka typu array lub kombinacja cewek dedykowana do badań całego tułowia, w zakresie min. 50 cm w osi z, posiadająca min. 16 elementów obrazujących w badanym obszarze, pozwalająca na korzystanie z akwizycji równoległych w całym badanym obszarze (SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 4.8. | Wielokanałowa cewka typu array o rozmiarach umożliwiających zastosowanie w badaniach pediatrycznych klatki piersiowej, jamy brzusznej lub miednicy, posiadająca min. 4 elementy obrazujące w badanym obszarze, pozwalająca na korzystanie z akwizycji równoległych w całym badanym obszarze (SENSE, iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 4.9. | Wielokanałowa cewka sztywna dedykowana do badania stawu kolanowego, nadawczo-odbiorcza lub odbiorcza posiadająca min 8 elementów obrazujących, umożliwiająca akwizycje równoległe całego obiektu (ASSET, iPAT, SENSE , SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę, typ cewki (nadawczo-odbiorcza lub odbiorcza) | 2 pkt. – cewka nadawczo-odbiorcza, 1 pkt. – cewka odbiorcza |  |
| 4.10. | Wielokanałowa cewka sztywna dedykowana do badania barku, posiadająca min 8 elementów obrazujących, umożliwiająca akwizycje równoległe całego obiektu (ASSET, iPAT, SENSE , SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 4.11. | Wielokanałowa cewka sztywna dedykowana do badania nadgarstka lub wielokanałowa elastyczna cewka płachtowa o wymiarach pozwalających na badanie nadgarstka, posiadająca min 4 elementy obrazujące, umożliwiająca akwizycje równoległe całego obiektu (ASSET, iPAT, SENSE , SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 4.12. | Wielokanałowa cewka sztywna dedykowana do badania stawu skokowego lub wielokanałowa elastyczna cewka płachtowa o wymiarach pozwalających na badanie stawu skokowego, posiadająca min 4 elementy obrazujące, umożliwiająca akwizycje równoległe całego obiektu (ASSET, iPAT, SENSE , SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 4.13. | Zestaw minimum 3 cewek elastycznych (typu flex) o różnych rozmiarach, każda posiadająca min. 4 elementy obrazujące, każda pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać liczbę zaoferowanych cewek, ich nazwy i rozmiary | > 3 cewki – 1 pkt. za każdą cewkę, = 3 cewki – 1 pkt. |  |
| 5. | Otoczenie pacjenta |  |  |  |
| 5.1. | Obciążenie stołu pacjenta (łącznie z ruchem pionowym) | ≥ 150 kg; podać wartość | Bez punktacji |  |
| 5.2. | Automatyczny przesuw stołu pacjenta (inicjowany software’owo z protokołu podczas akwizycji danych) umożliwiający badanie dużych obszarów ciała przy użyciu cewek dłuższych niż max FoV i/lub kilku cewek jednocześnie | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.3. | Zintegrowany marker laserowy /świetlny | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.4. | Dwa identyczne funkcjonalnie panele sterujące umieszczone na obudowie magnesu po obu stronach stołu pacjenta. | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.5. | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem, zintegrowany z systemem audio | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.6. | System nadzoru z kamerą obserwacji pacjenta i monitorem podglądowym w sterowni | Tak, | Bez punktacji |  |
| 5.7. | Oświetlenie w tunelu pacjenta o stałym lub regulowanym natężeniu | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.8. | Nawiew powietrza w tunelu pacjenta o stałej lub regulowanej sile | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.9. | System monitorowania sygnałów fizjologicznych pacjenta (EKG i częstotliwość oddechu i pulsu) dla wypracowywania sygnałów synchronizujących | Tak, podać sposób komunikacji systemu ze skanerem | Komunikacja przewodowa – 1 pkt. Komunikacja bezprzewodowa – 2 pkt. |  |
| 5.10. | Sygnalizacja dodatkowa(np. przycisk gruszka) | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.11. | Lusterko dla pacjenta do zastosowania w cewce głowowej | Tak | Bez punktacji |  |
| 6 | Aplikacje kliniczne |  |  |  |
| 6.1. | Badania neurologiczne | - | - |  |
| 6.1.a. | Rutynowe badania neurologiczne | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.1.b. | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie warstw czołowych, strzałkowych i osiowych skanu lokalizującego głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy i ewentualnych zmian patologicznych | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.1.c. | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań mózgu w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem (Brain Dot Engine lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak / Nie, jeżeli tak – podać nazwę | Tak – 3 pkt. Nie – 1pkt. |  |
| 6.1.d. | Techniki redukcji artefaktów ruchowych w badaniach głowy ważonych T2, T1 i FLAIR (BLADE, Propeller 3.0 lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.2. | Obrazowanie ważone dyfuzją (DWI) | - | - |  |
| 6.2.a. | DWI w oparciu o sekwencje typu single-shot EPI | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.2.b. | DWI z wysoką rozdzielczością, w oparciu o sekwencje typu non-single-shot (PSIF-Diffusion, High-Resolution Diffusion, Propeller lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.2.c. | Max wartość b w DWI | ≥ 10 000 s/mm2; podać wartość | Bez punktacji |  |
| 6.2.d. | Liczenie map ADC | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.2.e. | Automatyczne generowanie map TRACE i map ADC (Inline Diffusion lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.2.f. | Techniki redukcji artefaktów powstających na styku tkanki miękkiej i powietrza (tzw. suceptibility artifacts) w badaniach DWI głowy (DWI Propeller, RESOLVE lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.3. | Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI) | - | - |  |
| 6.3.a. | DTI w oparciu o Single Shot EPI | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.3.b. | Pomiary DTI z różnymi kierunkami | ≥ 150 kierunków; podać wartość | Wartość największa – 3 pkt, Pozostałe wartości – 1 pkt. |  |
| 6.3.c. | Traktografia tensora dyfuzji | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.4. | Obrazowanie ważone perfuzją (PWI) | - | - |  |
| 6.4.a. | PWI w oparciu o single-shot EPI | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.4.b. | Mapy TTP (Time-to-Peak) przy badaniach PWI | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.4.c. | Automatyczne generowanie map PWI typu GBP, PBP i TTP (Inline Perfusion lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.5. | Obrazowanie ważone podatnością (SWI) | - | - |  |
| 6.5.a. | Obrazowanie ważone podatnością magnetyczną tkanki SWI (Susceptibility Weighted Imaging, SWAN lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.6. | Spektroskopia wodorowa (MRS) | - | - |  |
| 6.6.a. | Spektroskopia protonowa metodą pojedynczego woksela SVS MRS (Single Voxel Spectroscopy) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.6.b. | Spektroskopia protonowa wielowokselową metodą przesunięcia chemicznego 2D i 3D CSI (Chemical Shift Imaging) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.7. | Angiografia MR (MRA) | - | - |  |
| 6.7.a. | Time-of-Flight MRA | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.7.b. | Phase Cntrast MRA | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.7.c. | Contrast-enhanced MRA (ceMRA) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.7.d. | Bolus Timing (Bolus Trak, Care Bolus, SmartPrep lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.7.e. | Dynamiczne 3D ceMRA | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.7.f. | Dynamiczne badania angiograficzne 4D (3D dynamiczne w czasie) obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia płucne, naczynia peryferyjne, z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalające na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania (TRICKS-XV, TWIST lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.7.g. | Bezkontrastowa technika MRA innego typu niż ToF i PC, przeznaczona do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń abdominalnych i peryferyjnych z wysoką rozdzielczością przestrzenną (INHANCE, NATIVE, TRANCE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.8. | Badania kardiologiczne (CMR) | - | - |  |
| 6.8.a. | Obrazowanie morfologii serca w badaniach CMR | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.8.b. | Badania CMR z tłumieniem sygnału krwi (Dark Blood Imaging) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.8.c. | Obrazowanie funkcji serca w badaniach CMR z opcją dynamiczną i prezentacją w formie CINE | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.9. | Badania w obszarze abdominalnym | - | - |  |
| 6.9.a. | Dynamiczne badania wątroby | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.9.b. | Cholangiografia | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.9.c. | Dedykowane protokoły pomiarowe i sekwencje umożliwiające wykonywanie badań dyfuzyjnych w obszarze body (DWIBS, REVEAL, Body Diffusion lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.9.d. | Nawigator 2D prospektywny dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu) – 2D PACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak / Nie, jeżeli tak – podać nazwę | Tak – 5 pkt. Nie – 1 pkt. |  |
| 6.10. | Badania ortopedyczne | - | - |  |
| 6.10.a. | Badania stawów żuchwowo-skroniowych | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.10.b. | Badania stawów kręgosłupa | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.10.c. | Badania barku | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.10.d. | Badania stawu łokciowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.10.e. | Badania nadgarstka, śródręcza i palców dłoni | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.10.f. | Badania stawu biodrowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.10.g. | Badania stawu kolanowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.10.h. | Badania stawu skokowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.11. | Obrazowanie równoległe | - | - |  |
| 6.11.a. | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 6.11.b. | Technika autokalibracji dla algorytmów SENSE, niewymagająca wykonywania oddzielnego pomiaru – skanu, w procesie kalibracji czułości cewek | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.11.c. | Technika autokalibracji dla algorytmów SMASH/GRAPPA, niewymagająca wykonywania oddzielnego pomiaru – skanu, w procesie kalibracji czułości cewek | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.11.d. | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie | ≥ 6; podać wartość | Wartość największa – 3 pkt, Pozostałe wartości – 1 pkt. |  |
| 6.12. | Techniki spektralnej saturacji/pobudzania | - | - |  |
| 6.12.a. | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.12.b. | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.12.c. | Częstotliwościowo selektywne pobudzanie tłuszczu | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.12.d. | Częstotliwościowo selektywne pobudzanie wody | Tak | Bez punktacji |  |
| 7 | Sekwencje |  |  |  |
| 7.1. | Spin Echo (SE) | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.2. | Inversion Recovery (IR) | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.3. | Gradient Echo / Fast Field Echo (GRE / FFE) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.3.a. | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednik | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.3.b. | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednik | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.3.c. | 2D i 3D Fast GRE / FFE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.3.d. | Szybkie 3D GRE / FFE z „quick fat saturation” (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.3.e. | 2D i 3D GRE / FFE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.3.f. | 2D i 3D GRE / FFE z full transverse rephrasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.3.g. | 2D i 3D GRE / FFE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.4. | Turbo Spin Echo / Fast Spin Echo (TSE / FSE) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.4.a. | Multi-Shot TSE / FSE | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.4.b. | Single-Shot TSE / FSE | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.4.c. | Turbo IR | Tak | Bez punktacji |  |
| 7.5. | Sekwencje 3D Constructive Interferencje in Steady State (FIESTA-C, CISS lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.6. | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (Vista, SPACE, CUBE lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 7.7. | Pakiet oprogramowania pozwalający na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only (DIXON, IDEAL lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 8 | Parametry obrazowania i parametry sekwencji |  |  |  |
| 8.1. | Min FoV | ≤ 0,5 cm; podać wartość | Bez punktacji |  |
| 8.2. | Max FoV | ( 50 x 50 x 45 cm (x, y, z); podać wartości | Wartość największa – 2 pkt, Pozostałe wartości – 1 pkt. |  |
| 8.3. | Matryca akwizycyjna 1024 x 1024, bez interpolacji | Tak | Bez punktacji |  |
| 8.4. | Min. grubość warstwy (skany 2D) | ( 0,2 mm; podać wartość | Wartość najmniejsza – 3 pkt, Pozostałe wartości – 1 pkt. |  |
| 8.5. | Min. grubość warstwy (skany 3D) | ( 0,1 mm; podać wartość | Wartość najmniejsza – 2 pkt, Pozostałe wartości – 1 pkt. |  |
| 8.6. | Max współczynnik przyspieszenia dla sekwencji Turbo Spin Echo/Fast Spin Echo (TSE, FSE) | ≥ 256; podać wartość | Bez punktacji |  |
| 8.7. | Max współczynnik dla sekwencji EPI | ≥ 256; podać wartość | Bez punktacji |  |
| 9 | Konsola sterująca |  |  |  |
| 9.1. | Komputer sterujący (procesor, system operacyjny) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 9.1.a. | Pojemność dysku HDD | ≥ 100 GB; podać wartość | Bez punktacji |  |
| 9.1.b. | Archiwizacja obrazów na CD-R i DVD z dogrywaniem DICOM’owego viewer’a umożliwiającego odtwarzanie obrazów na PC | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.2. | Komputer obrazowy (procesor, system operacyjny) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 9.2.a. | Matryca rekonstrukcyjna | 1024 x 1024 | Bez punktacji |  |
| 9.2.b. | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy pełnym FoV | ≥ 12 000 obrazów/s; podać wartość | Wartość największa – 2 pkt, Pozostałe wartości – 1 pkt. |  |
| 9.2.c. | Równoczesne skany i rekonstrukcja | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.3. | Monitor / monitory | - | - |  |
| 9.3.a. | Monitor / monitory w technologii LCD/TFT | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.3.b. | Przekątna monitora | Min. 18”; podać wartość | Bez punktacji |  |
| 9.3.c. | Matryca monitora | Min. 1280 x 1024; podać wartość | Bez punktacji |  |
| 9.4. | Oprogramowanie | - | - |  |
| 9.4.a. | Wykresy time-intensity dla badań dynamicznych z kontrastem | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.4.b. | Podstawowy pakiet oceny badań 2D MR | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.4.c. | Rekonstrukcje 3D typu MPR (Multi Planar Reconstruction) | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.4.d. | Rekonstrukcje 3D typu MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.4.e. | Rekonstrukcje 3D typu MinIP (Minimum Intensity Projection) | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.4.f. | Filtr obrazów | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.4.g. | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań obszarów większych niż FoV w jeden obraz funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny, tj. bez konieczności ingerencji operatora po wykonaniu badania takiego obszaru (Inline composing lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 9.4.h. | Oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii SVS, 2D CSI i 3D CSI | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| 9.5. | Praca w sieci | - | - |  |
| 9.5.a. | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.5.b. | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.5.c. | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.5.d. | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.5.e. | DICOM 3.0 – Modality worklist | Tak | Bez punktacji |  |
| 9.5.f. | DICOM 3.0 – MPPS | Tak | Bez punktacji |  |
| 10 | System postprocessingowy |  |  |  |
| 10.1. | Serwer postprocesingowy | - | - |  |
| 10.1.a. | Serwer postprocessingowy umożliwiający jednoczesną pracę użytkowników opisujących badania | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.1.b. | Parametry serwera: obudowa do zabudowy w szafie RACK 19 liczba procesorów: 2 pamięć RAM: min. 48 GB wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 pojemności macierzy: min. 1.2 TB minimum 2 karty graficzne nVidia Quadro 4000 lub równoważne redundantne zasilanie typu Hot-plug chłodzenie zestawem wentylatorów redundantnych napęd optyczny: DVD RW monitor administracyjny,klawiatura, mysz ups RACK 19 ‘’ | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.1.c. | Liczba licencji dla użytkowników opisujących badania | ≥ 4; podać | Bez punktacji |  |
| 10.1.d. | Pływające licencje umożliwiające zainstalowanie oprogramowania klienckiego na dowolnej liczbie stacji klienckich. | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.1.e. | Możliwość zdalnej pracy stacji klienckiej na serwerze, bez konieczności ściągania badania na stację kliencką. | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.1.f. | Liczba stacji diagnostycznych lekarskich możliwych do jednoczesnego podłączenia do serwera, na których są uruchamiane i będą w pełni niezależne sesje przetwarzania obrazów w zakresie opisanym poniżej, bez konieczności przesyłania obrazów na stację kliencką. Instalacja dodatkowego oprogramowania pomocniczego (ANTYWIRUS, ESKULAP PP, PAKIET BIUROWY OFFICE) bez utraty gwarancji oferenta przez szpital | ≥ 4; podać | Bez punktacji |  |
| 10.1.g. | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.1.h. | Serwisowanie, monitorowanie systemu oraz dokonywania aktualizacji oprogramowania zdalnie przez Internet przy wykorzystaniu szyfrowanego łącza np. łącza tunelowego VPN | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.2 | Funkcjonalności podstawowe serwera | - | - |  |
| 10.2.a. | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych TK i MR | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.2.b. | Jednoczesne ładowanie min dwóch zestawów danych tego samego pacjenta, również z różnych modalności (np. z TK i MR) | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.2.c. | Funkcjonalność 2D dla obrazów w standardzie DICOM 3.0 | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.2.d. | Funkcjonalność 3D, dla obrazów w standardzie DICOM 3.0 | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.2.e. | Rekonstrukcje 3D MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.2.f. | Rekonstrukcje 3D MinIP (Minimum Intensity Projection) | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.2.g. | Rekonstrukcje 3D VRT (Volume Rendering Technique) dla modelu z minimum 3000 obrazów | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.2.h. | Predefiniowana paleta ustawień dla VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.2.i. | Możliwość definiowania własnych ustawień VRT (presetów) do późniejszego wykorzystania | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.2.j. | Rekonstrukcje 3D typu MPR (Multi Planar Reconstruction), w tym wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.2.k. | Pomiary geometryczne (odległości, kąty) | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.2.l. | Synchronizacja wyświetlanych segmentów ekranu w zakresie przewijania i powiększania | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.2.ł. | Zapamiętanie wykonanych pomiarów i adnotacji wraz z towarzyszącymi im informacjami w rejestrze znalezisk badania z możliwością zapisu w archiwum badania wraz z wykonanymi pomiarami i towarzyszącymi obrazami | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.2.m. | Wizualizacja badań: TK, MR, USG, RTG. | Tak/Nie | Tak – 3 pkt. Nie – 1 pkt. |  |
| 10.2.n. | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem bieżącym. W przypadku odpowiedzi negatywnej (NIE) firma zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Działem Informatyki Szpitala przy konfiguracji środowiska informatycznego PACS | Tak/Nie | Tak – 3 pkt. Nie – 1 pkt. |  |
| 10.2.o. | Automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty. | Tak/Nie | Tak – 3 pkt. Nie – 1 pkt. |  |
| 10.2.p. | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania. Możliwość synchronicznego wyświetlania do 4 serii badania. | Tak/Nie | Tak – 3 pkt. Nie – 1 pkt. |  |
| 10.3 | Funkcjonalności zaawansowane serwera | - | - |  |
| 10.3.a. | Dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR stawów, kręgosłupa, wątroby, głowy, naczyń i serca | Licencja dla minimum 2 stacji diagnostycznych, podać | Bez punktacji |  |
| 10.3.b. | Subtrakcja obrazów MR | Licencja dla minimum 2 stacji diagnostycznych, podać | Bez punktacji |  |
| 10.3.c. | Wyznaczanie „Mean Curve” dla danych MR | Licencja dla minimum 2 stacji diagnostycznych, podać | Bez punktacji |  |
| 10.3.d. | Analiza wyników spektroskopii MR dla SVS, 2D i 3D CSI | Licencja dla minimum 1 stacji diagnostycznej, podać | Bez punktacji |  |
| 10.3.e. | Ilościowa analiza badań perfuzji neuro dla danych MR, a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników: - relMTT (relative Mean Transit Time) – relCBV (relative Cerebral Blood Volume) – relCBF (relative Cerebral Blood Flow) z wyznaczaniem różnicy perfuzja-dyfuzja | Licencja dla minimum 1 stacji diagnostycznej, podać | Bez punktacji |  |
| 10.3.f. | Oprogramowanie do analizy 2D i 3D badań Firm | Licencja dla minimum 1 stacji diagnostycznej, podać | Bez punktacji |  |
| 10.3.g. | Oprogramowanie do postprocesingu badań DTI obejmujących m.in. prezentacje obrazów 2D.3D i z kodowaniem kolorów | Licencja dla minimum 1 stacji diagnostycznej, podać | Bez punktacji |  |
| 10.3.h. | Oprogramowanie do analizy 2D i 3D tensora dyfuzcji oraz wizualizacji 2D i 3D traktografii tensora dyfuzji | Licencja dla minimum 1 stacji diagnostycznej, podać | Bez punktacji |  |
| 10.3.i. | Nakładanie kolorowych map pobudzeni na obrazy morfologiczne w 2D | Licencja dla minimum 1 stacji diagnostycznej, podać | Bez punktacji |  |
| 10.3.j. | Nakładanie kolorowych map pobudzeni na obrazy morfologiczne w 3D | Licencja dla minimum 1 stacji diagnostycznej, podać | Bez punktacji |  |
| 10.3.k. | Nakładanie map DTI na podgląd 2D badań Firm | Licencja dla minimum 1 stacji diagnostycznej, podać | Bez punktacji |  |
| 10.3.l. | Nakładanie map DTI i traktografii tensora dyfuzji na podgląd 3D badań Firm | Licencja dla minimum 1 stacji diagnostycznej, podać | Bez punktacji |  |
| 10.3.m | Zestaw aplikacji do oceny badań TK serca oraz naczyń, umożliwiających: analizę naczyniową badań automatyczne wyszukiwanie zatorów w naczyniach płucnych ocenę tętnic wieńcowych ocenę zwapnień naczyń wieńcowych typu Calcium Score ocenę parametrów czynnościowych lewej komory serca Oprogramowanie do usuwania kości metodą DSA w obrębie głowy i szyi | Tak / Nie, jeżeli tak – podać nazwę licencja dla minimum 1 stacji diagnostycznej | Tak - 2 pkt za każdą aplikację Nie - 1 pkt. |  |
| 10.3.n. | Zestaw aplikacji do oceny badań TK onkologicznych, umożliwiających: wirtualną kolonoskopię automatyczne wyszukiwanie polipów w jelicie grubym. automatyczny pomiar zmian ogniskowych w narządach miąższowych z podaniem min.: objętości, parametru RECIST, WHO synchroniczne przeglądanie badań porównawczych zmian ogniskowych, z co najmniej dwóch okresów czasowych ocenę zmian ogniskowych w płucach, z automatycznym wyszukiwaniem zmian guzkowych ocenę 3D miąższu płuc, w przypadkach POChP (COPD), automatyczną segmentację 3D płuc | Tak / Nie, jeżeli tak – podać nazwę licencja dla minimum 1 stacji diagnostycznej | Tak- 2 pkt za każdą aplikacje Nie -1 pkt |  |
| 10.4 | Lekarskie stanowiska diagnostyczne – 2 szt. | - | - |  |
| 10.4.a. | Komputer sterujący (procesor, system operacyjny) | Tak; podać | Bez punktacji |  |
| 10.4.b. | RAM | ≥ 8 GB, podać | Bez punktacji |  |
| 10.4.c. | Pojemność HDD | ≥ 250 GB, podać | Bez punktacji |  |
| 10.4.d. | Napęd DVD RW | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.4.e. | Stanowisko 3 monitorowe – 2 monitory diagnostyczne + 1 opisowy | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.4.f. | Monitory w technologii LCD/TFT | Tak | Bez punktacji |  |
| 10.4.g. | Przekątna monitora | Min. 18”; podać wartość | Bez punktacji |  |
| 10.4.h. | Matryca monitora | Min. 1280 x 1024; podać wartość | Bez punktacji |  |
| 10.4.i. | UPS | Tak | Bez punktacji |  |
| 11 | Wyposażenie pracowni |  |  |  |
| 11.1. | Niemagnetyczna leżanka do transportu pacjentów w pozycji leżącej | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.2. | Niemagnetyczny wózek inwalidzki do transportu pacjentów w pozycji siedzącej | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.3. | Detektor implantów metalowych ręczny | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.4. | Dwugłowicowa strzykawka automatyczna pracująca w środowisku 3T MR | Tak, podać typ | Bez punktacji |  |
| 11.5. | Klatka Faradaya wyposażona w min 1 okno i 1 drzwi, przepusty kablowe z filtrami, filtry wentylacyjne, wykładzinę antystatyczną, kanały kablowe, sufitowe i ścienne, wraz z dostawa i montażem Klatka musi zawierać elementy oświetleniowe i elementy wykończenia architektonicznego ścian wewnętrznych, podłogi i sufitu | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.6. | W klatce Faradaya umieszczona szafka na przechowywanie cewek i fantomów | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.7. | Gaśnica niemagnetyczna, pełna | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.8. | Pulsoksymetr kompatybilny ze środowiskiem magnetycznym | Tak, podać typ | Bez punktacji |  |
| 11.9. | Aparat (do znieczulenia ogólnego) spełniający wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy w środowisku urządzeń z magnesami o sile do 3-Tesli z uchwytem aktywnym do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie. W komplecie parownik Sevofluranu Wyposażony w kolorowy ekran do prezentacji parametrów wentylacji min. 6” Posiadający tryby wentylacji PCV (regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum od 10 do 50 cm H2O), VCV (zakres objętości oddechowej - minimum 50-1400), SIMV, SIMV/PS, PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu, z minimalnym zakresem PEEP minimum od 0 do 20 cm H2O Aparat musi posiadać alarmy wizualno-dźwiękowe min wysokiej wentylacji minutowej minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego niskiej wentylacji minutowej lub niskiej częstotliwości oddechów braku zasilania w energię elektryczną i braku zasilania w gazy oraz alarm bezdechu W skład aparatu wchodzi monitor parametrów życiowych min. 12’’spełniający wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy w środowisku urządzeń z magnesami o sile do 3-Tesli Wyposażony w wózek/stojaki na kółkach. Dodatkowo mocowanie do aparatu do znieczulenia Pomiar EKG, Sp02, pomiar ciśnienia inwazyjnego pomiar ciśnienia krwi i nieinwazyjnego, pomiar częstości oddychania, pomiar częstości oddechów. pomiar gazów anestetycznych Stężenia gazów anestetycznych: izofluran, sevofluran, desfluran, CO2, O2 i N2O – pomiar z automatycznym rozpoznawaniem używanego anestetyku. Komplet akcesoriów dla środowiska MRI do 3 T umożliwiających dokonywanie pomiaru Elektrody min 40szt ,(mankiety 4 kpl ,kable EKG, czujniki Sp02 ) dla dorosłych, dzieci i noworodków Aparat do znieczulenia jak i monitor parametrów życiowych wyposażony w awaryjne zasilanie elektryczne na minimum 40 minut | Tak, podać nazwę producenta | Bez punktacji |  |
| 11.10 | Zestaw fantomów do kalibracji system | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.11 | Stacja poglądowa technika kompatybilna z posiadanym przez szpital systemem Eskulap- Politechniki Poznańskiej z drukarką laserową nie gorszą niż hp1102w. | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.12 | Mobilna stacja przeglądowa do zdalnej konsultacji badań. | Tak | Bez punktacji |  |
| 11.13 | Robot do duplikowania płyt kompatybilny z posiadanym systemem RIS(Eskulap-Politechniki Poznańskiej) | Tak | Bez punktacji |  |
| 12 | Wymagania uzupełniające |  |  |  |
| 12.1. | Maksymalne uzupełnienie helu w magnesie przed przekazaniem uruchomionego systemu Zamawiającemu | Tak, w cenie oferty | Bez punktacji |  |
| 12.2. | Szkolenia aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego, min 12 dni roboczych – sukcesywnie po podpisaniu protokołu przekazania uruchomionego sprzętu | Tak, w cenie oferty | Bez punktacji |  |
| 12.3. | Materiały szkoleniowe – literatura fachowa o wartości min. 10.000 PLN wg cen rynkowych (po zaakceptowaniu przez Szpital jako Zamawiającego) | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.4. | Instrukcje obsługi w języku polskim przy dostawie systemu | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.5. | Szkolenie w ośrodku polskim wykonującym podobny profil badań przy wykorzystaniu skanera 3T dla 2 lekarzy i 2 techników z pokryciem kosztów noclegu i dojazdu przez 5 dni roboczych na każdą osobę | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.6. | Okres gwarancji min. 12 miesięcy (licząc od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru aparatu) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 12.7. | Każdy dzień przestoju aparatury z powodu awarii automatycznie wydłuża okres gwarancji o czas przestoju | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.8. | Możliwość zgłoszeń 24 godz./dobę przez 365 dni w roku | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.9. | Podjęcie działań serwisowych od momentu zgłoszenia awarii w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym - na warunkach umownych (dni robocze rozumiane od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | Max. do 24 godzin | Bez punktacji |  |
| 12.10. | Min. 10 letni okres (liczony od daty zakupu) zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.11 | Upgrade oprogramowania (w tym postprocessingowego) do aktualnej wersji wraz z szkoleniem personelu - w okresie gwarancji | Tak | Bez punktacji |  |
| 12.12 | Przeglądy okresowe zalecone przez producenta i naprawy w okresie gwarancyjnym dokonywane przez autoryzowany serwis - wliczone w cenę aparatu. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przeglądami oraz naprawami gwarancyjnymi tj. koszty dojazdów, robocizny oraz części i elementów zamiennych | Tak | Bez punktacji |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty:

Potwierdzenia materiałami informacyjnymi w języku polskim (np. prospektami, instrukcjami obsługi lub innymi danymi technicznymi) następujących parametrów technicznych (określonych w Załączniku nr 1 do siwz) - w punktach: 1.2; 1.8.a; 1.8.b; 1.9; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 6.1 (cały); 6.2 (cały); 6.6 (cały); 8 (cały); 10.1.b; 11.9.

Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa.

Uwaga!

### W kolumnie „WYMOGI / PARAMETRY GRANICZNE”:

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru (opis). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (10%)

Ocena parametrów technicznych (10%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu aparatury spełniającej wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowana w postępowaniu przetargowym aparatura jest kompletna i będzie (po zainstalowaniu) gotowa do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty (w tym certyfikaty wymagane dla wyrobów medycznych) potwierdzające dopuszczenie oferowanej aparatury do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy