Warszawa, dnia 11 lutego 2013 roku

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

Zamawiający:

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera

Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

Dział Zamówień Publicznych:

tel. +48 (61) 849-13-75, faks: +48 (61) 849-15-62

www.skp.ump.edu.pl, przetargispsk5@wp.pl

Odwołujący:

GE Medical Systems Polska Sp. z o. o.

ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa

tel. +48 (22) 330-83-00, faks: +48 (22) 330-83-83

reprezentowany przez przedstawicieli ujawnionych w załączonym odpisie z KRS

O D W O Ł A N I E

Na podstawie art. 182 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”, działając w imieniu GE Medical Systems Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („Odwołujący”), wnoszę odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia ("SIWZ") w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na "dostawę (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) tomografu rezonansu magnetycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu" (numer referencyjny PN 11/13) ("Postępowanie") ogłoszonym w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 31 stycznia 2013 r. pod nr 2013/S 022-033894.

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu, że: dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na treść oferty oraz w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, poprzez dobór parametrów i preferencje określonych rozwiązań technicznych, charakterystycznych dla wyrobów konkretnego producenta, czym uniemożliwił złożenie oferty Odwołującemu, wskutek czego w Postępowaniu zostały naruszone przepisy art. 7 ust. 1 i 3, art. 29 ust. 1 i 2 ustawy oraz inne przepisy przywołane w uzasadnieniu odwołania.

W wyniku naruszenia przepisów ustawy uszczerbku doznał interes Odwołującego w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia (został on pozbawiony możliwości złożenia ważnej i konkurencyjnej oferty), a tym samym Odwołujący został narażony na znaczną szkodę. Interes Odwołującego wyraża się również w tym, aby postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało zgodnie z przepisami prawa, a zawarta umowa nie była dotknięta sankcją nieważności z powodu wady postępowania. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2007 r. sygn. akt V Ca 2506/07: „Interes prawny w uzyskaniu zamówienia należy rozumieć w ten sposób, że wykonawca ma prawo oczekiwać, że sam proces udzielenia zamówienia będzie odbywał się w sposób prawidłowy i z tego wynika jego interes we wnoszeniu środków ochrony prawnej".

Wobec powyższego Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu dokonania zmian w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu - zgodnie z żądaniami wynikającymi z uzasadnienia odwołania, a w konsekwencji, na zasadzie art. 38 ust. 4a Pzp, Odwołujący wnosi o nakazanie Zamawiającemu dokonania stosownej (jeśli będzie obligatoryjna) zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2013 r. (pod nr 2013/S 022-033894), toteż termin zawity do wniesienia odwołania wskazany w art. 182 ust. 2 pkt 1 ustawy został dotrzymany. Kopia odwołania została przesłana Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania i  w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Wpis w wymaganej przepisami wysokości został uiszczony przelewem na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych.

U Z A S A D N I E N I E

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i  przeszkoleniem personelu) tomografu rezonansu magnetycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - na warunkach szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym jej integralną część. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia wynosi 4.351.851,85 PLN (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 85/100) netto.

Po zapoznaniu się z treścią SIWZ Odwołujący stwierdza, że poszczególne postanowienia SIWZ odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy, w związku z czym należy je zmienić.

TOMOGRAF REZONANSU MAGNETYCZNEGO
(Zestawienie parametrów technicznych Załącznik nr 1 do SIWZ):

- Zamawiający w punkcie 1.8.a. Załącznika Nr 1 SIWZ „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH”, wymaga:

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wymogi (parametry) graniczne | Sposób oceny | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8.a. | Typowa homogetniczność pola w małej kuli o średnicy 10 cm mierzona metodą VRMS | ≤ 0,01 ppm; podać wartość | Bez punktacji |  |

Powyższe wymaganie uniemożliwia Odwołującemu złożenie ważnej oferty.

Bacząc na powyższe Odwołujący wnosi o modyfikację pkt 1.8.a Załącznika nr 1 do SIWZ poprzez nadanie mu następującej treści:

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wymogi (parametry) graniczne | Sposób oceny | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8.a. | Typowa homogetniczność pola w małej kuli o średnicy 10 cm mierzona metodą VRMS | ≤ 0,02 ppm; podać wartość | Bez punktacji |  |

- Zamawiający w punkcie 6.11.b. Załącznika Nr 1 SIWZ „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH”, wymaga:

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wymogi (parametry) graniczne | Sposób oceny | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.11.b. | Technika autokalibracji dla algorytmów SENSE, niewymagająca wykonywania oddzielnego pomiaru – skanu, w procesie kalibracji czułości cewek | Tak | Bez punktacji |  |

Powyższe wymaganie uniemożliwia Odwołującemu złożenie ważnej oferty.

Bacząc na powyższe Odwołujący wnosi o usunięcie w całości pkt 6.11.b Załącznika nr 1 do SIWZ.

- Zamawiający w punkcie 8.1. Załącznika Nr 1 SIWZ „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH”, wymaga:

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wymogi (parametry) graniczne | Sposób oceny | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Min FoV | ≤ 0,5 cm; podać wartość | Bez punktacji |  |

Powyższe wymaganie uniemożliwia Odwołującemu złożenie ważnej oferty.

Bacząc na powyższe Odwołujący wnosi o modyfikację pkt 8.1 Załącznika nr 1 do SIWZ poprzez nadanie mu następującej treści:

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wymogi (parametry) graniczne | Sposób oceny | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Min FoV | ≤ 1,0 cm; podać wartość | Bez punktacji |  |

- Aparat do znieczulenia (pkt. 11.9 Załącznika nr 1 do SIWZ)

W związku z tym, że opis części przedmiotu zamówienia (pkt. 11.9 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ) dotyczący aparatu do znieczulenia do środowiska MRI wskazuje na jednego producenta tj. firmę Draeger, niniejszym Odwołujący żąda dopuszczenia alternatywnych urządzeń do Postępowania, w tym aparatu do znieczulenia firmy GE Healthcare (Datex – Ohmeda).

W związku z powyższym, Odwołujący wnosi o zmianę opisu następujących parametrów:

- Wprowadzenia wymogu zaoferowania  aparatu do znieczulenia dla noworodków, dzieci i dorosłych analogicznie do wymogów postawionych dla monitora do aparatu do znieczulenia.

- Dopuszczenia ekranu do prezentacji parametrów wentylacji z wyświetlaczem o przekątnej 6,7 cala w kolorach: amber i czarny.

- 3Dopuszczenia  zakresu PEEP wyłączony i  od 4 do 30 cm H2O .

Efektywnie klinicznie zakres PEEP zaczyna się w zakresie od 5 cm H20.

Postawiony wymóg PEEP 0-20 cm H2O wskazuje na aparat do znieczulenia firmy Draeger (model Fabius MRI) i nie ma uzasadnienia klinicznego.

- Wprowadzenia zakresu objętości TV od 20 ml jako, że aparat ma być stosowany w szerokim zakresie wiekowym .

- Wprowadzenie wentylacji mechanicznej w zakresie minimum 4-80/min jako, że aparat ma być stosowany u noworodków i dzieci zgodnie z opisem monitora do aparatu do znieczulenia.

Brak zmian w ww. zakresie spowoduje sytuacje w której Zamawiający zdecyduje o wyborze Rezonansu Magnetycznego poprzez wybór aparatu do znieczulenia będącego jedynie jego uzupełnieniem. Otóż, bowiem parametry aparatu do znieczulania zostały tak dobrane, że tylko jeden wykonawca jest w stanie sprostać dostawie tak opisanego przedmiotu zamówienia.

*		*		*

W ocenie Odwołującego wymogi postawione przez Zamawiającego, a wynikające z opisu przedmiotu zamówienia w powyżej przytoczonym zakresie nie mają żadnego uzasadnienia w świetle celu jakiemu ma służyć przedmiot zamówienia. Pomimo iż Odwołujący należy do grupy General Electric Company, która jest światowym dostawcą innowacyjnych technologii medycznych, to aktualne zapisy SIWZ powodują, iż Odwołujący nie może złożyć Zamawiającemu ważnej konkurencyjnej oferty. Przyczyną nie jest niedostateczna jakość lub funkcjonalność urządzeń produkcji GE, ale naruszające zasady uczciwej konkurencji postanowienia SIWZ.

Opisane przez Zamawiającego parametry graniczne wskazują na konkretne produkty oferowane przez wykonawców Siemens oraz Draeger, przez co naruszają prawo Odwołującego do udziału w Postępowaniu na warunkach zapewniających równe traktowanie i zachowanie uczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy Zamawiającemu nie wolno opisywać przedmiotu zamówienia w  sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający musi określić przedmiot zamówienia w sposób obiektywny. W szczególności Zamawiający jest zobowiązany unikać stosowania wszelkich parametrów, które wskazywałyby na konkretny wyrób lub konkretnego wykonawcę.

Opisanie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców skutkuje ograniczeniem możliwości złożenia ważnej, konkurencyjnej oferty w Postępowaniu przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu z Postępowania i posiadających stosowne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym, kadrowym, finansowym oraz ekonomicznym do wykonania zamówienia, co narusza w szczególności art. 7 ust 1 i art. 29 Pzp oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Stanowisko Odwołującego potwierdza Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: „UZP") oraz dotychczasowe orzecznictwo. UZP w jednej ze swych opinii stwierdził, że: „Biorąc pod uwagę zapis ort. 29 ust. 2 Pzp, zgodnie z którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, wystarczy do stwierdzenia faktu nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia, a tym samym sprzeczności z prawem, jedynie zaistnienie możliwości utrudniania uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie określonych zapisów w specyfikacji, niekoniecznie zaś realnego uniemożliwienia takiej konkurencji (zob. wyrok SO w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2006 r., sygn. akt II Ca 693/5)". Zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów z dnia 18 grudnia 2003 r. zamawiający powinien unikać wszelkich sformułowań lub parametrów, które wskazywałyby na konkretny wyrób albo na konkretnego wykonawcę. Nie można mówić o zachowaniu zasady uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez zamawiającego, wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić oferent musi dostarczyć jeden konkretny produkt.

Należy podkreślić, że w dotychczasowym orzecznictwie utrwalił się pogląd o niedopuszczalności opisywania przedmiotu zamówienia w sposób nawet pośrednio ograniczający konkurencję (nie mówiąc już o bezpośrednim jej utrudnianiu innymi sposobami). Wyraźnie wskazuje na to wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 9 listopada 2005 r., sygn. akt II Ca 587/05, zgodnie z którym: „Istotne jest aby przedmiot zamówienia został opisany w sposób neutralny i  nieutrudniający uczciwej konkurencji. Oznacza to konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać konkretnego wykonawcę, bądź które eliminowałyby konkretnych wykonawców, uniemożliwiając im złożenie ofert lub powodowałyby sytuację, w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych".

Nawiązaniem do powyższego orzeczenia będzie z pewnością wyrok Sądu Okręgowego w  Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2009 r., sygn. akt II Ca 137/09, zgodnie z którym: "Dokonanie opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie rygorystycznych wymagań, nieuzasadnionych potrzebami zamawiającego będzie uprawdopodobniało naruszenie uczciwej konkurencji". Tożsame stanowisko znalazło się w wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2009 r, sygn. akt II Ca 992/09 oraz w wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 2 kwietnia 2009 r., sygn. akt IX Ga 49/09.

Podobnie kształtuje się kierunek orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Przykładowo, w uzasadnieniu wyroku z dnia 13 stycznia 2009 r. sygn. akt KIO/UZP/1502/08, Izba podniosła, iż: „w gestii Zamawiającego leży ustalenie przedmiotu zamówienia zgodnie z oczekiwaniami co do jego funkcjonalności oraz użyteczności, jednak nie może to prowadzić do nieuzasadnionego ograniczania kręgu potencjalnych wykonawców”. Analogicznie przedstawia się uzasadnienie wyroku z dnia 20 stycznia 2009 r. sygn. akt KIO/UZP/02/09, gdzie Izba wywiodła, że: „Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, który w sposób pośredni wskazuje na możliwość jego realizacji wyłącznie przez jednego wykonawcę, narusza fundamentalne zasady równego traktowana oraz uczciwej konkurencji”.

Powyższa argumentacja posunęła się dalej w wyroku o sygn. akt KIO/UZP 361/10, gdzie Izba stwierdzała, że: „(...) ograniczenie konkurencji może mieć zarówno charakter graniczny tzn. formalnie i wprost - podmiotowe cechy wykonawców lub przedmiot ich oferty zostaną nie dopuszczone lub po prostu nie zamówione przez zamawiającego, albo też postanowienia SIWZ prowadzą do sytuacji, w której niektórzy wykonawcy co prawda mogą złożyć ważną i odpowiadającą SIWZ ofertę, jednakże oferta ze względu na jej charakter i specyfikę, w świetle ukształtowanych kryteriów oceny ofert nie będzie mogła realnie konkurować z ofertami innych wykonawców (...) jakiekolwiek ograniczenie dostępu do zamówienia czy stwarzanie przez zamawiającego bardziej korzystnych warunków dla określonych wykonawców, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie (poza przewidzianymi w przepisach ustawy), w przypadku gdy brak ku temu rzeczowego uzasadnienia, stanowiło będzie naruszenie zasad wyrażonych w art. 7 ust. 1 Pzp (...) należy również odmówić zamawiającym prawa do zupełnie dowolnego kształtowania postanowień SIWZ, które mogą prowadzić do nadmiernego ograniczenia konkurencji i preferencji dla określonych wykonawców w stopniu ponad potrzeby zamawiającego wykraczającym".

Zgodnie z orzecznictwem naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp może być realizowane nie tylko w sposób bezpośredni, ale i pośredni - por. wyrok KIO z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie o sygn. akt KIO/UZP 30/09, w którym Izba uznała, że: „Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem i doktryną z  naruszeniem zasady uczciwej konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia mamy do czynienia w sytuacji np. opisu przedmiotu zamówienia, który w sposób bezpośredni - przez wskazanie znaków towarowych, oznaczeń lub w sposób pośredni - przez wskazanie parametrów prowadzi do uprzywilejowania jednego podmiotu względem drugiego". Identyczne stanowisko wyrażone zostało również w uchwale KIO o sygn. akt KIO/KD 2/09: „Nie można mówić o zachowaniu uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia określany jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez zamawiającego, wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić oferent musi dostarczyć jeden konkretny produkt".

Z powyższych rozważań wynika, iż wystarczającym dla stwierdzenia naruszenia zasady wyrażonej w art. 29 ust. 2 Pzp jest takie zestawienie przez Zamawiającego charakterystycznych lub granicznych parametrów nabywanych produktów, że wskazuje ono na konkretny produkt, eliminując jednocześnie możliwość zaoferowania produktów innych producentów - co niewątpliwie ma miejsce w niniejszym Postępowaniu. W wyroku z dnia 21 grudnia 2006 r. w  sprawie o sygn. akt UZP/ZO/0-2969/06 Zespół Arbitrów orzekł, że: "Zamawiający może wskazać minimalne wymagania związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia, tym niemniej obowiązany jest zachować niezbędną równowagę pomiędzy jego interesem polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia publicznego, a  interesem poszczególnych wykonawców, których nie wolno, w drodze wprowadzania nadmiernych, wygórowanych wymagań, eliminować z udziału w  postępowaniu". Zdaniem Odwołującego wskazana w ww. wyroku równowaga została naruszona w niniejszym Postępowaniu, w związku z czym niezbędna jest stosowna modyfikacja postanowień SIWZ.

Zamawiający obowiązany jest ukształtować treść SIWZ, w taki sposób, aby otworzyć Postępowanie na konkurencję i umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych dostępnych na danym rynku. Celem Postępowania jest wszakże zaspokojenie konkretnych potrzeb Zamawiającego, z pominięciem wszelkich nieobiektywnych kryteriów oceny i wyboru ofert. Zamawiający określając przedmiot zamówienia winien uwzględnić wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty przez wykonawców i winien unikać sformułowań stwarzających możliwość zaistnienia okoliczności utrudniania uczciwej konkurencji, czego Zamawiający nie wziął pod uwagę przygotowując SIWZ w niniejszym Postępowaniu.

Mając na uwadze powyższe wnosimy jak na wstępie.

Załączniki:

- dowód uiszczenia wpisu w wymaganej wysokości;

- dowód przesłania kopii odwołania Zamawiającemu;

- odpis z KRS Odwołującego;.

# Footnotes

Informator Urzędu Zamówień Publicznych Nr 1 z 2009 r., s. 21-22, www.uzp.gov.pl