Poznań, dnia 19.02.2013 r.

DZP 36/2013

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

Fax 22-4587800

dot.: UZP/DO/LZ/3162/4271/13

### KIO 317/13

Zamawiający:

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Szpitalna 27/33

60-572 Poznań

Odwołujący:

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

ul. Wołoska 9

02-583 Warszawa

Fax 22-3308383; 22-3308569

dot.: postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) tomografu rezonansu magnetycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 11/13).

Uprzejmie informujemy, iż (stosownie do treści art. 186 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych), Zamawiający postanowił odpowiedzieć na wniesione przez Wykonawcę: GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. odwołanie i w całości uwzględnić zarzuty przedstawione w odwołaniu.

#### Odpowiedź na odwołanie

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

Działając w imieniu Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu, będącym Zamawiającym w toczącym się postępowaniu, w związku z wpłynięciem w dniu 11 lutego 2013 r. odwołania wniesionego przez Wykonawcę GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, udzielamy odpowiedzi na przedmiotowe odwołanie:

- Pkt 1.8.a. Załącznika Nr 1 SIWZ „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH”

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ zgodnie z sugestią Odwołującego, nadając mu brzmienie jak niżej, tym samym dopuszczamy urządzenia o sugerowanych przez Odwołującego parametrach:

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wymogi (parametry) graniczne | Sposób oceny | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8.a. | Typowa homogeniczność pola w małej kuli o średnicy 10 cm mierzona metodą VRMS | ≤ 0,02 ppm; podać wartość | Bez punktacji |  |

- Punkt 6.11.b. Załącznika Nr 1 SIWZ „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH”.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, usuwając poniższy punkt w całości, tym samym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzeń nie posiadających takiego rozwiązania technicznego:

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wymogi (parametry) graniczne | Sposób oceny | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.11.b. | Technika autokalibracji dla algorytmów SENSE, niewymagająca wykonywania oddzielnego pomiaru – skanu, w procesie kalibracji czułości cewek | Tak | Bez punktacji |  |

- Punkt 8.1. Załącznika Nr 1 SIWZ „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH”.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, nadając mu brzmienie jak niżej, tym samym Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach sugerowanych przez Odwołującego:

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wymogi (parametry) graniczne | Sposób oceny | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Min FoV | ≤ 1,0 cm; podać wartość | Bez punktacji |  |

- Aparat do znieczulenia (pkt. 11.9 Załącznika nr 1 do SIWZ).

Zamawiający w całości podziela uwagi oraz sugestie Odwołującego dotyczące opisu technicznego aparatu do znieczulania.

Dokonujemy modyfikacji treści SIWZ w części dotyczącej opisu aparatu do znieczulania, nadając mu brzmienie jak niżej, tym samym dopuszczamy urządzenia o sugerowanych przez Odwołującego parametrach:

- Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu do znieczulenia dla noworodków, dzieci i dorosłych analogicznie do wymogów postawionych dla monitora do aparatu do znieczulenia.

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu posiadającego ekran do prezentacji parametrów wentylacji z wyświetlaczem o przekątnej 6,7cala w kolorach: amber i czarny.

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia z zakresem PEEP wyłączony i od 4 do 30 cm H2O  tak jak sugeruje Odwołujący.

- Zamawiający dopuszcza proponowane przez Odwołującego urządzenie z zakresem objętości TV od 20 ml.

- Zamawiający dopuszcza proponowane przez Odwołującego urządzenie z wentylacją mechaniczną w zakresie minimum 4 - 80 min.

Odpowiedzi na zarzuty Odwołującego Zamawiający zamieścił w dniu 19.02.2013 r. na stronie  www.skp.ump.edu.pl oraz przesłał Odwołującemu.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o umorzenie postępowania odwoławczego.

# Z poważaniem

Załącznik:

- KRS