Poznań, dnia 19.02.2013 r.

DZP 37/2013

ZMIANA TREŚCI SIWZ

(po uwzględnieniu wniesionego odwołania)

dot.: postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) tomografu rezonansu magnetycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 11/13).

Uprzejmie informujemy, iż (stosownie do treści art. 38 ust. 4 w związku z art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych) Zamawiający postanowił (po uwzględnieniu w całości odwołania wniesionego przez Wykonawcę: GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.) zmienić treść siwz do przedmiotowego postępowania, w następujący sposób:

- Pkt 1.8.a. Załącznika Nr 1 SIWZ „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH”

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ zgodnie z sugestią Odwołującego, nadając mu brzmienie jak niżej, tym samym dopuszczamy urządzenia o sugerowanych przez Odwołującego parametrach:

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wymogi (parametry) graniczne | Sposób oceny | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8.a. | Typowa homogeniczność pola w małej kuli o średnicy 10 cm mierzona metodą VRMS | ≤ 0,02 ppm; podać wartość | Bez punktacji |  |

- Punkt 6.11.b. Załącznika Nr 1 SIWZ „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH”.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, usuwając poniższy punkt w całości, tym samym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzeń nie posiadających takiego rozwiązania technicznego:

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wymogi (parametry) graniczne | Sposób oceny | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.11.b. | Technika autokalibracji dla algorytmów SENSE, niewymagająca wykonywania oddzielnego pomiaru – skanu, w procesie kalibracji czułości cewek | Tak | Bez punktacji |  |

- Punkt 8.1. Załącznika Nr 1 SIWZ „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH”.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, nadając mu brzmienie jak niżej, tym samym Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach sugerowanych przez Odwołującego:

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wymogi (parametry) graniczne | Sposób oceny | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Min FoV | ≤ 1,0 cm; podać wartość | Bez punktacji |  |

- Aparat do znieczulenia (pkt. 11.9 Załącznika nr 1 do SIWZ).

Zamawiający w całości podziela uwagi oraz sugestie Odwołującego dotyczące opisu technicznego aparatu do znieczulenia.

Dokonujemy więc modyfikacji treści SIWZ w części dotyczącej opisu aparatu do znieczulenia, nadając mu brzmienie jak niżej, tym samym dopuszczamy również urządzenia o sugerowanych przez Odwołującego parametrach:

- Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu do znieczulenia dla noworodków, dzieci i dorosłych analogicznie do wymogów postawionych dla monitora do aparatu do znieczulenia.

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu posiadającego ekran do prezentacji parametrów wentylacji z wyświetlaczem o przekątnej 6,7cala w kolorach: amber i czarny.

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia z zakresem PEEP wyłączony i od 4 do 30 cm H2O  tak jak sugeruje Odwołujący.

- Zamawiający dopuszcza proponowane przez Odwołującego urządzenie z zakresem objętości TV od 20 ml.

- Zamawiający dopuszcza proponowane przez Odwołującego urządzenie z wentylacją mechaniczną w zakresie minimum 4 - 80 min.

# Z poważaniem