Poznań, dnia 12.04.2017 r.

dot.: PN 11/17

DZP 178/2017

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 11/17).

Pytanie nr 1 - dotyczy pkt 3 parametrów wymaganych

Czy Zamawiający zaakceptuje analizator w pełni automatyczny i bezobsługowy, którego budowa oraz funkcjonowanie oparte jest na najnowszej technologii a elementy wymienialne niezbędne do wykonania oznaczeń takie jak: elektrody, odczynniki, płyny kalibracyjne, kontrolne, myjące, sonda aspiracyjna oraz hermetycznie zamknięty zbiornik na odpadki znajdują się w jednej wymienialnej raz na 30 dni kasecie?

Odpowiedź:  Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 2 - dotyczy pkt 5 parametrów wymaganych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator wykonujący pełen panel wymaganych oznaczeń z objętości 150 mikrolitrów, posiadający dodatkowo opcję mikropróbeki - 65 mikrolitrów dla oznaczeń pH, pCO2, PO2, Hct, Na+, K+, Ca++, Cl-, glukoza, mleczany z krwi kapilarnej?

Odpowiedź:  Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 3 - dotyczy pkt 13 parametrów wymaganych

Czy Zamawiający zaakceptuje analizator w pełni automatyczny, wyposażony w Inteligentny System Zarządzania Jakością  przeprowadzający bez udziału Operatora kalibracje jedno i dwupunktowe a także po każdym wykonanym oznaczeniu badanie kontroli jakości, wykrywający i korygujący błędy systemu a następnie dokumentujący wszystkie błędy oraz czynności naprawcze? W tego typu analizatorze, dedykowanym specjalnie dla oddziałów szpitalnych, ze względu na pełną automatyzację nie ma możliwości ani potrzeby planowania czasu kalibracji.

Odpowiedź:  Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 4 - dotyczy pkt 14 parametrów wymaganych

Czy Zamawiający zaakceptuje analizator wyposażony w unikalny, opatentowany przez producenta System Inteligentnego Zarządzania Jakością (IQM), który w sposób całkowicie automatyczny przeprowadza bez dodatkowych kosztów badania kontroli jakości po każdym wykonanym oznaczeniu, wykrywa błędy systemu, dokonuje ich automatycznej naprawy oraz dokumentuje powyższe czynności? System IQM gwarantuje najwyższą jakość wyników i wykluczenie błędów w fazie analitycznej na poziomie 97%. Inteligentny System Zarządzania Jakością został uznany przez profesora Jamesa Westgarda, będącego światowym autorytetem w dziedzinie kontroli jakości, za nowy standard. W analizatorach wyposażonych w system IQM nie ma możliwości ani potrzeby programowania dowolnej pory i poziomu wykonania kontroli ze względu na fakt, że badania te wykonywane są przez system w sposób automatyczny po każdym wykonanym badaniu.

Odpowiedź:  Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 5 - dotyczy Załącznik nr 1 – formularz ofertowy. Tabela 1: Zestawienie  parametrów wymaganych, pkt 3

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany analizator pracował na zasadzie „dwóch, maksymalnie trzech kasetach: kaseta sensorowa, kaseta odczynnikowa z materiałem kontrolnym lub oddzielna kaseta z materiałem kontrolnym”, przy czym kaseta sensorowa zawierała wszystkie elektrody=sensory, w tym elektrodę referencyjną?

Odpowiedź:  Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Dopuszczamy, nie wymagamy możliwości aby analizator był w pełni automatyczny i bezobsługowy, którego budowa oraz funkcjonowanie oparte jest na najnowszej technologii a elementy wymienialne niezbędne do wykonania oznaczeń takie jak: elektrody, odczynniki, płyny kalibracyjne, kontrolne, myjące, sonda aspiracyjna oraz hermetycznie zamknięty zbiornik na odpadki znajdują się w jednej wymienialnej raz na 30 dni kasecie.

Pytanie nr 6 - dotyczy Załącznik nr 1 – formularz ofertowy. Tabela 1: Zestawienie  parametrów wymaganych, pkt 22

Prosimy o informację czy wpisując w pkt. 22 „Moduł umożliwiający zdalne monitorowanie analizatora z poziomu Centralnego Laboratorium” Zamawiający wymaga również aby pracownik Laboratorium mógł się zapoznać z wartością liczbową przeprowadzonej kontroli jakości i porównać  ją z zakresem odniesienia?

Odpowiedź:  Tak.

Z poważaniem