Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

## Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do badań

## koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Producent / Firma: ............................................................................

Urządzenie / Typ: ............................................................................. Rok produkcji  ……………..

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych zużywalnych do badań koagulologicznych - w ilości odpowiedniej do ilości wykonywanych badań (wg poniższego wykazu - w tabeli nr 1) wraz z dzierżawą analizatora przystosowanego do przeprowadzenia badań (umowa na okres 36 miesięcy);

- serwis techniczny i aplikacyjny, naprawy i przeglądy okresowe aparatury (minimum dwa w ciągu każdego roku umowy); interwencja serwisu

w czasie do 24 godzin w dni robocze;

- przyłączenie analizatora do systemu informatycznego Eskulap (wszystkie materiały potrzebne do przyłączenia dostarcza Wykonawca);

- szkolenie z zakresu obsługi aparatury i wykonywania badań oraz interpretacji wyników w siedzibie Zamawiającego;

Wykonawca zapewni ponadto:

- sprzęt komputerowy do stanowiska roboczego, który zapewni pracę w systemie informatycznym Eskulap oraz stół na zestaw oferowanej aparatury; utworzenie funkcjonalnego stanowiska pracy;

- udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości;

- klimatyzację pomieszczenia; serwis i okresowe przeglądy klimatyzatora;

- mieszadło hematologiczne obrotowe do probówek o średnicy 11-13mm, na ok. 40 probówek.

Zaleca się dokonanie wizji lokalowej w celu zapewnienia funkcjonalnego rozmieszczenia oferowanego sprzętu tj. utworzenie stanowiska pracy

w pracowni Zamawiającego (po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Centralnego Laboratorium).

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego):

- Oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE - dla analizatora i odczynników.

- Instrukcja obsługi oferowanego analizatora (w wersji elektronicznej - pendrive).

- Potwierdzenie parametrów wymaganych (granicznych) tabela 2 Lp.5 - 19 oraz w przypadku spełnienia parametrów ocenianych tabela 3

Lp.1-4. Wymagamy wskazania w treści złożonego dokumentu konkretnych miejsc - stron w wyciągu z Instrukcji obsługi, stron z ulotek produktowych, potwierdzających ww. wymagane parametry.

- Metodyki / ulotki zawierające informacje dotyczące oferowanych odczynników, kalibratorów, kontroli (w wersji elektronicznej - pendrive).

Wraz z dostawą aparatury Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego:

- Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (w wersji elektronicznej - pendrive).

- Instrukcję obsługi aparatury i metodyki badań w wersji papierowej.

3.Podać dane do kontaktu: osoby odpowiedzialnej za realizację umowy oraz osoby odpowiedzialnej za serwis aparatury.

Wszystkie wyszczególnione składowe oferowanej aparatury, odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne i jednorazowego użytku i inne materiały, w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań należy podać w tabeli ofertowej.

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez cały okres umowy.

Wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim.

Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego i wyposażenia służącego do rozbudowy LIS i podłączenia zaoferowanych analizatorów:

Stacja robocza: procesor Intel i3 lub lepszy, pamięć RAM 4GB, HDD min. 256 GB SSD, DVD-RW, karta graficzna, monitor w formacie 5:4 min.19”  LCD, karta sieciowa 10/100/1000, klawiatura, mysz optyczna, minimum 4 porty USB – w tym 2 z przodu obudowy, złącze COM

System operacyjny: Win 10 Prof. PL – 64 bit. 
Czytnik kodów: kreskowych spełniający warunki: podłączany do USB, czytający kod 128C, programowalny suffix i prefix

UPS min. 400 VA.
W przypadku podłączenia aparatu przez gniazdo COM - kabel transmisyjny danych pomiędzy aparatem laboratoryjnym a komputerem – 1 szt.
W przypadku podłączenia aparatu przez gniazdo sieciowe LAN - wymagany switch HP 1920-8G (JG920A) – 1 szt. (lub nowszy)

oraz kable transmisyjne lan - patchcord w ilości 3 szt. (3 metry).

Tabela nr 1 – Ilość badań:

| Lp. | Rodzaj testów | Ilość badań/ 36 miesięcy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PT / INR wskaźnik Quicka | 38 000 | w oparciu o tromboplastynę rekombinowaną ludzką o ISI 1,0 ± 0,1 |
| 2. | APTT | 53 000 |  |
| 3. | Fibrynogen | 53 000 | metoda Claussa minimalny zakres pomiarowy: 100 do 800 mg/dl |
| 4. | D – dimery | 32 000 | liniowość testu bez rozcieńczenia minimum 7,0 mg/l; w przypadku zaoferowania testu o niższej liniowości należy uwzględnić to w ilości zaoferowanego odczynnika i przyjąć szacunek, że wyniki 15% badań znajdują się powyżej 4,0 mg/l Test posiada certyfikat FDA lub europejskiej jednostki notyfikowanej o przydatności do wykluczenia zakrzepicy żył głębokich i zatoru płucnego. |
| 5. | Antytrombina | 33 000 |  |
| 6. | Aktywność anty Xa heparyn LMWH | 1 200 | W oszacowaniu ilości można przyjąć, że odczynniki robocze – w okresie między badaniami – będą przechowywane poza analizatorem w lodówce; zaoferowane ilości materiałów zapewnią wykonywanie badań wraz z oznaczeniami kontrolnymi na dwóch poziomach przynajmniej raz w tygodniu |

Ilości materiałów należy oszacować z uwzględnieniem, że 40% spośród zaplanowanej ilości badań będzie wykonywana poza seriami badań.

Ilości oferowanych materiałów należy oszacować według stabilności na pokładzie analizatora (wyjątek może stanowić aktywność anty Xa heparyn Tabela nr 1 pkt 6).

Ilość materiałów kontrolnych zapewni wykonanie kontroli każdego rodzaju badania na dwóch poziomach (normalnym i patologicznym ) każdego dnia, tj. 7 dni w tygodniu. W ramach kontroli patologicznej należy zaoferować 2 poziomy tj. kontrolę patologiczną niską i wysoką – wymagane przynajmniej dla PT/INR, APTT, fibrynogenu i antytrombiny (Tabela nr 1 pkt 1,2,3,5).

Materiał kontrolny należy oszacować z uwzględnieniem warunków przechowywania oraz objętości wymaganych do analizy łącznie z objętością martwą (dane wskazane w metodykach).

Do ilości wymaganych badań Wykonawca dolicza ilości oznaczeń przeznaczonych na oznaczenia kalibracji i kontroli według wymagań Zamawiającego i wskazań producenta odczynników.

Tabela nr 2:  Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p. | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | W pełni zautomatyzowany analizator koagulologiczny wraz ze sprzętem do stanowiska roboczego | Tak |  |  |
| 2. | Analizator rok produkcji 2016 do 2018, w pełni sprawny, po przeglądzie, z pełną gwarancją eksploatacyjną | Tak |  |  |
| 3. | Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanych sprzętów (wystąpienie 3 krotnej w ciągu 3 miesięcy awarii będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatury wraz z pokryciem wszystkich kosztów) | Tak |  |  |
| 4. | Odczynniki, kalibratory oraz analizator pochodzące od jednego producenta | Tak |  |  |
| 5. | Analizator typu „random access” z możliwością pracy w trybie CITO | Tak |  |  |
| 6. | Możliwość wykonywania równocześnie pomiarów metodami wykrzepialną, chromogenną i immunologiczną | Tak |  |  |
| 7. | Wydajność oznaczeń: minimum 240 PT/godzinę | Tak |  |  |
| 8. | Aparat wyposażony w przebijak korków zamkniętego pobrania | Tak |  |  |
| 9. | Oddzielne igły pipetujące dla odczynników i prób badanych wyposażone w czujnik poziomu cieczy | Tak |  |  |
| 10. | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora | Tak |  |  |
| 11. | Możliwość wykorzystania próbek pierwotnych i wtórnych; Akceptowane zastosowanie probówek bez konieczności separacji osocza, w tym probówki o wymiarach 12-13x75mm, na objętość krwi 2,7ml oraz kubki typu „cup” | Tak |  |  |
| 12. | Automatyczna identyfikacja próbek badanych, odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych poprzez kody paskowe Czytnik kodów wewnętrzny umożliwiający automatyczne wczytanie wszystkich materiałów wkładanych na pokład w danym nośniku materiałów (np. statywie) bez konieczności ich kolejnego manualnego skanowania przez operatora aparatu | Tak |  |  |
| 13. | Możliwość swobodnego dokładania próbek | Tak |  |  |
| 14. | Automatyczna kalibracja – możliwość zapamiętania więcej niż jednej krzywej dla danego parametru | Tak |  |  |
| 15. | Automatyczne rozcieńczanie próbek i kalibratorów | Tak |  |  |
| 16. | Możliwość automatycznego powtarzania pomiarów wyników poza liniowością z możliwością programowania wg kryteriów zadanych przez użytkownika | Tak |  |  |
| 17. | Możliwość podglądu przebiegu każdej reakcji i odtworzenia jej w postaci wykresu | Tak |  |  |
| 18. | Możliwość przeprogramowania priorytetu próbki na tryb CITO w trakcie pracy analizatora; | Tak |  |  |
| 19. | System kontrolowania ilości odczynników na pokładzie analizatora poprzez bieżące monitorowanie | Tak |  |  |
| 20. | Odczynnik do PT w oparciu o tromboplastynę rekombinowaną ludzką o ISI 1,0 ± 0,1 | Tak |  |  |
| 21. | Minimalny zakres pomiarowy dla fibrynogenu: 100do 800 mg/dl przy pierwszym oznaczeniu; zapewnienie kontroli patologicznej do fibrynogenu < 100mg/dl | Tak |  |  |
| 22. | Ciekłe, gotowe do użycia odczynniki do APTT, D-dimerów | Tak |  |  |
| 23. | Rekonstrukcja materiałów kontrolnych nie dłuższa niż 30 minut | Tak |  |  |
| 24. | Trwałość materiałów kontrolnych min. 24 godziny na pokładzie analizatora | Tak |  |  |
| 25. | Zaoferowane Ilości materiałów oszacowane z uwzględnieniem warunków przechowywania oraz objętości wymaganych do analizy łącznie z objętością martwą (gwarancja producenta w opisie materiału) | Tak |  |  |
| 26. | Zaoferowanie materiałów kontrolnych na dwóch poziomach (normalnym i patologicznym). Przynajmniej dla PT/INR, APTT, fibrynogenu i antytrombiny (Tabela nr 1 pkt 1,2,3,5) w ramach kontroli patologicznej należy zaoferować 2 poziomy tj. kontrolę patologiczną niską i wysoką: zamawiane do wyboru Zamawiającego w ramach kontroli patologicznej. | Tak |  |  |
| 27. | Program kontroli jakości /kontrola dzienna i zbiorcza/ Karty Levey-Jeningsa i Reguły Westgarda | Tak |  |  |
| 28. | Możliwość przechowywania wyników badań, kontroli i kalibracji w bazie danych | Tak |  |  |
| 29. | Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości PT/INR, APTT, fibrynogen, AT, D-dimer: 1 próbka na miesiąc na lata 2020, 2021, 2022 np. program EQAS BC 34 (podać rodzaj zaoferowanej kontroli) | Tak |  |  |
| 30. | Dostawa i instalacja całego sprzętu w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy | Tak |  |  |
| 31. | Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym Eskulap | Tak |  |  |
| 32. | Podłączenie analizatora do systemu Eskulap w terminie maksymalnie do 2 tygodni od zainstalowania | Tak |  |  |
| 33. | Podtrzymanie pracy analizatora i urządzeń dodatkowych np. stacja robocza w przypadku awarii zasilania na minimum 20 min (dostawa UPS) | Tak |  |  |
| 34. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim | Tak |  |  |
| 35. | Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | Tak |  |  |
| 36. | Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |  |
| 37. | Serwis i okresowe przeglądy konserwacyjne (minimum 2 w roku) oraz części zamienne w czasie trwania umowy | Tak |  |  |
| 38. | Czas reakcji serwisu i usunięcia awarii do 24 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia telefonicznego | Tak |  |  |
| 39. | W przypadku awarii Wykonawca pokryje koszty wykonania badań w innym laboratorium, wykonującym badanie tą samą metodą co oferowana | Tak |  |  |
| 40. | Dostarczenie ulotek wykonawczych testu dla wszystkich odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych w języku polskim w formie pisemnej (wraz z ofertą w formie elektronicznej: pendrive) | Tak |  |  |
| 41. | Termin ważności odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych - minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | Tak |  |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

W przypadku, gdy w rubryce „PARAMETRY WYMAGANE” wymagana jest odpowiedź TAK to Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubrykach: „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY” oraz „OPIS…”. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji analizatora i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, iż oferowany w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowany) analizator jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu analizatora spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji analizatora i jego parametrów technicznych.

Tabela nr 3:  Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

| L.p. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedanalityczne opcje wykrywania interferencji próbki: hemoglobina, bilirubina i lipemia z określeniem ich szacunkowego poziomu i ewentualnym ostrzeżeniem dotyczącym wyników dla danego parametru, wykrywanie mikroskrzepów | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |
| 2. | Zakres pomiarowy odczynnika do fibrynogenu od 40 mg/dl | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |
| 3. | Ciekłe, gotowe do użycia odczynniki do AT | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |
| 4. | Możliwość doładowywania: odczynników i kuwet bez przerywania pracy analizatora | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1pkt |

W Tabeli nr 3 - w przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym, wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru (opis). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (10)

Ocena parametrów technicznych (10%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

Tabela ofertowa (cena oferty)

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT w % | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalibratory * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiały kontrolne * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne* * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa systemu |  |  |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT w % | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł |  | ... zł |

*        z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi na 36 miesięcy (tabela nr 1)

* *      z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów kalibratorów, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi na 36 miesięcy (tabela nr 1)

* * *    z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów materiałów kontrolnych, w ilościach które zapewnią wykonanie kontroli badań na dwóch poziomach,

tj. normalnym i patologicznym każdego dnia, tzn. 7 dni w tygodniu; w ramach kontroli patologicznej należy zaoferować 2 poziomy tj. kontrolę patologiczną niską i wysoką –

wymagane przynajmniej dla PT/INR, APTT, fibrynogenu i antytrombiny

* * * *  z wyszczególnieniem wymaganego rodzaju materiału i podaniem cen w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań w okresie 36 miesięcy.

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp:

W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji. Przedmiotowe zamówienie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca.

Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.............................................................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy