# dot.: PN 14/18

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1

WADIUM:  55 000,00 PLN

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| LP. | Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT w % | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat RTG |  |  |  |
| 2. | Adaptacja pomieszczeń Pracowni Radiologii |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO, tj. suma cen netto w poz. 1 i 2): ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO,  tj. suma cen brutto w poz. 1 i 2): .......................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 - Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I informacje ogólne |
|  | Aparat musi być fabrycznie wyposażony w detektory, nie dopuszcza się ucyfrowienia detektorem/detektorami. | TAK |  |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Aparat musi być fabrycznie nowy – rok produkcji 2018, nie dopuszcza się powystawowych | TAK, podać |  |
|  | Deklaracją zgodności na całość aparatu, nie na części składowe | TAK, załączyć |  |
|  | Utylizacja starego aparatu typu telekomando rtg potwierdzona odpowiednim protokołem | TAK |  |
|  | Moc przyłączeniowa oferowanego aparatu | Podać |  |
|  | Zużycie energii dla całego aparatu w trybie czuwania | Podać |  |
|  | Zużycie energii (kWh/dzień), Liczone dla min. 8 pacjentów/godzinę, przez min. 6 h oraz dodatkowo min. 4 godzin czuwania | Podać |  |
| II Ścianka zdalnie sterowana (TELEKOMANDO) |
|  | Zakres pochylania [°] | Min. od +90° do –90° |  |
|  | Najniższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) umożliwiające wykonanie badania na blacie ścianki, dostępne dla technika (nie w trybie serwisowym) | ≤ 50 cm |  |
|  | Najwyższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) [cm] | ≥ 100 cm |  |
|  | Wysokość blatu stołu płynnie regulowana pomiędzy krańcowymi pozycjami | TAK |  |
|  | Długość blatu [cm] | ≥ 210 cm |  |
|  | Szerokość blatu [cm] | ≥ 70 cm |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu ścianki [cm] | ≥ +/- 12 cm |  |
|  | Obciążalność blatu ścianki z zachowaniem min. możliwości pochylania i zmiany wysokości blatu ścianki dla pozycji poziomej [kg] | ≥ 200 kg |  |
|  | Pochłanialność blatu, ekwiwalent [mm Al] | ≤ 0,8 mm Al |  |
|  | Swobodny i bezpośredni dostęp do blatu stołu pacjenta z czterech stron w pozycji poziomej ścianki, bez obudów przewyższających wysokość blatu | TAK |  |
|  | Wszystkie ruchy ścianki rtg silnikowe | TAK |  |
|  | Joysticki sterujące ruchami ścianki zabezpieczone przed przypadkową aktywacją | TAK, opisać |  |
|  | Zakres skręcenia kołpaka [°] | Min. od +90° do – 90° |  |
|  | Minimalne SID [cm] ustawiane silnikowo | ≤ 115 cm; |  |
|  | Maksymalne SID [cm] ustawiane silnikowo | ≥ 150 cm |  |
|  | Projekcje skośne, zakres kątów [°] | ≥ +/- 40° |  |
|  | Sterowanie ruchami systemu z konsoli operatora w sterowni z pulpitu umieszczonego na ściance | TAK TAK |  |
|  | Konsola sterująca wyposażona w urządzenie sygnalizujące akustycznie i optycznie wykonanie ekspozycji w sterowni | TAK |  |
|  | Odległość blat stołu-detektor [mm] | ≤ 80 mm |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa – parametry | Min. 10:1, min. 50 l/cm |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa - możliwość usuwania z wiązki promieniowania bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | System AEC w ściance | TAK |  |
|  | Wykonywanie radiografii i fluoroskopii w sterowni przyciskiem ręcznym lub nożnym. | TAK, opisać |  |
|  | Wyzwalanie promieniowania w pomieszczeniu badań przyciskiem nożnym. | TAK |  |
|  | Akcesoria – uchwyty dla pacjenta | TAK, min. 2 szt. |  |
|  | Akcesoria – podnóżek, który można demontować | TAK |  |
|  | Akcesoria – babix z uchwytem mocowanym do blatu telekomando | TAK |  |
| III Lampa RTG i kolimator W Ściance DO PRZEŚWIETLEŃ (TELEKOMANDO) |
|  | Model i producent lampy | Podać |  |
|  | Wielkość ogniska małego (Zgodnie z IEC 60336) | ≤ 0,6 |  |
|  | Wielkość ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60336) | ≤ 1,2 |  |
|  | Nominalna moc małego ogniska (Zgodnie z IEC 60613) | ≥ 28 kW |  |
|  | Nominalna moc dużego ogniska (Zgodnie z IEC 60613) | ≥ 55 kW |  |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 700 kHU |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 150 kHU/min |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg | ≥ 2,2 MHU |  |
|  | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr./min | TAK |  |
|  | Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG | TAK |  |
|  | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji | TAK |  |
|  | Zakres obrotu kolimatora | Min. od 45°do -45° |  |
|  | Możliwość wprowadzania dodatkowej filtracji w kolimatorze, spełniającej wymaganie wzorcowych procedur pediatrycznych ≥1 mm Al + 0,1 mm Cu lub 0,2 mm Cu (lub równoważna) | TAK |  |
| IV Generator RTG (TELEKOMANDO) |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | TAK |  |
|  | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601) | ≥ 65 kW |  |
|  | Tryby pracy – co najmniej radiografia cyfrowa, radiografia seryjna cyfrowa i fluoroskopia pulsacyjna | Tak |  |
|  | Max prąd w radiografii | ≥ 800 mA |  |
|  | Max wartość mAs | ≥ 600 mAs |  |
|  | Zakres napięć w radiografii | min 40 - 150 kV |  |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  |
|  | Min. technika 1,2,3 - punktowa | TAK, podać |  |
|  | Zakres napięć dla fluoroskopii | min 50 - 110 kV |  |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 20 mA |  |
|  | Liczba dostępnych częstotliwości pracy fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 4, podać |  |
|  | Konsola generatora zintegrowana z konsolą sterującą ruchami ścianki | Tak |  |
| V Detektor ZINTEGROWANY W ŚCIANCE DO PRZEŚWIETLEŃ (TELEKOMANDO) |
|  | Detektor do zdjęć kostnych oraz badań dynamicznych | TAK |  |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora | ≥ 42 cm x 42 cm |  |
|  | Matryca aktywna detektora (liczba pikseli) | Min. 2800 x 2800 pikseli |  |
|  | Rozmiary piksela | ≤ 150 µm |  |
|  | Głębokość akwizycji | ≥ 14 bit |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK |  |
|  | Odległość detektor – blat | ≤ 8 cm |  |
| VI Detektor Bezprzewodowy – 1 szt |
|  | Detektor bezprzewodowy | TAK, podać |  |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora | ≥ 42 cm x 34 cm |  |
|  | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) | ≥ 6,5 mln |  |
|  | Rozmiary piksela | ≤ 150 µm |  |
|  | Głębokość akwizycji | ≥ 16 bit |  |
|  | Maksymalna waga detektora | ≤ 3,5 kg |  |
|  | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji) | ≥ 150 kg |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK, podać |  |
|  | Zewnętrzna ładowarka akumulatorów detektora z min. 1 zapasowym akumulatorem | TAK |  |
| VII MONITORY APRATU TELEKOMANDO |
|  | Monitor min. 19” na zawieszeniu sufitowym w Sali badań z regulacją wysokości i możliwością obracania monitora. Rama zawieszenia ze wskaźnikiem załączonego promieniowania | TAK |  |
|  | Rozdzielczość monitorów | ≥ 1280 x 1024 |  |
|  | Przekątna ekranu każdego monitora | ≥ 19” |  |
| VIII Konsola technika RTG APARATU TELEKOMANDO – szt 1 |
|  | Konsola technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki | TAK |  |
|  | Programy anatomiczne pediatryczne | TAK |  |
|  | Po wykonaniu zdjęcia, dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu DICOM dla obydwu oferowanych detektorów | TAK |  |
|  | Funkcja LIH oraz pętla fluoroskopowa | TAK |  |
|  | Ustawianie kolimacji bez wyzwalania promieniowania przy pomocy graficznych oznaczeń aktualnego położenia blend na obrazie LIH | TAK |  |
|  | Pamięć obrazów (ilość obrazów) w matrycy min. 1024 x 1024 (1 k x 1 k) | ≥ 4000 |  |
|  | Szybkość akwizycji podczas radiografii seryjnej | ≥ 8 obr/s |  |
|  | Szybkość akwizycji podczas fluoroskopii pulsacyjnej z największego pola detektora | ≥ 15 obr/s |  |
|  | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych | TAK |  |
|  | Ilość programów anatomicznych | ≥ 400 |  |
|  | Nagrywarka CD i / lub DVD oraz drukarka czarno biała laserowa 1 port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000Twbudowana karta Wi-Fi | TAK |  |
|  | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna | TAK |  |
|  | Obsługa protokołów DICOM: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist / MPPS | TAK |  |
|  | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów - opisać • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników oraz dodawanie komentarzy | TAK, Podać |  |
|  | Pomiar odległości i kątów | TAK |  |
|  | Analiza zdjęć odrzuconych | TAK |  |
|  | Interkom do komunikacji sterownia – pokój badań | TAK |  |
| VII STACJE LEKARSKIE |
|  | Dostawa 4 stacji do analizy badań TK, MR, RTG zrealizowanych jako: rozbudowa serwera aplikacyjnego posiadanego przez Zamawiającego i dostawa 4 stacji zawierających opisane poniżej oprogramowanie. | Tak, opisać |  |
|  | Każda konsola lekarska dla badań TK, MR wyposażona w: komputer PC, wyposażony w: procesor o co najmniej 6 rdzeniach oraz co najmniej 12 wątkach o taktowaniu bazowym co najmniej (bez turbo) 3600 MHz wykonany w technologii 14 nm i cache min. 15 MB, pamięci RAM min. 16 GB typu DDR4 i taktowanej co najmniej 2400 MHz, dysk SSD min. 512 GB, napęd CD/DVD, interfejs LAN 1 Gb, co najmniej 10 portów USB w tym co najmniej 8 portów USB 3.0 i co najmniej 4 na przednim panelu komputera, co najmniej 2 gniazda PCI-Express 3.0 x16, co najmniej po jednym gnieździe: PCI-Express 3.0 x8, PCI-Express 2.0 x4, PCI-Express 2.0 x1, moc zasilacza co najmniej 700 W, system operacyjny 64 bitowy spełniający normy zamawiającego, takie jak: praca w domenie Active Directory, stosowanie polityki Group Policy Object, możliwość działania oprogramowania wymaganego do pracy z systemem medycznym zamawiającego, dołączona do zestawy klawiatura oraz mysz laserowa, kartą graficzną na złączy PCI-Express x16 ilość pamięci co najmniej 4 GB typu GDDR5 szyna danych pamięci co najmniej 128 bil przepustowość pamięci co najmniej 106 GB/s co najmniej 4 porty Display Port wsparcie dla CUDA zalecana moc co najwyżej 100 W obsługa standardów DirectX 12 i OpenGL 4.5 ogsługiwana rozdzielczość maksymalna nie mniejsza niż 4096 x 2160, gwarancja na zestaw komputerowy co najmniej na 36 miesięcy 1 monitor opisowy o min. przekątnej min. 23” w formacie panoramicznym 16:9 oraz o rozdzielczości 1920 × 1080 wyposażony co najmniej w gniazda Display Port i HDMI, posiadający w matową matrycę IPS lub VA, do monitorówna być dołączone przewody Display Port 2 kolorowe monitory diagnostyczne, każdy o min. przekątnej 24” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 x 1200 pikseli minimum 1 port Display Port do monitorów mają być dołączone przewody Display Port | Tak, 2 zestawy |  |
|  | Każda konsola lekarska dla badań RTG wyposażona w: komputer PC, wyposażony w: procesor o co najmniej 6 rdzeniach oraz co najmniej 12 wątkach o taktowaniu bazowym co najmniej (bez turbo) 3600 MHz wykonany w technologii 14 nm i cache min. 15 MB, pamięci RAM min. 16 GB typu DDR4 i taktowanej co najmniej 2400 MHz, dysk SSD min. 512 GB, napęd CD/DVD, interfejs LAN 1 Gb, co najmniej 10 portów USB w tym co najmniej 8 portów USB 3.0 i co najmniej 4 na przednim panelu komputera, co najmniej 2 gniazda PCI-Express 3.0 x16, co najmniej po jednym gnieździe: PCI-Express 3.0 x8, PCI-Express 2.0 x4, PCI-Express 2.0 x1, moc zasilacza co najmniej 700 W, system operacyjny 64 bitowy spełniający normy zamawiającego, takie jak: praca w domenie Active Directory, stosowanie polityki Group Policy Object, możliwość działania oprogramowania wymaganego do pracy z systemem medycznym zamawiającego, dołączona do zestawy klawiatura oraz mysz laserowa, kartą graficzną na złączy PCI-Express x16 ilość pamięci co najmniej 4 GB typu GDDR5 szyna danych pamięci co najmniej 128 bil przepustowość pamięci co najmniej 106 GB/s co najmniej 4 porty Display Port wsparcie dla CUDA zalecana moc co najwyżej 100 W obsługa standardów DirectX 12 i OpenGL 4.5 ogsługiwana rozdzielczość maksymalna nie mniejsza niż 4096 x 2160, gwarancja na zestaw komputerowy co najmniej na 36 miesięcy 1 monitor opisowy o min. przekątnej min. 23” w formacie panoramicznym 16:9 oraz o rozdzielczości 1920 × 1080 wyposażony co najmniej w gniazda Display Port, posiadający w matową matrycę IPS lub VA, do monitorów ma być dołączone przewody Display Port 2 monitory diagnostyczne monochromatyczne, każdy spełniający poniższe wymagania: rozdzielczość min. 3 MP min. przekątna 21” kąt widzenia w pionie i poziomie min. 170/170º min. luminancja każdego monitora ≥ 400 cd/m2 min. kontrast 400/1 monitory stanowiące parę i posiadające świadectwo parowania wydane przez producenta, spełniające wymogi aktualnego Rozporządzenia MZ minimum 1 port Display Port do monitorów mają być dołączone przewody Display Port | Tak, 2 zestawy |  |
|  | Zaoferowanie nowego serwera aplikacyjnego lub adaptacja/rozbudowa serwera aplikacyjnego posiadanego przez Zamawiającego. Minimalne parametry serwera: obudowa serwera do zabudowy w szafie RACK 19 liczba procesorów: min 2 pamięć RAM: min. 128 GB wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważny pojemność macierzy: min. 5 TB redundantne zasilanie typu Hot-plug napęd optyczny: DVD RW klawiatura, mysz możliwość jednoczesnego przetwarzania min. 45 000 warstw | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość zdalnej pracy stacji lekarskich, bez konieczności ściągania badania na stację lekarską, natychmiastowego dostępu do wszystkich aplikacji dostępnych w ramach serwera aplikacyjnego. | Tak |  |
|  | Możliwość zainstalowania oprogramowania serwera aplikacyjnego na stacjach posiadanych przez Zamawiającego z pełnym dostępem do zaoferowanych aplikacji. | Tak |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Retrieve - Storage commitment | Tak |  |
|  | Nielimitowany dostęp do aplikacji podstawowych przy przetwarzaniu 45 000 warstw jednocześnie | Tak |  |
|  | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych TK i MR | Tak |  |
|  | Jednoczesne ładowanie min dwóch zestawów danych tego samego pacjenta, również z różnych modalności (np. z TK i MR) | Tak |  |
|  | Funkcjonalność 2D, 3D dla obrazów w standardzie DICOM 3.0 | Tak |  |
|  | Rekonstrukcje MIP, VRT | Tak |  |
|  | Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne | Tak |  |
|  | Rekonstrukcje 3D typu MPR (Multi Planar Reconstruction), w tym wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | Tak |  |
|  | Pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchni, objętości, ROI) | Tak |  |
|  | Zapamiętanie wykonanych pomiarów i adnotacji wraz z towarzyszącymi im informacjami w rejestrze znalezisk badania z możliwością zapisu w archiwum badania wraz z wykonanymi pomiarami i towarzyszącymi obrazami | Tak |  |
|  | Wizualizacja badań: TK, MR, USG, RTG. | Tak |  |
|  | Automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty. | Tak |  |
|  | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania. Możliwość synchronicznego wyświetlania do 4 serii badania. | Tak |  |
|  | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw | Tak |  |
|  | Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczna/naczyniowa. Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania. Automatyczne dopasowania układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych. | Tak |  |
|  | Fuzja badań z różnych modalności jak: TK/MR, TK/SPECT, TK/PET | Tak |  |
|  | Automatyczne usuwania struktur kostnych typu Bone Removal | Tak |  |
|  | Automatyczne usuwania obrazu stołu z obrazów TK. | Tak |  |
|  | Oprogramowania do analizy badań MR, umożliwiające tworzenie wykresów time-intensity dla badań z kontrastem | Tak |  |
|  | Narzędzia opracowywania badań MR: filtr obrazów MR operacje na obrazach MR: elastyczna korekcja artefaktów ruchowych subtrakcja obrazów, średnia arytmetyczna, dodawanie, dzielenie, iloczyn | Tak |  |
|  | Dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR: kolana, kręgosłupa, bioder, wątroby, prostaty, piersi, głowy, | Tak |  |
| IX INNE |
|  | Akcesoria – materac do badań np. cystografii mikcyjnej zabezpieczający blat stołu na całej szerokości (łącznie z szynami na akcesoria) przed ubrudzeniem kontrastem, materac może być krótszy niż długość blatu ścianki | TAK |  |
|  | Podkładka pod głowę dla pacjentów pediatrycznych z materiału umożliwiającego czyszczenie | TAK |  |
|  | Lampa zabiegowa led wolnostojąca | TAK |  |
|  | Uchwyt na kroplówkę | TAK |  |
|  | Certyfikat CE lub deklaracja zgodności na całe urządzenie | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | TAK |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | Tak(wraz z dostawą urządzeń) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych | Tak, przedstawić dokument autoryzacji(wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Fartuchy ochronne wykonane bez użycia gumy ołowiowej, Fartuchy jednostronne 0,5 Pb wielkości (S,M,l,XL) Fartuchy chirurgiczne 0,5 Pb wielkości (S,M,l,XL) Fartuch dziecięcy 0,5 Pb 2szt Półfartuch 0,5 pb 2szt Osłony na gonady 2 szt Rękawice ochronne 0,5 Pb 1szt Osłonę na tarczyce 0,5 Pb 1 szt Okulary ochronne 0,5 Pb 1 szt Parawan jednoskrzydłowy 1,5 lub 2.0 mm Pb 100x200cm szt. 2 | Tak |  |
|  | Pozycjonery Worki z mąka ryżową Podstawka pod tył głowy Podstawka pod głowę dla dzieci –zaokrąglone krawędzie (21x23x7 cm )±2cm Podkładka pod głowę boczną prawa i lewa Wałek podpierający Półwałek podpierający Podkładka pod szyje Pozycjoner ap i boczny dla niemowląt | Tak |  |
|  | Szkolenia z obsługi aparatu min. 10 dni w tym 5 książek z literatura fachową | Tak |  |
|  | Podłączenie aparatu do systemu PACS-RIS Zamawiającego umożliwiający min. pobranie listy roboczej i przesłanie wykonanego badania do archiwum. | Tak |  |
|  | Wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych umożliwiających uruchomienie aparatu zgodnie z wymaganiami producenta. | Tak |  |
|  | Podłączenie aparatu do szpitalnego systemu rejestracji dawek promieniowania bądź zaoferowanie nowego systemu spełniającego tą funkcjonalność | Tak |  |
|  | Zakup lub aktualizacja licencji do przeglądania badan rtg posiadanych przez szpital szt 2 | Tak |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

| L.P. | Parametr | WYMOGI TAK/NIE | Punktacja | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I informacje ogólne |
|  | Moc przyłączeniowa oferowanego aparatu | Podać | Wartość najmniejsza – 20 pkt wartość największa – 1 pkt pozostałe pośrednie 10pkt |  |
|  | Zużycie energii dla całego aparatu w trybie czuwania | Podać | Wartość najmniejsza – 20 pkt wartość największa – 1 pkt pozostałe pośrednie 10pkt |  |
|  | Zużycie energii (kWh/dzień), Liczone dla min. 8 pacjentów/godzinę, przez min. 6 h oraz dodatkowo min. 4 godzin czuwania | Podać | Wartość najmniejsza – 20 pkt wartość największa – 1 pkt pozostałe pośrednie 10pkt |  |
| II Ścianka zdalnie sterowana (TELEKOMANDO) |
|  | Szerokość blatu [cm] | Podać | ≥ 80 cm – 5 pkt < 80 cm = 1 pkt |  |
|  | Ruch wzdłużny blatu stołu zwiększający dostęp do pacjenta m.in. podczas transportu | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE - 1 pkt |  |
|  | Dla aparatu w pozycji 90° odległość podnóżka od podłogi ≤ 7 cm lub możliwość obniżania podnóżka co najmniej do tej wysokości w celu ułatwienia pacjentom wchodzenia i schodzenia (dla podnóżka zamocowanego poprawnie) | TAK/NIE | TAK – 15 pkt NIE - 1 pkt |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu ścianki [cm] | Podać | ≥ +/-17 cm – 10 pkt < +/-17 cm – 1 pkt |  |
|  | Joysticki sterujące ruchami ścianki zabezpieczone przed przypadkową aktywacją | Podać | Joysticki sterujące reagujące tylko na dotyk – 10 pkt Konieczność naciśnięcia dwóch przycisków i inne – 1 pkt |  |
|  | Dodatkowa konsola sterująca w pokoju badań z joystickami do ruchów systemu oraz z pulpitem sterowania ustawieniami generatora, dublująca funkcjonalność konsoli w sterowni | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 1 pkt |  |
| III Lampa RTG i kolimator W Ściance DO PRZEŚWIETLEŃ (TELEKOMANDO) |
|  | Wielkość ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60336) | Podać | ≤ 1,0 – 20 pkt > 1,0 - 1 pkt |  |
|  | Nominalna moc małego ogniska (Zgodnie z IEC 60613) | Podać | ≥ 40 kW – 15 pkt <40 kW – 1 pkt |  |
|  | Nominalna moc dużego ogniska (Zgodnie z IEC 60613) | Podać | ≥ 80 kW –15 pkt <80 kW – 1 pkt |  |
| VI Detektor Bezprzewodowy – 1 szt |
|  | Uchwyt zintegrowany z obudową detektora ułatwiający przenoszenie | TAK/NIE | TAK – 10pkt NIE – 1 pkt |  |
| VIII Konsola technika RTG APARATU TELEKOMANDO – szt 1 |
|  | Wirtualne ustawianie pacjenta bez dodatkowego wyzwalania promieniowania – podczas przesuwania blatu lub kolumny z lampą/detektorem graficzne oznaczenie na obrazie LIH określają aktualne położenia pola promieniowania | TAK/NIE | TAK – 20 pkt NIE – 1 pkt |  |
|  | Szybkość akwizycji podczas fluoroskopii pulsacyjnej z największego pola detektora ≥ 30 obr/s | TAK/NIE | TAK – 15 pkt NIE – 1 pkt |  |
|  | UPS umożliwiający bezpieczne zamknięcie systemu w przypadku braku zasilania | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 1 pkt |  |
| VII STACJE LEKARSKIE |
|  | Transfer zaawansowanych aplikacji z obecnego serwera aplikacyjnego do nowego systemu, następujących aplikacji dla badań TK: oceny badań naczyniowych, automatycznego wyszukiwania zatorowości płucnej szczegółowej oceny badań płuc, segmentacji 5 płatów, oceny rozedmy wirtualnej kolonoskopii segmentacji zmian onkologicznych zgodnej z RECIST/WHO, porównywaniem min. 4 badań i oceną trendów, automatycznego wyszukiwania guzków analizy badań kardiologicznych: oceny naczyń wieńcowych, CaSc, funkcji lewej komory serca analizy perfuzji mózgu | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. | TAK/NIE | Tak – 5 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem bieżącym bez udziału użytkownika konsoli | TAK/NIE | Tak – 5 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Automatyczne oznaczanie żeber w badaniach TK | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Automatyczne oznaczanie kręgów kręgosłupa w badaniach TK, MR | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Generowanie map ADC o wysokim współczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich współczynnikach b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania, w szczególności generowanie map współczynniku b=2000 w oparciu o mapy b50, b400, b1000. | TAK/NIE | Tak – 5 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do rozszerzonej oceny onkologicznej badań TK klatki piersiowej, umożliwiające automatyczne oznakowanie kręgów kręgosłupa i żeber z rozwinięciem struktury kostnej klatki piersiowej na płaszczyźnie z automatyczną detekcją zmian w kręgosłupie. | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Oprogramowanie zintegrowane z serwerem aplikacyjnym, do dystrybucji badań na oddziały (serwer dystrybucyjny), umożliwiające na natychmiastowe otwieranie badań dostępnych w ramach serwera aplikacyjnego (bez konieczności przesyłania do systemu PACS), z poziomu przeglądarek internetowych (IE, Safari, Android), także na urządzeniach przenośnych np. IPAD. Oprogramowanie zawierające podstawowe funkcjonalności do analizy obrazów: rekonstrukcje VRT, MIP, MPR zmiana okna wyświetlania biblioteka układów wyświetlania (layouty) podstawowe pomiary na obrazach: odległości, kąty, zaznaczenie Licencje pływające dla 3 jednoczesnych użytkowników Należy dostarzyć mobilne urządzenie umożliwiające uruchomienie oprogramowania- 1 szt | TAK/NIE | Tak – 20 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Pakiet oprogramowania umożliwiający diagnostykę RM układu oddechowego, klatki piersiowej i jamy brzusznej, z wysoką czułością różnicowania tkanek miękkich oraz kompensacją ruchową i akwizycją dynamiczną, stanowiący uzupełnienie wyposażenia posiadanego przez Zamawiającego rezonansu magnetycznego Siemens Magnetom Spectra. Pakiet powinien pozwalać m.in. na dynamiczne obrazowanie pełnej fazy tętniczej z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową, a także na badania kontrastowe nie wymagające wstrzymywania oddechu przez pacjenta. Np. FREEZEit lub odpowiednio do nazewnictwa producenta. | TAK/NIE | Tak – 20 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Pakiet oprogramowania umożliwiający diagnostykę RM głowy i tułowia, w szczególności układu oddechowego w obszarze głowa-szyja i klatki piersiowej, a także głowy, kręgosłupa szyjnego, jamy brzusznej i miednicy pozwalający na akwizycję w trakcie swobodnego oddechu pacjenta | TAK/NIE | Tak – 20 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Pakiet oprogramowania umożliwiający diagnostykę RM w obszarze tułowia, w szczególności klatki piersiowej i jamy brzusznej pozwalający na ultraszybką akwizycję 4D (3D w czasie) z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową, dający możliwość dokładnej oceny fazy wzmocnienia kontrastowego w zmianach o różnym charakterze | TAK/NIE | Tak – 20 pkt Nie – 1 pkt |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Uwaga!

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Termin gwarancji: …….. miesiące/y (gwarancja minimalna 25 miesięcy) - wypełnia Wykonawca.

Brak wskazania terminu gwarancji skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca zaoferował najkrótszy, przewidziany w siwz termin gwarancji (tj. 25 miesięcy).

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy