dot.: PN 14/18

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2

WADIUM:  25 000,00 PLN

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| LP | Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT w % | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw endoskopowy z osprzętem |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE - |
|  | Model / typ aparatu | Podać |  |
|  | Nazwa producenta / kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
| I - Monitor operacyjny FULL HD LCD obrazujący w 3D i 2D - 1 szt. |
|  | Monitor medyczny umożliwiający obrazowanie w technologii 3D i 2D | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu monitora min. 31" | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość min. FULL HD 1920x1080 pikseli | TAK, podać |  |
|  | Kąt widzenia min. 178° / 178° | TAK, podać |  |
|  | Podświetlanie LED | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w cyfrowe wejścia wideo: 2x 3G-SDI, 2x DVI-D, umożliwiające podłączenie źródła sygnału 3D i 2D w rozdzielczości FULL HD 1080/50p | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w cyfrowe wyjścia wideo: 2x 3G-SDI, 1x DVI-D | TAK |  |
|  | Obsługa formatów wejściowych 3D: Line-by-Line, Top&Bottom, Side-by-Side | TAK |  |
|  | Mocowanie VESA 100 | TAK |  |
| II - Okulary polaryzacyjne 3D - 20 szt. |
|  | Okulary polaryzacyjne 3D, pasywne | TAK |  |
| III - Nakładka 3D na okulary korekcyjne - 10 szt. |
|  | Nakładka 3D na okulary korekcyjne, wyposażona w klips mocujący | TAK |  |
| IV - Sterownik kamery do wizualizacji w FULL HD 3D i 2D - 1 szt. |
|  | Sterownik kamery pracujący w rozdzielczości 1920x1080p, 50 Hz, przeznaczony do podłączania i obsługi urządzeń wizyjnych w technologii 3D i 2D w tym: - egzoskopu 3D do pozaustrojowej wizualizacji pola operacyjnego, - sztywnego wideoendoskopu nosowego 3D, - głowicy kamery 2D z trzema przetwornikami obrazowymi do podłączania standardowych endoskopów okularowych | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w cyfrowe wyjścia wideo: 1x 3G-SDI, 2x DVI-D przysyłające sygnał wideo 3D i 2D w rozdzielczości FULL HD 1920x1080 pikseli | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażany w gniazdo do bezpośredniego podłączenia oferowanego źródła światła w celu ustawiania poziomu natężenia światła bezpośrednio poprzez przyciski egzoskopu 3D, sztywnego wideoendoskopu nosowego 3D i głowicy kamery 2D FULL HD | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie m.in.: pamięci typu Pen Drive, zewnętrznej klawiatury, pilota przewodowego. Min. 2 gniazda USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery w celu szybkiego dostępu | TAK, podać |  |
|  | Menu z funkcjami sterownika kamery prezentowane w formie tekstowo - graficznych ikon wyświetlanych na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
|  | Dostęp i poruszanie się po menu sterownika kamery przy pomocy przycisków egzoskopu 3D, sztywnego wideoendoskopu nosowego 3D, głowicy kamery 2D FULL HD oraz przy pomocy pilota przewodowego oraz zewnętrznej klawiatury | TAK |  |
|  | Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień sterownika kamery w postaci profili użytkowników, możliwość zapamiętania min. 20 profili użytkowników | TAK, podać |  |
|  | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci | TAK |  |
|  | Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta, m.in.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID. Możliwość zapamiętania danych dla min. 40 pacjentów w pamięci wewnętrznej sterownika kamery | TAK, podać |  |
|  | Funkcja wyświetlania wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła oferowanego źródła światła na ekranie monitora operacyjnego. Funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęć i filmów 2D podczas pracy w trybie 3D w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery. | TAK |  |
|  | Zapis filmów w formacie: mpeg4 | TAK |  |
|  | Zapis zdjęć w formacie: jpeg | TAK |  |
|  | Funkcja ułatwiająca różnicowanie struktur tkankowych i unaczynienia poprzez cyfrowe, całkowite wycięcie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego, funkcja realizowana w technologii w pełni cyfrowej bez zastosowania filtru w źródle światła | TAK |  |
|  | Funkcja jednoczesnego wyświetlania, w czasie rzeczywistym, dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego podczas pracy z głowicą kamery 2D FULL HD tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z wyciętym kolorem czerwonym, z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie | TAK |  |
|  | Funkcja obrotu obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego o 180° | TAK |  |
|  | Funkcja szybkiego przełączania się pomiędzy pracą w trybie 3D i 2D przy pomocy przycisku na egzoskopie 3D, sztywnym wideoendoskopie nosowym 3D | TAK |  |
|  | W zestawie klawiatura silikonowa USB do obsługi funkcji sterownika kamery i wprowadzania danych pacjenta, stopień ochrony min. IP68; pamięć min PenDrive 32 GB | TAK, podać |  |
| V - Sztywny wideoendoskop nosowy 3D, 0° - 3 szt. |
|  | Sztywny wideoendoskop nosowy 3D wyposażony w dwa zintegrowane przetworniki obrazowe wysokiej rozdzielczości FULL HD - CCD lub CMOS, kompatybilny z oferowanym sterownikiem kamery | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość 1920x1080 pikseli, skanowanie progresywne | TAK |  |
|  | Rękojeść na stałe zintegrowana z tubusem roboczym, wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 przyciski programowalne z możliwością zaprogramowania po 2 funkcji pod przyciskiem (uruchamianie poprzez długie i krótkie wciśniecie przycisku) | TAK, podać |  |
|  | Kąt patrzenia: 0° | TAK |  |
|  | Średnica tubusu: 4 mm | TAK |  |
|  | Długość robocza tubusu: 175÷180 mm | TAK, podać |  |
|  | Funkcja zoom'u cyfrowego | TAK |  |
|  | Przewód sygnałowy łączący wideoendoskop ze sterownikiem kamery zintegrowany na stałe z rękojeścią, długość przewodu sygnałowego min. 300 cm | TAK, podać |  |
|  | Sztywny wideoendoskop nosowy 3D wraz przewodem sygnałowym w pełni autoklawowalny 134°C | TAK |  |
| VI - Sztywny wideoendoskop nosowy 3D, 30° - 2 szt. |
|  | Sztywny wideoendoskop nosowy 3D wyposażony w dwa zintegrowane przetworniki obrazowe wysokiej rozdzielczości FULL HD - CCD lub CMOS, kompatybilny z oferowanym sterownikiem kamery | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość 1920x1080 pikseli, skanowanie progresywne | TAK |  |
|  | Rękojeść na stałe zintegrowana z tubusem roboczym, wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 przyciski programowalne z możliwością zaprogramowania po 2 funkcji pod przyciskiem (uruchamianie poprzez długie i krótkie wciśniecie przycisku) | TAK, podać |  |
|  | Kąt patrzenia: 30° | TAK |  |
|  | Średnica tubusu: 4 mm | TAK |  |
|  | Długość robocza tubusu: 175÷180 mm | TAK, podać |  |
|  | Funkcja zoom'u cyfrowego | TAK |  |
|  | Przewód sygnałowy łączący wideoendoskop ze sterownikiem kamery zintegrowany na stałe z rękojeścią, długość przewodu sygnałowego min. 300 cm | TAK, podać |  |
|  | Sztywny wideoendoskop nosowy 3D wraz przewodem sygnałowym w pełni autoklawowalny 134°C | TAK |  |
| VII - Światłowód - 5 szt. |
|  | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 250÷300 cm | TAK, podać |  |
| VIII - Kosz druciany do wideoendoskopu 3D - 5 szt. |
|  | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania sztywnego wideoendoskopu nosowego 3D wraz ze światłowodem | TAK |  |
| IX - Głowica kamery 2D FULL HD - 1 szt. |
|  | Głowica kamery 2D FULL HD do standardowych endoskopów okularowych, kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w 3 przetworniki obrazowe - CCD lub CMOS | TAK |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w zintegrowany na stałe obiektyw zapewniający zoom optycznym min. x2, typu Parfocal | TAK |  |
|  | Głowicy kamery wyposażona min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 przyciski programowalne z możliwością zaprogramowania po 2 funkcji pod przyciskiem (uruchamianie poprzez długie i krótkie wciśniecie przycisku) | TAK, podać |  |
|  | Czułość nie gorsza niż 1,2 lux | TAK, podać |  |
|  | Stopień ochrony głowicy kamery min. IPX7 | TAK, podać |  |
|  | Możliwość sterylizacji głowicy kamery w STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1, EtO | TAK |  |
| X - Źródło światła LED - 1 szt. |
|  | Źródło światła wykorzystujące technologię hybrydową łączącą światło LED ze światłem laserowym | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa nie większa niż 6000K - 6100K | TAK, podać |  |
|  | Moc wyjściowa światła odpowiadająca źródłu światła ksenon 300W | TAK |  |
|  | Obsługa źródła światła poprzez zintegrowany, kolorowy monitor dotykowy | TAK |  |
|  | Wskaźnik paskowy i liczbowy wskazujący ustawiony poziom natężenia światła | TAK |  |
|  | Źródło światła wyposażone w gniazdo do bezpośredniego połączenia z oferowanym sterownikiem kamery w celu ustawiania poziomu natężenia światła bezpośrednio poprzez przyciski egzoskopu 3D, sztywnego wideoendoskopu nosowego 3D, głowicy kamery 2D FULL HD | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego. Funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
|  | Praca źródła światła w trybie manualnej i automatycznej regulacji poziomu natężenia światła | TAK |  |
| XI - Urządzenie do cyfrowej dokumentacji obrazu - 1 szt. |
|  | Urządzenie medyczne do cyfrowej dokumentacji zdjęć i wideo przesyłanych z oferowanego sterownika kamery wyposażone wewnętrzny dysk twardy min 2 TB oraz wejścia USB do podłączenia dysków zewnętrznych | TAK, podać |  |
|  | Zapis w rozdzielczości min. FULL HD | TAK |  |
|  | Funkcja zapisu obrazu w trybie 3D | TAK |  |
|  | Obsługa urządzenia poprzez kolorowy monitor dotykowy | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w min. 2 wejście cyfrowe DVI-D lub HDMI odbierające sygnał FULL HD 2D i 3D z oferowanego sterownika kamery | TAK, podać |  |
| XII - Pompa do przepłukiwania obiektywu sztywnego wideoendoskopu nosowego 3D - 1 szt. |
|  | Pompa rolkowa przeznaczona do przemywania obiektywu wideoendoskopu nosowego 3D podczas wewnątrznosowych operacji endoskopowych | TAK |  |
|  | Funkcjonalność pompy umożliwiająca przemywanie obiektywu sztywnego wideoendoskopu bez potrzeby wyjmowania endoskopu z jamy nosowej | TAK |  |
|  | Współpraca pompy z płaszczem ssąco - płuczącym mocowanymi na wideoendoskopie | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w 2 tryby pracy: - oscylacyjny - polegający na naprzemiennym płukaniu i zasysaniu płynu płuczącego - ciągły - polegający na ciągłym podawaniu płynu płuczącego do jamy nosowej | TAK |  |
|  | Uruchamianie poszczególnych trybów pracy pompy przy pomocy dwustopniowego przełącznika nożnego | TAK |  |
|  | Funkcja osuszania obiektywu endoskopu poprzez zasysanie płynu płuczącego do płaszcza poprzez uruchomienie obrotów wstecznych rolek pompy po zwolnieniu przełącznika nożnego | TAK |  |
|  | Funkcja regulacji czasu zasysania w trybie ciągłym przy pomocy pokrętła umieszczonego na panelu przednim pompy | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w zintegrowany uchwyt umieszczony na panelu tylnym umożliwiający zamocowanie do pionowego statywu | TAK |  |
| XIII - Dren do pompy - 10 szt. |
|  | Jednorazowy dren do pompy, sterylny, z igłą do pojemnika z płynem płuczącym oraz końcówką umożliwiającą przykręcenie do płaszcza ssąco - płuczącego - 10 szt. | TAK |  |
| XIV - Płaszcz ssąco - płuczący do sztywnego wideoendoskopu nosowego 3D - 2 szt. |
|  | Płaszcz ssąco - płuczący zakładany na tubus roboczy sztywnego wideoendoskopu nosowego 3D przeznaczony do przemywania obiektywu wideoendoskopu , 0 i 30 stopni podczas operacji wewnątrznosowych, wyposażony w przyłącze do płukania i odsysania | TAK |  |
| XV – Egzoskop 3D - 1 szt. |
|  | Egzoskop 3D wysokiej rozdzielczości do pozaustrojowej wizualizacji pola operacyjnego kompatybilny ze oferowanym sterownikiem kamery, mocowany nad polem operacyjnym z wykorzystaniem mobilnego ramienia trzymającego | TAK, podać |  |
|  | Egzoskop 3D wyposażony w 2 zintegrowane przetworniki obrazowe wysokiej rozdzielczości min. FULL HD oraz obiektyw stereoskopowy z funkcją obrotu o min. +/- 90° w celu ustawienia horyzontalnego wyświetlania obrazu na ekranie monitora operacyjnego | TAK, podać |  |
|  | Skanowanie progresywne | TAK |  |
|  | Egzoskop 3D wyposażony w 2 zintegrowane iluminatory do oświetlania pola operacyjnego | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcjonalny iluminator mocowany na egzoskopie 3D w celu doświetlenia pola operacyjnego | TAK |  |
|  | Egzoskop 3D wyposażony w zintegrowany w proksymalnym końcu przewód sygnałowy łączący ze sterownikiem kamery oraz przyłącze do podłączenia światłowodu | TAK |  |
|  | Zakres odległości roboczej w stosunku do pola operacyjnego: od min. 20 cm do min. 50 cm | TAK, podać |  |
|  | Obsługa funkcji egzoskopu 3D przy pomocy przycisków i pokrętła przewodowego pilota znajdującego się w zasięgu ręki chirurga | TAK |  |
|  | Funkcja bezstopniowego zoom'u regulowana przy pomocy pokrętła pilota | TAK |  |
|  | Funkcja zmiany obszaru objętego zoom'em ustawiana przy pomocy pokrętła pilota bez konieczności zmiany położenia egzoskopu 3D | TAK |  |
|  | Funkcja regulacji ostrości przy pomocy pokrętła pilota | TAK |  |
|  | Funkcja kontroli stabilności ekspozycji zapobiegająca niedoświetleniu i prześwietleniu obrazu, aktywacja funkcji przy pomocy przycisku na pilocie | TAK |  |
|  | Wskaźnik graficzny informujący o poziomie ustawionego zoom'u wyświetlany na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
|  | Wskaźnik graficzny infromujący o obszarze objętym zoom'em wyświetlany na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
|  | Długość przewodu sygnałowego min. 500 cm | TAK, podać |  |
| XVI - Mobilne ramię trzymające do egzoskopu 3D - 1 szt. |
|  | Ramię trzymające do zamocowania egzoskopu 3D nad polem operacyjnym | TAK |  |
|  | Podstawa wyposażona w 4 kółka | TAK |  |
|  | Końcówka ramienia wyposażona w mocowanie do zdejmowanego uchwytu mocującego egzoskop 3D | TAK |  |
|  | Uchwyt mocujący egzoskop 3D wyposażony w przegub kulowy | TAK |  |
| XVII – Sterylny pokrowiec na egzoskop 3D – 10 szt. |
|  | Sterylny, jednorazowy pokrowiec na egzoskop 3D oraz ramię trzymające | TAK |  |
| XVIII – Światłowód do egzoskopu 3D – 1 szt. |
|  | Światłowód do egzoskopu 3D, śr. 4,8 - 5,0 mm, dł. 550 cm | TAK, podać |  |
| XIX - Pilot do obsługi funkcji egzoskopu 3D - 1 szt. |
|  | Pilot przewodowy do obsługi funkcji egzoskopu 3D oraz sterownika kamery wyposażony w zintegrowany przewód USB do podłączenia do oferowanego sterownika kamery | TAK |  |
|  | Pilot wyposażony w mocowanie do uchwytu ramienia trzymającego w celu zamocowania pilota w zasięgu ręki chirurga w pobliżu pola operacyjnego | TAK |  |
|  | Pilot wyposażony w min. 4 programowalne przyciski do szybkiego uruchamiania funkcji oraz w wielofunkcyjne pokrętło umożliwiające m.in. bezstopniową regulację zoom'u oraz ostrości egzoskopu 3D | TAK |  |
| XX - Ramię trzymające do pilota przewodowego - 1 szt. |
|  | Ramię trzymające, przegubowe w kształcie L, umożliwiające umiejscowienie pilota w zasięgu ręki chirurga, wyposażone w mocowanie do szyny stołu operacyjnego | TAK |  |
|  | Mocowanie do szyny stołu operacyjnego umożliwiające regulacji wysokości oraz kąta pochylenia ramienia trzymającego | TAK |  |
| XXI - Sterylny pokrowiec na pilot oraz ramię trzymające - 20 szt. |
|  | Sterylny, jednorazowy pokrowiec na ramię trzymające oraz pilot | TAK |  |
| XXII - Wózek aparaturowy do zestawu - 1 szt. |
|  | Podstawa wózka wyposażona w 4 koła z blokadą na 2 kołach | TAK |  |
|  | Min. 3 półki oraz 1 szuflada zamykana na kluczyk | TAK, podać |  |
|  | Ramię lub wysięgnik do zamocowania monitora | TAK |  |
|  | Wysięgnik na płyny z regulacją wysokości | TAK |  |
| XXIII - Monitor operacyjny FULL HD LCD obrazujący w 3D i 2D dla asysty - 1 szt. |
|  | Monitor medyczny umożliwiający obrazowanie w technologii 3D i 2D | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu monitora min. 31" | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość min. FULL HD 1920x1080 pikseli | TAK, podać |  |
|  | Kąt widzenia min. 178° / 178° | TAK, podać |  |
|  | Podświetlanie LED | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w cyfrowe wejścia wideo: 2x 3G-SDI, 2x DVI-D umożliwiające podłączenie źródła sygnału 3D i 2D w rozdzielczości FULL HD 1080/50p | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w cyfrowe wyjścia wideo: 2x 3G-SDI, 1x DVI-D | TAK |  |
|  | Obsługa formatów wejściowych 3D: Line-by-Line, Top&Bottom, Side-by-Side | TAK |  |
|  | Mocowanie VESA 100 | TAK |  |
| XXIV - Zestaw do bezprzewodowego przesyłania sygnału wideo - 1 szt. |
|  | Zestaw do bezprzewodowego przesyłania sygnału wideo FULL HD do drugiego monitora | TAK |  |
|  | Nadajnik wyposażony w wejścia 3G-SDI oraz DVI-D | TAK |  |
|  | Możliwość przymocowania nadajnika i odbiornika nad monitorami | TAK |  |
| XXV - Wózek do monitora dla asysty - 1 szt. |
|  | Wózek wyposażony w podstawę jezdną na 4 kołach z min. 2 kołami wyposażonymi w blokadę | TAK |  |
|  | Uchwyt VESA 100 do zamocowania monitora z możliwością regulacji wysokości, pochylenia i rotacji monitora | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w min. 1 półkę | TAK, podać |  |
| XXVI INNE |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika | TAK |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | DTR / paszport w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |
|  | Wykaz preparatów do dezynfekcji (należy podać min 3 środki rekomendowane różnych producentów ). | Podać/opisać |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

| LP | Parametry | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne : |
| IV - Sterownik kamery do wizualizacji w FULL HD 3D i 2D - 1 szt. |
|  | Konstrukcja sterownika umożliwiająca jednoczasowe podłączenie do sterownika kamery głowicy kamery 2D FULL HD wraz ze sztywnym wideoendoskopem nosowym 3D lub egzoskopem 3D | TAK/NIE |  |  | TAK - 10 pkt. NIE - 1 pkt. |
|  | Funkcja PIP (obraz w obrazie) do jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów w trybie pracy 2D na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu z egzoskopu 3D i obrazu z głowicy kamery 2D lub ze sztywnego wideoendoskopu nosowego 3D | TAK/NIE |  |  | TAK - 10 pkt. NIE - 1 pkt. |
|  | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideobronchoskopu, wideogastroskopu i wideokolonoskopu z kamerą wbudowaną w sondę wziernikową | TAK/NIE |  |  | TAK - 10 pkt. NIE - 1 pkt. |
| V - Sztywny wideoendoskop nosowy 3D, 0° - 3 szt. |
|  | Przyłącze światłowodu umieszczone z tyłu rękojeści sztywnego wideoendoskopu nosowego 3D równolegle do przewodu sygnałowego nie powodujące kolizji z instrumentami | TAK/NIE |  |  | TAK - 10 pkt. NIE - 1 pkt. |
| VI - Sztywny wideoendoskop nosowy 3D, 30° - 2 szt. |
|  | Przyłącze światłowodu umieszczone z tyłu rękojeści sztywnego wideoendoskopu nosowego 3D równolegle do przewodu sygnałowego nie powodujące kolizji z instrumentami | TAK/NIE |  |  | TAK - 10 pkt. NIE - 1 pkt. |
| XI - Urządzenie do cyfrowej dokumentacji obrazu - 1 szt. |
|  | Monitor dotykowy do obsługi urządzenia wysuwany spod urządzenia, umożlwiający zmianę kąta nachylenia monitora podczas pracy oraz całkowite jego schowanie pod urządzeniem po zakończeniu pracy | TAK/NIE |  |  | TAK - 10 pkt. NIE - 1pkt. |
|  | Urządzenie wyposażone w min. 1 wejście cyfrowe Display Port do zapisu sygnału 4K | TAK/NIE |  |  | TAK - 10 pkt. NIE - 1 pkt. |
| XV – Egzoskop 3D - 1 szt. |
|  | Egzoskop 3D wykorzystujący 2 przetworniki obrazowe w technologii 4K | TAK/NIE |  |  | TAK - 10 pkt. NIE - 1 pkt. |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Uwaga!

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Termin gwarancji: …….. miesiące/y (gwarancja minimalna 24 miesiące) - wypełnia Wykonawca.

Brak wskazania terminu gwarancji skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca zaoferował najkrótszy, przewidziany w siwz termin gwarancji (tj. 24 miesiące).

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy