dot.: PN 14/18

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 5

WADIUM:  55 000,00 PLN

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| LP. | Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT w % | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw fiberoskopowy z osprzętem |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 - Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | ILOŚĆ szt./op. /kpl. | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I informacje ogólne |
|  | Producent/kraj |  | Podać |  |
|  | Model/typ |  | Podać |  |
|  | Wideoendoskop kompatybilne z systemem Evis Exera III serii 190 lub dostarczenie kompletnego zestawy endoskopowego do lp 4-6 |  | Tak podać |  |
|  | Wideoendoskop CCD HDTV Pole widzenia 110st Głębia widzenia 5-50mm Śr. Końcówki max3,9 mm Śr. Sondy max 3,6 mm Dł. Robocza max300 mm Dł. Całkowita max 510 mm Zagięcie końcówki min góra/dół 130st Endoskop wyposażony w min 4 przyciski funkcyjne, programowalne Kierunek patrzenia 0 st Końcówka dystalna endoskopu przezroczysta aby zapewnić rozszerzenie wiązki światła i maksymalne oświetlenia badanej tkanki Format obrazu 16x9 | 2 szt. | TAK, podać |  |
|  | Wideoendoskop CCD Pole widzenia min 90st Głębia widzenia min 3,5-50mm Śr. Końcówki max 2,6 mm Śr. Sondy max2,9 mm Dł. Robocza max300mm Dł. Całkowita max 510 mm Zagięcie końcówki min góra/dół 130st Endoskop wyposażony w min 4 przyciski funkcyjne, programowalne Kierunek patrzenia 0 st | 2 szt. | TAK, podać |  |
|  | Wideoendoskop CCD z kanałem roboczym Pole widzenia min 90st Śr. Końcówki max 4,8 mm Śr. Sondy max 4,9 mm Śr. Kanału roboczego min 2 mm Endoskop wyposażony w 4 przyciski funkcyjne, programowalne Kierunek patrzenia 0 st | 2 szt. | TAK, podać |  |
|  | Kontener Kontener z pokrywą do sterylizacji niskotemperaturoowej fiberoskopów Wymiary zewnętrzne 531x79x255 mm ±10mm Miejsce na akcesoria min. Przenośne źródło światła | 6 szt. | TAK, podać |  |
|  | Tester szczelności Ręczny tester szczelności kompatybilny z oferowanymi endoskopami giętkimi | 3 szt. | TAK, podać |  |
|  | Endoskop ULTRA 4K, Średnica 4mm kąt 0 st, dł. rob. 177 mm±5mm soczewki ED kompatybilne z technologią 4K | 4 szt. | TAK, podać |  |
|  | Endoskop ULTRA 4K, średnica 4mm kąt 30 st, dł. rob. 177 mm±5mm soczewki ED kompatybilne z technologią 4K | 4 szt. | TAK, podać |  |
|  | Endoskop ULTRA 4K, średnica 4mm, kąt 45 st, dł. rob. 177 mm±5mm soczewki ED kompatybilne z technologią 4K | 3 szt. | TAK, podać |  |
|  | Endoskop ULTRA 4K, średnica 4mm, kąt 70 st, dł. rob. 177 mm±5mm soczewki ED kompatybilne z technologią 4K | 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Endoskop sztywny Endoskop szerokokątny Średnica 2,7 mm Kąt patrzenia 0 st. Długość robocza 160 mm±5mm | 4 szt. | TAK, podać |  |
|  | Endoskop sztywny Endoskop szerokokątny Średnica 2,7 mm Kąt patrzenia 30 st. Długość robocza 160 mm±5mm | 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Endoskop sztywny Endoskop szerokokątny Średnica 2,7 mm Kąt patrzenia 70 st. Długość robocza 160 mm±5mm | 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Endoskop szerokokątny Średnica 2,7 mm Kąt patrzenia 30 st. Długość robocza 70 mm±5mm | 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Pojemnik do sterylizacji optyk Kontener do sterylizacji maks. 2 optyk Wymiary 446x49x88±10mm Uchwyty silikonowe podtrzymujące optykę Przeźroczysta pokrywa | 8 szt. | TAK, podać |  |
|  | Adapter do światłowodu Adapter do oferowanego światłowodu kompatybilny do optyk firmy Storz, Wolf | 8 szt. | TAK, podać |  |
|  | Światłowód Światłowód do endoskopów o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm Średnica wiązki 2,8 mm Średnica zewnętrzna 6,8 mm długość min 3 m TYP CF | 6 szt. | TAK, podać |  |
|  | Adapter do światłowodu Umożliwiający podłączenie oferowanego światłowody do źródła światła firmy Storz | 8 szt. | TAK |  |
|  | Wanna do moczenia endoskopów | 2 szt. | TAK |  |
|  | System ssąco-płuczący do śródoperacyjnego przemywania czoła optyki podczas otorynolaryngologicznych operacji endoskopowych System wykorzystujące jednorazowe, sterylne, dreny ssąco płuczące do podłączenia do płaszcza na optykę System wykorzystujące jednorazowe, sterylne, płaszcze płuczące z aluminium Dostępne płaszcze do optyk różnych producentów Dostępne płaszcze do optyk standardowych, HD i 4K Dostępne płaszcze do optyk 0, 30, 45, 70 stopni Sterowanie z przycisku nożnego Konsola wyposażona w pokrętło ustawiające przepływ w cyklu płukania Konsola wyposażona w jeden zacisk na dren płuczący i ssący. Podczas pracy urządzenia zaciskany jest odpowiednio każdy z drenów w odpowiedniej fazie cyklu Konsola przeznaczona do powieszenia na stojaku na kroplówki | 1 szt. | TAK |  |
|  | Przełącznik nożny do systemu ssąco-płuczącego Jedno przyciskowy, dwustopniowy przycisk nożny do sterowania konsolą ssąco-płuczącą Jedno przyciśnięcie przycisku powoduje jeden cykl płukania z odessaniem płynu | 1 szt. | TAK |  |
|  | Jednorazowe dreny do systemu płukania optyk /min 5 szt. | 1op | TAK |  |
|  | Jednorazowy płaszcz płuczący z odsysaniem Przyłącze światłowodu od góry Kompatybilny z Endoskopami Storz 30 st/ min 5 szt. | 1op | TAK |  |
|  | Jednorazowy płaszcz płuczący z odsysaniem Przyłącze światłowodu od dołu Kompatybilny z Endoskopami Storz 45 st/ min 5 szt. | 1op | TAK |  |
|  | Jednorazowy płaszcz płuczący z odsysaniem Przyłącze światłowodu od góry Kompatybilny z Endoskopami Storz 45 st/ min 5 szt. | 1op | TAK |  |
|  | Jednorazowy płaszcz płuczący z odsysaniem Przyłącze światłowodu od dołu Kompatybilny z Endoskopami Storz 70 st/ min 5 szt. | 1op | TAK |  |
|  | Jednorazowy płaszcz płuczący z odsysaniem Przyłącze światłowodu od góry Kompatybilny z Endoskopami Storz 70 st/ min 5 szt. | 1op | TAK |  |
|  | Jednorazowy płaszcz płuczący z odsysaniem Kompatybilny z oferowanymi Endoskopami 4K 0 st/ min 5 szt. | 1op | TAK |  |
|  | Jednorazowy płaszcz płuczący z odsysaniem Przyłącze światłowodu od góry Kompatybiln z oferowanymi Endoskopami 4K 30 st. / min 5 szt. | 1op | TAK |  |
|  | Jednorazowy płaszcz płuczący z odsysaniem Przyłącze światłowodu od dołu Kompatybilny z oferowanymi Endoskopami 4K 30 st. / min 5 szt.. | 1op | TAK |  |
|  | Jednorazowy płaszcz płuczący z odsysaniem Przyłącze światłowodu od dołu Kompatybilny z oferowanymi Endoskopami 4K 45 st. / min 5 szt. | 1op | TAK |  |
|  | Jednorazowy płaszcz płuczący z odsysaniem Przyłącze światłowodu od góry Kompatybilny z oferowanymi Endoskopami , 45 st. / min 5 szt. | 1op | TAK |  |
|  | Jednorazowy płaszcz płuczący z odsysaniem Przyłącze światłowodu od dołu Kompatybilny z oferowanymi Endoskopami, 70 st. / min 5 szt. | 1op | TAK |  |
|  | Jednorazowy płaszcz płuczący z odsysaniem Przyłącze światłowodu od góry Kompatybilny z oferowanymi Endoskopami i , 70 st. / min 5 szt. | 1op | TAK, |  |
|  | Wideobronchoskopy kompatybilne z systemem Evis Exera III serii 190 lub dostarczenie kompletnego zestawy endoskopowego do lp 38-41 |  | Tak, podać |  |
|  | Bronchoskop wideo, średnica zewnętrzna sondy max 4,1 mm, średnica kanału roboczego min 2,0 mm, długość robocza 600 mm± 10, zakres zginania końcówki- góra min 210 stopni, dół min 130 stopni, lewo/prawo min 120 stopni, głębia ostrości min 2–50 mm, kat widzenia min 110 stopni, obrotowa sonda endoskopu w zakresie min 240 stopni, jednostopniowe złącze, | 3 szt. | TAK, podać |  |
|  | Bronchoskop wideo, średnica zewnętrzna sondy max 2,8 mm, średnica kanału roboczego min 1,2 mm, długość robocza 600 mm± 10, zakres zginania końcówki- góra min 210 stopni, dół 130 stopni, lewo/prawo min 120 stopni, głębia ostrości min 2–50 mm, kat widzenia min110 stopni, , | 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Bronchoskop wideo HDTV 1080p średnica zewnętrzna sondy max 5,1 mm, średnica kanału roboczego min2,0 mm, długość robocza 600 mm± 10, zakres zginania końcówki- góra min min210 stopni, dół min 130 stopni, lewo/prawo 120 stopni, głębia ostrości min 3–100 mm, kat widzenia min 120 stopni, | 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Kontenery do sterylizacji gazowej/plazmowej do oferowanych bronchoskopów giętkich | 2 szt. | TAK |  |
|  | Jednorazowe szczypce biopsyjne z uchylnymi łyżeczkami typu „szczęki aligatora 2,0 mm 1150 m min 40 szt. Jednorazowe szczypce biopsyjne, łyżeczki typu „szczęki aligatora” z igłą 2,0 mm 1150 m min 40 szt Jednorazowe szczypce biopsyjne, łyżeczki owalne 2,0 mm 1150 m min 40 szt Jednorazowe szczypce biopsyjne, łyżeczki owalne z igłą 2,0 mm 1150 mm min 40 szt Wielorazowe szczypce biopsyjne, łyżeczki okrągłe2,0 mm 1050 mm 3szt Wielorazowe szczypce biopsyjne, łyżeczki typu „szczęki aligatora” 2,0 mm 1050 m 3 szt Wielorazowe mini-szczypce biopsyjne, łyżeczki owalne typu „ząb szczura 1,2 mm 1150 mm Typ 3 Fr. 5szt Jednorazowe szczoteczki cytologiczne średnica części roboczej 1,8 mm długość robocza 1150 mm długość szczoteczki 10 mm średnica szczoteczki 2mm średnica kanału roboczego 2mm szt. 50 Jednorazowe szczoteczki cytologiczne średnica części roboczej 1,8 mm długość robocza 1150 mm długość szczoteczki 10 mm średnica szczoteczki 3 mm średnica kanału roboczego 2mm 50szt Jednorazowe mini-szczoteczki cytologiczne średnica części roboczej 1,1 mm długość robocza 1150 mm długość szczoteczki 6 mm średnica szczoteczki 2 mm średnica kanału roboczego 1,2mm. min 25 szt Jednorazowe mini-szczoteczki cytologiczne średnica części roboczej 1mm długość robocza 1050 mm długość szczoteczki 6 mm średnica szczoteczki 1 mm średnica kanału roboczego 1,6 mm. min 30 szt Jednorazowe cytologiczne igły aspiracyjne średnica kanału roboczego 2,0 mm długość robocza 1150 mm średnica igły 21G długość ostrza 13 mm min 12 szt Jednorazowe cytologiczne igły aspiracyjne z bocznym 2,0 mm długość robocza 1150 mm średnica igły 21G długość ostrza 13 mm min 12 szt Jednorazowe cytologiczne igły aspiracyjne z bocznym 2,0 mm długość robocza 1150 mm średnica igły 21G długość ostrza 15 mm min 12 szt Wielorazowy cewnik płuczący min średnica kanału roboczego 2,0 mm długość narzędzia 950 mm 3szt Wielorazowe cewniki rozpylające cewnik 3szt Jednorazowe cewniki balonów średnica sady narzędzia 11 mm długość robocza 1050 mm średnica po napełnieniu. 11 mm minimalna średnica kanału roboczego 2mm 5szt Jednorazowe mini koszyki chwytające 4 drutowy rozmiar 3 FR długość 90 cm 5szt -Jednorazowe mini koszyki chwytające . 3 ramiona, spiralne średnica kanału roboczego 1,2 mm długość narzędzia 1150mm średnica koszyka 9mm10szt Jednorazowe mini szczypce chwytające, 3-ramienne rozpiętość ramion 10 mm długość narzędzia 1150mm średnica kanału roboczego 1,2 mm. 10szt Wielorazowe szczypce chwytające w kształcie litery V średnica kanału roboczego 2,0 mm długość narzędzia 1650 mm 2szt Wielorazowe szczypce chwytające, łyżeczki typu „ząb szczura średnica kanału roboczego 2,0 mm długość narzędzia 700 mm 2szt Wielorazowe szczypce chwytające z gumowymi końcówkami średnica kanału roboczego 2,0 mm długość narzędzia 1900 mm 2szt Wielorazowa elektroda do koagulacji średnica kanału roboczego 2,0 mm długość narzędzia 1050 mm 2szt Wielorazowe pętle elektrochirurgiczne średnica 13 mm długość narzędzia 105 cm średnica kanału roboczego 2,0 mm szt. 2 Osłona do pętli chirurgicznej długość narzędzia 105 cm średnica kanału roboczego 2,0 mm szt. 2 Uchwyt do pętli elektrochirurgicznej szt. 2 Przewody oraz przejściówki do posiadanej diatermii dostosowane do ilości oferowanego sprzętu Ustniki wielorazowe 10szt Zawory ssące sterylne jednorazowe 200 szt. zawory biopsyjne sterylne jednorazowe 200 szt szczotki do czyszczenia kanałów 250 szt. | 1 kpl | TAK |  |
|  | System archiwizacji zdjęć i filmów, opisów oraz wszelkich procesów związanych z obiegiem aparatów zintegrowany z systemem szpitalnym |  | TAK |  |
|  | Licencja podstawowa z możliwością przechwytywania, obrazu. Zawiera miedzy innymi: terminarz do planowania, elektroniczna historie pacjenta, statystyki, kontrole kosztów, oraz moduł odpowiedzialny za zapis zdjęć i sekwencji filmowych przy użyciu przycisków głowicy endoskopu/laparoskopu | 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowa licencja sieciowa do opisywania badan, bez możliwości przechwytywania obrazu. Zawiera miedzy innymi: Terminarz do planowania, elektroniczna historie pacjenta, statystyki oraz kontrole kosztów, | 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Licencja na moduł integracji z kompatybilnymi oferowanymi urządzeniami myjni oraz szafy do endoskopów. Moduł umożliwia elektroniczna rejestracje i kontrole procesu dezynfekcji endoskopów w myjni oraz procesu suszenia i przechowywania w szafie. | 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Komplet licencji na moduły integracji z systemami typu HIS i PACS posiadanym przez szpital przez protokoły HL7 lub DICOM. | 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Zestaw komputerowy dedykowany do w/w oprogramowania i licencji wyposażony w konieczne okablowanie oraz system operacyjny 64 bitowy spełniający normy zamawiającego, takie jak: praca w domenie Active Directory, stosowanie polityki Group Policy Object, monitory min 20 cali laserowa drukarka kolorowa | 2 szt. | TAK, podać |  |
|  | Serwer archiwizacji do w/w oprogramowania z system operacyjny 64 bitowy spełniający normy zamawiającego, takie jak: praca w domenie Active Directory, stosowanie polityki Group Policy Object , procesor serwerowy , obudowa typy rack dysk min 10TB | 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie strefy mycia i dezynfekcji |  | TAK |  |
|  | Producent/kraj |  | Podać |  |
|  | Model/typ |  | Podać |  |
|  | Wyposażenie strefy mycia i dezynfekcji Myjnia automatyczna do mycia i termochemicznej dezynfekcji jednocześnie min dwóch endoskopów z użyciem środków opartych na kwasie nadoctowym (należy podać min 3 środki rekomendowane różnych producentów ) Automatyczny test szczelności i ciągła kontrola ciśnienia Myjnia wyposażona w program samodezynfekcji Zmiękczacz wody do oferowanej myjni Portu komputerowe umożliwiający podłączenie do systemu komputerowego Pompa powietrza do endoskopów Tester szczelności Łączniki do fiberoskopów firm xion i storz Drukarka drukującą parametry dezynfekcji komplety środków do mycia 3 kpl | 1 kpl. | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie strefy przechowania endoskopów (do 7 aparatów) |  | TAK, |  |
|  | Producent/kraj |  | Podać |  |
|  | Model/typ |  | Podać |  |
|  | Szafa do przechowywania, suszenia i monitorowania endoskopów Przechowywanie endoskopów w czystości mikrobiologicznej przez min 72 h Funkcja suszenia endoskopów w ciągu max 120 minut Bezprzewodowe sczytywanie endoskopów poprzez chipy RFiD Bezprzewodowe sczytywanie personaliów użytkowników szafy oraz kontrola dostępu. Automatyczna blokada drzwi po zamknięciu. Komunikacja z wysłaniem raportu do systemu archiwizacji. Pojedyncza komora z ośmioma stanowiskami na wideoendoskopy giętkie z przyłączami do gastroskopów, kolonoskopów, duodenoskopów. Zasilanie powietrzem klasy medycznej z sieci szpitalnej Panel informujący o aktualnym statusie endoskopów Automatycznie uruchamiane oświetlenie szafy po otwarciu drzwi Wewnętrzny wentylator o parametrach przepływu min 12 m3 / h Filtr klasy MIN HEPA H13 Współpraca z powietrzem medycznym o parametrach: 3-8 bar. Podłączenie do zasilania 230 V, Możliwość rozszerzenia szafy za pomocą modułu do przechowywania dodatkowych 4 lub 8 endoskopów. Możliwość rozszerzenia szafy o moduł suszenia powietrza umożliwiający zasilenia jej powietrzem sprężonym przez sprężarkę przemysłową. Oświetlenie nad każdym wieszakiem, informującym o aktualnym etapie przechowywania. Wyświetlanie min. 4 etapów procesu przechowywania endoskopu poprzez zmianę kolorów oświetlenia. Szafy do przechowywania poddanych procesowi termolabilnych endoskopów w kontrolowanym środowisku. Funkcja oszczędzania poboru powietrza podczas przechowywania - po początkowym cyklu suszenia endoskopu. Sterowanie i wyświetlanie informacji dot. statusu przechowywanych endoskopów Sterylizacja adapterów do endoskopów w autoklawie. Wyświetlanie daty, godziny oraz informacji o temperaturze, wilgotności względnej oraz nadciśnieniu wewnątrz szafy na panelu Drukarka do raportów | 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Koszyk na małe akcesoria do przechowywania zaworów i inne akcesoria do endoskopów | TAK, podać |  |
|  | Transpondery do bronchoskopów 10 sztuk | TAK |  |
|  | Uchwyty do powieszenie bronchoskopów giętkich | TAK, podać |  |
|  | Karta personalna przeznaczone do identyfikacji użytkownika podczas wykonywania dezynfekcji 10 szt | TAK, podać |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów) do każdego urządzenia zgodnie z DTR (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Tak |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | Tak(wraz z dostawą urządzeń) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych | Tak, przedstawić dokument autoryzacji(wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Szkolenie 15 osobodni w europejskich ośrodkach referencyjnych | Tak |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

| LP | Parametry | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bronchoskop video wyposażony w obrotowa sonda endoskopu w zakresie min 240 stopni, funkcja NBI | Tak/Nie |  |  | Tak - 5 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Wideoendoskop CCD wyposażony w funkcja NBI | Tak/Nie |  |  | Tak - 5 punktów Nie - 1 punkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Uwaga!

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Termin gwarancji: …….. miesiące/y (gwarancja minimalna 24 miesiące) - wypełnia Wykonawca.

Brak wskazania terminu gwarancji skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca zaoferował najkrótszy, przewidziany w siwz termin gwarancji (tj. 24 miesiące).

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy