dot.: PN 14/18

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 8

WADIUM:  7 000,00 PLN

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT w % | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw audiometryczny |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Zasilanie 230 [V] ± 10%, 50 [Hz] | TAK |  |  |
|  | System zintegrowany z komputerem | TAK |  |  |
| Jednostka sterująca z wyposażeniem |
|  | Procesor min. 4 rdzeniowy, min. 8GB RAM, dysk SSD, min. 500GB, napęd CD/DVD-RW, 6 portów USB – zestawy dostosowane do aparatury 2sztuki | TAK |  |  |
|  | Monitory LCD-led o przekątnej co najmniej 23” o wysokiej rozdzielczości min 1600 x 1200 pixeli – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Monitor dotykowy LCD-led o przekątnej co najmniej 19,5” z wieszakiem ściennym (przylegający; nie teleskopowy) – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie systemowe dostosowane do aparatury medycznej- system operacyjny 64 bitowy spełniający normy zamawiającego, takie jak: praca w domenie Active Directory, stosowanie polityki Group Policy Object, | TAK |  |  |
|  | Sterowanie systemu za pomocą dedykowanej klawiatury i myszy systemowej | TAK |  |  |
|  | Drukarka sieciowa kolorowa laserowa, wyposażona min. jedno gniazdo sieciowe – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Zasilacz awaryjny, min. 5 min. zabezpieczania awaryjnego o sprawności powyżej 95% – 2 szt. | TAK |  |  |
| Moduły diagnostyczne |
|  | Kliniczne urządzenie do pomiarów otoemisji akustycznych DPOAE, TEOAE - kompatybilne z oprogramowaniem OtoSuite (możliwość sterowania i wykonania w tym samym programie wydruku audiogramów, tympanogramów oraz badań otoemisji akustycznych) | TAK |  |  |
|  | Urządzenie do wideotoskopii współpracujące z oprogramowaniem OtoSuite | TAK |  |  |
|  | Kliniczny audiometr impedancyjny (tympanometr) z modułem pomiarów bodźcem szerokopasmowym (WBT) oraz zintegrowaną możliwością pomiaru otoemisji akustycznych DPOAE i TEOAE | TAK |  |  |
|  | Kliniczne urządzenie do pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych krótko-latencyjnych (BAEP), średnio-latencyjnych (MLR) oraz długo-latencyjnych (MMN/P300) oraz potencjałów stanu ustalonego (ASSR); wyposażony w słuchawki insertowe (wewnątrzuszne), słuchawki powietrzne oraz słuchawkę kostną | TAK |  |  |
| Parametry szczegółowe urządzenia do pomiarów otoemisji akustycznych |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Kraj | Podać |  |  |
|  | Model / typ | Podać |  |  |
|  | Stacjonarne, modułowe, w pełni sterowane za pomocą komputera | TAK |  |  |
|  | Zgodność z oprogramowaniem OtoSuite (możliwość sterowania i wykonania w tym samym programie wydruku audiogramów oraz tympanogramów oraz badań otoemisji akustycznych) | TAK |  |  |
|  | Otoemisja DPOAE: - zakres intensywności bodźca: 0 - 75 dB SPL, skok co najmniej 1 dB - częstotliwości pomiarowe (dla f2): min. 1.000 – 10.000Hz, skok co najmniej 1 Hz - wyświetlany DP-Gram, DP I/O, dopasowanie sondy, spektrum pomiarowe - minimum 4 opcje wykreślania DP-Gramu - możliwość określania współczynników DP przez użytkownika, Otoemisja TEOAE oraz SOAE: - zakres intensywności bodźca: 40 - 90 dB SPL, skok co najmniej 1 dB - częstotliwości pomiarowe: min. 450 – 5000Hz - kryteria SNR – wybieralne przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | Funkcja precyzyjnego ustawienia częstotliwości testowania z krokiem co 1Hz w całym zakresie częstotliwości | TAK |  |  |
|  | Możliwość porównania wyników badań DPOAE z wynikami poprzednich sesji wraz z danymi kalibracji sondy | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany badanego ucha podczas badania w przypadku wybrania nieodpowiedniego ucha | TAK |  |  |
|  | Automatyczna weryfikacja poprawność uszczelnienia i umieszczenia sondy w uchu pacjenta | TAK |  |  |
|  | Możliwość tworzenia i definiowania indywidualnych parametrów testów DPOAE, TEOAE | TAK |  |  |
| Parametry szczegółowe urządzenia do wideotoskopii |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Kraj | Podać |  |  |
|  | Model / typ | Podać |  |  |
|  | Współpraca z oprogramowaniem OtoSuite, w celu zespolenia otoskopii z wynikami badań audiometrycznych pojedynczego pacjenta | TAK |  |  |
|  | Wbudowany system podgrzewania minimalizującym kondensację pary wodnej | TAK |  |  |
|  | Zasilanie urządzenia poprzez port USB komputera, brak konieczności dodatkowego zasilania urządzenia | TAK |  |  |
|  | Minimalna odległość robocza: 10 mm | TAK |  |  |
|  | Zestaw zapasowych wzierników usznych (pediatrycznych) | TAK |  |  |
| Parametry szczegółowe urządzenia do audiometrii impedancyjnej (tympanometr) |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Kraj | Podać |  |  |
|  | Model / typ | Podać |  |  |
|  | Zużycie energii (kWh/dzień), Liczone dla min. 6 godzin pracy audiometru klinicznego | Podać |  |  |
|  | Urządzenie posiadające funkcjonalność w zakresie tympanometrii szerokopasmowej od 226Hz do 8kHz (WBT) z możliwością wykreślenia krzywej absorbancji ucha środkowego | TAK |  |  |
|  | Przenośne; komunikacja z komputerem PC dla gromadzenia i drukowania wyników badań | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające sterowanie urządzeniem z poziomu komputera (np. wymuszenie startu, zmiana parametrów testu) | TAK |  |  |
|  | Kliniczne funkcje tympanometryczne z pomiarem odruchów z mięśni śródusznych oraz testami drożności trąbki słuchowej | TAK |  |  |
|  | Możliwość Ipsi- i Kontr-lateralnych pomiarów odruchów z mięśni śródusznych ze skokiem 5 dB | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy w ciśnieniu szczytowym lub ciśnieniu otoczenia | TAK |  |  |
|  | Zakres wykonywanych testów DPOAE precyzyjny, dla częstotliwości nominalnej f2 w zakresie min. 1.000 – 10.000Hz | TAK |  |  |
|  | Automatyczna detekcja sondy, automatyczna kalibracja | TAK |  |  |
|  | Regulowane kryterium odrzucania artefaktów, tolerancji bodźca oraz SNR | TAK |  |  |
| Parametry szczegółowe urządzenia do pomiarów potencjałów wywołanych |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Kraj | Podać |  |  |
|  | Model / typ | Podać |  |  |
|  | Bodźce: Trzask (100 µs dla zakresu 200Hz-11kHz), impulsy tonalne (ToneBurst 0,25-4kHz) | TAK |  |  |
|  | Możliwość zastosowania bodźców CE-Chirp | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych (VEMP) | TAK |  |  |
|  | Wyposażone w moduł do badania potencjałów stanu ustalonego (ASSR) | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o metody pomiarowe OAE | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w słuchawki nauszne, insertowe (wewnątrzuszne) oraz słuchawkę kostną | TAK |  |  |
|  | Jednostka główna posiadająca optyczną izolację przedwzmacniacza oraz wbudowany bezpieczny transformator medyczny | TAK |  |  |
|  | Obwiednie/okna Barletta, Blackana, Gaussa, Hamminga, Hanninga, prostokątne i ręczne (wzrost, opadanie i plateu) | TAK |  |  |
|  | Maskowanie białym szumem (+/-30 dB) i prezentacja peSPL | TAK |  |  |
|  | Poziom bodźca od 0 do min.100 dB nHL w krokach co najmniej 1 dB | TAK |  |  |
|  | Polaryzacja słuchawek: dodatnia, ujemna, naprzemienna | TAK |  |  |
|  | Filtr antyaliasingu analogowy | TAK |  |  |
|  | Regulowane filtry górno- i dolnoprzepustowe | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawiania parametrów pomiarowych przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | Kozetka drewniana z półką i podnoszonym zagłówkiem | TAK |  |  |
| Inne |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |  |
|  | Szkolenie 2 osób w europejskim ośrodku referencyjnym | TAK |  |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2. - Zestawienie parametrów ocenianych

| L.p. | PARAMETRY | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość zmiany badanego ucha podczas badania w przypadku wybrania nieodpowiedniego ucha w urządzeniu do pomiarów otoemisji akustycznych | TAK/NIE |  |  | Tak -10 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Badanie typu TEOAE, DPOAE, SOAE z obrazowaniem obuusznym w urządzeniu do pomiarów otoemisji akustycznych | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Ekspozycja wyników w postaci DP-Gramu oraz wykresu Input/Output w urządzeniu do pomiarów otoemisji akustycznych | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Możliwość tworzenia własnych testów DPOAE w urządzeniu do pomiarów otoemisji akustycznych, tj. możliwość definiowania szerokość pasma pomiarowego, ilość pomiarów na oktawę, kryteriów wyjściowych, etc. | TAK/NIE |  |  | Tak -10 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Zaimplementowane bodźce typu CE-Chirp w urządzeniu do pomiarów słuchowych potencjałów wywołanych | TAK/NIE |  |  | Tak -10 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Licencja badawcza w urządzeniu do pomiarów słuchowych potencjałów wywołanych | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Licencja badawcza w urządzeniu do pomiarów audiometrii impedancynej | TAK/NIE |  |  | Tak – 10 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Zużycie energii (kWh/dzień), Liczone dla min. 6 godzin pracy audiometru klinicznego | TAK, podać |  |  | Wartość najmniejsza – 20 pkt wartość największa – 1 pkt pozostałe pośrednie 10pkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Uwaga!

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Termin gwarancji: …….. miesiące/y (gwarancja minimalna 24 miesiące) - wypełnia Wykonawca.

Brak wskazania terminu gwarancji skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca zaoferował najkrótszy, przewidziany w siwz termin gwarancji (tj. 24 miesiące).

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy