dot.: PN 14/18

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 9

WADIUM:  20 000,00 PLN

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| LP. | Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT w % | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop operacyjny |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 - Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
| I | Parametry ogólne – Mikroskop operacyjny |  |  |
|  | Statyw podłogowy, jezdny z blokadą ruchu statywu | Tak |  |
|  | System zawieszenia i wyważenia mikroskopu z zastosowaniem przesuwnych przeciwwag umieszczonych w ramionach mikroskopu pozwalający na uzyskanie 6 stopni swobody | Tak |  |
|  | Hamulce elektromagnetyczne dla wszystkich ruchów mikroskopu i statywu zwalniane dwoma przyciskami na każdej rękojeści mikroskopu. Programowanie jednego z przycisków do pracy w trybie zwalania hamulców tylko statywu lub tylko głowicy | Tak |  |
|  | Obrót statywu względem podstawy jezdnej o min. 360 stopni | Tak |  |
|  | Baza stereoskopii w zakresie 22 do 24 mm | Tak |  |
|  | Zrobotyzowany system przesuwu głowicy XY sterowany z uchwytów na głowicy niezależnie od hamulców elektromagnetycznych | Tak |  |
|  | System automatycznego balansowania mikroskopu i statywu realizowany jednym przyciskiem. System nie wymagający rebalansowania w czasie zabiegu. Tryby wyważania: - statyw + mikroskop, - tylko mikroskop, | Tak |  |
|  | Uchwytu boczne na głowicy mikroskopu służące do przestawiania głowicy mikroskopu i sterowania jego funkcjami | Tak |  |
|  | Oświetlenie światłowodowe | Tak |  |
|  | Oświetlenie główne- lampa ksenonowa o mocy min. 300W | Tak |  |
|  | Oświetlenie awaryjne - lampa ksenonowa o mocy min. 300 W | Tak |  |
|  | Regulacja wielkości oświetlanego pola operacyjnego, manualnie i automatycznie | Tak |  |
|  | Prowadzenie światłowodów oraz przewodów toru wizyjnego w ramionach statywu | Tak |  |
|  | System szybkiej wymiany przepalonej lampy przy pomocy dźwigni bez konieczności użycia narzędzi | Tak |  |
|  | Apochromatyczna optyka mikroskopu | Tak |  |
|  | Zakres regulacji ogniskowej min 290 mm, Zmiana realizowana jednym obiektywem, zmiana płynna elektromotoryczna w całym zakresie | Tak |  |
|  | Zmiana powiększenia płynna - system zoom 1:6 z indywidualnym ustawieniem pozycji początkowej | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji zamiany szybkości działania funkcji zoom i focus | Tak |  |
|  | Całkowicie zintegrowany w głowicy mikroskopu system automatycznego ustawiania ostrości obrazu. | Tak |  |
|  | Funkcja włączania i wyłączania laserowych spotów ułatwiających manualne ogniskowanie po zwolnieniu sprzęgieł elektromagnetycznych | Tak |  |
|  | Manualna regulacja funkcji zoom i focus w przypadku awarii zasilania przy pomocy pokręteł umieszczonych z boku głowicy | Tak |  |
|  | Sterowanie funkcjami focus i zoom poprzez przełączniki umieszczone na uchwytach na głowicy mikroskopu | Tak |  |
|  | Most „face to face" z dzielnikiem optycznym zintegrowany we wspólnej obudowie głowicy mikroskopu | Tak |  |
|  | Możliwość zapamiętania indywidualnych ustawień prędkości zmiany zoom, focus, natężenia oświetlenia, konfiguracji przycisków rękojeści dla min. 6 operatorów | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy min. 20" do przekazywania obrazu z kamery mikroskopu i sterowania funkcjami mikroskopu | Tak |  |
|  | Podgląd asystencki boczny z regulacją w dwóch osiach oraz blokadą ruchu zwalnianą dźwignią w komplecie z tubusem i okularami szerokokątnymi o powiększeniu 12,5x z korekcją refrakcji operatora w zakresie min. +5/-5 D | Tak |  |
|  | Tubus binokularny uchylny w dwóch płaszczyznach, z pierścieniem obrotowym dla: - asysty „face to face” - i operatora głównego, , okulary szerokokątne o powiększeniu 12,5x z korekcją refrakcji operatora w zakresie min. +5/-5 D | Tak |  |
|  | Zintegrowana kamera Full HD nie wymagająca zewnętrznych adapterów. Kamera zintegrowana w obudowie głowicy mikroskopu w sposób pozwalający na wykorzystanie obu portów optycznych dzielnika do podłączenia innych dodatkowych akcesoriów. Sygnał z kamery min. 1080p. | Tak |  |
|  | Zintegrowany w mikroskopie system archiwizacji umożliwiający nagrywanie video w rozdzielczości min. HD (1920x1080) | Tak |  |
|  | Zintegrowany Head-up display o rozdzielczości min. SVGA 800 x 600 pozwalający na naprzemienne wprowadzanie w oba okulary operatora informacji o parametrach pracy mikroskopu (ogniskowa, powiekszenie), obrazów pochodzących z urządzeń peryferyjnych: obrazów z systemu IGS, sygnału video np. z endoskopu, neuromonitoringu oraz panelu sterowania mikroskopem. System całkowicie zabudowany w głowicy mikroskopu, nie zwiększający jej gabarytów. | Tak |  |
|  | System zarządzania danymi pacjenta tj. możliwość przechowywania plików pacjenta z obrazami lub sekwencjami video (np. z urządzeń diagnostycznych) bezpośrednio w pamięci operacyjnej mikroskopu z możliwością ich szybkiego podglądu na monitorze i okularach mikroskopu | Tak |  |
|  | Dwukierunkowy interfejs nawigacyjny pozwalający na wymianę danych pomiędzy mikroskopem i nawigacją. | Tak |  |
|  | Bezprzewodowy sterownik nożny umożliwiający sterowanie funkcjami: zoom, focus, autofocus, regulacja natężenia światła, przesuw XY, nagrywanie filmów i zdjęć | Tak |  |
|  | Wyjścia video HD-SDI DVI-D lub (SINGLE LINK) lub DVI-D l(DUAL LINK) | Tak |  |
|  | Jednorazowe pokrowce na mikroskop min. 30 szt. | Tak |  |
| II | INNE |  |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |
|  | Szkolenie 2 osób w europejskim ośrodku referencyjnym | Tak |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

| LP | Parametry | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uchwyty boczne na głowicy mikroskopu służące do przestawiania głowicy mikroskopu montowane symetrycznie, na tej samej wysokości na głowicy | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Całkowicie zintegrowany w głowicy mikroskopu laserowy system automatycznego ustawiania ostrości obrazu. | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 1 pkt |
|  | System podtrzymywania zasilania mikroskopu zapobiegający utracie nagrywanych danych zabiegu, w przypadku krótkotrwałego zaniku zasilania – całkowicie zintegrowany w statywie mikroskopu | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 1 pkt |
|  | System odsysania powietrza z jednorazowych worków sterylnych zakładanych na mikroskop na czas zabiegu pozwalający na stosowanie worków różnych producentów | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Żyroskopowy system zawieszenia podglądu pozwalający na ruch głowicy mikroskopu przód-tył, bez zmiany położenia podglądu. | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Pokrętło szybkiej zmiany powiększenia o min. 40% zintegrowane w tubusach: operatora głównego i asysty „face to face” | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 1 pkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Uwaga!

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Termin gwarancji: …….. miesiące/y (gwarancja minimalna 24 miesiące) - wypełnia Wykonawca.

Brak wskazania terminu gwarancji skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca zaoferował najkrótszy, przewidziany w siwz termin gwarancji (tj. 24 miesiące).

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy