dot.: PN 14/18

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 10

WADIUM:  10 000,00 PLN

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| LP. | Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT w % | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do chirurgii laserowej z osprzętem |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 - Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| 1 | Producent/kraj | Podać |  |
| 2 | Model/typ | Podać |  |
| I | Parametry ogólne – Laser chirurgiczny CO2 dla otolaryngologii | Tak |  |
|  | Tryby pracy lasera: fala ciągła, tryb superpulse | Tak |  |
|  | Moc w trybie fali ciągłej regulowana w zakresie min. 0,4 – 30W | Tak |  |
|  | Moc średnia w trybie impulsowym regulowana w zakresie min. 0,1 – 30W | Tak |  |
|  | Moc średnia w trybie superpulse regulowana w zakresie min. 0,4 – 20W | Tak |  |
|  | Tryby naświetlania tkanki: ciągły, seria impulsów, pojedynczy impuls | Tak |  |
|  | Długość impulsu regulowana w zakresie min. 1ms – 5s | Tak |  |
|  | Czas przerwy między impulsami regulowany w zakresie min. 1ms – 5s | Tak |  |
|  | Widzialny laser pilotujący, czerwony 635nm, min. 6mW | Tak |  |
|  | Tryby pracy lasera pilotującego: świecenie ciągłe, miganie, wyłączenie na czas emisji wiązki roboczej | Tak |  |
|  | Sterowanie: kolorowy ekran dotykowy min. 10” | Tak |  |
|  | Zasilanie 1-fazowe 230Vac, 50Hz | Tak |  |
|  | Oprogramowanie wyposażone w profile użytkownika i programy ustawień przypisane do użytkowników | Tak |  |
|  | Skaner laserowy do płytkiego odparowania tkanek bez efektu zwęglania, współpracujący z mikromanipulatorem do mikroskopu, umożliwiający automatyczne cięcie po linii i po łuku oraz stapedektomię typu „one shot” | Tak |  |
|  | Mikromanipulator laserowy do mikroskopu ze zwierciadlanym systemem ogniskowania wiązki, z dystansem roboczym regulowanym w zakresie min. 200-600mm, wyposażony w dźwignię umożliwiającą rozogniskowanie wiązki roboczej lasera bez zmiany nastaw dystansu roboczego | Tak |  |
|  | Łącznik mikromanipulatora do mikroskopu będącego w posiadaniu Szpitala szt 2 | Tak |  |
|  | Okulary ochronne do oferowanego lasera – min. 6 szt. | Tak |  |
|  | Uchwyt ogniskujący do chirurgii z wolnej ręki o ogniskowej 125mm | Tak |  |
| II | Parametry ogólne – Laser diodowy dla otolaryngologii |  |  |
|  | Laser półprzewodnikowy o dwóch długościach fali 980 i 1470nm z możliwością emisji obu długości fali jednocześnie przez jeden światłowód | Tak |  |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Moc lasera regulowana niezależnie dla obu długości fali do min. 30W dla 980nm oraz do min. 15W dla 1470nm | Tak |  |
|  | Graficzna wizualizacja na wykresie, proporcji udziału mocy dla poszczególnych długości fali w emitowanej wiązce | Tak |  |
|  | Tryby naświetlania tkanki: ciągły, pojedynczy impuls, seria impulsów | Tak |  |
|  | Praca ciągła z ciągłym sygnałem ostrzegającym o emisji lasera i cykliczną emisją dodatkowego sygnału dźwiękowego sygnalizującego podanie zaprogramowanej energii światła lasera, wartość energii programowana w zakresie min. 20J do 120J. | Tak |  |
|  | Widzialny laser pilotujący z możliwością przełączenia koloru na zielony 532nm lub czerwony 635nm | Tak |  |
|  | Tryby pracy lasera pilotującego: praca ciągła, szybkie miganie, wolne miganie | Tak |  |
|  | Zasilanie 1-fazowe 230Vac, 50Hz | Tak |  |
|  | Sterowanie urządzeniem – kolorowy ekran dotykowy | Tak |  |
|  | Światłowód min 10-cio razowy o średnicy rdzenia optycznego 600um, do sterylizacji w autoklawie – min. 2 szt. | Tak |  |
| \ | Światłowód jednorazowy o emisji radialnej, emisja światła przez dwa pierścienie, średnica końcówki maks 1,3mm min. 1 szt. | Tak |  |
|  | Światłowód jednorazowy o emisji radialnej, emisja światła przez dwa pierścienie, średnica końcówki maks 1,85mm min. 1 szt. | Tak |  |
|  | Wielorazowy uchwyt światłowodu z przesunięciem osiowym, do sterylizacji w autoklawie | Tak |  |
|  | Wielorazowy uchwyt światłowodu prosty, długość robocza 11cm, do sterylizacji w autoklawie | Tak |  |
|  | Wielorazowy uchwyt światłowodu wygięty, długość robocza 11cm, do sterylizacji w autoklawie | Tak |  |
|  | Wielorazowy uchwyt światłowodu prosty, długość robocza 5cm, do sterylizacji w autoklawie | Tak |  |
|  | Okulary ochronne do oferowanego lasera – min. 10 szt. | Tak |  |
| III | Parametry ogólne – System usuwania dymu |  |  |
|  | System usuwania dymu z czterostopniową filtracją i sterowaniem za pomocą pneumatycznego włącznika nożnego | Tak |  |
|  | Filtry o efektywnym czasie pracy min. 18 godz. 2 szt. | Tak |  |
|  | System wyposażony we wskaźnik zużycia filtra | Tak |  |
|  | Instrukcje dezynfekcji, sterylizacji sprzęty, akcesoria. | Podać/opisać |  |
|  | Wykaz preparatów do dezynfekcji nim 3( sprzęt , akcesoria) | Podać/opisać |  |
| IV | INNE |  |  |
| 1 | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |
|  | Szkolenie 2 osób w europejskim ośrodku referencyjnym | Tak |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

| LP | Parametry | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rura laserowa CO2 pobudzana RF | Tak |  |  | Metalowa 10 pkt Szklana 1 pkt |
|  | System przewodzenia wiązki: 7-mio przegubowe ramię optyczne, praca w promieniu min. 120cm | Tak |  |  | Od 141 do 150cm i wyżej - 10 pkt Od 120 cm do 140 cm - 1 pkt |
|  | System przewodzenia wiązki: 7-mio przegubowe ramię optyczne, praca w promieniu min. 120cm, balansowane za pomocą przeciwwagi lub sprężyn | Tak |  |  | Balansowanie za pomocą przeciwwag 5 pkt Balansowanie za pomocą sprężyn 1 pkt |
|  | Sterowanie obrotem linii/łuku oraz wielkością figury skanera lasera CO2 z dźwigni joysticka mikromanipulatora | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Oprogramowanie lasera CO2 w języku polskim | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Oprogramowanie lasera CO2 wyposażone w programy ustawień dla typowych zabiegów otolaryngologicznych | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Oprogramowanie lasera diodowego w języku polskim | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 1 pkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Uwaga!

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Termin gwarancji: …….. miesiące/y (gwarancja minimalna 24 miesiące) - wypełnia Wykonawca.

Brak wskazania terminu gwarancji skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca zaoferował najkrótszy, przewidziany w siwz termin gwarancji (tj. 24 miesiące).

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy