PN 14/20

ZAŁĄCZNIK NR  2
WADIUM 25 000,00 PLN
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA .............................................................................................................. 
REGON ................................................. NIP ......................................................... 
adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!) 
Oferuję realizację zamówienia na warunkach określonych w siwz, za cenę:

	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	ILOŚĆ

szt.
	CENA

NETTO

SZT.
	VAT

w %
	WARTOŚĆ

NETTO

ZAMÓWIENIA
	WARTOŚĆ

BRUTTO

ZAMÓWIENIA

	Osobista pompa insulinowa z monitoringiem glikemii z funkcją predykcyjnego zatrzymania podaży insuliny (fabrycznie nowa) dla dzieci


	180
	
	
	
	


PARAMETRY TECHNICZNE - WARUNKI I PARAMETRY WYMAGANE (GRANICZNE) ORAZ OCENIANE:

	PARAMETRY
	WYMOGI

(warunki/ parametry graniczne)
	Parametr oferowany przez Wykonawcę
Odpowiedź: TAK/NIE
(wypełnia Wykonawca – dodatkowo należy opisać)
	Punktacja
	

	Nazwa pompy insulinowej/model/ Producent /Urządzenie fabrycznie nowe
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	Rok produkcji: 2020
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę  [g]
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	Zatrzymanie pompy
	Alarm informujący o zatrzymaniu pompy
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	Blokada pompy
	Wymagana elektroniczna blokada klawiszy
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	Programowanie bolusa:


	Prostego/Standard
	Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	
	Przedłużonego/

Prostokątny
	Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus
Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	
	Złożony/podwójny/
wielofalowy
	Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus

Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej:


	Ustawiania
	Możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min., z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego  po zaprogramowanym  czasie
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	
	Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza)
	Dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomocą 1 przycisku
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	
	Czas 
	Do 24 godz.
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	Programowanie bazy:


	Wprowadzanie przepływów godzinowych (ilość jednostek na godzinę)
	Dokładność nie mniejsza niż 0,05j/h
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	
	
	Minimum dwa dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	„Pamięć pompy
	Historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, program do sczytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość sczytywania danych glukometrycznych oraz integracji obu informacji.
	Minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytnik 

Firma dostarcza darmowy program i urządzenia konieczne do sczytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię (linki) - wymogi dotyczące programu komputerowego dalej w treści załącznika nr 1.
Bezpośrednio z pompy:

Aktualne dawki w bazie, minimum ostatnie 20 bolusów (dawki i rodzaj), całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni.
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewo​dowo z pompą insulinową) 


	Z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz z możliwością wyboru przez użytkownika ustawień:

-gramy lub wymienniki węglowodanowe - WW (określeń węglowodany)

-w kalkulatorze bolusa możliwość funkcji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika, która zmniejsza tylko dawkę korekcyjną bolusa insuliny. 

Możliwość ręcznego wprowadzenia pomiaru glikemii do kalku​latora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu 
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	Automatyczne wypełnienie drenu
	Tak – nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby bezpośrednio za pomocą funkcji w pompie.
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	 Zestawy infuzyjne


	Wkłucia: metalowe (sztywne) oraz z tworzyw sztucznych (elastyczne) 

Długość drenu -  co najmniej dwie długości
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	Serwis 
	Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy)
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	
	Strona internetowa z informacjami 
	TAK
	
	Bez punktacji
	


	
	Wymiana pompy w ciągu 24 godzin (dni robocze)
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	
	Przesyłka pompy na koszt firmy
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	Baterie-zasilanie pompy 
	Baterie: AAA, AA (powszechnie dostępne w placówkach handlowych tj. sieciach supermarketów, stacjach paliw, kioskach typu „RUCH” sklepach ze sprzętem AGD i RTV, aptekach)
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70%
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	Dodatkowe akcesoria konieczne do korzystania z osobistej pompy insulinowej 


	Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszą być systematycznie wymieniane zgodnie z instrukcją obsługi, producent dostarcza bezpłatnie na okres użytkowania pompy (nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii, etui do noszenia pompy insulinowej) 
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	Gwarancja 
	Co najmniej 4 lata, w przypadku  awarii wymiana na nową pompę. 

W przypadku wymiany sprzętu na nowy, łączny okres gwarancji trwa nie krócej niż zaproponowany w ofercie. 
	TAK
(podać)
	Podać oferowany okres gwarancji :

…… miesiące/cy
(brak wskazania traktowany będzie przez Zamawiającego jako zaoferowanie przez Wykonawcę minimalnego, wymaganego okresu gwarancji tj. 48 miesięcy).
	Bez punktacji
	

	Menu/język
	W pełnym zakresie w języku polskim
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	Instrukcja obsługi pompy
	W pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	Zakres temperatury pracy, minimalny zakres +5  do + 37  [oC]
	TAK


	
	Bez punktacji
	

	Alarm dźwiękowy (tonowy)
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	Alarm wibracyjny
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	Możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min 2 szt.,
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	Serter do zakładania zestawów infuzyjnych
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min 2 szt.,
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt.
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	Etui ochronne
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju (minimum w miastach wojewódzkich)
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	Odbiornik CGM zintegrowany z pompą na każdą pompę.
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	Program komputerowy zintegrowany do sczytywania pamięci pompy i ciągłego monitorowania glikemii wg załącznika 1
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego pacjenta otrzymującego pompę) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy.  O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia. 
	TAK
	
	Bez punktacji
	

	Ocena parametrów technicznych – parametry techniczne oceniane:
	

	

	1.   
	Automatyczne wstrzymanie wlewu podstawowego na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glikemii.
	TAK/NIE


	
	TAK – 40 pkt

NIE – 1 pkt
	

	2. 
	Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min. IPX 7
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt

 NIE – 1 pkt
	

	3. 
	Zaopatrzenie pacjenta w dodatkowe urządzenie do sczytywania pamięci pompy przez pacjentów w warunkach domowych z możliwością przesyłania danych lekarzowi - czytnik oraz program komputerowy
	TAK/NIE


	
	TAK – 10 pkt

 NIE – 1 pkt
	

	4. 
	Brak dodatkowych akcesoriów koniecznych do zamontowania zestawu infuzyjnego w pompie i przygotowania pompy do podłączenia
	TAK/NIE


	
	TAK – 10 pkt

NIE – 1 pkt
	

	5. 
	Funkcja kalkulatora bolusa będącą integralną częścią pompy insulinowej tzw. wbudowany kalkulator bolusa wewnętrzny 


	TAK/NIE


	
	TAK – 10 pkt

NIE –1 pkt
	

	6. 
	Kalkulator bolusa - z możliwością wyboru przez użytkownika ustawień mg/dl lub mmol/l (oznaczenia glikemii)
	TAK/NIE
	
	TAK – 10 pkt

NIE –1 pkt
	

	7. 
	Kalkulator bolusa - możliwość ręcznego wpisania wartości glikemii do kalkulatora bolusa
	TAK/NIE


	
	TAK – 30 pkt

NIE – 1 pkt
	

	8. 
	Możliwość komunikacji pompy z więcej niż 1 glukometrem 
	TAK/NIE


	
	TAK – 30 pkt

NIE – 1 pkt
	

	9. 
	Historia wypełnień zestawu infuzyjnego – możliwość sprawdzenia bezpośrednio w pamięci pompy historii wypełnień zestawu infuzyjnego.
	TAK/NIE


	
	TAK – 20 pkt

NIE – 1 pkt
	

	10. 
	Możliwość odczytu aktywnej insuliny dostępna z pozycji ekranu głównego pompy i przywołana za pomocą 1 przycisku.
	TAK/NIE


	
	TAK – 20 pkt

NIE – 1 pkt
	

	11. 
	 Automatyczne wstrzymania wlewu podstawowego przed wystąpieniem hipoglikemii z predykcją 30 min., na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glikemii.
	TAK/NIE


	
	TAK – 40 pkt

NIE – 1 pkt
	

	


Wymogi dotyczące programu komputerowego zintegrowanego do sczytywania pamięci pompy i ciągłego monitorowania glikemii:
· Aktualne bazy (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub  w tabelach dokładna dawka, czas – z dokładnością podawania bazy przez pompę),
· Stosowane wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasu w kalkulatorach bolusów, 
· Historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka, i godzina ich podania),
· Historia wypełnień drenu,
· Wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione: 
· stosowana w danym dniu baza podstawowa
· czasowa zmiana bazy
· zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy
· wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa, w tym  przedłużonego
· wyniki glikemii przesłane ze współpracującego glukometru
· wyniki ciągłego pomiaru glikemii
· Historia alarmów,
· Udostępnienie programu pacjentom na życzenie bezpłatnie.
Wymagane informacje zawarte na stronie internetowej:
· Numer infolinii, pod którym osoby korzystające z pomp otrzymają całodobową informacje dotycząca problemów technicznych związanych z korzystaniem z pompy insulinowej,
· Telefony lokalnych przedstawicieli z godzinami ich pracy,
· Dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii i ich cen, itp.).
Uwaga! 

W kolumnie „Warunki/parametry graniczne” (Bez oceny punktowej):
TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg. 

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETR OFEROWANY przez Wykonawcę”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:


                                                                                Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =                                              
    

                               Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego). 

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.
Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca.  

Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.
Razem z dostawą urządzeń, Wykonawca dostarczy również fakturę (na zasadach określonych w paragrafie 4 umowy). Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo umieścić na fakturze numery seryjne dostarczonych Zamawiającemu urządzeń.

Opracował: inż. Piotr Szymański, dr n. med. Witold Stankiewicz 







str. 1

