ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 4

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Oferuję realizację zamówienia na warunkach określonych w siwz, za cenę:

| L.p. | ASORTYMENT | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto zamówienia | VAT w % | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chłodziarko - Zamrażarka laboratoryjna Centralne laboratorium | 9 |  |  |  |  |  |
| 2 | Chłodziarko - Zamrażarka laboratoryjna Centralne laboratorium –Pracownia Serologii Transfuzjologicznej | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Chłodziarko - Zamrażarka laboratoryjna PRACOWNIA MIKROBIOLOGII REJESTRACJA | 1 |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO, tj. asortymentu z poz.1- 3): ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO, tj. asortymentu z poz. 1 - 3): .......................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| Lp | Parametry | WYMOGI (warunki/ parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia/Użytkownik | Szerokość zewnętrzna w cm (w) | Głębokość zewnętrzna w cm (g) | Wysokość zewnętrzna w cm (h) | Drzwi | Ilość szt. | Drzwi | Ilość półek chłodziarki /zamrażarki pełne szuflady /ruszt dla chłodziarki | Przeznaczenie | Temperatura- regulacja w zakresie °c (min) |  |  |
| 1 | Chłodziarko - Zamrażarka laboratoryjna Centralne laboratorium | 60 | 60 | 180 | pełne z zamkiem | 9 | P | min. 3 | materiał biologiczny/odczynniki | - dla chłodziarki 3÷8 - dla zamrażarki --30 ÷- 9 | Tak |  |
| 2 | Chłodziarko - Zamrażarka laboratoryjna laboratorium –Pracownia Serologii Transfuzjologicznej | 60 | 60 | 180 | pełne z zamkiem | 1 | P | min. 3 | materiał biologiczny /odczynniki | - dla chłodziarki 3÷8 - dla zamrażarki -30 ÷-9 | Tak |  |
| 3 | Chłodziarko - Zamrażarka laboratoryjna PRACOWNIA MIKROBIOLOGII REJESTRACJA | 60 | 60 | 180 | pełne z zamkiem | 1 | P | min. 3 | materiał biologiczny /odczynniki | - dla chłodziarki 3÷8 - dla zamrażarki -30 ÷-9 | Tak |  |
| Informacje ogólne |
| 1 | Producent/kraj | Podać |  |
| 2 | Model/typ | Podać |  |
| I | Parametry ogólne |  |  |
|  | Utrzymanie temperatury roboczej i regulacja min dla chłodziarki 3÷8 dla zamrażarki ( -30 ÷ - 9) Zasilanie urządzenia 230V | Tak/ Podać |  |
|  | Mikroprocesorowy panel sterowniczy wyposażony w wyświetlacz cyfrowy pokazujący menu, wewnętrzną temperaturę, temperaturę zadaną, datę i godzinę | Tak/ Podać |  |
|  | Min 1 czujniki temperatury dla chłodziarki i zamrażarki | Tak/ Podać |  |
|  | Eksploatacja w temperaturze otoczenia min od +10°C do +35°C | Tak/ Podać |  |
|  | Poziom szumu poniżej 60 db(A) | Tak/ Podać |  |
|  | Optyczny i akustyczny alarm ostrzegający przed zbyt wysoką i niską temperaturą dla chłodziarki i zamrażarki | Tak/ Podać |  |
|  | Optyczny i akustyczny alarm sygnalizujący awarię zasilania przez co najmniej 12 godzin (alarm braku zasilania) | Tak/ Podać |  |
|  | Alarm braku zasilania | Tak |  |
|  | Optyczne i akustyczne systemy alarmowe ostrzegają przy niepożądanych odchyleniach temperatury i otwartych drzwiach Alarm optyczny awarii zasilania i usterki czujnika temperatury | Tak/ Podać |  |
|  | Termostat zapobiegający spadkowi temperatury poniżej +2°C w chłodziarce | Tak/ Podać |  |
|  | Pamięć danych odczytywane na wyświetlaczu min maksymalne i minimalne temperatury wnętrza zdarzenia alarmu temperaturowego i awarii zasilania sieciowego z datą, godziną i czasem trwania alarmu | Tak/ Podać |  |
|  | Osłona parownika zapobiegająca stykaniu produktów z parownikiem | Tak |  |
|  | Samozamykające drzwi | Tak |  |
|  | Zamek drzwi z kluczem | Tak |  |
|  | Regulowane półki | Tak |  |
|  | Menu sterownika w języku polskim | Tak |  |
|  | Dodatkowy otwór w ściance chłodziarki/ zamrażarki na dodatkowy termometr o średnicy min 10mm | Tak |  |
|  | Świadectwo wzorcowania temperatury 5°C dla chłodziarka , Świadectwo wzorcowania temperatury -30°C dla zamrażarki | Tak |  |
| II | INNE |  |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |

Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

UWAGA!!! Tolerancja w wymiarach:

Wysokość +/- 2 cm

Głębokość ,szerokość +/- 2 cm

P - zawias z prawej strony patrząc na lodówkę

L - zawias z lewej strony patrząc na lodówkę

Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Uwaga!

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Termin gwarancji: ……... miesiące/y (gwarancja minimalna - 24 miesiące, gwarancja maksymalna 48 miesięcy) - wypełnia Wykonawca.

Brak wskazania terminu gwarancji skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca zaoferował najkrótszy, przewidziany w siwz termin gwarancji.

W przypadku zaoferowania terminu gwarancji dłuższego niż przewidziany w siwz maksymalny termin gwarancji (który wynosi 48 miesięcy), Zamawiający przyzna Wykonawcy ilość punktów przewidzianą dla 48 miesięcy.

W przypadku gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie. Dostawca przedstawi Kierownikowi Działu Eksploatacji harmonogram obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji.

Każdy dzień przestoju urządzenia w okresie gwarancji powoduje wydłużenie gwarancji o kolejne trzy dni robocze. W przypadku przekroczenia przestoju urządzenia powyżej trzech dni, gwarancja ulega odpowiedniemu wydłużeniu, obliczanemu w oparciu o faktyczny czas przestoju.

Okres gwarancji obejmuje bezpłatne: części (pakiety serwisowe), ich wymianę, przeglądy według wskazań producenta.

Termin realizacji zamówienia:  w nieprzekraczalnym terminie do 8 tygodni (licząc od daty zawarcia umowy).

Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca.

Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

UWAGA! Odbiór dostarczonej aparatury nastąpi wyłącznie na podstawie protokołów obowiązujących w tut. Szpitalu, w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Szpitala nr 15/2017.

.............................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy