Poznań, dnia 25.05.2015 r.

DZP 152/2015

dot.: PN 17/15

## Uczestnicy postępowania przetargowego - PN 17/15

Uprzejmie informujemy, iż w zorganizowanym przez nas postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do oznaczeń hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 17/15) została wybrana oferty Wykonawcy (oferta otrzymała podaną w załączeniu liczbę punktów):

Numer oferty: 2

SYSMEX Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 176

02-486 Warszawa

cena brutto oferty: 374 324,76  PLN.

Uzasadnienie wyboru:

- największa liczba punktów (najniższa cena) lub złożono tylko jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu, co w świetle przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) pozwala na zawarcie ważnej umowy.

Nadmieniamy, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy (oferty otrzymały następującą liczbę punktów):

Wykonawcy (numery ofert oraz adresy):

- HORIBA ABX Sp. z o.o.   ul. Wał Miedzeszyński 598  03-994 Warszawa

FAX 22 673 20 26

- SYSMEX Polska Sp. z o.o.   Al. Jerozolimskie 176   02-486 Warszawa

FAX 22 572 84 90

KRYTERIA OCENY OFERT:

| Cena | 85% |
| --- | --- |
| Ocena parametrów technicznych | 15% |

Uwaga! W tabeli: pogrubioną czcionką = oferta wybrana (największa liczba punktów).

Pzp - ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

| Nr oferty | Cena brutto (zł) 85% | Ocena parametrów technicznych 15% | Razem (łączna liczba otrzymanych przez Wykonawcę punktów): |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 312 865,20 | --- | Oferta odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp |
| 2 | 374 324,76 85 pkt | 15 pkt (w tym liczba otrzymanych przez Wykonawcę tzw. „małych” punktów: 105 pkt) | 100 pkt |

Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający postanowił:

- odrzucić ofertę Wykonawcy nr 1 (tj. HORIBA ABX Sp. z o.o.) na podst. art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp albowiem jej treść nie odpowiada treści siwz.

Bezspornym jest, iż zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności odnoszące się do oferty, Wykonawcy zobowiązani są wykonywać ściśle, jeżeli we właściwym terminie nie skierowali stosownych zapytań lub nie wnieśli środków ochrony prawnej, a Zamawiający nie zmienił treści specyfikacji.

Treść oferty Wykonawcy HORIBA ABX Sp. z o.o. nie odpowiada treści siwz w następującym zakresie:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żądał, aby Wykonawca dołączył do oferty:

- Deklaracje CE - dla aparatury oraz odczynników;

- Opis zaoferowanej aparatury zawierający jego szczegółowe dane w formie odrębnych opracowań, np.: katalogi, ulotki, instrukcje, inne dokumenty. Potwierdzenie parametrów wymaganych - granicznych wyciągami z oryginalnych instrukcji producenta tabela 2, Lp. 3,4,5,6,7,8,13,14,15,17,18,21,27;

- Metodyki /ulotki zawierające informacje dotyczące odczynników, kalibratorów, kontroli i innych oferowanych materiałów;

- Dokument potwierdzający autoryzację serwisu oferowanych analizatorów, wystawiony Oferentowi przez producenta analizatora.

Pismem z dnia 13.05.2015 r. (na mocy art. 26 ust. 3 Pzp) Zamawiający wezwał Wykonawcę HORIBA ABX Sp. z o.o. do uzupełnienia oferty. Wykonawca nie potwierdził spełniania wymaganych przez Zamawiającego parametrów granicznych, a mianowicie:

A) Dot. Tabela 2 pkt. 21 (parametr graniczny)

Zamawiający wymagał:

„Codzienna procedura konserwacyjna … i niewymagająca ingerencji w analizator”.

Z dostarczonego przez Wykonawcę uzupełnienia oferty (str. nr 5-2 do 5-4) jednoznacznie wynika, iż oferowany analizator II (ABX Pentra 60) w trakcie codziennej procedury konserwacyjnej wymaga ingerencji w analizator.

B) Dot. Tabela 2 pkt. 3 (parametr graniczny)

Zamawiający wymagał:

„Wydajność pomiarowa minimum 80 oznaczeń na godzinę w trybie CBC+5DIFF”.

Z dostarczonego przez Wykonawcę uzupełnienia oferty (wyciągi z oryginalnych instrukcji: str. nr 30; 293) jednoznacznie wynika, iż oferowany analizator I (Pentra XLR) nie spełnia w/w warunku/parametru granicznego siwz albowiem:

a)Na str. nr 30 instrukcji Wykonawca informuje, iż wydajność wynosi „w przybliżeniu 80 próbek na godzinę”;

b)Dodatkowo na str. nr 293 instrukcji została zawarta informacja, iż „optymalne mieszanie próbki uzyskuje się poprzez obroty o 360 ° wokół jednego końca trwające przez około 1 minutę.” Oznacza to, iż wydajność jest mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego w treści specyfikacji.

C) Dot. Tabela 2 pkt. 6 (parametr graniczny)

Zamawiający wymagał:

„Sposób podawania próbki:

1. automatyczny z podajnika dostosowanego do różnego typu probówek z możliwością załadowania co najmniej 80 probówek na 1 ml krwi

2. manualny z otwartej dowolnej probówki  i próbki pediatrycznej”.

Z dostarczonego przez Wykonawcę uzupełnienia oferty (wyciągi z oryginalnych instrukcji: str. nr 290; 292, 293) wynika, iż Wykonawca w żaden sposób nie potwierdził wymaganej przez Zamawiającego objętości probówek na 1 ml krwi.

Reasumując, tym samym Wykonawca jednostronnie zadecydował, iż dopuszczalne jest nie spełnienie wymogu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powyższe jednoznacznie wskazuje na niezgodność treści oferty Wykonawcy z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co stosownie do dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp winno skutkować jej odrzuceniem.

Nadmieniamy, iż umowa z Wykonawcą może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu niniejszego pisma po upływie 5 dni od przesłania niniejszego pisma.

Z poważaniem

Tablica ogłoszeń: 25.05.2015 r.