PN 21/13

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

## ...........................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nazwa urządzenia: ..........................................

### Producent: .......................................................

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę

### przy ocenie i porównaniu złożonych ofert:

| ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO | VAT (w %) | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Densytometr rentgenowski | 1 szt. |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

DENSYTOMETR RENTGENOWSKI

| Lp. | PARAMETR | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| DENSYTOMETR |
| PARAMETRY OGÓLNE: |
| 1. | Aparat rentgenowski z metodą DEXA (stacjonarny): niewymagający zastosowania specjalnego ekranowania | Tak/Podać |  |
| 2. | Stół skaningowy stacjonarny nieskładany z ramieniem typu „C” | Tak |  |
| 3. | Moc generatora | Tak/podać |  |
| 4. | Napięcie zasilające system 230 V/50 Hz bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń zasilających | Tak |  |
| OBRAZOWANIE: |
| 1. | Promieniowanie w wiązce wachlarzowej,, z dokładnym opisem geometrii wiązki, umożliwiającym eliminację artefaktów znajdujących się poza osią stołu | Tak, opisać |  |
| 2. | Maksymalna dawka promieniowania rozproszonego 1 metr od aparatu (lampy) - max1 mR/hr | Tak |  |
| 3. | Dawka promieniowania dla pacjenta: kręgosłup AP – max 0,07 mGy szyjka kości udowej – – max 0,07 mGy całe ciało/skład ciała – – max 0,015 mGy | Tak, określić |  |
| 4. | Czasy skanowania dla lokalizacji: kręgosłup AP ≤ 60 s szyjka kości udowej ≤ 60s całe ciało/skład ciała ≤ 5 min | Tak, określić |  |
| 5. | System kalibracji pozwalający na kontrolę i utrzymanie stałych warunków podczas dnia badań | Tak, opisać |  |
| 6. | Technologia detektora obrazowego ≥ 64-elementowy | Tak, określić |  |
| WŁAŚCIOWOŚCI KLINICZNE - POMIARY W LOKALIZACJACH: |
| 1. | Szyjka kości udowej:- opcja pediatryczna BMD, BMC, powierzchnia dla, szyjki, , oraz dla „Total”, wskaźnik T-Score, wskaźnik Z-Score, zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, zmiana procentowa w stosunku do rówieśników długość osi szyjki kości udowej | Tak, opisać |  |
| 2. | Obie szyjki kości udowej : BMD BMC powierzchnia dla, szyjki, , oraz dla „total” wskaźnik T-Score wskaźnik Z-Score zmiana procentowa w stosunku do rówieśników zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej długość osi szyjki kości udowej podwójne biodro bez zmiany ułożenia pacjenta w czasie jednego badania zestawianie raportu różnic | Tak, opisać |  |
| 3. | Kręgosłup lędźwiowy w projekcji AP (BMD, BMC oraz powierzchnia, wskaźnik T-Score, wskaźnik Z-Score, zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, zmiana procentowa w stosunku do rówieśników) | Tak, opisać |  |
| 4. | Pomiar gęstości całego kośćca i składu ciała obraz skanu całego ciała obraz kolorowy obrazujący skład ciała z podziałem na tkankę BMD BMC powierzchnia Total wskazania dla kończyn z osobna, kręgosłupa, głowy gynoid/android- otyłość brzuszna automatyczne odniesienie do klasyfikacji WHO wykres masy tkanki możliwość śledzenie trendu zmian u pacjenta na wykresie | Tak, opisać |  |
| 5 | Program pediatryczny kręgosłup lędźwiowy AP BMD, BMC powierzchnia, wskaźnik Z-Score, zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej Dane referencyjne (baza danych z normami dla populacji dzieci i młodzieży) – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, umożliwiająca porównanie skanowanego wyniku z normą. | Tak, opisać |  |
| 6. | Program pediatryczny całe ciało z analizą powierzchni kośćca, BMC, BMD, składu ciała u dzieci. Dane referencyjne (baza danych z normami dla populacji dzieci i młodzieży) – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, umożliwiająca porównanie skanowanego wyniku z normą. Oprogramowanie pediatrycznej referencyjnej bazy danych z opcją bezpłatnej aktualizacji przez okres min. 10 lat | Tak, opisać |  |
| 7. | Program pediatryczny Total Body: Dane referencyjne dla pomiaru BMD całego szkieletu u dzieci w wersji z kośćmi czaszki oraz w wersji bez kości czaszki (tzw. less head) Zakres bazy pediatrycznej od min. 5 do 18 roku życia | Tak, opisać |  |
| 8 | W programie pediatrycznym oznaczanie na wykresie parametrów: Wysokość do wieku BMI lub BMC do wieku | Tak, opisać |  |
| 9. | Pomiar składu ciała z wyznaczeniem ilości tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, masy kostnej dla poszczególnych kończyn (z podziałem na lewą stronę i prawą stronę) oraz osobno dla obszarów Gynoid i Android | Tak, opisać |  |
| 10. | W programie pediatrycznym - Szyjka kości udowej: BMD, BMC, powierzchnia, szyjki, , oraz dla „Total”, wskaźnik Z-Score, zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej długość osi szyjki kości udowej | Tak, opisać |  |
| 11. | Wyznaczania wskaźnika BMI oraz odniesienie jego wartości do klasyfikacji WHO | Tak, opisać |  |
| 12. | Oprogramowanie do pomiaru gęstości w obrębie przedramienia (BMD, BMC oraz powierzchnia, wskaźnik T-Score, wskaźnik Z-Score, zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, zmiana procentowa w stosunku do rówieśników) | Tak, opisać |  |
| INNE FUNKCJE UŻYTKOWE |
| 1. | Konfigurowalny przez użytkownika wygląd raportu z badania | Tak |  |
| 2. | Maksymalna waga pacjenta dopuszczona przez oprogramowanie aparatu - do 200 kg | Tak, podać |  |
| 3. | Tworzenie wielu baz danych, z przydzieleniem nazwy każdej z nich (nazwa programu badawczego, nazwisko użytkownika, typy schorzeń, itp.) | Tak |  |
| 4. | Obliczanie indywidualnego 10-letniego ryzyka złamania (ryzyko jakiegokolwiek złamania oraz ryzyko złamania bkku) na podstawie algorytmu FRAXTM wg wytycznych WHO, z zastosowaniem metody Johna A. Kanisa (z uwzględnieniem wieku, czynników ryzyka i BMD) | Tak |  |
| 5. | System komputerowy - stacja robocza w klasie PC, system operacyjny min. Windows Professional. Monitor min. 17”” Kolorowa laserowa drukarka do wydruku raportów | Tak |  |
| 6 | Komplet fantomów wg zaleceń producenta, akcesoria do pozycjonowania pacjenta, stolik (biurko) pod zestaw sterujący, krzesło obrotowe, regały do przechowywania dokumentacji | Tak |  |
| 7. | Aplikacja do pomiaru TBS (Trabecular Bone Score) – oprogramowanie TBS iNsight | Tak |  |
| Opcje do rozbudowy - na dzień składania ofert |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie gęstości kości dowolnego obszaru ciała np. całej dłoni | Tak, opisać |  |
| 9. | Możliwość oceny morfometrii kręgów projekcji AP | Tak, opisać |  |
| 10. | Możliwość analizy deformacji kręgów przy zastosowaniu techniki podwójnej energii | Tak |  |
| 11. | Możliwość Morfometrii oraz BMD kręgosłupa bocznego | Tak, opisać |  |
| Inne |
| 12 | Dokonanie przez Wykonawcę (w ramach ceny oferty) niezbędnych uzgodnień w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w celu uzyskania decyzji o dopuszczeniu do użytkowania we wskazanym pomieszczeniu (oraz wykonanie projektu ochrony radiologicznej) | Tak |  |

Gwarancja - 24 miesiące.

Okres gwarancji obejmuje bezpłatne: części (pakiety serwisowe), ich wymianę, przeglądy według wskazań producenta. Każdy dzień opóźnienia w realizacji przeglądu gwarancyjnego powoduje wydłużenie okresu gwarancji o kolejne trzy dni.

Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa.

Oferowana aparatura musi być kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).

Uwaga!

### W kolumnie „WYMOGI (WARUNKI / PARAMETRY GRANICZNE)”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy