ZAŁĄCZNIK NR 2 (formularz ofertowy)

## ...................................

## (pieczęć Wykonawcy)

| ASORTYMENT | ILOŚĆ | CENA NETTO SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | Urządzenie / Typ | Producent / Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobista pompa insulinowa (fabrycznie nowa) dla dzieci powyżej 2 roku życia | 70 szt. |  |  |  |  |  |  |

### SPECYFIKACJA OSOBISTEJ POMPY INSULINOWEJ (warunki graniczne):

| Zatrzymanie pompy | Alarm informujący o zatrzymaniu pompy TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
| --- | --- |
| Blokada pompy | Wymagana elektroniczna blokada przycisków TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
| Programowanie bolusa : | Prostego / Standard | Dokładność nie mniejsza niż 0.1j/bolus TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
|  | Przedłużonego / Prostokątnego | Dokładność nie mniejsza niż 0.1j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej, niż 7 godzin TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
|  | Złożony / Podwójny / Wielofalowy | Dokładność nie mniejsza niż 0.1j/bolus TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
| czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej: | Ustawiania: | Możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 minut z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
|  | Informacja o aktywnej dawce podstawowej | Dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomącą 1 przycisku TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
|  | Czas | Do 24 godz. TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
| Programowanie bazy: | Wprowadzanie przepływów godzinowych (ilość jednostek/godzinę) | Dokładność nie mniejsza niż 0,05 j. / h TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
|  | liczba zapamiętanych profili | Minimum dwa dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
| Pamięć pompy | Historia bolusów, alarmów ,dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, wypełnień drenów; program do sczytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość sczytywania danych z glukometru, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu oraz integracji obu informacji | Minimum 90 dni z pompy lub za pomocą programu komputerowego poprzez czytnik Firma dostarcza gratis program i urządzenia konieczne do sczytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię. Wymogi dotyczące programu komputerowego do sczytywania pamięci pompy: — aktualne bazy (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub w tabelach dokładna dawka, czas z dokładnością podawania bazy przez pompę); — stosowane wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasu w kalkulatorach bolusów, — historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka, i godzina ich podania); — historia wypełnień drenu; — wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione: • stosowana w danym dniu baza podstawowa, • czasowa zmiana bazy, • zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy, • wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa, w tym przedłużonego, • wyniki glikemii przesłane ze współpracującego glukometru; — historia alarmów; — udostępnienie programu pacjentom na życzenie bezpłatnie; — program do sczytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość sczytywania danych glukometrycznych oraz integracji obu informacji Bezpośrednio z pompy: Aktualne dawki w bazie, minimum ostatnie 20 bolusów (dawki i rodzaj), średnie dawki dobowe z ostatnich 14 dni lub minimum 14 ostatnich podanych dziennych całkowitych dawek insuliny TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
| Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny | Z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz z możliwością wyboru przez użytkownika ustawień: - gramy lub wymienników węglowodanowych — WW (określeń węglowodany); w kalkulatorze bolusa możliwość funkcji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika, która zmniejsza tylko dawkę korekcyjną bolusa insuliny Możliwość ręcznego wprowadzenia pomiaru glikemii do kalkulatora bolusa lub komunikacja z gleukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
| Automatyczne wypełnienia drenu | Nieograniczona liczba wypełnień drenów w ciągu doby bezpośrednio tylko za pomocą funkcji w pompie TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
| Automatyczne rozpoznanie przez pompę ilości insuliny w zbiorniczku | TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
| Zestawy infuzyjne Cena osprzętu 10 wkłuć w cenie refundowanej minimum jednego rodzaju w cenie nie większej od miesięcznej refundacji | Wkłucia: metalowe (sztywne) oraz z tworzyw sztucznych (elastyczne) Długość drenu - dostępne co najmniej dwie różne długości Możliwość zastosowanie zestawów infuzyjnych i wkłuć innych producentów TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
| Serwis | Kontakt telefoniczny 24 godziny na dobę z przedstawicielem firmy znającym dokładnie zasady działania pompy (wszystkie możliwe alarmy, błędy) - całodobowa infolinia TAK (szczegółowo opisać) Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
|  | Strona internetowa z niezbędnymi informacjami technicznymi oraz sposobem kontaktu z serwisem, telefony lokalnych przedstawicieli z godzinami ich pracy TAK (szczegółowo opisać) Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
|  | Edukacja w zakresie technicznej obsługi pompy prowadzona przez przedstawicieli firmy (o zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy - podpisuje kartę szkolenia). TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
|  | Wymiana pompy w ciągu 24 godzin (dni robocze) TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
|  | Przesyłka pompy na koszt firmy TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
| Baterie-zasilanie pompy | Ogólnodostępne baterie AAA, AA (w powszechnie dostępnych placówkach handlowych tj. sieciach supermarketów, stacjach paliw, kioskach, sklepach ze sprzętem AGD i RTV, ew. aptekach) TAK (opisać) Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
|  | Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70 % TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
| Gwarancja | Co najmniej 4 lata na wszystkie elementy pompy TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
| Menu | W pełnym zakresie język polski TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
| Instrukcja obsługi | W pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |
| System ciągłego monitorowania glikemii (cgms) | System ciągłego monitorowania glikemii (cgms). Odbiornik na każdą pompę. Wykonawca dostarczy do ośrodka 1 transmiter na każde 5 pomp oraz po 2 sensory na każdy transmiter. TAK Odpowiedź Wykonawcy: ..... Uwaga! Należy potwierdzić spełnienie warunku granicznego (TAK/NIE) |

Termin gwarancji: …….. miesiące/y (gwarancja minimalna - 48 miesięcy) - wypełnia Wykonawca.

Brak wskazania terminu gwarancji będzie skutkować przyznaniem przez Zamawiającego ilości punktów za najkrótszy przewidziany (w SIWZ) termin gwarancji.

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Uwaga!

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji pomp i ich parametrów technicznych.

Wykonawca zobowiązany jest składać Szpitalowi do 10 dnia - raz w miesiącu (za miesiąc ubiegły), raport o przyjętych zgłoszeniach awarii pomp (przez okres trwania gwarancji). W przypadku braku takich zgłoszeń obowiązek składania raportu również istnieje.

Wykonawca gwarantuje nie mniej niż 10 wkłuć w cenie refundowanej przez NFZ (zarówno metalowych jak i teflonowych).

Wyposażenie dodatkowe (zestaw startowy):

- Zestaw infuzyjny,

- Zbiornik na insulinę 2 x (strzykawka/rezerwuar),

- Etui,

- Klips,

- Baterie 2 x,

- Serter (urządzenie ułatwiające wprowadzenie wkłucia pod skórę).

...........................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy