ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2 - formularz ofertowy

...................................

(pieczęć Wykonawcy)

Zakup i dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do ciągłego monitorowania i hodowli drobnoustrojów z krwi wraz z dzierżawą dwóch aparatów na okres 36 miesięcy

Aparat nr 1 / Typ: .......................................................................     Rok produkcji……………..

Producent / Firma: ..........................................

Aparat nr 2 / Typ: ......................................................................       Rok produkcji ……………..

Producent / Firma: .....................................

Hasło (kod) dostępu do pliku JEDZ: …..

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Zakup i dostawę odczynników, części eksploatacyjnych do monitorowania posiewów krwi w ilości i asortymencie określonym w tabeli nr 3, 27.000  badań wraz z dzierżawą aparatów: aparat nr 1 i aparat nr 2 na okres 36 miesięcy.

- Dzierżawę dwóch aparatów:

- aparat nr 1 -  lokalizacja w Pracowni Mikrobiologii, minimalna pojemność aparatu 200 miejsc,

- aparat nr  2 - lokalizacja w pomieszczeniu Centralnego Laboratorium (CL), minimalna pojemność aparatu 50 miejsc, odczynniki kompatybilne dla obu aparatów.

- Serwis techniczny i aplikacyjny, przeglądy gwarancyjne aparatów oraz dodatkowych przyrządów przynajmniej raz na 12 miesięcy.

- Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego.

- Gwarancję całego oferowanego sprzętu przez okres obowiązywania umowy.

- Pokrycie kosztów dodatkowych odczynników poniesionych przez Zamawiającego w przypadku awarii aparatów.

- Wymagane warunki serwisowe: - czas reakcji serwisu - do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia,

- usunięcie awarii - do 72 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Pracowni Mikrobiologii.

Wszystkie wyszczególnione składowe oferowanej aparatury, odczynniki, materiały kontrolne, kalibracyjne, akcesoria, materiały eksploatacyjne i jednorazowego użytku w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań należy podać w tabeli ofertowej nr 4.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego):

- Potwierdzenie (oświadczenie), że wyroby medyczne spełniają wymagania normy EN ISO 13485:2012 „Wyroby medyczne -Systemy zarządzania jakością -Wymagania do celów przepisów prawnych”,  zharmonizowanej z europejską dyrektywą odnoszącą się do wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro 98/79/WE.

- Potwierdzenie parametrów wymaganych/granicznych oryginalnymi instrukcjami producenta, tabela nr 1.1., pkt  1, 3, 26, 27, 29 oraz tabela nr 1.2., pkt 14.

- W przypadku spełnienia parametrów ocenianych, potwierdzenie oryginalnymi instrukcjami producenta, tabela nr 2, pkt 1, 2, 4.

- Dostarczyć instrukcję/metodykę suplementacji podłoża hodowlanego dodatkiem wzbogacającym w przypadku próbki o objętości 1 ml i mniej.

- Aktualne instrukcje obsługi aparatów do ciągłego monitorowania i hodowli drobnoustrojów  krwi, metodykę  i/lub instrukcje: odczynników,  materiałów zużywalnych

(dopuszczona wersja elektroniczna na pendrive).

- Potwierdzenie (oświadczenie), że zaoferowane aparaty i odczynniki posiadają deklarację CE IVD.

UWAGA! Dokumentacja dot. pkt 5 – Zamawiający dopuszcza możliwość jej złożenia w formie elektronicznej (Pendrive).

Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć  Kierownikowi Pracowni Mikrobiologicznej:

1.  Instrukcję użytkowania i certyfikat kalibracji termometru do pomiaru temperatury w aparatach nr 1 i nr 2, zapewnić serwis termometrów na czas trwania umowy.

2.  Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i szkodliwych, jeżeli oferowane odczynniki takie substancje zawierają.

3.  Podać dane do kontaktu z serwisem.

Tabela nr 1.1.: - Aparat nr 1 - lokalizacja w Pracowni Mikrobiologii

Zestawienie parametrów wymaganych/granicznych

| L.p. | Parametry wymagane (graniczne) | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak / Nie | Opis oferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do ciągłego monitorowania hodowli krwi minimum 200 miejsc pomiarowych | Tak |  |  |
| 2. | Aparat w pełni sprawny z gwarancją eksploatacyjną, rok produkcji 2015 - 2018 r. | Tak |  |  |
| 3. | Butelki z podłożem hodowlanym do wykrywania bakterii tlenowych, beztlenowych i drożdży z krwi od pacjentów pediatrycznych i pacjentów dorosłych z neutralizatorami środków przeciwdrobnoustrojowych | Tak |  |  |
| 4. | Detekcja wzrostu drobnoustrojów przy pomocy testu fluorescencyjnego lub kolorymetrycznego | Tak |  |  |
| 5 . | Suplementacja podłoża z badaną próbą o objętości 0.5 ml i mniej | Tak |  |  |
| 6. | Termin ważności wszystkich dostarczonych odczynników minimum 4 - 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | Tak |  |  |
| 7. | Szkolenie personelu pracowni z zakresu obsługi aparatu oraz szkolenie personelu pracowni i pielęgniarskiego z procedury pobierania krwi na posiew | Tak |  |  |
| 8. | System zabezpieczający oraz zapisujący dane o próbkach w aparacie w przypadku awarii sieci energetycznej lub spadku napięcia i pozwalający na kontynuowanie wykonywanych badań po awarii . Dostawa UPS na czas trwania umowy | Tak |  |  |
| 9. | Dostawa całego sprzętu w terminie do 3 tygodni od daty podpisania umowy. | Tak |  |  |
| 10. | Serwis techniczny i aplikacyjny, przeglądy gwarancyjne aparatu, przynajmniej raz w roku, w czasie trwania umowy | Tak |  |  |
| 11. | Czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii drogą telefoniczną /mailową | Tak |  |  |
| 12. | Czas usunięcia awarii w ciągu 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii | Tak |  |  |
| 13. | Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanych sprzętów (wystąpienie 3 krotnej w ciągu 3 miesięcy awarii będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatury wraz z pokryciem wszystkich dodatkowych kosztów odczynnikowych poniesionych przez Użytkownika) | Tak |  |  |
| 14. | Możliwość archiwizacji danych na nośniku pamięci | Tak |  |  |
| 15. | Łatwo odklejany fragment kodu kreskowego z etykiety butelki, który identyfikuje badaną próbę. | Tak |  |  |
| 16. | Szufladowa budowa aparatu umożliwiająca wygodny dostęp do każdej z szuflad | Tak |  |  |
| 17. | Możliwość wykonania czytelnego, bez ciemnego osadu ( bez węgla drzewnego) preparatu bezpośredniego z dodatniej hodowli | Tak |  |  |
| 18. | Możliwość wyłączenia pojedynczej stacji w razie awarii stacji pomiarowo- inkubacyjnej | Tak |  |  |
| 19. | Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa dodatniej hodowli przez aparat | Tak |  |  |
| 20. | Aparat z drukarką, czytnikiem kodów kreskowych i UPS stojący na stole. Stół pod aparat i sprzęt dostarczyć. | Tak |  |  |
| 21. | Dostarczyć wymagany sprzęt do codziennej pracy aparatu - drukarka, przyrząd umożliwiający pomiar temperatury wewnątrz aparatu, czytnik kodów kreskowych | Tak |  |  |
| 22. | Jeden producent aparatu, podłoży do hodowli | Tak |  |  |
| 23. | Wymagane są podłoża hodowlane bez węgla drzewnego. | Tak |  |  |
| 24. | Podłoża kompatybilne do aparatów nr 1 i nr 2 | Tak |  |  |
| 25. | Dostarczenie termometru do pomiaru temperatury w aparacie. Serwis termometru na czas trwania umowy | Tak |  |  |
| 26. | Możliwość zastosowania różnego czasu inkubacji dla rodzaju butelek oraz dla pojedynczej próby badanej. | Tak |  |  |
| 27. | Losowe umieszczanie butelek hodowlanych w celi pomiarowej danej komory inkubacyjnej | Tak |  |  |
| 28. | Szerokość aparatu nieprzekraczająca 90 cm | Tak |  |  |
| 29. | Umieszczanie butelki hodowlanej w celi pomiarowej bez zastosowania dodatkowego sprzętu. | Tak |  |  |
| 30. | Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży wprowadzonych nowych testów, w czasie trwania umowy, w cenie identycznej do proponowanej w umowie w stosunku do aktualnego asortymentu. | Tak |  |  |

Tabela nr 1.2.: Aparat nr 2 - lokalizacja w pomieszczeniu Centralne Laboratorium

Zestawienie parametrów wymaganych/granicznych

| L.p. | Parametry wymagane (graniczne) | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis oferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat w pełni sprawny z gwarancją eksploatacyjną, rok produkcji 2015 - 2018 r. | Tak |  |  |
| 2. | Serwis i okresowe przeglądy konserwacyjne przynajmniej raz w roku w czasie trwania umowy | Tak |  |  |
| 3. | System zabezpieczający oraz zapisujący dane o próbkach w aparacie w przypadku awarii sieci energetycznej lub spadku napięcia i pozwalający na kontynuowanie wykonywanych badań po awarii. Dostawa UPS na czas trwania umowy | Tak |  |  |
| 4. | Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa dodatniej próby przez aparat | Tak |  |  |
| 5. | Detekcja wzrostu drobnoustrojów w podłożu hodowlanym przy pomocy testu fluorescencyjnego lub kolorymetrycznego | Tak |  |  |
| 6. | Dostawa całego sprzętu w terminie do 3 tygodni od daty podpisania umowy. | Tak |  |  |
| 7. | Aparat z drukarka i UPS stojący na stole. Stół pod aparat i sprzęt dostarczyć. | Tak |  |  |
| 8. | Czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia telefonicznego /drogą mailowa | Tak |  |  |
| 9. | Czas usunięcia awarii w ciągu 72 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii | Tak |  |  |
| 10. | Dostarczyć wymagany sprzęt do pracy aparatu: drukarka, przyrząd: umożliwiający pomiar temperatury wewnątrz aparatu, UPS, czytnik kodu kreskowego wbudowany lub zewnętrzny | Tak |  |  |
| 11. | Podłoża kompatybilne do aparatów nr 1i nr 2 | Tak |  |  |
| 12. | Przyrząd umożliwiający pomiar temperatury wewnątrz aparatu. Serwis termometru na czas trwania umowy | Tak |  |  |
| 13. | Szerokość aparatu nieprzekraczająca 70 cm | Tak |  |  |
| 14. | Aparat do ciągłego monitorowania hodowli krwi minimum 50 miejsc pomiarowych | Tak |  |  |

Tabela 2.: Zestawienia parametrów ocenianych (w ramach kryterium: Ocena parametrów technicznych)

| Lp. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis oferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wzbogacenie podłoża suplementem w przypadku badanej próby o objętości 0.5 ml i mniej Dodatek wzbogacający z certyfikatem CE IVD. Dostarczyć instrukcję/metodykę suplementacji podłoża. | Tak / Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1 pkt |
| 2. | Bezpieczne przesiewanie dodatnich hodowli. Eliminacja aerozolu | Tak / Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1 pkt |
| 3. | Butelki z podłożem hodowlanym wykonane z materiału innego niż szkło. | Tak / Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1 pkt |
| 4. | Wybiórcze podłoże do hodowli i odzysku grzybów i grzybów drożdżopodobnych z badanej próby. | Tak / Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1 pkt |

Uwaga!

Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

W Tabeli  1.1. i 1.2. w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” wymagana jest odpowiedź TAK  zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku  i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

W Tabeli 2  w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK lub NIE zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku (i zostanie oceniony w sposób szczegółowo określony w tabeli).

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (10)

Ocena parametrów technicznych (10%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatów i ich parametrów technicznych.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowane) aparaty są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu aparatów spełniających wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Tabela nr 3.: Opis przedmiotu zamówienia: odczynniki, materiały kontrolne, kalibracyjne, akcesoria i materiały eksploatacyjne

| Lp. | Rodzaj badania | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość badań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelki z podłożem płynnym do hodowli: - bakterii tlenowych - beztlenowych - drożdży - od pacjentów dorosłych - z krwi o objętość 1 ml i mniej - podłoża z czynnikiem neutralizującym antybiotyk - podłoże bez węgla drzewnego Wymienić proponowane podłoża. |  | 27.000 |
| 2. | Materiały kontrolne | Wyszczególnić: |  |
| 3. | Kalibratory | Wyszczególnić: np. wymagany termometr. |  |
| 4. | Akcesoria i materiały eksploatacyjne | Wyszczególnić i podać wielkość opakowania: - sprzęt do przesiewu dodatnich hodowli w ilości 3800 z podaniem wielkości opakowania na czas trwania umowy ( 36 miesięcy) - dodatek wzbogacający do podłoża w ilości 380 suplementacji na próbkę hodowlaną na czas trwania umowy |  |

dotyczy tab. nr 3: ad. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru asortymentu w ramach łącznej,  zamawianej ilości.

Do kalkulacji podać liczbę opakowań zaokrągloną w górę do pełnego opakowania oraz uwzględnić trwałość odczynników po otwarciu.

Tabela nr 4: Tabela ofertowa (cena oferty)

Cena oferty w PLN brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto-za 1 miesiąc(b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (w %) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kalibratory2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Akcesoria i materiały eksploatacyjne3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dzierżawa aparatu nr 1 - wymienić składowe systemu |  |  |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
| 5. | Dzierżawa aparatu nr 2 - wymienić składowe systemu |  |  |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (w %) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | .. zł | .. zł | zł |

1.Wyszczególnić wszystkie odczynniki, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z wymaganiami SIWZ, z uwzględnieniem trwałości odczynnika.

2.Wyszczególnić wszystkie materiały, które zapewnią wykonanie kalibracji.

3.Wyszczególnić wszystkie akcesoria i materiały eksploatacyjne w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań zgodnie z wymaganiami SIWZ, z uwzględnieniem trwałości odczynnika po otwarciu przy kalkulacji ilości suplementu koniecznego do wzbogacenia próbek hodowlanych.

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp:

Wyroby medyczne powinny spełniać wymagania normy EN ISO 13485:2012 „Wyroby medyczne -Systemy zarządzania jakością -Wymagania do celów przepisów prawnych”,  zharmonizowanej z europejską dyrektywą odnoszącą się do wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro 98/79/WE.

W pozostałym zakresie w opisie przedmiotu zamówienia również określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej realizacji.

Opis przedmiotu zamówienia uwzględnia też wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją i utylizacją przedmiotu zamówienia. Koszty ponoszone przez Zamawiającego w całym okresie korzystania z produktów spełniających podane parametry będą takie same bez względu na szeroko rozumianego producenta poszczególnych produktów. Przedmiotowe zamówienie nie generuje dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (posiadamy środki finansowe na wszystkie etapy cyklu życia).

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.........................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy