Poznań, dnia 14.08.2018 r.

dot.: PN 22/18

DZP 225/2018

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń Budynku Głównego Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - Etap II (na Bloki Operacyjne i Oddziały Pooperacyjne)" do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 22/18).

Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu nr 5

Wnosimy o dokonanie modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik      nr 5  do SIWZ w sposób, który będzie realizował  nadrzędną zasadę wyrażoną w PZP           tj. zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji oraz pozwoli wybrać produkt łączący wysoką jakość z korzystną dla użytkownika ceną.

Dopuszczenie poniżej opisanego parametru przyniesie Zamawiającemu znaczną korzyść, poprzez zwiększenie konkurencyjności postępowania przy pozyskaniu najwyższej jakości sprzętu medycznego.

Dotyczy pakietu nr 5  do SIWZ  myjnia dezynfektor 3 sztuki Tabela nr 1 punkt I 3

Wnosimy o dodanie do tabeli opis przedmiotu zamówienia punktu dotyczącego konstrukcji komory:

Komora urządzenia tłoczona z jednego kawałka stali bez spoin - 10 pkt.

Uzasadnienie

Komora, wykonana z jednego elementu bez spoin ułatwia utrzymanie jej w czystości                        i należytym stanie higienicznym, co zapobiega wtórnej kontaminacji naczyń sanitarnych.

Komory spawane mogą ulegać mogą rozszczelnieniu i nigdy nie gwarantują zachowania trwałości. Każde połączenie dwóch elementów metalowych za pomocą spawów obarczone jest ryzykiem rozszczelnienia i nigdy nie zastąpi jednego elementu stalowego wykonanego w całości metodą gięcia bądź tłoczenia. Ponadto każdy spaw narażony jest na ubytki, które są potencjalnym źródłem korozji, a tym samym nośnikiem bakterii, co w rezultacie może doprowadzić do kontaminacji wtórnej wsadu.

Mając na względzie powyższe, prosimy o wprowadzenie dodatkowej  punktacji komory bez spoin,  w celu pozyskania najwyższej jakości urządzenia

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 2 - dotyczy Pakietu nr 6 (Respiratory)

Czy Zamawiający wymaga, aby wraz z 15 respiratorami Wykonawca zaoferował min. 3 urządzenia lub moduły do odczytu elektrycznej aktywności przepony (może to być rozwiązanie w postaci modułów sprzętowych montowanych bezpośrednio w respiratorach i pozwalających na prezentację krzywej dynamicznej ruchów przepony na ekranach respiratorów jak również rozwiązanie techniczne niezależne od respiratorów, w postaci oddzielnych urządzeń pozwalających na odczyt elektrycznej aktywności przepony i umożliwiających prezentację krzywej dynamicznej ruchów przepony na swoim ekranie)?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 3 - dotyczy Pakietu nr 11 (sterylizator plazmowy)

Dotyczy pakietu numer 11, zestawienie parametrów technicznych, I. Sterylizator plazmowy, pozycja nr 8 (Użytkowa pojemność komory sterylizacyjnej [l] min 80 max 95 l)

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie sterylizatora plazmowego posiadającego pojemność użytkową komory równą 120 L. Nasze urządzenie spełnia wszystkie pozostałe parametry techniczne SIWZ, tym samym pozytywna odpowiedź Zamawiającego na Naszą prośbę sprawi, że będziemy mogli zaoferować Państwu sterylizator plazmowy spełniający wszystkie Państwa oczekiwania, co z kolei znacząco zwiększy konkurencyjność i umożliwi wybór najkorzystniejszego rozwiązania.

Uzasadnienie:

Pojemność użytkowa komory ma dla użytkownika znaczenie czysto praktyczne - można sterylizować więcej sprzętu podczas jednego procesu. W tym przypadku wielkość komory nie przekłada się na większe koszty procesu sterylizacji, które przy tak niewielkich różnicach pojemności komory są takie same. Sterylizator podczas procesu pobiera stałą, określoną ilość czynnika sterylizującego a użytkownik zużywa taką samą ilość testów chemicznych i biologicznych, nie są tym samym generowane żadne dodatkowe koszty wynikające z większej objętości komory. Dodatkowo, nasza komora charakteryzuję się jeszcze jednym, bardzo ważnym parametrem, a mianowicie głębokością użytkową wynoszącą 700 mm, co sprawia, że można sterylizować w niej niemal każdy sprzęt o rozmiarach ponad standardowych np. URS.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 4 - dotyczy projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1, 2, 3:

W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia z winy leżącej po stronie Dostawcy,  Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,3% wartości netto niewykonanej w terminie części przedmiotu umowy (za każdy dzień opóźnienia), jednak nie więcej niż 10% wartości netto niewykonanej w terminie części przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 5 - dotyczy projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1, 2, 3:

W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Dostawcy, Dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 6 - dotyczy projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1, 2, 3:

W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Dostawcę z winy leżącej po stronie Dostawcy, Dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 7 - dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 8 ust. 6 poprzez zamianę   słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 8

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 6 -  Respiratory

Tabela nr 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

Pkt. 82 Czy Zamawiający dopuści Układ pomiarowy przepływu umieszczony w obrębie obudowy respiratora, mechaniczny o sterowaniu elektronicznym?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 9

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 6 -  Respiratory

Tabela nr 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

Pkt. 82 Czy Zamawiający dopuści Układ pomiarowy przepływu umieszczony w obrębie obudowy respiratora, elektroniczny, wielorazowego użytku z możliwością wyjęcia zastawki wydechowej bez użycia narzędzi oraz możliwością czyszczenia zastawki wydechowej w myjce automatycznej oraz sterylizacji do 134 stopni C oraz z czujnikami przepływu przystosowanymi do sterylizacji do 134 stopni C?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 10

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 6 -  Respiratory

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

Pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści i przyzna 5 punktów  za respirator bez możliwości rozbudowy wewnętrznego zasilania respiratora, ale pozwalający na pracę na wbudowanym akumulatorze przez 85 minut? Jest to rozwiązanie wygodniejsze dla personelu ze względu na brak konieczności wykonywania dodatkowych działań w celu przedłużenia pracy respiratora.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 11

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 6 -  Respiratory

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

Pkt. 3 Czy Zamawiający zrezygnuje z punktowania respiratora z zasilaniem niskonapięciowym? Zamawiający wymaga respiratora stacjonarnego dlatego nie ma potrzeby aby taki respirator miał możliwość zasilania niskonapięciowego charakterystycznego dla urządzeń transportowych.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 12

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 6 -  Respiratory

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści i przyzna 15 punktów  za respirator  z możliwością rozbudowy o pomiar kalorymetrii pośredniej z wizualizacją pomiarów na ekranie respiratora oraz obsługa pomiaru z menu respiratora.

Zalecenia ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) „Aby zapobiec niedożywieniu i związanym z nim niekorzystnym następstwom, wszyscy pacjenci przebywający na OIT, co do których nie oczekuje się, aby powrócili do pełnej diety doustnej w ciągu trzech dni, powinni otrzymać żywienie pozajelitowe”

Optymalnym procesem monitorowanie metabolizmu pacjentów na oddziałch OIT jest pomiar wydatku energetycznego metodą kalorymetrii pośredniej. Kalorymetria pośrednia opiera się na znajomości metabolizmu białek, tłuszczów i węglowodanów pomiar zużycia tlenu i produkcji dwutlenku węgla pozwala na wyliczenie wydatku energetycznego.  Dla potrzeb rozliczeń kosztów opieki nad pacjentem hospitalizowanym na OIOMie problem niedożywienia pacjentów został także dostrzeżony w najnowszej skali TISS-28 w pozycji 6 i jest obecnie premiowany 3 punktami.

„Wykonana wyłącznie w OAiIT: intubacja dotchawicza, tracheotomia, kardiowersja, stymulacja elektryczna serca, endoskopia, płukanie żołądka, założenie sondy Sengstakena, cewnika Swana-Ganza, balonu wewnątrzaortalnego, bronchoskopia, punkcja lędźwiowa, punkcja i drenaż jamy opłucnowej, otrzewnej, osierdzia, znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe, hipotermia wewnątrznaczyniowa (procedura ICD-9: 99.810), kalorymetria pośrednia, echokardiografia. Nie wlicza się rutynowych pomiarów parametrów i zabiegów diagnostycznych: RTG, EKG, USG, zmiany opatrunków, cewnikowanie żył, cewnikowanie tętnic”.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 6 -  Respiratory

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

Pkt. 5 Czy Zamawiający przyzna 5  punktów za wyzwalanie oddechu ciśnieniem regulowane ręcznie w zakresie -0,25 do – 10? Z punktu widzenia klinicznego jest to zakres w pełni wystarczający.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 14

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 6 -  Respiratory

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

Pkt. 6 Czy Zamawiający przyzna 5  punktów za możliwość rozbudowy o pomiar FRC (functional residua capacity) czynnościowej  pojemności zalegającej – ilość powietrza pozostająca w płucach po wykonaniu spokojnego wydechu. Jednym z głównych wskazań do objęcia pacjenta intensywną opieką jest grożąca lub rozwinięta niewydolność oddechowa o pomiar możliwość rozbudowy respiratora o pomiar czynnościowej pojemności zalegającej, który pomoże w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 15

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 6 -  Respiratory

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści i przyzna 5 punktów za respirator wyposażony w funkcję automatycznej kompensacji podatności układu oddechowego która ze względów bezpieczeństwa jest zawsze włączona?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 16

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 6 -  Respiratory

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

Pkt. 8  Czy Zamawiający przyzna 5 punktów za przepływ regulowany w zakresie 0,2-160l/min? Z klinicznego punktu widzenia są to wartości wystarczające i zapewniające bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 17

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 6 -  Respiratory

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

Pkt. 9 Czy Zamawiający przyzna 5 punktów za ciśnienie wdechowe PC regulowane w zakresie 1-98 cmH2O?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 18

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 6 -  Respiratory

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

Pkt. 10 Czy Zamawiający przyzna 5 punktów za ciśnienie wspomagania PS regulowane w zakresie 0-60cmH2O?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 19

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 6 -  Respiratory

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

Pkt. 11 Czy Zamawiający przyzna 5 punktów za alternatywne rozwiązanie w postaci pomiaru NIF?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 20

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 6 -  Respiratory

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

Pkt. 12 Czy Zamawiający przyzna 5 punktów za alternatywne rozwiązanie Hot Wire? Jest to rozwiązanie konstrukcyjne i nie ma znaczenia klinicznego.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 21

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 6 -  Respiratory

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

Pkt. 14 Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru i przyzna 15 punktów automatyczne nastawienie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonych danych pacjenta (wiek, płeć, waga)?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 22

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 7

Tabela nr 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) - Inkubatory z lampą do fototerapii (poz. 1 formularza ofertowego)

Pkt. 8, 9 Czy Zamawiający dopuści lampę do fototerapii światem niebieskim, w postaci zewnętrznego urządzenia niezintegrowaną z inkubatorem, umożliwiającego prowadzenie fototerapii u dziecka znajdującego się w  inkubatorze lub poza nim?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 23

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 7

Tabela nr 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) - Inkubatory z lampą do fototerapii (poz. 1 formularza ofertowego)

Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści licznik żywotności lampy wskazujący liczbę godzin używania lampy niezintegrowany z pulpitem sterującym inkubatora?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 24

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 7

Tabela nr 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) - Inkubatory z lampą do fototerapii (poz. 1 formularza ofertowego)

Pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści promiennik nieodchylany, jednak zapewniający brak nagrzewania personelu podczas opieki nad noworodkiem oraz umożliwiający wykonanie zdjęcia RTG?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 25

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 7

Tabela nr 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) - Inkubatory z lampą do fototerapii (poz. 1 formularza ofertowego)

Pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 66 x 48 cm? Jest to nieznaczna różnica pomiędzy wymaganymi.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 26

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 7

Tabela nr 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) - Inkubatory z lampą do fototerapii (poz. 1 formularza ofertowego)

Pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści inkubator bez podgrzewanego materacyka, a zatem bez alarmów dotyczących temperatury materacyka, zamiast tego posiadający tryb ogrzewania służący do szybkiego podgrzania i utrzymania ciepła pustego łóżeczka?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 27

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 7

Tabela nr 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) - Inkubatory z lampą do fototerapii (poz. 1 formularza ofertowego)

Pkt. 31 Czy Zamawiający dopuści inkubator posiadający jedną, głęboką, obustronnie wysuwaną szufladę o dużej pojemności?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 28

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 7

Tabela nr 2. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) - Inkubatory (poz. 2  formularza ofertowego)

Pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści promiennik nieodchylany, jednak zapewniający brak nagrzewania personelu podczas opieki nad noworodkiem oraz umożliwiający wykonanie zdjęcia RTG?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 29

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 7

Tabela nr 2. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) - Inkubatory (poz. 2  formularza ofertowego)

Pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 66 x 48 cm? Jest to nieznaczna różnica pomiędzy wymaganymi.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 30

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 7

Tabela nr 2. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) - Inkubatory (poz. 2  formularza ofertowego)

Pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści inkubator bez podgrzewanego materacyka, a zatem bez alarmów dotyczących temperatury materacyka, zamiast tego posiadający tryb ogrzewania służący do szybkiego podgrzania i utrzymania ciepła pustego łóżeczka?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 31

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 7

Tabela nr 2. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) - Inkubatory (poz. 2  formularza ofertowego)

Pkt. 29 Czy Zamawiający dopuści inkubator posiadający jedną, głęboką, obustronnie wysuwaną szufladę o dużej pojemności?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 32

PROJEKT UMOWY

Wzór umowy, par.6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisów tego ustępu:

„Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas, wydłużającej się naprawy, tj. czas naprawy przekraczający czas na naprawę określony w umowie” ?

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 33

PROJEKT UMOWY

Wzór umowy, par. 6 ust. 1 - Praktyka rynkowa dowodzi, 
że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza 
UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego 
w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza: Czas naprawy bez konieczności wymiany części do 3 dni roboczych, czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 34

PROJEKT UMOWY

Wzór umowy, par. 8 - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne 
są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary 
to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/usunięciu wad. 
W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 35

PROJEKT UMOWY

Wzór umowy, par. 8 ust. 7 - Prosimy, aby przed rozwiązaniem Umowy Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia, wyznaczając mu na to dodatkowy, odpowiedni termin. Możliwość rozwiązania Umowy w każdym przypadku przekroczenia terminu (nawet 1dniowego) zakreśla uprawnienia Zamawiającego zbyt szeroko i powoduje trudne do oszacowania ryzyko dla Wykonawcy. Ufamy, że zaproponowane rozwiązanie dobrze chroni interes Zamawiającego, a Wykonawcy pozwoli zaoferować jak najlepszą cenę. Ponadto prosimy, aby rozwiązanie miało formę pisemną. Czy Zamawiający wyraża zgodę na nast. modyfikację:

„7 Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia przez Dostawcę, w tym także w przypadku stwierdzenia istotnych wad lub braków w przedmiocie zamówienia, wymienionych w protokole sporządzonym w trybie §5 ust. 2 umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do przystąpienia do wykonania usługi, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.”?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 36 - dotyczy Pakietu nr 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w niniejszym postepowaniu koszy i kontenerów sterylizacyjnych o następujących parametrach:

IA Kosz siatkowy lub wkład aluminiowy dostosowany do wymiarów kontenera z poz. I o wymiarach kosza  267x125x49 mm

IIA  Kosz sterylizacyjny dostosowany do rozmiarów kontenera opisanego w poz. II, wymiarach kosza 243x253x76 mm

III Kontener ( wanna + pokrywa) - wymiary długość x szerokość x wysokość mm:

592x281x152

IIIA Kosz sterylizacyjny dostosowany do rozmiarów kontenera opisanego w poz. III, o wymiarach kosza: 540x253x76 mm

IVA Kosz sterylizacyjny dostosowany do rozmiarów kontenera opisanego w poz. IV, o wymiarach kosza:  540x253x76 mm.

V Kontener ( wanna + pokrywa) - wymiary długość x szerokość x wysokość mm:  300x281x152

VA Kosz sterylizacyjny dostosowany do rozmiarów kontenera opisanego w poz. V, o wymiarach kosza: 243x253x76 mm

Obecny opis przedmiotu zamówienia w SIWZ nosi znamiona czynu zabronionego zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. Nr 29 ust. 2 tejże ustawy przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przepis ten stanowi uszczegółowienie w odniesieniu do przedmiotu zamówienia jednej z naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych wyrażonej w art. 7 ustawy Pzp, zgodnie z którą zamawiający przygotowuje i przeprowadza postepowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.

W wymienionych powyżej pozycjach w zakresie przedmiotu zamówienia znalazły się wymagania w postaci parametrów, które nie są uzasadnione potrzebami Zamawiającego, a jedynie stanowią odzwierciedlenie jego preferencji co do określonego asortymentu – niemieckiej firmy Wagner, dystrybuowanego na rynku polskim przez jedynego oferenta, firmę Anmed.

Wnosimy zatem dopuszczenie zaoferowania asortymentu o wymienionych powyżej parametrów, który jakościowo i funkcjonalnie będzie zaspokajał potrzeby zamawiającego, co jednocześnie zapewni prowadzenie postępowania w sposób prawidłowy, zgodnie z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie koszy i kontenerów sterylizacyjnych o następujących parametrach:

IA Kosz siatkowy lub wkład aluminiowy dostosowany do wymiarów kontenera z poz. I o wymiarach kosza  267x125x49 mm

IIA  Kosz sterylizacyjny dostosowany do rozmiarów kontenera opisanego w poz. II, o wymiarach kosza 243x253x76 mm

III Kontener ( wanna + pokrywa) - wymiary długość x szerokość x wysokość mm:

592x281x152

IIIA Kosz sterylizacyjny dostosowany do rozmiarów kontenera opisanego w poz. III, o wymiarach kosza: 540x253x76 mm

IVA Kosz sterylizacyjny dostosowany do rozmiarów kontenera opisanego w poz. IV, o wymiarach kosza:  540x253x76 mm.

V Kontener ( wanna + pokrywa) - wymiary długość x szerokość x wysokość mm:  300x281x152

VA Kosz sterylizacyjny dostosowany do rozmiarów kontenera opisanego w poz. V, o wymiarach kosza: 243x253x76 mm.

Pytania od nr 37 do nr 40 - dot. Pakietu nr 11

Pytanie nr 37

Prosimy o dopuszczenie sterylizatora o pojemności użytkowej komory ok. 118 litrów, z naszej wiedzy wynika że tylko i wyłącznie parametr postawiony przez zamawiającego spełnia firma Tuttnauer. Sterylizator o większej komorze może pomieścić większy i dłuższy  załadunek.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 38

Prosimy o odstąpienie od drugiego wyświetlacza po stronie wyładowczej, ponieważ zarówno w sterylizatorach parowych ani plazmowych nie jest wymagany wyświetlacz po stronie wyładowczej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza brak wyświetlacza po stronie wyładowczej.

Pytanie nr 39

Prosimy o dopuszczenie wydruku w języku angielski ponieważ na wydruki podanie są oczywiste wskazania cyklu i są zrozumiałe dla każdego użytkownika.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 40

Czy zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało niezależny od systemu nagrzewania system do usuwania wilgoci z wkładu, takie rozwiązanie zapobiega nieudanym cyklom.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytania od nr 41 do nr 43 - dot. Pakietu nr 4

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający wymaga, by urządzenie posiadało podwójną komorę tnącą? Komora tej konstrukcji zapewnia wydajniejszy proces maceracji za sprawą przeprowadzenia maceracji wstępnej oraz właściwej.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 42

Czy Zamawiający wymaga automatycznego rozpoczęcia pracy po umiejscowieniu naczyń w komorze, bez konieczności ręcznego uruchomienia? Dzięki temu znacznie zmniejszone jest ryzyko zakażeń krzyżowych oraz skraca się czas obsługi.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 43

Czy Zamawiający wymaga, by urządzenie posiadało system identyfikacji i kontroli dostępu? Dzięki temu rozwiązaniu, dostęp do urządzenia posiada jedynie autoryzowany personel - Zamawiający może zatem uniknąć problemów z umieszczaniem niewłaściwych przedmiotów w maceratorze.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytania od nr 44 do nr 49 - dot. Pakietu nr 5

Pytanie nr 44

Czy Zamawiający dopuści urządzenie stosujące jedynie wizualne alarmy bezpieczeństwa? Na wypadek wystąpienia błędu, myjnia samoczynnie przerywa pracę. Dzięki temu użytkownik ma gwarancję przeprowadzenia całkowitego, poprawnego procesu dezynfekcji. Zarazem nie występuje konieczność ingerencji użytkownika i jest pewnym, że myjnia zakończy pracę tak, by nie doszło do jej uszkodzenia bądź innych niepożądanych zdarzeń.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 45

Czy zamawiający wymaga, aby myjnia wyposażona była w system suszenia konwekcyjnego poprzez automatyczne rozszczelnienie komory na koniec cyklu. Rozwiązanie takie jest zgodne z normą PN EN 15883-3.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 46

Czy zamawiający wymaga, aby myjnia posiadała automatyczne rozszczelnianie drzwi na koniec cyklu? Rozwiązanie takie wspomaga suszenie konwekcyjne, dzięki temu naczynia są suche i gotowe do ponownego użycia.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 47

Czy zamawiający wymaga, aby myjnia posiadała trójstopniową kontrolę detergentu w pojemniku? Rozwiązanie takie informuje użytkownika, że jest środek w kanistrze, następnie informuje że jest bardzo mało środka, na końcu że środek się skończył. Rozwiązanie takie daje możliwość zamówienia środka z wyprzedzeniem nie powodując przestoju urządzenia.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 48

Czy zamawiający wymaga, aby myjnia posiadała dysze natryskowe w całości ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający wymaga, aby myjnie posiadała orurowanie z miedzi co zapobiega powstawaniu mikroorganizmów w orurowaniu myjni?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytania od nr 50 do nr 52 - dot. Pakietu nr 1 i 8

Pytanie nr 50

Czy w szafach systemowych typu półotwartego oraz szafach częściowo przeszklonych

(S4,S6,S5,S9,S11, S12)można zastosować rozwiązanie szaf dzielonych tz. przy założeniu, że wysokość całkowita szafy ma być w granicy 2190 mm, a jej szerokość to 598 mm, aby składała się z w dwóch elementów: szafy dolnej zamykanej oraz nadstawki półotwartej przy zachowaniu pozostałych elementów składowych szafy Takie rozwiązanie wpływa na bezpieczeństwo samego użytkowania, gdyż przy takich wysokościach szafy nie obciążone całkowicie własną siłą mogą się przechylać na stronę otwieraną, a dodatkowo szafy dzielone na wysokość nie wymagają montowania z szafami sąsiednimi gdyż ewentualne ryzyko przewrotu jest zminimalizowane i  zalecane jest to przez większość polskich znanych producentów.

Odpowiedź: Dopuszczamy (nie wymagamy) pod warunkiem, że górna i dolna część szafy zostanie ze sobą połączona trwale.

Pytanie nr 51

Czy Zamawiający dopuści tolerancje w wymiarach w meblach do zabudowy oraz w meblach systemowych  +- 5%.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 52

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne do opisanych  szaf systemowych. Równoważność  będzie stanowić rozwiązanie nie gorsze niż te wymagane a nawet będzie stanowić rozwiązanie lepsze co zgodnie z zapisami SIWZ jest dopuszczone. Różnicą będzie zastosowanie dolnego cokołu o wysokości mieszczącego się w przedziale 50-65mm, na którym umieszczony będzie  wieniec dolny o grubości 18mm, szafa oczywiście wyposażona w metalowe stopki do regulacji od wewnątrz w zakresie +-15mm. Takie rozwiązanie nie tylko wzmacnia dodatkowo konstrukcję szafy, ale również w razie uszkodzenia można wymienić sam cokół.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 53 - dotyczy Pakietu nr 1

W opisie wykonania szaf systemowych zawarto grubości wienców szaf

Czy dopuszcza się wykonanie wieńca dolnego z płyty 18 mm.

Parametry szaf systemowych

Technologia wykonania – wymagania:

Konstrukcja szaf ma być wieńcowa, z wieńcami nachodzącymi na drzwi.

Szafy mają być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1.

Wszystkie widoczne krawędzie mają być oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, w kolorze płyty.

Boki mają być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm.  Plecy wykonane z takiej samej płyty, wpuszczane w boki  i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8-12 mm. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm.

Wieniec dolny i górny mają być wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25-28 mm. Wieniec dolny ma być wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytania od nr 54 do nr 58 - dot. Pakietu nr 11

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany sterylizator plazmowy generował fazę plazmy wewnątrz komory a nie poza nią ?

Uzasadnienie: Faza plazmy odpowiada za neutralizację pozostałości nadtlenku wodoru 
z komory tym samym ze sterylizowanych narzędzi (nadtlenek wodoru jest silnym utleniaczem, jego niewłaściwa neutralizacja z powierzchni narzędzi może doprowadź do poparzenia personelu medycznego bądź pacjentów) i dla właściwego jej wygenerowania musi być wytwarzana wewnątrz komory pod koniec każdego procesu. Doprowadzanie jej do komory z zewnętrznych modułów może skutkować jej niewłaściwym działaniem oraz nie dostateczną penetracją całego wnętrza komory i wszystkich narzędzi.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany sterylizator pracował w dwóch następujących po sobie fazach w trakcie trwania każdego procesu ?

Uzasadnienie:  Najbardziej zaawansowane technologicznie sterylizatory plazmowe, tym samym najskuteczniejsze i najbezpieczniejsze, pracują w systemie dwu fazowym. Każdy cykl sterylizacyjny składa się z dwóch takich samych, następujących po sobie faz sterylizacyjnych co w przełożeniu na użytkownika gwarantuje najwyższą skuteczność procesu sterylizacji. W momencie wyłączenia urządzenia w połowie cyklu (po pierwszej fazie) wsad musi być sterylny czyli osiągnąć SAL 10-6, druga faza jest dodatkowym gwarantem poprawności procesu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 56

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie było wyposażone w całkowicie bezdotykowy system otwierania i zamykania drzwi komory?

Uzasadnienie: W warunkach praktycznych taki system umożliwia otwieranie i zamykanie drzwi komory w momencie kiedy personel ma zajęte ręce na przykład trzymając kosz 
z zestawami przeznaczonymi do sterylizacji.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 57

Czy Zamawiający wymaga aby sterylizator był wyposażony w automatyczny system identyfikacji personelu obsługującego urządzenie?

Uzasadnienie: System taki daje możliwość łatwej identyfikacji osoby, która obsługiwała sterylizator czyli włączyła proces i rozładowała sterylizator po zakończonym procesie. Ponad to system taki uniemożliwia obsługę urządzenia przez osoby do tego nieuprawnione co znacząco zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 58

Czy zamawiający wymaga aby sterylizator był wyposażony w czołowe drzwi serwisowe?

Uzasadnienie: Rozwiązanie takie, umożliwia łatwy i nieinwazyjny (brak konieczności wysuwania urządzenia ze ściany i każdorazowego demontażu przestrzeni izolującej) dostęp serwisu do urządzenia w celu dokonywania drobnych przeglądów bądź napraw bez konieczności jego wysuwania.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 59

Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 60

Dotyczy Parametry Techniczne dla pakietu nr 3 (automatyczna szafa do endoskopów z systemem suszenia).

Obecne zapisy w SIWZ dla pakietu nr 3 (automatyczna szafa do endoskopów z systemem suszenia) nie dopuszczają możliwości złożenia oferty przez firmę (…), która ma w swojej ofercie szafy światowego lidera w zakresie reprocesowania endoskopów - firmy CANTEL.

W celu zapewnienia równego traktowania Wykonawców zgodnie z wymaganiami Ustawy PZP oraz umożliwienie złożenia konkurencyjnej oferty prosimy o udzielenie odpowiedzi dopuszczających najnowocześniejsze rozwiązania o parametrach równoważnych do wymaganych. Proponowane rozwiązanie cechuje się równoważnymi funkcjonalnościami przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych. Podane w SIWZ przedziały parametrów nie znajdują uzasadnienia merytorycznego i mają na celu jedynie ograniczenie konkurencji. Wnosimy o modyfikacje parametrów szafy w następujących punktach:

  - Ad. pkt 35. Wymiary szafy maksymalne: Szerokość: 1300, Głębokość: 750, Wysokość: 2070 mm.

  - Ad. pkt 38. Pobór mocy nie więcej niż 1000 W/h. Uzasadnienie: Moc zainstalowana nie jest mocą pobieraną w sposób ciągły. Dodatkowo w proponowanym rozwiązaniu nie wymagane jest podłączenie do sprężonego powietrza i nie ma konieczności dostosowywania instalacji sprężonego powietrza do automatycznej szafy do endoskopów.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytania od nr 61 do nr 70 - dot. Pakietu nr 11

Dotyczy: Parametry Techniczne dla pakietu nr 11 (sterylizator plazmowy).

Pytanie nr 61

Dotyczy pakietu nr 11 – sterylizator plazmowy.

Obecne zapisy w SIWZ dla pakietu nr 11 (sterylizator plazmowy) nie dopuszczają możliwości złożenia oferty przez firmę (…), która ma w swojej ofercie sterylizator plazmowy lidera w zakresie sterylizacji niskotemperaturowej – firmy RENOSEM.

Aktualny opis sterylizatora niskotemperaturowego wyraźnie wskazuje tylko na jeden produkt – sterylizator o nazwie Plazmax P80 izraelskiej firmy Tuttnauer, której wyłącznym dystrybutorem w Polsce jest firma Sterimed sp. z o.o., co narusza art. 29 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PZP uniemożliwiając złożenie konkurencyjnych ofert. W celu zapewnienia równego traktowania Wykonawców zgodnie z wymaganiami PZP oraz umożliwienie złożenia konkurencyjnej oferty prosimy o udzielenie odpowiedzi dopuszczających najnowocześniejsze rozwiązania o parametrach równoważnych do wymaganych. Proponowane rozwiązanie cechuje się równoważnymi funkcjonalnościami przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych. Podane w SIWZ przedziały parametrów nie znajdują uzasadnienia merytorycznego i mają na celu jedynie ograniczenie konkurencji. Wnosimy o modyfikacje parametrów szafy w następujących punktach:

  - Ad. pkt 8. Użytkowa pojemność komory sterylizacyjnej [l] min 80 maksymalnie 120 l.

Uzasadnienie: W przypadku urządzeń przelotowych (o sporym natężeniu pracy) pożądaną wartością jest komora sterylizacyjna ze wskazanego przedziału objętości. Należy zaznaczyć, że dla większej komory sterylizacyjnej koszt naboju nie ulega zmianie względem komory 80 litrów, natomiast ulegają obniżeniu koszty kontrolowania procesu oraz obsługi personelu, gdyż rozkładają się one na większą ilość pakietów.

  - Ad. 16 Długość cyklu najdłuższego z przedziału 50 – 62 minuty.

Uzasadnienie: 12 minut różnicy od wartości wymaganej nie wpływa na całkowity czas reprocesowania, gdyż materiał po procesie w proponowanym sterylizatorze nie wymaga czynności aeracji oraz oczekiwania na wynik testów i jest gotowy bezpośrednio do użycia.

Odpowiedź:

- Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

- Zamawiający dopuszcza długość najdłuższego cyklu do 62 minut.

Ponadto opis sterylizatora nie specyfikuje najważniejszych parametrów dotyczących zdolności sterylizacyjnej urządzenia oraz bezpieczeństwa związane ze stężeniem czynnika sterylizacyjnego, który ma kluczowy wpływ na trwałość sterylizowanych elementów. Wnosimy o modyfikację parametrów sterylizatora plazmowego o poniższe punkty:

Pytanie nr 62

Prosimy o doprecyzowanie, czy wymagany materiał komory sterylizacyjnej, winien wykazywać odporność na utleniające oddziaływanie nadtlenku wodoru (np. stal szlachetna)?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 63

Czy Zamawiający dopuści komorę sterylizacyjną ze stopów aluminium, która wyłącznie powierzchniowo jest zabezpieczona przed utleniającym działaniem nadtlenku, a zarysowania mogą prowadzić do powstania korozji miejscowych?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający dopuści zbiorczy pojemnik nadtlenku wodoru, zawierający ilość nadtlenku wodoru w pojedynczym opakowaniu, wymagająca specjalnego transportu i przeszkolenia personelu podczas transportu i przechowywania?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Transport i przechowywanie określa karta charakterystyki nadtlenku wodoru, w tym  również w zakresie bezpiecznego postępowania.

Pytanie nr 65

Czy Zamawiający dopuszcza podczas obsługi urządzenia kontakt z płynnym nadtlenkiem wodoru w pojemnikach otwartych, a jeśli tak, to kto bierze odpowiedzialność w przypadku poparzenia nadtlenkiem wodoru w wyniku oblania i poparzenia personelu?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz zgodnie z pkt 15 formularza ofertowego Pakietu nr 11 stanowiącego załącznik do siwz.

Pytanie nr 66

Czy Zamawiający dopuszcza, aby wewnątrz komory znajdowały się elektrody elektryczne mogące doprowadzić do uszkodzenia elektrycznego sterylizowanego materiału?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 67

Czy Zamawiający wymaga, aby stężenie nadtlenku wodoru w procesie sterylizacji nie przekraczało 50% zgodnie z zaleceniami producenta endoskopów? Uzasadnienie: Stężenie powyżej 60% w procesie sterylizacji powoduje powierzchniowe zwiększone zużycie materiałowe sterylizowanych elementów w szczególności niemetalicznych.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz zgodnie z pkt 16 formularza ofertowego Pakietu nr 11 stanowiącego załącznik do siwz.

Pytanie nr 68

Czy Zamawiający dopuszcza się, aby system dozowania sterylizatora opróżniał pozostałości niewykorzystanego nadtlenku wodoru do otwartych pojemników? Czy Zamawiający posiada procedury usuwania takich płynnych środków chemicznych?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Zgodnie z siwz i sposobem określonym w  karcie charakterystyki nadtlenku wodoru.

Pytanie nr 69

Ponieważ w specyfikacji nie mamy kluczowego zdolności sterylizacyjnej przewodów wnosimy o dodanie parametrów:

  - Możliwość sterylizacji przewodów elastycznych 1Ø minimum 10 000mm.

  - Możliwość sterylizacji przewodów w wykonaniu ze stali nierdzewnej (sztywnych lub półelastycznych) minimum 1Ø ×900mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz zgodnie z pkt 16 formularza ofertowego Pakietu nr 11 stanowiącego załącznik do siwz.

Pytanie nr 70

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowany sterylizator plazmowy (zgodnie z pkt. 19 opisu sterylizatora) winien być kompatybilny do podłączenia do systemu komputerowego określonego w pakiecie nr 10? Uzasadnienie: Jeśli Zmawiający oczekuje, aby oferowany sterylizator i system komputerowy mógł współpracować, Zamawiający winien połączyć pakiet 10 z pakietem nr 11 do jednego zadania. Aktualna konstrukcja przetargu, nie daje możliwości sprawdzenia, w zakresie współpracy z systemem, gdyż oferent sterylizatora plazmowego, dowie się o typie oprogramowania na otwarciu ofert, w związku z czym nie może zaoferować kompatybilności, a zamawiający nie może jej oczekiwać skutecznie.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, aby oferowany sterylizator plazmowy generował niezależnie od Systemu Informatycznego pliki z danymi o cyklu i jego przebiegu na serwerze Zamawiającego w specjalnie do tego celu dedykowanym katalogu. Pliki powinny być przesyłane przez sieć informatyczną.

Pytanie nr 71

Dotyczy Parametry Techniczne dla pakietu nr 10 (sterylizator plazmowy) - Komputerowy system dokumentacji, zarządzania i śledzenia obiegu materiałów w Centralnej Sterylizacji wraz z modułami i wyposażeniem informatycznym

Dotyczy: IV.3	Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru	6 rolek - Prosimy o doprecyzowania dla jakiego sterylizatora plazmowego (jaki system) należy przewidzieć wskaźnik sterylizacji? Uzasadnienie: różne systemy sterylizacji plazmowej pracują na różnych stężeniach nadtlenku wodoru w związku z czym brak określenia typu sterylizatora uniemożliwia złożenie jednoznacznej oferty co jest sprzeczne z ustawą PZP.

Odpowiedź: Na etykiecie obiegowej winien znajdować się wskaźnik sterylizacji typu I (wskaźnik procesu) zgodnie z normą PN -EN-ISO-11140, którego celem jest zapobieganie pomyleniu produktów jałowych z niejałowymi, czyli informowanie, że pakiet zastał poddany sterylizacji lub nie.

Wskaźnik typu I nie potwierdza skuteczności procesów sterylizacji.

Pytanie nr 72

Dotyczy Parametry Techniczne dla pakietu nr 10 (sterylizator plazmowy) - Komputerowy system dokumentacji, zarządzania i śledzenia obiegu materiałów w Centralnej Sterylizacji wraz z modułami i wyposażeniem informatycznym

Dotyczy punktu 36 opisu - Integracja ze sterylizatorem plazmowym, planowanym do zakupu w bieżącym postepowaniu przetargowym pakiet nr 11 - Jeśli Zmawiający oczekuje, aby oferowany sterylizator i system komputerowy mógł współpracować, Zamawiający winien połączyć pakiet 10 z pakietem nr 11 do jednego zadania. Aktualna konstrukcja przetargu, nie daje możliwości zapewnienia współpracy z sterylizatora z systemem, gdyż oferent systemu komputerowego dowie się o typie sterylizatora na otwarciu ofert, w związku z czym nie może zaoferować kompatybilności, a zamawiający nie może jej oczekiwać skutecznie. Zapisy stoją w sprzeczności z ustawą PZP.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Integracja ze sterylizatorem plazmowym zobowiązuje dostawcę systemu informatycznego do pobrania składowanych na serwerze plików, ich obróbki informatycznej i skutecznego zapisania w bazie danych systemu informatycznego, tak aby były dostępne dla użytkowników systemu.

Pytanie nr 73

Dotyczy Parametry Techniczne dla pakietu nr 10 (sterylizator plazmowy) - Komputerowy system dokumentacji, zarządzania i śledzenia obiegu materiałów w Centralnej Sterylizacji wraz z modułami i wyposażeniem informatycznym

Dotyczy rejestracji parametrów z posiadanych urządzeń – Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie, czy podłączenie do oferowanych wskazanych urządzeń w pkt 35 opisu powinno nastąpić poprzez dedykowane przyłącza komunikacyjne RS 232 RJ45 na zasadnie określonej przez producenta urządzeń będących wyrobem medycznym zgodnie z Dyrektywą 93/42, czy dopuszcza się ingerencję w konstrukcję urządzenia, która skutkuje utratą CE producenta?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Zamawiający oczekuje takiego Systemu Informatycznego, który zapewnia pobieranie danych z urządzeń dowolnego producenta, posiadanych teraz i kupowanych w przyszłości.
Rejestracja cykli (dane z cyklu, stan cyklu, dane programu) jest jedną z funkcjonalności zamawianego Systemu Informatycznego, pozostałych kilkadziesiąt funkcjonalności nie ma bezpośrednio związku z pracą urządzeń. Zamawiający oczekuje, że do przetargu przystąpią firmy o dużym doświadczeniu, które do pobierania danych o cyklach wykorzystują współczesne technologie informatyczne zapewniające separację (np. pliki pośrednie lub inne techniki) pomiędzy urządzeniami a systemem informatycznym bez ingerencji w konstrukcję urządzenia.

Pytanie nr 74

Dotyczy Parametry Techniczne dla pakietu nr 16 – Drobny sprzęt

do Centralnej Sterylizacji

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników z pokrywą do transportu wyrobów skażonych odpornych na wielokrotny proces mycia – dezynfekcji i suszenia (…) w temperaturze do 93◦C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemników z pokrywą do transportu wyrobów skażonych odpornych na wielokrotny proces mycia – dezynfekcji i suszenia w temperaturze do 93◦C.

Z poważaniem