ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2 - formularz ofertowy

...................................

(pieczęć Wykonawcy)

Zakup i dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do ciągłego monitorowania i hodowli drobnoustrojów

z krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatów na okres 30 miesięcy

Aparat nr 1 / Typ: .......................................................................     Rok produkcji: ……………..

Producent / Firma: ......................................................................

Aparat nr 2 / Typ: .......................................................................       Rok produkcji: ……………..

Producent / Firma: .......................................................................

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Zakup i dostawę odczynników, części eksploatacyjnych do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych w ilości i asortymencie określonym w tabeli nr 3,

25.000  badań, wraz z dzierżawą Aparatu  nr 1 i Aparatu nr 2 na okres 30 miesięcy.

- Dzierżawę dwóch aparatów: -  Aparat nr1 -  lokalizacja w Pracowni Mikrobiologii, minimalna pojemność aparatu 200 miejsc.

- Aparat nr 2 - lokalizacja w pomieszczeniu  Centralnego Laboratorium (CL), minimalna pojemność aparatu 50 miejsc.

Odczynniki kompatybilne do obu aparatów.

- Serwis techniczny i aplikacyjny,  przeglądy gwarancyjne aparatów oraz dodatkowych przyrządów przynajmniej raz na 12 miesięcy.

- Wymagane warunki serwisowe: - czas reakcji serwisu - w czasie do 24 godzin od czasu zgłoszenia,

- usunięcie awarii - w czasie do 72 godzin od czasu zgłoszenia.

- Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego.

- Cały oferowany sprzęt na gwarancji (przez okres obowiązywania umowy).

- Pokrycie dodatkowych kosztów odczynników w przypadku awarii aparatów.

- Dostarczenie wymaganych szczepów wzorcowych do kontroli zaoferowanych płynnych podłoży.

Wszystkie wyszczególnione składowe oferowanej aparatury, odczynniki, materiały kontrolne, kalibracyjne, akcesoria, materiały eksploatacyjne i jednorazowego użytku w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań należy podać w tabeli ofertowej nr 4.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby Wykonawca dołączył do oferty  (w języku polskim):

- Certyfikaty CE IVD dla analizatora i wszystkich odczynników.

- Opis zaoferowanej aparatury: katalogi, ulotki, instrukcja obsługi aparatu.

- Metodyki dotyczące wykonania badania, instrukcje użycia odczynników, kalibratorów, kontroli (ożywianie szczepów wzorcowych) i ulotki materiałów zużywalnych  z uwzględnieniem warunków ich przechowywania.

- Próbki podłoża hodowlanego i sprzętu umożliwiającego pobranie krwi do podłoża w systemie zamkniętym celem weryfikacji procedury pobierania materiału.

- Informację o substancjach inaktywujących uprzednio podany pacjentowi antybiotyk w zaoferowanych podłożach do hodowli.

- Informację producenta o zastosowaniu  zaoferowanych  podłoży do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych.

- Informację producenta o zastosowaniu oferowanych podłoży do hodowli krwi i płynów ustrojowych o objętości 0,5 ml i poniżej.

- Informacje producenta dotyczącą wzbogacania podłoży w przypadku próbki o objętości 0,5 ml i mniej, dodatek wzbogacający z certyfikatem  CE IVD.

- Informację producenta o możliwości opóźnionego wkładania podłoża z materiałem badanym do aparatu bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów.

- Informację  dotyczącą możliwości pobierania materiału do podłoża hodowlanego w systemie zamkniętym.

- Informację o zaoferowanym podłożu płynnym do hodowli grzybów.

Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć Kierownikowi Pracowni Mikrobiologii:

- karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i szkodliwych,

- dane do kontaktu z serwisem,

- instrukcję użytkowania i certyfikat kalibracji termometru do pomiaru temperatury w Aparatach nr 1 i nr 2, serwis termometrów na czas trwania umowy.

Tabela nr 1.1.: - Aparat nr 1 - lokalizacja w Pracowni Mikrobiologii - Zestawienie parametrów wymaganych/granicznych

| L.p. | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak / Nie | Opis zaoferowanych warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do ciągłego monitorowania hodowli krwi i płynów ustrojowych minimum 200 miejsc pomiarowych | Tak |  |  |
| 2. | Fabrycznie nowy aparat, rok produkcji 2015 | Tak |  |  |
| 3. | Butelki z podłożem hodowlanym do wykrywania bakterii i drożdży z krwi oraz z jałowych płynów ustrojowych o objętości 0,5 ml i poniżej oraz od pacjentów pediatrycznych | Tak |  |  |
| 4. | Wymagany odzysk szczepów H. influenzae, S.pneumoniae, N.meningitidis z próbki o objętości materiału 0,5 ml i poniżej. | Tak |  |  |
| 5. | Butelki z podłożem hodowlanym do wykrywania bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów z krwi i jałowych płynów ustrojowych od pacjentów dorosłych | Tak |  |  |
| 6. | Butelki z podłożem hodowlanym do wykrywania bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów z krwi i jałowych płynów ustrojowych od pacjentów pediatrycznych i pacjentów dorosłych poddanych antybiotykoterapii. | Tak |  |  |
| 7. | Wymagana możliwość przechowywania posianych butelek poza aparatem w temperaturze pokojowej do 24h i opóźnionego ich wkładania do aparatu bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów | Tak |  |  |
| 8. | Detekcja wzrostu drobnoustrojów przy pomocy testu fluorescencyjnego lub kolorymetrycznego | Tak |  |  |
| 9. | Możliwość ponownego umieszczenia butelek z podłożem w aparacie bez utraty danych oraz wyników pomiarów | Tak |  |  |
| 10. | Butelki przystosowane do pobierania w systemie zamkniętym za pomocą zestawu typu motylek i łącznika z nasadka na butelkę | Tak |  |  |
| 11. | Wzbogacenie podłoża z badanym płynem ustrojowym o objętości 0.5 ml i mniej. Dodatek wzbogacający z certyfikatem CE IVD | Tak |  |  |
| 12. | Termin ważności wszystkich dostarczonych odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | Tak |  |  |
| 13. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi aparatu oraz procedury pobierania krwi na posiew. | Tak |  |  |
| 14. | Podtrzymanie pracy aparatu w przypadku awarii zasilania lub jego spadku. Dostawa UPS. UPS podtrzymujący pracę aparatu przez minimum 20 minut. | Tak |  |  |
| 15. | Dostawa całego sprzętu w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy. | Tak |  |  |
| 16. | Serwis techniczny i aplikacyjny, przeglądy gwarancyjne aparatu przynajmniej raz w roku w czasie trwania umowy | Tak |  |  |
| 17. | Czas reakcji serwisu do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii telefonicznego lub drogą mailową. | Tak |  |  |
| 18. | Czas usunięcia awarii w ciągu 72 h od zgłoszenia awarii | Tak |  |  |
| 19. | Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanych sprzętów (wystąpienie 3 krotnej w ciągu 3 miesięcy awarii będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatury wraz z pokryciem wszystkich dodatkowych kosztów odczynnikowych poniesionych przez Zamawiającego). | Tak |  |  |
| 20. | Przechowywanie wyników badań, kontroli i kalibracji w bazie danych aparatu . Możliwość archiwizacji na nośniku pamięci | Tak |  |  |
| 21. | Łatwo odklejany fragment kodu kreskowego z etykiety butelki, który identyfikuje badaną próbę. | Tak |  |  |
| 22. | Szufladowa budowa aparatu umożliwiająca wygodny dostęp do każdej z szuflad | Tak |  |  |
| 23. | Możliwość wykonania czytelnego, bez ciemnego osadu ( bez węgla drzewnego) preparatu bezpośredniego z dodatniej hodowli | Tak |  |  |
| 24. | Praca aparatu w systemie całodobowym | Tak |  |  |
| 25. | Możliwość wyłączenia pojedynczej stacji w razie awarii stacji pomiarowo - inkubacyjnej | Tak |  |  |
| 26. | Podgląd krzywej wzrostu bakterii w inkubowanym podłożu hodowlanym. Wskazanie przez aparat godziny wzrostu drobnoustroju w podłożu hodowlanym | Tak |  |  |
| 27. | Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa dodatniej hodowli przez aparat | Tak |  |  |
| 28. | Aparat z drukarką i UPS stojący na stole. Zalecany stół dostarczyć. | Tak |  |  |
| 29. | Dostarczyć wymagany sprzęt do codziennej pracy aparatu - drukarka, przyrząd umożliwiający pomiar temperatury wewnątrz aparatu, przyrząd kalibracji stacji | Tak |  |  |
| 30. | Jeden producent aparatu, podłoży do hodowli | Tak |  |  |
| 31. | Obecność czynników neutralizujących antybiotyki w podłożu hodowlanym | Tak |  |  |
| 32. | Podłoże hodowlane klarowne | Tak |  |  |
| 33. | Bezpieczne przesiewanie dodatnich hodowli. Eliminacja aerozolu i ostrych zakończeń | Tak |  |  |
| 34. | Odczynniki kompatybilne do aparatów nr 1 i nr 2 | Tak |  |  |
| 35. | Dostarczenie termometru do pomiaru temperatury w aparacie, serwis termometru na czas trwania umowy | Tak |  |  |

Tabela nr 1.2.: Aparat nr 2 - lokalizacja w pomieszczeniu  Centralnego Laboratorium - Zestawienie parametrów wymaganych/granicznych

| L.p. | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis oferowanych warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2012 do 2015r., po przeglądzie w pełni sprawny z gwarancją eksploatacyjną | Tak |  |  |
| 2. | Serwis i okresowe przeglądy konserwacyjne przynajmniej raz w roku w czasie trwania umowy | Tak |  |  |
| 3. | Podtrzymanie pracy aparatu w przypadku awarii zasilania lub jego spadku. Dostawa UPS. UPS podtrzymujący pracę aparatu przez minimum 20 minut | Tak |  |  |
| 4. | Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa dodatniej próby przez aparat | Tak |  |  |
| 5. | Detekcja wzrostu drobnoustrojów w podłożu hodowlanym przy pomocy testu fluorescencyjnego lub kolorymetrycznego | Tak |  |  |
| 6. | Dostawa całego sprzętu w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy. | Tak |  |  |
| 7. | Aparat z drukarka i UPS stojący na stole. Zalecany stół dostarczyć. | Tak |  |  |
| 8. | Czas reakcji serwisu do 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego /drogą mailowa | Tak |  |  |
| 9. | Czas usunięcia awarii w ciągu 72 h od momentu zgłoszenia awarii | Tak |  |  |
| 10. | Określenie godziny wzrostu drobnoustroju w inkubowanym podłożu hodowlanym przez aparat | Tak |  |  |
| 11. | Dostarczyć wymagany sprzęt do pracy aparatu - drukarka, przyrząd: umożliwiający pomiar temperatury wewnątrz aparatu, kalibracji stacji, UPS | Tak |  |  |
| 12. | Odczynniki kompatybilne do aparatów nr 1 i nr 2 | Tak |  |  |
| 13. | Praca aparatu w systemie całodobowym | Tak |  |  |
| 14. | Termometr do pomiaru temperatury w aparacie, serwis termometru na czas trwania umowy | Tak |  |  |

Tabela 2.: Zestawienie parametrów ocenianych (ocena parametrów technicznych)

| Lp. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków(wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wybiórcze podłoże do hodowli i odzysku grzybów drożdżopodobnych | Tak |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1 pkt |
| 2. | Możliwość wykonania testu do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości szczepu bezpośrednio z dodatniego podłoża hodowlanego przy zastosowaniu probówki z żelem separującym | Tak |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1 pkt |
| 3. | Butelki z podłożem hodowlanym z tworzywa | Tak |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1 pkt |

Dotyczy Tabeli 2:

- Dołączyć procedurę wykonania testu do oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji z bezpośrednio dodatniej płynnej hodowli krwi przy zastosowaniu probówki z żelem separującym.

### Uwaga!  Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi! W Tabeli  1.1. i 1.2. w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK  i wymagane jest wypełnienie rubryki „Opis oferowanych warunków (wypełnia Wykonawca)”. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru traktowany będzie jako brak danego parametru i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

W Tabeli 2  w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK lub NIE zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatów i ich parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (10%)

Ocena parametrów technicznych (10%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowane) aparaty są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu aparatów spełniających wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Tabela nr 3.: Opis przedmiotu zamówienia: odczynniki, materiały kontrolne, kalibracyjne, akcesoria i materiały eksploatacyjne

| Lp. | Rodzaj badania | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość badań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Butelki z podłożem płynnym do hodowli bakterii i grzybów drożdżopodobnych z krwi i płynów ustrojowych o objętości 0,5 ml i mniej oraz od pacjentów pediatrycznych |  | 11.250 |
| 2 | Butelki z podłożem płynnym z do hodowli bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów drożdżopodobnych z krwi i płynów ustrojowych od pacjentów dorosłych |  | 13.750 |
| 3 | Materiały kontrolne | Wyszczególnić szczepy wzorcowe wymagane do przeprowadzenia kontroli podłoży hodowlanych |  |
| 4 | Kalibratory | Wyszczególnić: np. wymagany termometr, przyrząd do kalibracji stacji pomiarowo- inkubacyjnej |  |
| 5 | Akcesoria i materiały eksploatacyjne | Wyszczególnić i podać wielkość opakowania: - sprzęt do przesiewu dodatnich hodowli w ilości 3800 z podaniem wielkości opakowania na czas trwania umowy ( 30 miesięcy) - dodatek wzbogacający do podłoża w ilości 380 na czas trwania umowy |  |

Tabela 4: Tabela ofertowa ( cena oferty)

Cena oferty w PLN brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania/ cena dzierżawy netto-za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (w %) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiały kontrolne2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kalibratory2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Akcesoria i materiały eksploatacyjne3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa aparatu nr 1 - wymienić składowe systemu |  |  |  | 30 miesięcy |  |  |  |  |
| 6 | Dzierżawa aparatu nr 2 - wymienić składowe systemu |  |  |  | 30 miesięcy |  |  |  |  |
|  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (w %) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł | ... zł | … zł |

1 Wyszczególnić wszystkie odczynniki, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z wymaganiami SIWZ.

2 Wyszczególnić wszystkie materiały, które zapewnią wykonanie kalibracji  i kontrolę na szczepach wzorcowych zgodnie z wymaganiami SIWZ.

3 Wyszczególnić wszystkie akcesoria i materiały eksploatacyjne w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań zgodnie z wymaganiami SIWZ.

.........................................................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy