Poznań, dnia 16.06.2015 r.

dot.: PN 23/15

DZP 176/2015

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych:

Pakiet 1 - do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatu,

Pakiet 2 - do ciągłego monitorowania i hodowli drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatów

do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 23/15).

Pytanie nr

- Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków z punktu V siwz  jeśli Wykonawca do oferty załączy oświadczenie że oferowane odczynniki nie zawierają substancji niebezpiecznych i szkodliwych zatem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie muszą posiadać kart charakterystyk substancji niebezpiecznych ?

Odpowiedź: Zmawiający wyraża zgodę (w razie zaistnienia takiej sytuacji) na dołączenie wraz z pierwszą dostawą oświadczenia, że oferowane odczynniki nie zawierają substancji niebezpiecznych.

Pytanie nr

- Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków z punktu V siwz  jeśli Wykonawca do oferty załączy dane do kontaktu z serwisem oraz wykaz laboratoriów, które pracowały na oferowanym przez Wykonawcę aparacie ?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby materiały informacyjne producenta – metodyki, ulotki, instrukcje zostały załączone do oferty na płycie CD bądź osobno w formie książkowej podpisanej tylko na pierwszej stronie ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie materiałów informacyjnych producenta w postaci książki podpisanej tylko na pierwszej stronie.

Pytanie nr

- Pakiet 1 oraz Pakiet 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas reakcji serwisu w czasie do 24 godz. w dni robocze  od czasu zgłoszenia telefonicznego oraz na usunięcie awarii w czasie do 72 godz. w dni robocze od zgłoszenia telefonicznego awarii?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Nadmieniamy, że Zamawiający określając czas reakcji serwisu/usunięcie awarii ma na myśli dni robocze.

Pytanie nr

- Pakiet 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin ważności odczynników min. 4-6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?

Uzasadnienie: Ze względu na skład i komponenty nie można określić terminu ważności odczynników na wymagane przez Zamawiającego minimum. Oferowane terminy ważności zostały wpisane zgodnie z zaleceniami producenta

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr

- Dotyczy parametrów wymaganych Pakiet 1 tab. 1.1 punkt 3 i Pakiet 2 tab. 1.1 punkt 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację:

Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanych sprzętów (wystąpienie 3 krotnej w ciągu 3 miesięcy awarii tego samego podzespołu będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatury wraz z pokryciem wszystkich dodatkowych kosztów odczynnikowych poniesionych przez Zamawiającego)?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pakiet 2  Zakup i dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do ciągłego monitorowania i hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatów

na okres 30 miesięcy:

Pytanie nr

- Czy w związku z jak najlepszym przyswojeniem informacji dotyczącym użytkowania analizatora Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzeniu szkolenia dla 2-3 osób w siedzibie Wykonawcy, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów pobytu osób szkolonych?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr

- Czy Zamawiający mógłby określić czy w ramach próbek podłoża hodowlanego i sprzętu umożliwiającego pobranie krwi do podłoża w systemie zamkniętym rozumie butelki z podłożem oraz nasadki umożliwiające „wkręcenie” do nich rutynowo stosowanych w szpitalu do pobierania krwi na posiew systemem zamkniętym „igieł z motylkiem”? Jeśli tak to jakiego typu „igły z motylkiem” są stosowane w placówce Zamawiającego? Czy też Zamawiający wymaga dostarczenia butelek z podłożem wraz z kompletnym zestawem służącym do próżniowego pobierania krwi na posiew i takim wypadku wymaga wyceny całego zestawu w pozycji Akcesoria i materiały eksploatacyjne tabeli 3? W tym przypadku prosimy o podanie liczby koniecznych do zaoferowania zestawów?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Zamawiający wymaga dostarczenia próbki zestawu służącego do próżniowego pobierania krwi na posiew kompatybilnego z podłożami hodowlanymi. Zamawiający nie wymaga wyceny (uwzględnienia w cenie oferty) sprzętu do próżniowego pobierania krwi w pozycji Akcesoria i materiały eksploatacyjne tabeli 3.

Pytanie nr

- Czy w przypadku, gdy nasadki służące do podłączenia „igły z motylkiem” i pobrania krwi zestawem zamkniętym różnią się od stosowanych do tej pory przez Zamawiającego, czy jest możliwość ich wyceny w  pozycji Akcesoria i materiały eksploatacyjne tabeli 3?  W tym przypadku prosimy o podanie liczby koniecznych do zaoferowania nasadek z uwzględnieniem wykorzystania jednej nasadki dla kompletu butelka tlenowa i beztlenowa oraz do pojedynczej butelki pediatrycznej?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr

- Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia szczepów wzorcowych do kontroli zaoferowanych płynnych podłoży? Szczepy wzorcowe są zazwyczaj przedmiotem innych postępowań przetargowych i nie wszystkie firmy oferujące analizatory do posiewu krwi i płynów ustrojowych mają je w swojej ofercie, a z uwagi na politykę producentów szczepów wzorcowych związanych z zapisami w umowach licencyjnych, odbiorcą takich szczepów musi być końcowy użytkownik, czyli Zamawiający.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr

- Czy w pkt 14 tabeli 1.1 oraz pkt. 3 tabeli 1.2 Zamawiający dopuści system do posiewów krwi, który jako zabezpieczenie przed awarią związaną z utratą zasilania, ma wewnętrzny lub zewnętrzny UPS umożliwiający zakończenie toczących się w danym momencie procesów przetwarzania danych i zamknięcie oprogramowania, a następnie przejście w fazę uśpienia?

W momencie pojawienia się zasilania system taki powraca samodzielnie do pracy bez ingerencji użytkownika.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr

- Czy Zamawiający dopuści w pkt. 33 tabeli 1.1 jałowe dwustronne igły o specjalnej budowie przeznaczone do przesiewania dodatnich hodowli?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza specjalne igły do przesiewania dodatnich hodowli.

Pytanie nr

- W związku z tym, że Zamawiający w pkt 2 parametrów ocenianych wyspecyfikował „Możliwość wykonania testu do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości szczepu bezpośrednio z dodatniego podłoża hodowlanego przy zastosowaniu probówki z żelem separującym”, jednoznacznie wskazuje to na połączenie dwóch aparatów firmy Becton Dickinson – Bactec do posiewów krwi i Phoenix do identyfikacji i lekowrażliwości i może sugerować, że Zamawiający na etapie przygotowania specyfikacji dokonał w obu pakietach wyboru oferty DiagMed – dystrybutora Becton Dickinson na rynku polskim. Żadna procedura bezpośredniego wykonania identyfikacji i antybiogramu z dodatniego podłoża do hodowli krwi nie przeszła oficjalnych badań klinicznych na świecie oraz nie została wprowadzona jako dopuszczona do diagnostyki in vitro, dodatkowo również nie była w Polsce zwalidowana przez Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości i nie jest w Polsce dopuszczona, to wybór do parametrów ocenianych właśnie procedury Becton Dickinson z żelem separującym, bez dopuszczenia innych alternatywnych propozycji jest nieuzasadniony i preferuje jednego wykonawcę. Laboratorium stosując w/w metodę zobligowane jest do samodzielnego zwalidowania procedury wg, której wykonywana jest diagnostyka. Proces walidacji generuje koszty na bardzo wysokim poziomie, w związku z powyższym rutynowo działające laboratoria nie podejmują w/w czynności ze względu na ograniczone środki finansowe.

Czy w związku z tym Zamawiający odstąpi od pkt. 2 lub zmieni tak jego treść, aby umożliwić zaproponowanie innej równoważnej metody popartej piśmiennictwem i posiadającej taki sam status jak procedura Becton Dickinson?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania procedury wykonania testu do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości szczepu, bezpośrednio z dodatniego podłoża hodowlanego. Procedura ta umożliwia skrócenia czasu oczekiwania na wynik  u pacjentów pediatrycznych w obrazie bakteriemii. Identyfikacja i lekowrażliwość szczepu jest weryfikowana metodą klasyczną.

Pytanie nr

- Czy Zamawiający wymaga, aby metodyka/instrukcja producenta zawierająca informacje o możliwości użycia butelek do krwi i innych płynów ustrojowych była obowiązkowym dokumentem dołączonym do oferty w celu potwierdzenia wymagań stawianych przez Zamawiającego na etapie rozstrzygania o wyborze oferty?

Metodyka/instrukcja użycia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (DZU nr 16 poz. 75); załącznik nr 1: Wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro część 2 pkt.8 – Informacje dostarczone przez wytwórcę pkt 8.7, jasno określa, że instrukcja przygotowana przez wytwórcę ma zawierać zgodnie pkt.6 „rodzaj próbki jakiej należy użyć, oraz specjalne warunki jej pobierania…”

Cytowane Rozporządzenie o wymaganiach zasadniczych oraz polska Ustawa z dn. 20.05.2010 o wyrobach medycznych są przeniesieniem wprost przepisów unijnych tj. Dyrektywy 98/79 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Odnoszą się, więc do wszystkich, bez wyjątku wyrobów medycznych IVD wprowadzonych do obrotu i używania

na terenie UE. Tak, więc tylko oryginalna metodyka/instrukcja użycia producenta zgłaszana wraz z wyrobem do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych stanowi dokument na podstawie, którego Zamawiający może bezpiecznie przygotować procedurę diagnostyczną

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr

- Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone  metodyki  były to instrukcje używania przygotowane przez producenta w rozumieniu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra z dnia 12 stycznia 2011, które powinny zawierać (część II, pkt 8.4) następujące informacje: nazwę handlową i adres wytwórcy oraz adres autoryzowanego przedstawiciela, datę wydania albo ostatnią aktualizację instrukcji używania (numer wersji), przeznaczenia do diagnostyki in vitro i inne wg powyższego punktu, a także pkt 8.7 – skład, warunki przechowywania, zasady procedury, rodzaj próbki, zasady pomiaru, przedziały referencyjne, kontrola jakości i inne wg powyższego punktu?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr

- Czy Zamawiający wymaga, aby opisy na butelkach były w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby opisy na butelkach były w języku polskim

Pytanie nr

- Czy Zamawiający wymaga, aby butelki z podłożem były wyposażone w czujnik zmieniający zabarwienie pod wpływem wzrostu drobnoustrojów co umożliwi i ułatwi  wizualną ocenę wszystkich pobranych próbek dostarczonych do laboratorium przed ich wstawieniem do aparatu? W przypadku zmiany zabarwienia czujnika i uzyskaniu dodatniego preparatu metodą Grama próbki takie nie musza być inkubowane w systemie tylko są traktowane od razu jako dodatnie, co znacząco skraca czas potrzebny do uzyskania ostatecznego wyniku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga butelki wyposażonej w czujnik zmieniający zabarwienie.

Pytanie nr

- Dotyczy parametrów wymaganych  aparat nr 1 tab. 1.1 punkt 6 :

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiewu innych płynów ustrojowych niż krew do butelek pediatrycznych z pkt 1 tabeli 3 z uwagi na fakt, iż żaden obecny producent aparatów do posiewów krwi nie posiada takiej możliwości potwierdzonej wpisem do instrukcji używania przygotowanej przez producenta na podstawie walidacji podłoża?

Istnieje możliwość posiewu płynów ustrojowych na wszystkie pozostałe butelki, które wyspecyfikował Zamawiający.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr

- Dotyczy parametrów wymaganych Aparat nr 1 tab. 1.1 punkt 28 : Waga napełnionego analizatora nr 1 wynosi 191 kg. Udźwig standardowego stołu laboratoryjnego jest dostosowany do w/w ciężaru. Biorąc pod uwagę powyższe, czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia stołu, na którym miałby stać analizator?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr

- Dotyczy parametrów wymaganych  aparat nr 2 tab. 1.2 punkt 7 : Waga napełnionego analizatora nr 2 wynosi 45 kg. Udźwig standardowego stołu laboratoryjnego jest dostosowany do ww. ciężaru. Biorąc pod uwagę powyższe, czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia stołu, na którym miałby stać analizator?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr

- Czy Zamawiający wymaga, aby w każdej celi pomiarowej następował niezależny pomiar kolorymetryczny/fluorescencyjny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga o ile w podstawowym przeznaczeniu oferowany sprzęt spełnia zapisy siwz.

Pytanie nr

- Czy Zamawiający wymaga, aby w każdej z komór inkubacyjnych mogła zostać umieszczona butelka z próbką krwi?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr

- Biorąc pod uwagę wysokie koszty utylizacji odpadów medycznych czy Zamawiający wymaga, aby waga dostarczanych butelek z podłożami nie przekraczała 100 g sztuka?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr

- Czy Zamawiający oczekuje, aby dostarczane butelki mogły być przesyłane w poczcie pneumatycznej bez konieczności stosowania dodatkowych pojemników?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr

- Parametry oceniane pkt.3: Czy Zamawiający używając pojęcia „tworzywo” miał na myśli tworzywo sztuczne ?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli butelki wykonane z tworzyw oprócz szkła.

Pakiet 1  Zakup i dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do identyfikacji i oznaczanie lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatury na okres 30 miesięcy:

Pytanie nr

- Czy w związku z jak najlepszym przyswojeniem informacji  dotyczącym użytkowania analizatora Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzeniu szkolenia dla 2-3 osób w siedzibie Wykonawcy, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów pobytu osób szkolonych?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr

- Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia szczepów wzorcowych do kontroli zaoferowanych płynnych podłoży?

Szczepy wzorcowe są zazwyczaj przedmiotem innych postępowań przetargowych i nie wszystkie firmy oferujące analizatory do posiewu krwi i płynów ustrojowych mają je w swojej ofercie, a z uwagi na politykę producentów szczepów wzorcowych związanych z zapisami w umowach licencyjnych, odbiorcą takich szczepów musi być końcowy użytkownik, czyli Zamawiający.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr

- Dotyczy parametrów wymaganych tabela 1.1 pkt. 6:  Biorąc pod uwagę ilość zadeklarowanych analiz 5650 w ciągu 30 miesięcy = 913 dni, przy uwzględnieniu pracy laboratorium 7 dni w tygodniu. Średnia dzienna ilość analiz wynosi (5650/913)=6,2 , czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie analizatora o pojemności 30 miejsc inkubacyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora o pojemności 30 miejsc inkubacyjnych.

Pytanie nr

- Dotyczy parametrów wymaganych tabela 1.1 pkt. 7:  Haemophilus influenzae typu b, Neisseria meningitidis oraz Streptococcus pneumoniae są trzema czynnikami przyczyniającymi się do około 84% przypadków bakteryjnego zapalenia opon mózgowych. Biorąc pod uwagę powyższe czy Zamawiający wymaga, aby aparat miał możliwość identyfikacji ww. drobnoustrojów, co umożliwi prawidłową wczesną diagnostykę oraz zastosowanie odpowiedniej terapii w tak poważnej jednostce chorobowej jaką jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy. Odsetek hodowanych szczepów Haemophilus influenzae, Neiseria meningitidis i Streptococcus pneumoniae z płynu mózgowo rdzeniowego jest niski. Diagnostyka zapaleń OUN oparta jest głównie na metodzie genetycznej.

Pytanie nr

- Dotyczy parametrów wymaganych tabela 1.1 pkt. 7:  Bakterie beztlenowe są przyczyną sepsy, zapalenia kości, skóry i tkanek miękkich, wątroby, trzustki, mózgu itd. Beztlenowce biorą udział między innymi w powstawaniu tzw. stopy cukrzycowej oraz często powodują zakażenia w obrębie głowy i szyi, a także wszelkiego rodzaju ropnie. Biorąc pod uwagę powyższe czy Zamawiający wymaga, aby aparat miał możliwość identyfikacji ww. drobnoustrojów, co umożliwi prawidłową wczesną diagnostykę oraz zastosowanie odpowiedniej terapii.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy. Identyfikacja i oznaczenie lekowrażliwości wyhodowanych bakterii beztlenowych wykonywana jest w ramach badań zewnętrznych.

Pytanie nr

- Dotyczy parametrów wymaganych tabela 1.1 pkt. 11, 12, 13 oraz parametr oceniany tab. 1.2  pkt nr 4: Czy Zamawiający dopuści skład kart antybiogramowych opracowanych przez Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów oraz Narodowy Instytut Leków, który uzyskał aprobatę Krajowego Konsultanta ds. Mikrobiologii Lekarskiej i jednocześnie został przystosowany na rynek polski?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr

- Dotyczy parametrów wymaganych tabela 1.1 pkt. 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę kalibratorów do densytometru?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr

- Dotyczy parametrów wymaganych tabela 1.1 pkt. 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie testu identyfikacyjnego i lekowrażliwości szczepu o gęstości zawiesiny drobnoustroju w przedziale 0,5-3,3 McF ? Gęstość zawiesiny bakteryjnej zależna jest od rodzaju badanego gatunku w przypadku bakterii bezwzględnie beztlenowych, grzybów drożdżopodobnych grupy Neisseria – Haemophilus oraz Corynebacterium?

Gęstość zawiesiny   drobnoustrojów nie ma wpływu na szybkość oraz jakość otrzymywania wyników identyfikacji a stanowi  jedynie parametr metodyki wykonania testu

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr

- Dotyczy parametrów wymaganych tabela 1.1 pkt. 19: Czy Zamawiający pod pojęciem bezpieczny pod względem mikrobiologicznym po napełnieniu rozumie uniemożliwienie wycieku zawiesiny bakteryjnej przy wszelkich czynnościach zarówno standardowo wykonywanych w laboratorium jak i przy wypadkach losowych np. upadek na podłogę?

Odpowiedź: Zamawiający rozumie przez bezpieczny test po napełnieniu zawiesina bakteryjną, jako test szczelny bez możliwości wycieku.

Pytanie nr

- Dotyczy parametrów ocenianych tab.1.2 pkt. 2: W związku z tym, że Zamawiający w pkt 2 parametrów ocenianych wyspecyfikował „Możliwość zastosowania procedury bezpośredniej inokulacji testu do identyfikacji i lekowrażliwości bakterii z pozytywnej hodowli krwi przy zastosowaniu  probówki z żelem separującym 2.”

Jednoznacznie wskazuje to na połączenie dwóch aparatów firmy Becton Dickinson – Bactec do posiewów krwi i Phoenix do identyfikacji i lekowrażliwości,  i może sugerować, że Zamawiający na etapie przygotowania specyfikacji dokonał w obu pakietach wyboru oferty DiagMed – dystrybutora Becton Dickinson na rynku polskim. Żadna procedura bezpośredniego wykonania identyfikacji i antybiogramu z dodatniego podłoża do hodowli krwi nie przeszła oficjalnych badań klinicznych na świecie oraz nie została wprowadzona jako dopuszczona do diagnostyki in vitro, dodatkowo również nie była w Polsce zwalidowana przez Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości i nie jest w Polsce dopuszczona, to wybór do parametrów ocenianych właśnie procedury Becton Dickinson z żelem separującym, bez dopuszczenia innych alternatywnych propozycji jest nieuzasadniony i preferuje jednego wykonawcę. Laboratorium stosując w/w metodę zobligowane jest do samodzielnego zwalidowania procedury wg, której wykonywana jest diagnostyka. Proces walidacji generuje koszty na bardzo wysokim poziomie, w związku z powyższym rutynowo działające laboratoria nie podejmują w/w czynności ze względu na ograniczone środki finansowe. Czy w związku z tym Zamawiający odstąpi od pkt. 2 parametrów ocenianych lub zmieni tak jego treść, aby umożliwić zaproponowanie innej równoważnej metody popartej piśmiennictwem i posiadającej taki sam status jak procedura Becton Dickinson?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania procedury wykonania testu do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości szczepu, bezpośrednio z dodatniego podłoża hodowlanego. Procedura ta umożliwia skrócenia czasu oczekiwania na wynik  u pacjentów pediatrycznych w obrazie bakteriemii. Identyfikacja i lekowrażliwość szczepu jest weryfikowana metodą klasyczną.

Pytanie nr

- Czy Zamawiający wymaga, aby metodyka/instrukcja producenta zawierająca informacje o możliwości zastosowania procedury bezpośredniej inokulacji testu do identyfikacji i lekowrażliwości bakterii z pozytywnej hodowli krwi przy zastosowaniu  probówki z żelem separującym była obowiązkowym dokumentem dołączonym do oferty w celu potwierdzenia wymagań stawianych przez Zamawiającego na etapie rozstrzygania o wyborze oferty?

Tylko oryginalna metodyka/instrukcja użycia producenta zgłaszana wraz z wyrobem do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych stanowi dokument na podstawie, którego Zamawiający może bezpiecznie przygotować procedurę diagnostyczną. W innym przypadku Laboratorium zobligowane jest do samodzielnego zwalidowania procedury wg, której wykonywana jest diagnostyka. Proces walidacji generuje koszty na bardzo wysokim poziomie, w związku z powyższym rutynowo działające laboratoria nie podejmują się w/w czynności ze względu na ograniczone środki finansowe.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr

- Czy Zamawiający wymaga, aby metodyka/instrukcja producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 12 stycznia 2011 część II, pkt 8.4 zawierała następujące informacje: nazwę handlową i adres wytwórcy oraz adres autoryzowanego przedstawiciela, datę wydania albo ostatnią aktualizację instrukcji używania (numer wersji), przeznaczenia do diagnostyki in vitro i inne wg powyższego punktu, a także pkt 8.7 – skład, warunki przechowywania, zasady procedury, rodzaj próbki, zasady pomiaru, przedziały referencyjne, kontrola jakości i inne wg powyższego punktu?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr

- Czy Zamawiający wymaga, aby karty po odczycie zostawały automatycznie usuwane z komory inkubacyjnej?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr

- Biorąc pod uwagę wysokie koszty utylizacji odpadów medycznych czy Zamawiający wymaga, aby waga pojedynczej karty nie przekraczała 50 g sztuka?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr

- Biorąc pod uwagę fakt iż 0,5 McF to jedna dobrze wykształcona kolonia czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie 1. parametru ocenianego” Możliwość wykonania testu identyfikacji i lekowrażliwości z próbki o gęstości zawiesiny bakteryjnej 0,25 McF”?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytania nr (41-45)

Pytania do umowy (dot. pakietu nr 1):

- §2 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Dostawca oświadcza, iż gwarancja dla całego systemu analizatora trwa do końca obowiązywania niniejszej umowy. Dostawca gwarantuje Zamawiającemu czas naprawy (systemu analizatora) w ciągu 72 godz. w dni robocze  (licząc od momentu zgłoszenia). W przypadku przekroczenia tego czasu, Zamawiający obciąży Dostawcę kosztami badań przeprowadzonych w jednostce trzeciej (wraz z kosztami transportu).”?

- §4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby termin płatności liczony był od daty wystawienia faktury a nie jak dotychczas od daty potwierdzenia przez Zamawiającego otrzymania faktury?

- §4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby termin płatności liczony był od daty wystawienia faktury a nie jak dotychczas od daty potwierdzenia przez Zamawiającego dostawy i otrzymania faktury?

- §8 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Dostawcy, Dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 5% wartości netto niewykonanej części dostawy.”?

- §8 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,W przypadku braku realizacji zamówienia w terminie umownym, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zastrzega sobie prawo do zakupu produktów w innej firmie, a ewentualną różnicą w cenie obciąży Dostawcę.”?

Odpowiedzi (na pyt. 41-45): Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytania nr (46-51)

Pytania do umowy (dot. pakietu nr 2):

- §2 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Dostawca oświadcza, iż gwarancja dla całych systemów analizatorów trwa do końca obowiązywania niniejszej umowy. Dostawca gwarantuje Zamawiającemu czas naprawy (systemów analizatorów) w ciągu 72 godz.  w dni robocze (licząc od momentu zgłoszenia). W przypadku przekroczenia tego czasu, Zamawiający obciąży Dostawcę kosztami badań przeprowadzonych w jednostce trzeciej (wraz z kosztami transportu).”?

- §4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby termin płatności liczony był od daty wystawienia faktury a nie jak dotychczas od daty potwierdzenia przez Zamawiającego otrzymania faktury?

- §4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby termin płatności liczony był od daty wystawienia faktury a nie jak dotychczas od daty potwierdzenia przez Zamawiającego dostawy i otrzymania faktury?

- §8 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,W przypadku powstania opóźnienia w realizacji zamówienia z winy leżącej po stronie Dostawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,3% wartości netto niewykonanej części dostawy (za każdy dzień opóźnienia).”?

- §8 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Dostawcy, Dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 5% wartości netto niewykonanej części dostawy.”?

- §8 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,W przypadku braku realizacji zamówienia w terminie umownym, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zastrzega sobie prawo do zakupu produktów w innej firmie, a ewentualną różnicą w cenie obciąży Dostawcę.”?

Odpowiedzi (na pyt. 46-51): Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytania dotyczą Załącznika (pakiet) nr 1 - formularz ofertowy

Zakup i dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do identyfikacji i oznaczanie lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatury na okres 30 miesięcy.

Pytanie nr 52 -  dotyczy opisu przedmiotu zamówienia punktu: „Dostarczenie na czas umowy szczepów wzorcowych,  które są wymagane przez Producenta do kontroli testów do oznaczenia lekowrażliwości i identyfikacji drobnoustrojów”

Czy Zamawiający pod pojęciem szczepów wzorcowych wymaga zaoferowania min. 2 szczepów do kontroli testów do identyfikacji  oraz oceny lekowrażliwości  drobnoustrojów Gram ujemnych oraz min 3 gram dodatnich w tym Streptococców a  także  min. 2 szczepów do kontroli mechanizmów oporności?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 53 - Dotyczy Tabela nr 1.1 (pakiet 1) pkt 2

Czy Zamawiający w punkcie 2 tabeli opisującej parametry wymagane/graniczne wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu używanego z pełną gwarancją eksploatacyjną w okresie obowiązywania umowy?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 54 - Dotyczy Tabela nr 1.1 (pakiet 1) pkt 11 oraz  Tabela nr 2 (pakiet 1) pkt 4

Czy Zamawiający w punkcie 11 (tabeli nr 1.1) opisującym parametry wymagane/graniczne oraz pkt 4 (Tabeli nr 2): składy oferowanych leków  wymaga, aby oferowany moduł do oceny lekowrażliwości dla paneli Gram dodatnich umożliwiał wykonanie oznaczenia jednoczasowo dla wszystkich wyspecyfikowanych leków na jednym module testowym bez konieczności stosowania dodatkowych modułów testowych / kart/ paneli, co podwyższa koszt wykonania oceny lekowrażliwości?

Czy w przypadku kiedy poszczególni Wykonawcy nie dysponują wszystkimi  wyspecyfikowanymi lekami na oferowanym module testowym wymagane jest  zaoferowanie  oraz  wycena  w  tabeli  asortymentowo – cenowej   dodatkowych / paneli/ kart umożliwiających wykonanie  jednoczasowo  badania  dla wszystkich wymienionych leków?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Zamawiający wymaga oznaczenia jednoczasowego na leki.

Pytanie nr 55 - Dotyczy Tabela nr 1.1 (pakiet 1) pkt. 12. oraz   Tabela nr 2 (pakiet 1) pkt.5

Czy Zamawiający w punkcie 12 (Tabeli 1.1) opisującym parametry wymagane/graniczne: oraz pkt.5 (Tabeli 2)  składy oferowanych  leków  wymaga aby  oferowany  moduł  do  oceny  lekowrażliwości dla pałeczek Gram ujemnych wyizolowanych z materiałów klinicznych z wyjątkiem moczu umożliwiał wykonanie oznaczenia jednoczasowo dla wszystkich wyspecyfikowanych leków na jednym module testowym bez konieczności stosowania  dodatkowych modułów testowych / kart/ paneli  co podwyższa koszt wykonania  oceny lekowrażliwości?

Czy w przypadku kiedy poszczególni Wykonawcy nie dysponują wszystkimi  wyspecyfikowanymi lekami na  oferowanym module testowym wymagane jest  zaoferowanie  oraz  wycena w  tabeli asortmentowo - cenowej  dodatkowych / paneli/ kart umożliwiających wykonanie  jednoczasowo badania  dla wszystkich wymienionych leków?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Zamawiający wymaga oznaczenia jednoczasowego na leki.

Pytanie nr 56 - Dotyczy Tabela nr 1.1 (pakiet 1) pkt. 29

Czy Zamawiający w punkcie 29 tabeli 1.1 opisującej parametry wymagane/graniczne dotyczące  terminu  ważności oferowanych  testów oraz odczynników ze  względu na  indywidualny  skład oraz komponenty oferowanych testów co determinuje ich termin ważności  oferowany  przez producenta wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącą terminu ważności odczynników z „minimum 6 miesięcy” na  „odczynniki  z  terminem  ważności nie krótszym niż ¾ terminu ważności  określonego  przez producenta” ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 57 - Dotyczy Tabela nr 1.1 (pakiet 1) pkt. 30

Czy Zamawiający w punkcie 30 tabeli 1.1 opisującej parametry wymagane/graniczne zgodzi się  na zaoferowanie UPS  umożliwiającego bezpieczne zamknięcie analizatora oraz   przywrócenie jego pracy w przypadku awarii sieci energetycznej z jednocześnie   wbudowanym  w  aparat   system  zabezpieczenia oraz  zapisywania  danych o badanych próbkach,  co pozwala na  swobodne  kontynuowanie  badań  oraz  wykonywanych testów  w przypadku awarii sieci energetycznej  do 40 -50 minut ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 58 - do punktacji za parametry (techniczne):  Tabela 1.2: Zestawienie parametrów ocenianych (ocena parametrów technicznych)

Czy Zamawiający zgodzi się na zwiększenie wagi dla ocenianych parametrów punktowanych z 10% do 20% ze względu na fakt, iż wyspecyfikowane przez  Zamawiającego parametry oceniane stanowią bardzo istotny element umożliwiający wygenerowanie znacznych oszczędności w laboratorium oraz funkcjonowaniu szpitala  a  także znaczne przyspieszenie czasu oczekiwania na wynik oraz  terapii pacjenta?   Parametry  te umożliwiają między innymi skrócenie czasu oczekiwania na wynik dla posiewów krwi o minimum jedną  dobę co ma istotne znaczenie  w przypadku diagnostyce i leczeniu pacjentów oraz przekłada  się na  znaczne  oszczędności  w  czasie podbytu oraz leczeniu pacjentów.  W przypadku parametru  dotyczącego  ciągu geometrycznego stężeń  oraz możliwości uzyskania wyniku rzeczywistego MIC  skutkuje to zastosowaniem odpowiedniej, celowanej antybiotykoterapii oraz odpowiedniej dawki terapeutycznej  oferowanego leku, co przełoży się zapewne na znaczne oszczędności w polityce  antybiotykowej. Przyznanie większej wagi dla tych parametrów ocenianych  w konsekwencji   w przypadku wyboru oferty firmy, która posiada takie rozwiązanie przełoży się na  oszczędności i w laboratorium oraz na  oddziałach  szpitalnych Państwa  placówki.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 59 - Dotyczy Tabela nr 2 (pakiet 1) pkt 3

Czy Zamawiający w punkcie 3 tabeli opisującej przedmiot zamówienia wymaga zaoferowania szybkich  testów do  identyfikacji grzybów umożliwiających  ich identyfikację  w czasie ok.  4-8  godzin od momentu umieszczenia na pokładzie analizatora?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 60 - Dotyczy Tabela nr 2 (pakiet 1) – poz. 1 i 4

Czy Zamawiający w punkcie 4 tabeli 2 opisującej przedmiot zamówienia wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do identyfikacji oraz oceny lekowrażliowści ziarenkowców Gram dodatnich w formacie testów łączonych tzw. DUO umożliwiających jednoczasowe wykonanie identyfikacji oraz lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich  wyspecyfikowanych w pozycji 1 oraz 4? Jednocześnie  zwracamy  się  z prośbą  o możliwość  modyfikacji  tabeli asortymentowo-cenowej poprzez nie wycenianie w pozycji 1 testów do identyfikacji  bakterii Gram dodatnich,  które zostaną wycenione w pozycji 4  jako test  łączone w liczbie 1000 szt.?

Niektóre sytuacje kliniczne i diagnostyczne wymagają podjęcia decyzji o jednoczesnym przeprowadzeniu badania w kierunku identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości,  w odniesieniu do konkretnego przypadku klinicznego.

W związku z tym, z punktu widzenia merytorycznego  i ekonomicznego zasadne jest wykonanie równolegle, za pomocą jednego, a nie dwóch testów w tym samym czasie, wspomnianych powyżej procedur diagnostycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łączną wycenę testów z pozycji 1 i 4.

Pytanie nr 61- Dotyczy Tabela nr 2 (pakiet 1) poz. 2, 5 i 6

Czy Zamawiający w punkcie 2 tabeli opisującej przedmiot zamówienia wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do identyfikacji oraz oceny lekowrażliowści drobnoustrojów gram ujemnych oraz do moczu w formacie testów łączonych tzw. DUO umożlwiiających jednoczasowe wykonanie identyfikacji oraz lekowrażliwości drobnoustrojów gram ujemnych  w  tym  z  moczu   z  pozycji  2 oraz 5  i  6.   Jednocześnie zwracamy się z prośbą o możliwość  modyfikacji  tabeli asortymentowo – cenowej i nie  wycenianie  w pozycji 5 oraz 6 testów do oceny lekowrazliwości drobnoustrojów  gram ujemnych w  tym z moczu,  które  zostaną  wycenione  w pozycji 2 jako testy  łączone  w licznie  1700 szt?.

Niektóre sytuacje kliniczne i diagnostyczne wymagają podjęcia decyzji o jednoczesnym przeprowadzeniu badania w kierunku identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości,  w odniesieniu do konkretnego przypadku klinicznego.

W związku z tym, z punktu widzenia merytorycznego  i ekonomicznego zasadne jest wykonanie równolegle, za pomocą jednego, a nie dwóch testów w tym samym czasie, wspomnianych powyżej procedur diagnostycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łączną wycenę testów z pozycji 2 i 5 oraz 2 i 6.

Pytania dotyczą Załącznika (pakiet) nr  2 - formularz ofertowy

Zakup i dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do ciągłego monitorowania i hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatów na okres 30 miesięcy.

Pytanie nr 62 - Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 7 „Informacja producenta o zastosowaniu oferowanych podłoży do hodowli krwi i płynów ustrojowych o objętości 0,5 ml i poniżej”.

Czy Zamawiający w punkcie 7 opisu przedmiotu zamówienia dotyczącym informacji producenta o zastosowaniu oferowanych podłoży do hodowli krwi i płynów ustrojowych o objętości 0,5 ml i poniżej ma na myśli podłoża pediatryczne, umożliwiające pobranie niewielkiej ilości materiałów od pacjentów pediatrycznych lub  hodowli płynów ustrojowych w  tym diagnostyki niewielkich ilości  PMR ?

Odpowiedź: Zamawiający bierze pod uwagę podłoża pediatryczne.

Pytanie nr 63 - Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia. Pkt. 10  „Informacja  dotyczącą możliwości pobierania materiału do podłoża hodowlanego w systemie zamkniętym”

Czy Zamawiający w punkcie 10 opisu przedmiotu zamówienia dotyczącym możliwości pobierania materiału do podłoża hodowlanego w systemie zamkniętym wymaga, aby oferowane  podłoża  były  kompatybilne  ze  standardowymi elementami  pobierania  krwi   stosowanymi do pobierania   krwi w systemie  zamkniętym (uchwyt o średnicy  16 mm oraz igła motylkowa  z  wężykiem),   co umożliwia bezpieczne  oraz  zgodnie  z procedurami  pobranie  z jednego wkłucia  od pacjenta  krwi  zarówno badań  na  posiew  jak i  do  badań  analitycznych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia próbki zestawu służącego do próżniowego pobierania krwi na posiew, który jest kompatybilny z podłożem hodowlanym.

Pytanie nr 64 - Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia. pkt.  11. „Informacja  o zaoferowanym podłożu płynnym do hodowli grzybów”

Czy Zamawiający w punkcie 11 opisu przedmiotu zamówienia ma na myśli informację dotyczącą informacji  o  zaoferowaniu selektywnych podłoży płynnych  do hodowli grzybów  z inhibitorami flory bakteryjnej: np. tobramycyny i/lub chloramfenikolu?  Podłoża  tego typu mają  niezwykle istotne  znaczenie w  przypadku   skrócenia  czasu  oczekiwania na  wynik  hodowli grzybów  oraz  w   przypadku  diagnostyki  równolegle  przebiegającej  zarówno  bateriemii jak i fungemii.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wskazania oferowanego podłoża do hodowli grzybów wraz z informacją producenta.

Pytanie nr 65 - Dotyczy Tabeli nr 1.1 (Pakiet 2) - Aparat nr 1 - pkt. 11

Czy Zamawiający w punkcie 11  tabeli 1.1 opisującej parametry wymagane/graniczne dotyczące wzbogacenia podłoża  z badanym  płynem ustrojowym wymaga w celu potwierdzenie  spełniania wymogów SIWZ  dostarczenia  instrukcji producenta dotyczącej  zastosowania  oraz  procedury  suplementacji oferowanych podłoży?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 66 - Dotyczy Tabeli nr 1.1 (Pakiet 2) - Aparat nr 1 pkt. 14.

Czy Zamawiający w punkcie 14  tabeli opisującej parametry wymagane/graniczne zgodzi się na zaoferowanie UPS umożliwiającego bezpieczne zamknięcie analizatora oraz   przywrócenie jego pracy w przypadku awarii sieci energetycznej z jednocześnie   wbudowanym  w  aparat   system  zabezpieczenia oraz  zapisywania  danych o badanych próbkach krwi ,  co pozwala na    swobodne  kontynuowanie  badań  oraz  wykonywanych testów  w  przypadku awarii sieci energetycznej  do 40 -50 minut ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 67 - Dotyczy Tabeli nr 1.1 (pakiet 2) - Aparat nr 1 pkt. 29

Zwracamy się do  Zamawiającego o  rezygnację z  pkt. 29 z wymogu dostarczenia przyrządu do kalibracji stacji. Oferowane  systemy  automatyczne do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych posiadają system automatycznej kalibracji wszystkich cel pomiarowych i nie ma konieczności oferowania żadnych dodatkowych przyrządów. Wszelkie  specjalistyczne kalibracje w przypadku stwierdzenie nieprawidłowości działania którejkolwiek  ze  stacji systemu  wykonywane  są  przez specjalistyczny  serwis producenta.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Dopuszczamy stacje z kalibracją automatyczną.

Pytanie nr 68 - Dotyczy Tabela nr 1.2 (Pakiet 2) pkt 3

Czy Zamawiający w punkcie  3  tabeli opisującej parametry wymagane/graniczne zgodzi się  na zaoferowanie UPS  umożliwiającego bezpieczne zamknięcie analizatora oraz   przywrócenie jego pracy w przypadku awarii sieci energetycznej z jednocześnie   wbudowanym  w  aparat   system  zabezpieczenia oraz  zapisywania  danych o badanych próbkach krwi ,  co pozwala na  swobodne  kontynuowanie  badań  oraz  wykonywanych testów  w  przypadku awarii sieci energetycznej  do 40 -50 minut ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 69 - Dotyczy Tabela nr 3 (Pakiet 2) pkt 3

Czy Zamawiający w punkcie 3 tabeli  dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia może wskazać  max 2-3 szczepy wzorcowe najbardziej optymalne z zalecanych szczepów do przeprowadzenia kontroli podłoży hodowlanych z podanej przez producenta listy przedstawionej poniżej?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytania dotyczą projektów umowy Załączniki do SIWZ

Pytanie 70 dot. projektu umowy dla Pakietu nr 1 i nr 2

Czy Zamawiający mógłby zmodyfikować brzmienie § 2 ust. 6 formułując je w następujący sposób:

„Naprawa Analizatora nastąpi w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych, przy czym czas reakcji serwisu po zgłoszeniu w formie pisemnej awarii / uszkodzenia Analizatora wynosi 48 godziny w dni robocze, licząc od otrzymania zawiadomienia o zaistniałej awarii / uszkodzeniu; za reakcję serwisową uważa się przy tym również kontakt telefoniczny/mailowy przedstawiciela serwisu.”

W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe, prosimy o wpisanie do umowy osoby/osób upoważnionej/-ych przez Zamawiającego wraz z jej/ich numerem/-ami kontaktowych/-mi, która/-e będzie/będą w stanie:

- zapewnić przedstawicielowi serwisu stałego dostępu do Analizatora w soboty i niedziele oraz dni świąteczne w godz.: od 800 do 1600;

- dokonać w czasie wskazanym w pkt 1 powyżej, pisemnego, merytorycznego potwierdzenia przez użytkownika pełnej sprawności Analizatora po naprawie;

- dokonać w czasie wskazanym w pkt 1 powyżej, formalnego, pisemnego wykonania skutecznej naprawy Analizatora.

Wymagany minimalny termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Należy mieć bowiem na uwadze, że naprawa dotyczy urządzeń specjalistycznych o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wobec czego sprowadzenie niektórych części zamiennych lub przygotowanie się do niej w czasie tak krótkim, jak proponowany przez Zamawiającego, jest w zasadzie niewykonalne.

Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby Wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Nadmieniamy, że Zamawiający określając czas reakcji serwisu/usunięcie awarii ma na myśli dni robocze.

Pytanie 71 dotyczy projektu umowy dla Pakietu nr 1 i nr 2

W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacja zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizacje maksymalnie …. dostaw miesięcznie, co daje liczbę ….. dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”

Odpowiedź: Realizacja zamówienia następować będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. Podane ilości stanowią prognozę (w oparciu o wcześniejsze zapotrzebowanie).

Pytanie 72 dotyczy projektu umowy dla Pakietu nr 1 i nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu w § 2 :

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia U stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny", izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy". Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

Odpowiedź: Realizacja zamówienia następować będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. Podane ilości stanowią prognozę (w oparciu o wcześniejsze zapotrzebowanie).

Z poważaniem