dot.: PN 26/20

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  1
WADIUM: 10 000,00 PLN
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................
SIEDZIBA .............................................................................................................. 
REGON ................................................. NIP ......................................................... 
adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Oferuję realizację zamówienia na warunkach określonych w siwz, za cenę:
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość
szt.
	Cena jedn. netto
	WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

NETTO
	VAT

w %
	WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

BRUTTO

	1. 
	Łóżko  szpitalne dla dzieci 


	12
	
	
	
	

	2. 
	Łóżko  szpitalne     


	10
	
	
	
	

	3. 
	Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym   
	20
	
	
	
	

	4. 
	Wózek  do transportu pacjenta w pozycji leżącej   


	2
	
	
	
	

	5. 
	Wózek  do transportu pacjenta w pozycji siedzącej   


	1
	
	
	
	

	6. 
	Wózek  do transportu noworodka w pozycji leżącej    


	1
	
	
	
	

	7. 
	Stanowisko do  popierania krwi    


	1
	
	
	
	

	8. 
	Stolik zabiegowy z dwoma blatami   


	1
	
	
	
	

	9. 
	Stół zabiegowy 
	2  
	
	
	
	

	10. 
	Stolik oddziałowy    


	1
	
	
	
	


WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO, tj. asortymentu z poz.1- 10): ..............................................
WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO, tj. asortymentu z poz. 1 - 10): .......................................
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) - Łóżko  szpitalne dla dzieci  – 12 szt.
	LP.
	PARAMETRY
	WYMOGI
(warunki/parametry graniczne)
	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY:
TAK/NIE

(parametry w oferowanej aparaturze - opisać)

	1. 
	Producent/kraj
	Podać
	

	2. 
	Model/typ
	Podać
	

	3. 
	Zasilanie 230VA zgodnie z PN z  diodą informującą o podłączeniu do sieci
	Tak
	

	4. 
	Łóżko wyposażone w akumulator z diodową kontrolką informującą o  stanie naładowania 
	Tak 
	

	5. 
	Długość całkowita  łóżka  1580 ± 30mm
	Tak, Podać 
	 

	6. 
	Szerokość całkowita łóżka  800 ± 30mm
	Tak, Podać 
	

	7. 
	Długość leża  1400 ±50 mm
	Tak, Podać
	

	8. 
	Szerokość leża  650 ±50 mm
	Tak, Podać 
	

	9. 
	Leże oparte na dwóch kolumnach, podstawa łóżka osłonięta tworzywową pokrywą
	Tak
	

	10. 
	Elektryczna regulacja wysokości leża - płynna, bezstopniowa 
	Tak
	

	11. 
	Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie 550-800 +/- 50 mm
	Tak, Podać  
	

	12. 
	Mechaniczna funkcja CPR dźwigniami umieszczonymi z obu stron łóżka 
	Tak
	

	13. 
	Regulacja barierek bocznych teleskopowa z możliwością zablokowania na trzech wysokościach, blokada  zwalniana w górnej części barierki
	Tak
	

	14. 
	Barierki boczne zintegrowane ze szczytami głowy i nóg, w celu zapewnienia ochrony na całej długości
	Tak 
	

	15. 
	Szczyt od strony głowy oraz nóg z przezroczystego tworzywa, zapewniający możliwość obserwacji pacjenta przez personel. Szczyty wyjmowane z obu stron
	Tak
	

	16. 
	Leże wypełnione tworzywowymi wypraskami z otworami i systemem odprowadzania cieczy pod leże
	Tak 
	

	17. 
	Elektryczna regulacja funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie +/-15 stopni
	Tak, podać
	

	18. 
	Elektryczna regulacja nachylenia segmentu pleców w zakresie 0-40 stopni
	Tak, podać
	

	19. 
	Odległość górnej krawędzi segmentu pleców od szczytu  głowy w każdym położeniu, również w trakcie podnoszenia  max 3cm
	Tak, podać
	

	20. 
	Funkcja Autoregresji segmentu pleców, min 10cm
	Tak, podać
	

	21. 
	Panel sterujący funkcjami elektrycznymi umieszczony od strony nóg 
	Tak
	

	22. 
	Panel sterowania wyposażony w specjalny przycisk aktywujący możliwość regulacji elektrycznych oraz osobny przycisk deaktywujący możliwość wszelkich regulacji elektrycznych. Przyciski muszą być oznaczone w wyraźny, czytelny sposób, w celu szybkiej ich identyfikacji  w chwili zagrożenia życia pacjenta 
	Tak  
	

	23. 
	Panel sterowania wyposażony w 

- diodową kontrolkę podłączenia do sieci 

- diodową kontrolkę stanu naładowania akumulatora
	Tak 
	

	24. 
	Cztery koła o średnicy min 100 mm z centralną blokadą kół i kołem kierunkowym 
	Tak
	

	25. 
	Materac dopasowany do wymiarów leża w pokrowcu wodoodpornym, paroprzepuszczalnym, min. 10cm
	Tak, podać
	

	26. 
	Łóżko i materac tego samego producenta 

	Tak
	

	27. 
	Bezpieczne obciążenie robocze min. 75kg
	Tak, podać
	

	28. 
	Wyposażenie:

- wysuwana spod szczytu od strony nóg półka/kosz na pościel i akcesoria do pielęgnacji dzieci. Głębokość kosza minimum 10cm
	Tak
	

	29. 
	Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne
	Tak
	

	30. 
	Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej
	Tak
	

	31. 
	Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego  
	Tak
	

	32. 
	Autoryzacja producenta dotycząca serwisu  gwarancyjnego i pogwarancyjnego 
	Tak
	


Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.
Tabela - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)
	L.p.
	Parametry oceniane
	WYMOGI
TAK/NIE
	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY
TAK/NIE
	Parametry oferowane
przez WYKONAWCĘ
(opisać)
	Punktacja

	1. 
	Łóżko posiada szczelne kolumny cylindryczne
	Tak/Nie
	
	
	Tak – 10 pkt

Nie – 1 pkt

	2. 
	Łóżko posiada wskaźnik informujący o konieczności zaplanowania wymiany akumulatora
	Tak/Nie
	
	
	Tak – 10pkt

Nie – 1pkt

	3. 
	Stała odległość oparcia  pleców od szczytu niezależnie od położenia segmentu
	Tak/Nie
	
	
	Tak – 10pkt

Nie – 1pkt

	4. 
	Panel sterowania trwale wbudowany w konstrukcję łóżka od strony nóg
	Tak/Nie
	
	
	Tak – 10pkt

Nie – 1pkt


Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.
Tabela. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) - Łóżko  szpitalne  – 10  szt.
	LP.
	PARAMETRY
	WYMOGI
(warunki/parametry graniczne)
	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY:
TAK/NIE

(parametry w oferowanej aparaturze - opisać)

	1. 
	Producent/kraj
	Podać
	

	2. 
	Model/typ
	Podać
	

	3. 
	Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci
	Tak
	


	4. 
	Łóżko wyposażone w akumulator z sygnalizacją jego naładowania
	Tak
	

	5. 
	Długość zewnętrzna łóżka –  2150mm (+/- 50mm).
	Tak, podać
	

	6. 
	Możliwość skracania i wydłużania leża o min 100 mm
	Tak, podać
	

	7. 
	Szerokość zewnętrzna łóżka z zamontowanymi barierkami – 950mm (+/-50mm).
	Tak, podać
	

	8. 
	Leże łóżka  4 – sekcyjne, w tym 3 segmenty  ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Panele gładkie, łatwo demontowane bez użycia narzędzi , lekkie nadające się do dezynfekcji. Leże każdego łóżka przystosowane do montażu barierek bocznych oraz protektorów zabezpieczających pacjenta na całej długości leża
	Tak
	

	9. 
	Długość podstawy łózka 160 cm /+/- 2cm/ szerokość podstawy łózka 80 cm /+/- 2cm/ dla zapewnienia   maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu
	Tak
	

	10. 
	Szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem.
	Tak
	

	11. 
	Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:

Pilota przewodowego dla pacjenta z podświetlanymi przyciskami i latarką lub paneli wbudowanych w dzielone tworzywowe barierki boczne

Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku. Możliwość umieszczenia panelu w półce na pościel
	Tak
	

	12. 
	Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 30mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka
	Tak, podać
	

	13. 
	Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  70( (+/-5o)
	Tak, podać
	

	14. 
	Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 34( (+/-5o)
	Tak, podać
	

	15. 
	Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków na pilocie dla pacjenta i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	16. 
	Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm.
	Tak, podać
	

	17. 
	Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie uda: min.5cm.
	Tak, podać
	

	18. 
	Funkcja Ergoframe (zaawansowana autoregresja) system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.
	Tak
	

	19. 
	Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 15(– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak, Podać
	

	20. 
	Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga  15( – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg.
	Tak, Podać
	

	21. 
	Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego  – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	22. 
	Regulacja elektryczna do pozycji antyszokowej – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	23. 
	Regulacja elektryczna  funkcji CPR – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	24. 
	Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji:

- regulacji wysokości

- regulacji części plecowej

- regulacji części nożnej

Elektroniczne wskaźniki informujące o zablokowanych, aktywnych funkcjach łóżka  na panelu sterowniczym i pilocie pacjenta
	Tak
	

	25. 
	Alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji
	Tak
	

	26. 
	Dodatkowo panel sterowniczy wyposażony w

- diodową kontrolkę podłączenia do sieci

- diodową kontrolkę naładowania akumulatora
	Tak
	

	27. 
	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji  . Przyciski aktywacji  dostępne w sterowaniu: na panelu i pilocie. Użycie dowolnego przycisku powoduje aktywację wszystkich sterowników
	Tak
	

	28. 
	Odłączenie wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
	Tak
	

	29. 
	Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze.
	Tak
	

	30. 
	Mechaniczna funkcja CPR
	Tak
	

	31. 
	Koła o średnicy min 125mm z możliwością centralnego  blokowania
	Tak
	

	32. 
	Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250 kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego.
	Tak, podać
	

	33. 
	Waga łóżka z materacem poniżej 136 kg
	Tak
	

	34. 
	Materac zabezpieczający profilaktykę przeciwodleżynową. Materac z pianki poliuretanowej. 
Wymiary materaca min 200cm x 86cm 
Wysokość materaca min 14cm
Pokrowiec paro przepuszczalny, nie przepuszczający cieczy. Pokrowiec wyposażony w odpinany zamek z pokrywą zabezpieczającą przed wnikaniem płynów. 
Pokrowiec wykonany z materiału rozciągliwego
	Tak, podać
	

	35. 
	Wyposażenie:

Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża o wysokości min 450mm. Barierki wyposażone w uchwyt z   system blokady umożliwiającym  odblokowywanie, składanie  za pomocą jednej ręki  – do wszystkich łóżek

-     listwa z miejscem na zawieszanie worków   urologicznych z tworzywowymi zaczepami do wszystkich łóżek

- wieszak do kroplówki – do wszystkich łóżek

- dodatkowa barierka zabezpieczająca leże na całej jego długości
	Tak
	

	36. 
	Materac przeciwodleżynowy – 1 szt.
	Tak
	

	37. 
	Materac aktywny, do terapii przeciwodleżynowej oraz umożliwiający szybkie leczenie odleżyn u pacjentów, u których powstały już wcześniej odleżyny.

Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia –system 1:3

Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund

Materac kładziony bezpośrednio na ramę leża. Wysokość komór po napompowaniu min 12,5cm. Zintegrowany z materacem dodatkowy podkład piankowy.

Wymiary materaca 90x200cm  ±5cm

Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 200kg

Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał).

Posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania)

Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. Wypinanie pojedynczych komór.

Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC  Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ

Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących

Pokrowiec paroprzepuszczalny, nie przepuszczający cieczy, odpinany na zamek z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem. Zamek wyposażony w jeden suwak dla sprawnego odpinania.  Pokrowiec z powloką bakteriobójczą

Pompa :

- niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia,

- wyświetlacz informujący o wybranych ustawieniach, trybie pracy itp

- sterowanie za pomocą przycisków membranowych,

- min dwa tryby pracy: statyczny i zmiennociśnieniowy,

- możliwość ustawienia ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta w skokach co 5 kg, ustawienie wyświetlane na wyświetlaczu pompy,

- funkcję tłumienia drgań

- alarm wizualny i dźwiękowy przy niskim ciśnieniu

- alarm odłączenia pompy od zasilania elektrycznego

- uchwyty do zawieszenia jej na szczycie łóżka,

- funkcja blokowania sterowania,

- automatycznie uruchamiana blokada sterowania po min 4 minutach

- sygnalizację awaryjnego działania pompy,

- zasilana 220-230V
	Tak, podać
	

	38. 
	Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne
	Tak
	

	39. 
	Inne
	
	

	40. 
	Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów

w przypadku wymaganych przeglądów technicznych)
	Podać/opisać
	

	41. 
	DTR w języku polskim i angielskim  w formie pisemnej i elektronicznej (PDF)
	TAK (wraz z dostawą urządzenia)
	

	42. 
	Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
	TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia)
	

	43. 
	Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych  
	Podać/opisać


	


Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.
Tabela - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

	L.p.
	Parametry oceniane
	WYMOGI
TAK/NIE
	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY
TAK/NIE
	Parametry oferowane
przez WYKONAWCĘ
(opisać)
	Punktacja

	1. 
	System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia.
	Tak/Nie
	
	
	Tak – 10 pkt

Nie – 1 pkt

	2. 
	Opuszczanie barierek  bocznych  za pomocą przycisku wbudowanego w górną poprzeczkę barierki  
	Tak/Nie
	
	
	Tak – 10pkt

Nie – 1pkt

	3. 
	Pilot łóżka posiada wbudowaną latarkę 
	Tak/Nie
	
	
	Tak – 10pkt

Nie – 1pkt

	4. 
	Wskaźnik diodowy informujący o konieczności zaplanowania wymiany akumulatora   
	Tak/Nie
	
	
	Tak – 10pkt

Nie – 1pkt


Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.
Tabela. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 20 szt.
	LP.
	PARAMETRY
	WYMOGI
(warunki/parametry graniczne)
	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY:
TAK/NIE

(parametry w oferowanej aparaturze - opisać)

	1. 
	Producent/kraj
	Podać
	

	2. 
	Model/typ
	Podać
	

	3. 
	Szafka dwustronna zapewniająca pełną funkcjonalność i dostęp do szuflad  oraz blatu bocznego kiedy będzie umieszczona z prawej lub lewej strony łóżka.
	Tak
	

	4. 
	Konstrukcja szafki lakierowana wykonana ze stali  ocynkowanej lub z aluminium. 
Szafka odporna  na działanie promieni UV   oraz środków dezynfekcyjnych 
	Tak
	

	5. 
	Szerokość całkowita: 500 mm ( + 50 mm )
	Tak
	

	6. 
	Długość całkowita: 500 mm ( + 50 mm )
	Tak
	

	7. 
	Wysokość całkowita: 900 mm (+50 mm)
	Tak
	

	8. 
	Blaty  szafki wykonane z wysokociśnieniowego tworzywa sztucznego  odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Blat górny i boczny  z galeryjką. 
	Tak
	

	9. 
	Blat górny wyposażony w dwa  uchwyty do przetaczania szafki. Uchwyt metalowy lakierowany proszkowo 
	Tak
	

	10. 
	Szafka wyposażona w blat boczny posiadający regulacje wysokości wspomaganą za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 700-1100mm ( + 50 mm ) oraz regulację kąta  pochylenia. Blat boczny chowany w korpus szafki nie powoduje zwiększenia gabarytów szafki 
	Tak
	

	11. 
	Możliwość przechyłu blatu min. 60˚ i blokowania w pośrednich pozycjach
	Tak
	

	12. 
	Szuflada Górna i dolna  wykonane z wysokociśnieniowego tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Szuflady wysuwane obustronnie na prowadnicach. 
	Tak
	

	13. 
	Szafka wyposażona w centralnie blokowane koła 
	Tak
	

	14. 
	Układ blokady kół pozwalający pacjentowi na zablokowanie szafki bez konieczności opuszczania łóżka. 
	Tak
	

	15. 
	Szafka wyposażona w dodatkową półkę na obuwie pacjenta
	Tak
	

	16. 
	Szafka  przejezdna wyposażona w podwójne kółka o średnicy min 75 na każdym z narożników
	Tak
	

	17. 
	Szafka wyposażona w dodatkowy uchwyt na ręcznik 
	Tak
	

	18. 
	Szafka odporna na środki dezynfekcyjne
	Tak
	

	19. 
	Możliwość wyboru kolorystyki blatów szafki – dopasowane  do kolorów szczytów w łóżkach.
	Tak
	

	20. 
	Inne
	
	

	21. 
	Przeglądy techniczne  (należy podać częstotliwość przeglądów

w przypadku wymaganych przeglądów technicznych  )
	Podać/opisać
	

	22. 
	DTR w języku polskim i angielskim  w formie pisemnej i elektronicznej (PDF)
	TAK (wraz z dostawą urządzenia)
	

	23. 
	Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie

ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych jeżeli jest wymagana 
	TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia)
	

	24. 
	Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych  
	Podać/opisać


	


Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.
Tabela - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

	L.p.
	Parametry oceniane
	WYMOGI
TAK/NIE
	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY
TAK/NIE
	Parametry oferowane
przez WYKONAWCĘ
(opisać)
	Punktacja

	1. 
	Centralna blokada kół uzyskiwana za pomocą pokrętła wbudowanego w górny blat  szafki 
	Tak/Nie
	
	
	Tak – 5 pkt

Nie – 1 pkt

	2. 
	Możliwość rozbudowy na każdym etapie użytkowania o  dodatkowe elementy takie jak uchwyt na tablet lub telefon komórkowy 
	Tak/Nie
	
	
	Tak – 5pkt

Nie – 1pkt

	3. 
	Możliwość rozbudowy na każdym etapie użytkowania o zamek z kluczykiem do zamykania górnej szuflady 
	Tak/Nie
	
	
	Tak – 5pkt

Nie – 1pkt


Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.
Tabela. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) - Wózek  do transportu pacjenta w pozycji leżącej – 2 szt.
	LP.
	PARAMETRY
	WYMOGI
(warunki/parametry graniczne)
	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY:
TAK/NIE

(parametry w oferowanej aparaturze - opisać)

	1. 
	Producent/kraj
	Podać
	

	2. 
	Model/typ
	Podać
	

	3. 
	Wymiary zewnętrzne 2100 x 750 mm  (+/- 50 mm)
	Tak podać
	

	4. 
	Wymiary leża
 1930 x 650 mm  (+/- 50 mm)
	Tak podać
	

	5. 
	Regulacja wysokości nożna hydrauliczna dźwigniami umieszczonymi z obu dłuższych boków  wózka w zakresie  550 - 900 mm (+/- 50 mm)
	Tak podać
	

	6. 
	Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna dźwigniami umieszczonymi z obu dłuższych boków wózka w  minimalnym zakresie   +/- 18 ˚ 
	Tak podać
	

	7. 
	Leże 2 segmentowe, w tym segment pleców ruchomy. 
	Tak
	

	8. 
	Leże przezierne dla promieni RTG, możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz Ramieniem C. Pod blatem uchwyt na kasetę min pod segmentem pleców w celu wykonania zdjęcia w pozycji siedzącej. Boki wózka wyposażone w listwę pełniąca funkcję odbojników, listwa wykonana z tworzywa Polipropylenowego z 4 wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka. 
	Tak
	

	9. 
	Regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 – 90o. rączka zwalniająca blokadę sprężyny gazowej, umieszczona bezpośrednio przy segmencie pleców w obu narożnikach. 
	Tak, podać 
	

	10. 
	Koła o średnicy min 200mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca w podstawie od strony nóg i głowy pacjenta. Oznaczone kolorystycznie, dźwignia czerwona służąca do blokady centralnej, zielona do koła kierunkowego – opuszczająca 5 koło 
	Tak, podać 
	

	11. 
	Dodatkowe piąte koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka, 5te koło jako koło kierunkowe. 5te koło opuszczane za pomocą dźwigni nożnej. W pozycji podniesionej, znajdujące się min 65mm nad podłogą.
	Tak
	

	12. 
	Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji 
min 300 kg
	Tak podać 
	

	13. 
	Leże wózka oparte na dwóch szczelnych kolumnach. Kolumny zabezpieczone przed wnikaniem płynów i pyłów do wewnątrz.
	Tak
	

	14. 
	Listwy odbojowe na bokach wózka. W narożnikach leża krążki odbojowe
	Tak
	

	15. 
	Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta
	Tak
	

	16. 
	Materac o grubości min 100mm, pozwalający przebywać pacjentowi nawet do 24h bez ryzyka powstania odleżyn. Możliwość wykorzystania wózka jako łóżko pobytowe 
	Tak, podać
	

	17. 
	Materac stabilizowany na wózku za pomocą wbudowanych od spodu tworzywowych wypustek, wkładanych w otwory w leżu 
	Tak
	

	18. 
	Barierki boczne metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża. Dźwignia zwalniająca blokadę wbudowana w ramę leża od strony nóg, w miejscu niedostępnym dla pacjenta  Barierki składające się z sześciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami, nakładki tego samego koloru co krążki odbojowe oraz uchwyty do prowadzenia. 
	Tak
	

	19. 
	Wózek wyposażony w składane uchwyty do prowadzenia, umieszczone w narożnikach od strony głowy pacjenta 
	Tak 
	

	20. 
	Wyposażenie:

- materac opisany powyżej,

- 4 haczyki na akcesoria (np. worki urologiczne) oraz metalowy reling po obu bokach wózka

- min 3 metalowe uchwyty na pasy do stabilizowania pacjenta na blacie

- odchylana pólka na dokumentację pacjenta która może również służyć jako miejsce transportu monitora parametrów pacjenta. Posiada uchwyty do prowadzenia wózka 
	Tak 
	

	21. 
	Inne
	
	

	22. 
	Przeglądy techniczne  (należy podać częstotliwość przeglądów

w przypadku wymaganych przeglądów technicznych  )
	Podać/opisać
	

	23. 
	DTR w języku polskim i angielskim  w formie pisemnej i elektronicznej (PDF)
	TAK (wraz z dostawą urządzenia)
	

	24. 
	Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie

ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
	TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia)
	

	25. 
	Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych  
	Podać/opisać


	


Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.
Tabela - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

	L.p.
	Parametry oceniane
	WYMOGI
TAK/NIE
	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY
TAK/NIE
	Parametry oferowane
przez WYKONAWCĘ
(opisać)
	Punktacja

	1. 
	Indykator wychylenia kątowego oparcia pleców z wyraźnym zaznaczeniem kąta położenia segmentu
	Tak/Nie
	
	
	Tak – 5 pkt

Nie – 1 pkt

	2. 
	Minimum  4 wyprofilowane uchwyty do prowadzenia wózka umieszczone z obu  dłuższych  strony wózka 
	Tak/Nie
	
	
	Tak – 5pkt

Nie – 1pkt

	3. 
	Opuszczanie barierek  bocznych  wspomagane za pomocą sprężyny  gazowej 
	Tak/Nie
	
	
	Tak – 5pkt

Nie – 1pkt

	4. 
	5 koło kierunkowe wspomagane za pomocą sprężyny gazowej  
	Tak/Nie
	
	
	Tak – 5pkt

Nie – 1pkt


Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.
Tabela. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) - Wózek  do transportu pacjenta w pozycji siedzącej – 1 szt.
	LP.
	PARAMETRY
	WYMOGI
(warunki/parametry graniczne)
	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY:
TAK/NIE

(parametry w oferowanej aparaturze - opisać)

	1. 
	Producent/kraj
	Podać
	

	2. 
	Model/typ
	Podać
	

	3. 
	Wózek inwalidzki ręczny
	Tak
	

	4. 
	Łamane oparcie
	Tak
	

	5. 
	Hamulce dla osoby towarzyszącej
	Tak
	

	6. 
	Kieszeń za oparciem
	Tak
	

	7. 
	Poduszka siedziska
	Tak
	

	8. 
	Tapicerka z materiału zapewniającego wentylację
	Tak
	

	9. 
	Szerokość siedziska min. 565 mm
	Tak
	

	10. 
	Szerokość oparcia min. 390 mm
	Tak
	

	11. 
	Wysokość całkowita wózka min. 930 mm
	Tak
	

	12. 
	Maksymalne obciążenie min. 130 kg
	Tak
	

	13. 
	Montaż i szkolenie personelu 
	Tak
	

	14. 
	Inne 
	Tak
	

	15. 
	Przeglądy techniczne  (należy podać częstotliwość przeglądów

w przypadku wymaganych przeglądów technicznych  )
	Podać/opisać
	

	16. 
	DTR w języku polskim i angielskim  w formie pisemnej i elektronicznej (PDF)
	TAK (wraz z dostawą urządzenia)
	

	17. 
	Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych jeżeli wymagana 
	TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia)
	

	18. 
	Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych  
	Podać/opisać


	


Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.
Tabela. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) - Wózek  do transportu noworodka w pozycji leżącej  – 1 szt.
	LP.
	PARAMETRY
	WYMOGI
(warunki/parametry graniczne)
	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY:
TAK/NIE

(parametry w oferowanej aparaturze - opisać)

	1. 
	Producent/kraj
	Podać
	

	2. 
	Model/typ
	Podać
	

	3. 
	Wózek / Łóżeczko noworodkowe z funkcją najazdu na łóżko matki
	TAK /podać
	

	4. 
	Wykonany ze stelażu z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo
	TAK/podać
	

	5. 
	Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 75 mm (białe), w tym dwa z blokadą
	TAK/podać
	

	6. 
	Kojec z przezroczystego tworzywa z możliwością ustawienia w pozycji Anty Trendelenburga  min 12 stopni 
	TAK/podać
	

	7. 
	Wyposażony w tapicerowany materacyk
	TAK
	

	8. 
	Wymiary zew.: 780x480x970 mm (+/- 50 mm)
	TAK
	

	9. 
	Wymiary wew. kojca: 660x410x220 mm (+/- 50 mm)
	Tak,/podać
	

	10. 
	Inne
	
	

	11. 
	Przeglądy techniczne  (należy podać częstotliwość przeglądów

w przypadku wymaganych przeglądów technicznych  )
	Podać/opisać
	

	12. 
	DTR w języku polskim i angielskim  w formie pisemnej i elektronicznej (PDF)
	TAK (wraz z dostawą urządzenia)
	

	13. 
	Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
	TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia)
	

	14. 
	Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych  
	Podać/opisać


	


Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.
Tabela. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) - Stanowisko do  popierania krwi – 1 szt.
	LP.
	PARAMETRY
	WYMOGI
(warunki/parametry graniczne)
	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY:
TAK/NIE

(parametry w oferowanej aparaturze - opisać)

	1. 
	Producent/kraj
	Podać
	

	2. 
	Model/typ
	Podać
	

	3. 
	Stanowisko do pobierania krwi  z dwoma  podpórkami rąk 
	TAK
	

	4. 
	Konstrukcja metalowa, lakierowana proszkowo lub chromowana  
	TAK
	

	5. 
	Siedzisko, oparcie i podpórki tapicerowane 
	TAK/podać
	

	6. 
	Podpórki rąk z regulacją wysokości i obrotu. 
	TAK/podać
	

	7. 
	Wymiary siedziska : 510 mm x 460 mm ( +/- 10 mm ) 
	TAK
	

	8. 
	Wysokość oparcia : 360 mm ( +/- 10 mm ) 
	TAK
	

	9. 
	Wysokość siedziska od podłogi : 500 mm ( +/- 10 mm ) 
	TAK
	

	10. 
	Stanowisko odporne na środki dezynfekcyjne 
	TAK
	


Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.
Tabela. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) - Stolik zabiegowy z dwoma blatami – 1 szt.
	LP.
	PARAMETRY
	WYMOGI
(warunki/parametry graniczne)
	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY:
TAK/NIE

(parametry w oferowanej aparaturze - opisać)

	1. 
	Producent/kraj
	Podać
	

	2. 
	Model/typ
	Podać
	

	3. 
	Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej 
	Tak
	

	4. 
	Wyposażony w 2 blaty  z pogłębieniem
	Tak
	

	5. 
	Wymiary blatów : 1100 x 500 mm w tym powierzchnia użytkowa 1050 x 450 mm 
	Tak
	

	6. 
	Uchwyty do prowadzenia  
	Tak
	

	7. 
	Stelaż wyposażony w odboje 
	Tak
	

	8. 
	Koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm (szare), w tym dwa z blokadą
	Tak
	

	9. 
	Wymiary stolika : 1270x550x900 mm 
	Tak
	


  Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.
Tabela. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) - Stół zabiegowy – 2 szt.
	LP.
	PARAMETRY
	WYMOGI
(warunki/parametry graniczne)
	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY:
TAK/NIE

(parametry w oferowanej aparaturze - opisać)

	1. 
	Producent/kraj
	Podać
	

	2. 
	Model/typ
	Podać
	

	3. 
	Stół zabiegowy z napędem  elektrycznym lub elektrohydraulicznym
	Tak, podać
	

	4. 
	Konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej lub lakierowanej proszkowo 
	Tak, podać 
	

	5. 
	Blat stołu min 3segmentowy, segment pleców, siedziska i nożny. Segmenty pleców i nożny ruchome. 
	Tak, podać 
	

	6. 
	Długość stołu 2050mm (+/-50mm)
	Tak, podać 
	

	7. 
	Szerokość stołu 700mm (+/-50mm)
	Tak, podać
	

	8. 
	Długość segmentu pleców 900mm (+/-20mm)
	Tak, podać
	

	9. 
	Regulacja segmentu pleców w zakresie -15° do +60° (+/-5°)
	Tak, podać 
	

	10. 
	Elektryczna regulacja segmentu pleców sterowana z pilota przewodowego. 
	Tak, podać 
	

	11. 
	Długość segmentu siedziska 470mm (+/-20mm)
	Tak, podać 
	

	12. 
	Elektryczna regulacja segmentu siedziska (nachylenia całego blatu stołu) za pomocą pilota przewodowego
	Tak, podać 
	

	13. 
	Regulacja siedziska w zakresie -10o do +25o (+/-5o)
	Tak, podać 
	

	14. 
	Długość segmentu nożnego 620 (+/-20mm)
	Tak, podać
	

	15. 
	Regulacja segmentu nożnego -50o do +35o (+/-5o)
	Tak, podać 
	

	16. 
	Regulacja segmentu nożnego  elektryczna lub hydrauliczna  
	Tak, podać 
	

	17. 
	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 460mm - 940mm (+/-20mm) 
	Tak, podać 
	

	18. 
	Regulacja wysokości za pomocą sterownika nożnego z dostępem z każdej strony stołu, mocowanego do podstawy stołu oraz pilota przewodowego
	Tak, podać 
	

	19. 
	Koła o średnicy 75mm wysuwane z podstawy dźwignią nożną w celu przemieszczenia stołu
	Tak, podać
	

	20. 
	Stół blokowany do podłogi za pomocą 4 gumowych nóżek  celem stabilizacji.
	Tak, podać 
	

	21. 
	Osłona podstawy ze stali nierdzewnej lub tworzywowa  
	Tak
	

	22. 
	Materace stołu wykonane z pianki poliuretanowej tapicerowane 
	Tak
	

	23. 
	Blat stołu oparty na kolumnie lub ramionach wznoszących
	Tak, podać
	

	24. 
	Stół wyposażony w uchwyt na rolkę prześcieradła jednorazowego
	Tak
	

	25. 
	Bezpieczne obciążenie robocze stołu min 250kg
	Tak, podać
	

	26. 
	Inne
	
	

	27. 
	Przeglądy techniczne  (należy podać częstotliwość przeglądów

w przypadku wymaganych przeglądów technicznych  )
	Podać/opisać
	

	28. 
	DTR w języku polskim i angielskim  w formie pisemnej i elektronicznej (PDF)
	TAK (wraz z dostawą urządzenia)
	

	29. 
	Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie

ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych jeżeli wymagane
	TAK/NIE PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia)
	

	30. 
	Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych
	Podać/opisać


	


Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.
Tabela. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) - Stolik oddziałowy – 1 szt.
	LP.
	PARAMETRY
	WYMOGI
(warunki/parametry graniczne)
	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY:
TAK/NIE

(parametry w oferowanej aparaturze - opisać)

	1. 
	Producent/kraj
	Podać
	

	2. 
	Model/typ
	Podać
	

	3. 
	Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością:  wysokoodpornego  tworzywa. Szkielet w formie odlewu bez miejsc łączenia i składania
	Podać
	

	4. 
	Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz.
	Tak
	

	5. 
	Wymiary zewnętrzne wózka:

- Wysokość : 90 cm, +/-5 cm

- Głębokość  : 72 cm, +/-5 cm

- Szerokość: 83cm, +/-5cm
	Tak, podać
	

	6. 
	Wózek wyposażony w:

- trzy szuflady o wysokości 100mm

- dwie szuflady o wysokości 150 mm

Dwie szuflady wyposażone w organizer do segregacji leków
	Tak, podać
	

	7. 
	Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady
	Podać
	

	8. 
	Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji
	Tak
	

	9. 
	Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 100mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem.
	Tak, podać
	

	10. 
	Listwa odbojowa lub krążki  chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami
	Tak, podać
	

	11. 
	Wyposażenie podstawowe wózka :

- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów

- uchwyt do przetaczania wytłoczony w blacie wózka,

- pojemnik do zużytych igieł, strzykawek wpuszczany w blat wózka (specjalny otwór w blacie)

- otwieracz ampułek wbudowany w korpus wózka na rogu,

- pojemnik na cewniki wbudowany w korpus wózka,

- pojemnik na butlę

- kosz na odpadki ,

- min 2 przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”,

- wysuwaną spod blatu półkę do pisania z lewej strony wózka,

- półkę na żel wytłoczoną w wózku w przedniej części wózka od czoła,

- uchwyt na butlę z tlenem wytłoczony w wózku z pasem mocującym,

- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie (z przezroczystą ścianką w blacie wózka) pozwalająca na ich identyfikacje
	Tak
	

	12. 
	Kolorystyka szafki do wyboru , podać możliwości
	Tak
	


Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.
Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.
Uwaga! 

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne): 

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg. 
Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli/ach.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:


                                                                                Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =                                              
    

                               Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.
Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Dostawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji (na wszystkie dostarczone i uruchomione urządzenia).

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Każdy dzień przestoju urządzenia w okresie gwarancji powoduje wydłużenie gwarancji o kolejne trzy dni robocze. W przypadku przekroczenia przestoju urządzenia powyżej trzech dni, gwarancja ulega odpowiedniemu wydłużeniu, obliczanemu w oparciu o faktyczny czas przestoju.

Okres gwarancji obejmuje bezpłatne: części (pakiety serwisowe), ich wymianę, przeglądy według wskazań producenta.

Termin realizacji zamówienia:  w nieprzekraczalnym terminie do 12 tygodni (licząc od daty zawarcia umowy). 
Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca.  

Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.
UWAGA! Odbiór dostarczonej aparatury nastąpi wyłącznie na podstawie protokołów obowiązujących w tut. Szpitalu, w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Szpitala nr 15/2017.

16
Opracował: Dział Eksploatacji,  inż. Piotr Szymański


