dot.: PN 26/20

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR  10
WADIUM: 15 000,00 PLN
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................
SIEDZIBA .............................................................................................................. 
REGON ................................................. NIP ......................................................... 
adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Oferuję realizację zamówienia na warunkach określonych w siwz, za cenę:
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	CENA

NETTO
	VAT

w %
	CENA 

BRUTTO

	1.
	Mobilny aparat jezdny w systemie bezpośredniej radiografii cyfrowej (1 szt.)


	
	
	


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)
	LP.
	PARAMETRY
	WYMOGI
(warunki/
parametry graniczne)
	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY:
TAK/NIE

(parametry w oferowanej aparaturze - opisać)

	Informacje ogólne

	1
	Producent/kraj
	Podać
	

	2
	Model/typ
	Podać
	

	Parametry ogólne

	1. 
	Aparat nowy, nieużywany, nierekondycjonowany z bieżącej produkcji
	TAK, podać
	

	2. 
	W pełni cyfrowy aparat RTG typu DR z bezprzewodowymi detektorami i napędem akumulatorowym wyprodukowany przez jednego producenta
	Tak
	

	Generator

	3. 
	Generator wysokiej częstotliwości HF zintegrowany z  konsolą technika
	Tak
	

	4. 
	Moc generatora  ≥ 30 kW
	TAK, podać
	

	5. 
	Zasilanie 230 V ± 10%
	TAK, podać
	

	6. 
	Automatyczna kompensacja zmian napięcia sieciowego
	Tak
	

	7. 
	Częstotliwość generatora ≥ 100 kHz
	TAK, podać
	

	8. 
	Zakres napięciowy   ≥ 40-150 kV
	TAK, podać
	

	9. 
	Maksymalna wartość prądu  ≥ 400 mA
	TAK, podać
	

	10. 
	Zakres prądowo-czasowy  ≥ 0,1-300 mAs
	TAK, podać
	

	11. 
	Ręczna nastawa parametrów ekspozycji związana z   wyborem projekcji
	TAK
	

	12. 
	Monitor dotykowy LCD do sterowania urządzeniem o    przekątnej  ≥ 17”
	TAK, podać
	

	13. 
	Zabezpieczenie przed przeciążeniem
	Tak
	

	KOLUMNA Z LAMPĄ RTG

	14. 
	Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem
	TAK
	

	15. 
	Lampa z wirującą anodą
	TAK
	

	16. 
	Wielkość małego ogniska  ≤  0,6 mm
	TAK, podać
	

	17. 
	Wielkość dużego ogniska  ≤ 1,2 mm
	TAK, podać
	

	18. 
	Kąt obrotu kolimatora  Min. ±900
	TAK, podać
	

	19. 
	Oświetlenie diodowe pola ekspozycji (LED)
	TAK, podać
	

	20. 
	Odległość maksymalna podłoga – ognisko  ≥ 200 cm
	TAK, podać
	

	21. 
	Pochylenie kołpaka lampy w zakresie min. +90º do -10º
	TAK, podać
	

	22. 
	Obrót kołpaka lampy wokół osi poziomej w zakresie  ≥ ±900
	TAK, podać
	

	23. 
	Kąt obrotu kolumny lampy ≥±2500
	TAK, podać
	

	24. 
	Zakres ruchu lampy w poziomie ≥48cm
	TAK, podać
	

	25. 
	Wbudowany DAP zintegrowany z Dicom
	TAK
	

	26. 
	Możliwość stosowania dodatkowych filtrów
	TAK
	

	DETEKTOR BEZPRZEWODOWY SYSTEMU DR (Duży)

	27. 
	Rozmiar detektora - powierzchnia aktywna ≥ 42 x 35 cm
	TAK, podać
	

	28. 
	Matryca obrazowa [pikseli]  ≥ 7,5 mln pikseli
	TAK, podać
	

	29. 
	Rozmiar pojedynczego piksela detektora ≤ 140 µm
	TAK, podać
	

	30. 
	Rozdzielczość ≥ 3,6 Lp/mm
	TAK, podać
	

	31. 
	Głębokość bitowa przesyłanego obrazu ≥ 12 bitów
	TAK, podać
	

	32. 
	Przetwarzanie przetwornika detektora ≥ 16bitów
	TAK, podać
	

	33. 
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie   
 detektora na  całej powierzchni ≥ 150 kg
	TAK, podać
	

	34. 
	Waga detektora < 3,2kg
	TAK, podać
	

	35. 
	Ilość możliwych ekspozycji na jednym ładowaniu akumulatora ≥300
	TAK, podać
	

	36. 
	DQE – wydajność kwantowa detektorów ≥ 55% dla 1lp/mm
	TAK, podać
	

	37. 
	Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewnia całkowita ochrone przed wnikaniem wody i pyłu do poziomu min. IP57 potwierdzona oznaczeniem producenta na obudowie detektora.
	TAK, podać
	

	38. 
	Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s
	TAK, podać
	

	39. 
	Ładowanie  akumulatorów detektora w ładowarce wbudowanej w aparat
	TAK
	

	DETEKTOR BEZPRZEWODOWY SYSTEMU DR  (Mały)

	40. 
	Rozmiar detektora – powierzchnia aktywna  ≥ 25 x 30 cm
	TAK, podać
	

	41. 
	Matryca obrazowa [pikseli] ≥ 7,5 mln pikseli
	TAK, podać
	

	42. 
	Rozmiar pojedynczego piksela detektora  ≤ 100 µm
	TAK, podać
	

	43. 
	Rozdzielczość  ≥ 5,0 lp/mm
	TAK, podać
	

	44. 
	Głębokość bitowa przesyłanego obrazu  ≥ 12 bitów
	TAK, podać
	

	45. 
	Przetwarzanie przetwornika detektora   ≥ 16 bitów
	TAK, podać
	

	46. 
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie detektora na   całej powierzchni  ≥ 150 kg
	TAK, podać
	

	47. 
	DQE – wydajność kwantowa detektorów ≥ 55% dla  1lp/mm
	TAK, podać
	

	48. 
	Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewnia całkowita ochrone przed wnikaniem wody i pyłu do poziomu min. IP57 potwierdzona oznaczeniem producenta na obudowie detektora.
	TAK, podać
	

	49. 
	Waga detektora ≤ 2,2kg
	TAK, podać
	

	STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU

	50. 
	Obsługa aparatu RTG poprzez monitor dotykowy stacji   technika – nastawianie parametrów ekspozycji i   obróbka obrazu
	TAK
	

	51. 
	Stacja technika musi obsługiwać aktualnie posiadane detektory aparatu przyłóżkowego rtg
	TAK
	

	52. 
	Monitor dedykowany do oferowanego aparatu , LCD,    kolorowy dotykowy, min. 17”
	TAK, podać
	

	53. 
	Interfejs do sieci szpitalnej WiFi i kablowy min. 100 Mbit/s
	TAK
	

	54. 
	Interfejs użytkownika całkowicie w języku polskim wraz z pomocą kontekstową
	TAK
	

	55. 
	Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów
	TAK
	

	56. 
	Wybór znacznika ustawienia pacjenta (np. zdjęcie AP, L)
	TAK
	

	57. 
	Wybór i zmiana parametrów generatora
	TAK
	

	58. 
	Wybór parametrów obróbki obrazu
	TAK
	

	59. 
	Usuwanie obrazu kratki
	TAK
	

	60. 
	Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST
	TAK
	

	61. 
	W trybie awaryjnym: (niesprawny system RIS): możliwość zarejestrowania pacjenta oraz badania z konsoli urządzenia generującego obrazy. Przełączenie metody rejestracji pacjenta oraz badania nie wymaga lokalnej/zdalnej interwencji serwisowej.
	TAK
	

	62. 
	Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) ≥ 4000 obrazów
	TAK, podać
	

	63. 
	Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu
	TAK
	

	64. 
	Blendowanie (czarne maskowanie tła) wielokątowe, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i  automatyczne
	TAK
	

	65. 
	Funkcja obracania obrazu o dowolny kąt
	TAK
	

	66. 
	Funkcja pozytyw – negatyw
	TAK
	

	67. 
	Powiększenie wybranego fragmentu obrazu
	TAK
	

	68. 
	Możliwość pomiarów długości, kątów, kątów Cobba.
	TAK
	

	69. 
	Możliwość generowania histogramu dla obrazu
	TAK
	

	70. 
	Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz  listą pacjentów
	TAK
	

	71. 
	Funkcja wprowadzania: pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie, elektronicznych markerów wraz z możliwością definiowania własnych
	TAK
	

	72. 
	Ilość zdefiniowanych elektronicznych markerów (znaczników) ≥ 40
	TAK, podać
	

	73. 
	Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania
	TAK
	

	74. 
	Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji
	TAK
	

	75. 
	Automatyczne zapisywanie  do systemu danych obrazowych DICOM o parametrach ekspozycji (kV, mAs)
	TAK
	

	76. 
	Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Worklist Manager, Modality Performed Procedure Step, Print, Send, Query/Retrieve
	TAK
	

	77. 
	Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych oraz ich zapamiętanie
	TAK
	

	78. 
	Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskich, systemu archiwizacji PACS, do wydruku w systemie suchym, do robota nagrywającego płyty CD/DVD
	TAK
	

	79. 
	Zapisywanie obrazów  pacjentów w formacie DICOM na USB do archiwizacji w przypadku braku komunikacji z systemem PACS
	TAK, podać
	

	80. 
	Dedykowane oprogramowanie pediatryczne łącznie z filtrami pediatrycznymi
	TAK
	

	81. 
	Wirtualna kratka przeciwrozproszeniowa
	TAK, podać
	

	82. 
	W sytuacjach awaryjnych możliwość wykonania badań za pomocą kasety analogowej RTG lub pośredniej CR
	TAK
	

	83. 
	Obsługa dwóch oferowanych formatów detektorów
	TAK
	

	84. 
	Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów poprzez uniemożliwienie dostępu do tych danych oraz wymiany danych przez port USB bez zalogowania do aparatu w sposób umożliwiający identyfikację użytkownika.
	TAK
	


	WYMAGANIA DODATKOWE

	85. 
	System antykolizyjny pozwalający na zatrzymanie napędu przy napotkaniu przeszkody z przodu i boku aparatu rtg
	TAK
	

	86. 
	Prędkość aparatu w ruchu- ≤ 5 km/h
	TAK, podać
	

	87. 
	Wyłącznik bezpieczeństwa na aparacie
	TAK
	

	88. 
	System zdalnego bezprzewodowego sterowania ekspozycją
	TAK, podać
	

	89. 
	Napęd składający się z dwóch silników umożliwiający jazdę w przód i w tył oraz skręt
	TAK, podać
	

	90. 
	Maksymalna szerokość aparatu  ≤ 60 cm
	TAK, podać
	

	91. 
	Maksymalna waga aparatu  ≤ 580 kg
	TAK, podać
	

	92. 
	Maksymalna wysokość aparatu w pozycji transportowej  ≤140cm,
	TAK, podać
	

	93. 
	Długość aparatu w pozycji transportowej ≤ 130 cm
	TAK, podać
	

	94. 
	Wysięg względem pionowej osi obrotu kolumny ≥ 130 cm
	TAK, podać
	

	95. 
	Fabryczna obudowa lub malowanie w wersji pediatrycznej
	TAK
	

	96. 
	Możliwość rozbudowy urządzenia do współpracy z detektorami o innych wymiarach
	TAK
	

	97. 
	Wykonanie testów akceptacyjnych
	TAK
	

	98. 
	Integracja ze szpitalnym systemem PACS/RIS
	TAK
	


	Inne 

	1. 
	Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów

W przypadku wymaganych przeglądów technicznych  )
	Podać/opisać
	

	2. 
	DTR w języku polskim i angielskim  w formie pisemnej i elektronicznej (PDF)
	TAK (wraz z dostawą urządzenia)
	

	3. 
	Autoryzacja producenta na serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie

Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
	TAK/
PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia)
	

	4. 
	Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych  w Polsce
	Podać adres /opisać
	

	5. 
	Wraz z dostawą komplet dokumentacji uprawniającej urządzenia do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi aparatów RTG
	TAK (wraz z dostawą urządzenia)
	


Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.
Tabela 2 - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

	L.p.
	Parametry oceniane
	WYMOGI
TAK/NIE
	ODPOWIEDŹ WYKONAWCY
TAK/NIE
	Parametry oferowane
przez WYKONAWCĘ
(opisać)
	Punktacja

	1. 
	Kolumna teleskopowa
	TAK/NIE
	
	
	Tak - 10 punktów

Nie - 1 punkt

	2. 
	Pojemność cieplna anody  ≥ 300 kHU
	TAK/NIE
	
	
	Tak - 10 punktów

Nie - 1 punkt

	3. 
	Pojemność cieplna obudowy lampy ≥ 1,0 MHU
	TAK/NIE
	
	
	Tak - 10 punktów

Nie - 1 punkt

	4. 
	Monitor dedykowany do oferowanego aparatu , LCD,    kolorowy dotykowy ≥19”
	TAK/NIE
	
	
	Tak - 10 punktów

Nie - 1 punkt

	5. 
	Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych i cewników
	TAK/NIE
	
	
	Tak - 10 punktów

Nie - 1 punkt

	6. 
	Dedykowane oprogramowanie do supresji kości na zdjęciach klatki piersiowej
	TAK/NIE
	
	
	Tak - 10 punktów

Nie - 1 punkt

	7. 
	Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji odmy płucnej
	TAK/NIE
	
	
	Tak - 10 punktów

Nie - 1 punkt

	8. 
	Zdalna diagnostyka i automatyczne raportowanie przez system do centrum serwisowego sytuacji awaryjnych w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych.
	TAK/NIE
	
	
	Tak - 10 punktów

Nie - 1 punkt


	MONITOR DOTYKOWY APARATU DR ZINTEGROWANY W KOŁPAKU LAMPY RTG APARATU

	1
	Obsługa  aparatu RTG poprzez monitor dotykowy na kołpaku
	TAK/NIE
	
	
	Tak - 10 punktów

Nie - 1 punkt

	2
	Monitor LCD, kolorowy dotykowy, przekątna min. 8”  i  rozdzielczości min. 800x600 pikseli
	TAK/NIE
	
	
	Tak - 10 punktów

Nie - 1 punkt

	3
	Wybór i zmiana parametrów generatora
	TAK/NIE
	
	
	Tak - 10 punktów

Nie - 1 punkt

	4
	Podgląd wykonanego zdjęcia  umożliwiający akceptację bądź usuniecie zdjęcia
	TAK/NIE
	
	
	Tak - 10 punktów

Nie - 1 punkt


Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.
Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.
Uwaga! 

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne): 

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg. 
Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:


                                                                                Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (50)

Ocena parametrów technicznych (50%)  =                                              
    

                               Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.
Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Dostawca udziela Zamawiającemu 26-miesięcznej gwarancji (na dostarczone i uruchomione urządzenie).

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Każdy dzień przestoju urządzenia w okresie gwarancji powoduje wydłużenie gwarancji o kolejne trzy dni robocze. W przypadku przekroczenia przestoju urządzenia powyżej trzech dni, gwarancja ulega odpowiedniemu wydłużeniu, obliczanemu w oparciu o faktyczny czas przestoju.

Okres gwarancji obejmuje bezpłatne: części (pakiety serwisowe), ich wymianę, przeglądy według wskazań producenta.

Termin realizacji zamówienia:  w nieprzekraczalnym terminie do 12 tygodni (licząc od daty zawarcia umowy). 
Stosownie do treści art. 91 ust. 3a Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego (załączając do niniejszego formularza ofertowego stosowne oświadczenie), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując w oświadczeniu nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca.  

Informujemy, że Zamawiający żąda również wskazania przez Wykonawcę (w treści złożonego wraz z ofertą oświadczenia z art. 25a Pzp) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.
UWAGA! Odbiór dostarczonej aparatury nastąpi wyłącznie na podstawie protokołów obowiązujących w tut. Szpitalu, w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Szpitala nr 15/2017.

7
Opracował: Dział Eksploatacji,  inż. Piotr Szymański

