##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2

##### FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ........................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… (do kontaktu z Zamawiającym!)

Hasło (kod) dostępu do pliku JEDZ: …..

Nazwa urządzenia: ..................................................................................................................................

### Producent: ...............................................................................................................................................

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| LP. | Przedmiot zamówienia | ILOŚĆ | CENA NETTO szt. | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | VAT w % | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WIRÓWKA | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) wirówki (z poz. nr 1) | ----- | ----- |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO, tj. poz. 1-2): ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO, tj. poz. 1-2): .......................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

# WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| 1 | Producent/kraj | Podać |  |
| 2 | Model/typ | Podać |  |
| I | Parametry ogólne |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowo | Tak |  |
|  | Wirówka wolnostojąca z chłodzeniem | Tak |  |
|  | Rok produkcji 2018. | Tak |  |
|  | Pojemność 4 x 1000ml (pojemniki z krwią, komórkami macierzystymi) | Tak |  |
|  | Siła wirowania regulowana w zakresie min 0÷5400g . | Tak |  |
|  | Wirowanie w temperaturach -9°C do +40°C. | Tak |  |
|  | Zaprogramowania i zapamiętywania co najmniej 9 kompletnych programów wirowania które nie ulegają utraceniu w przypadku braku zasilania. | Tak |  |
|  | Sterowanie siłą przyspieszania i hamowania. | Tak |  |
|  | Min 9 krzywych przyspieszania i min 9 krzywych hamowania | Tak |  |
|  | Zwalnianie bez krzywej hamowania | Tak |  |
|  | Alarm nie wyważenia. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie pokrywy przed otwarciem w czasie pracy urządzenia. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem komory i silnika. Silnik bezszczotkowy | Tak |  |
|  | System umożliwiający otwarcie podczas braku zasilaniu. | Tak |  |
|  | Poziom głośności max. 64 dB przy maksymalnej prędkości i zaoferowanym wyposażeniu. | Tak |  |
|  | Czujnik niewyważenia - tolerancja do 60g | Tak |  |
|  | Rotor uchylny Wirnik horyzontalny czteroramienny | Tak |  |
|  | Komplet kubków metalowych do wirowania pojemników z krwią dla uzyskania wysokiej jakości preparatów, | Tak |  |
|  | Wyjmowane adaptery na zestawy pojemników z krwią o pojemności 500ml plus komplet elementów do tarowania | Tak |  |
|  | Programowanie prędkości wg. obrotów lub RCF | Tak |  |
|  | Minimalna wytrzymałość rotora min 40 000 cykli | Tak |  |
|  | Minimalna wytrzymałość tubusów wirowniczych 22 000 cykli przy wirowaniu z prędkością rzędu 3900RPM | Tak |  |
|  | Wyświetlacz pokazujący najważniejsze parametry wirowania (czas wirowania, prędkość obrotowa, temperatura, wartość przyspieszenia i hamowania) | Tak |  |
|  | Polska wersji oprogramowania rejestrującego parametry pracy takie jak: data wirowania, godzina wirowania, nr donacji, numer programu wirowania, kod operatora, kod wirówki, status zakończenia wirowania, temperatura wirowania, prędkość obrotowa, siła, czas w jakim odbyło się wirowanie | Tak |  |
|  |  | Tak |  |
|  | Oprogramowanie oraz komputer typu typu all in z profesjonalnym system operacyjnym do nadzoru wirowań i zbierania danych | Tak |  |
| II | INNE |  |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Przeprowadzenie walidacji instalacyjnej , operacyjnej Kwalifikacji Instalacyjnej (IQ ) - udokumentowane sprawdzenie i potwierdzenie, że zainstalowane urządzenia i instalacje są zgodne z zatwierdzonym projektem, zaleceniami producenta i wymaganiami użytkownika. • Kwalifikacji Operacyjnej ( OQ )- udokumentowane sprawdzenie i potwierdzenie, że zainstalowane urządzenia i instalacje działają poprawnie w całym zakresie zakładanych warunków operacyjnych | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |
|  | Waga urządzenia | Podać |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe (rok produkcji: 2018 r.).

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Termin gwarancji: …….. miesiące/y (gwarancja minimalna 24 miesiące) - wypełnia Wykonawca.

Brak wskazania terminu gwarancji skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca zaoferował najkrótszy, przewidziany w siwz termin gwarancji.

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Każdy dzień przestoju urządzenia w okresie gwarancji powoduje wydłużenie gwarancji o kolejne trzy dni robocze. W przypadku przekroczenia przestoju urządzenia powyżej trzech dni, gwarancja ulega odpowiedniemu wydłużeniu, obliczanemu w oparciu o faktyczny czas przestoju.

Okres gwarancji obejmuje bezpłatne: części (pakiety serwisowe), ich wymianę, przeglądy według wskazań producenta.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

UWAGA! Odbiór dostarczonej aparatury nastąpi wyłącznie na podstawie protokołów obowiązujących w tut. Szpitalu w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Szpitala nr 15/2017.

.........................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy