Załącznik nr 5 - formularz ofertowy

## ...........................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nazwa urządzenia: ........................................................

### Producent: ......................................................................

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert:

| Przedmiot zamówienia | ILOŚĆ | CENA NETTO 1 szt. | VAT (w %) | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 8 cali | 2 szt. |  |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - GRANICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia):

##### Kardiomonitor stacjonarno-przenośny

| L.p. | Parametr | WYMOGI (warunki /parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanym urządzeniu - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent/kraj | podać |  |
| 2 | Model/typ | podać |  |
| 3 | Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowe | podać |  |
| II | Kardiomonitor |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 3 kg monitor wyposażony w uchwyt typu haki umożliwiający przymocowanie do łóżka | Tak |  |
| 2. | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. | Tak |  |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD, z aktywna matrycą TFT, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 8 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. | Tak |  |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej czterech różnych krzywych dynamicznych. | Tak |  |
| 5. | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. | Tak |  |
| 6. | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: | Tak |  |
| 7. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2) w technologii Nellcor Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura | Tak |  |
| 8. | Pomiar EKG | Tak |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. | Tak |  |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | Tak |  |
|  | Wzmocnienie do wyboru co najmniej 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | Tak |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie | Tak |  |
|  | Analiza arytmii z rozpoznawaniem co najmniej 20 zaburzeń rytmu | Tak |  |
| 9. | Pomiar oddechów (RESP). | Tak |  |
|  | Impedencyjna metoda pomiaru. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-2 oddech /min | Tak |  |
|  | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s | Tak |  |
| 10. | Pomiar saturacji (SpO2). | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷250/min. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | Tak |  |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik. | Tak |  |
| 11. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | Tak |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm. | Tak |  |
|  | Tryb pomiaru: AUTO (programowanie interwałów co najmniej w zakresie 1÷360 minut); Ręczny. | Tak |  |
|  | Funkcja ułatwiająca nakłucie żyły – pompowanie mankietu i trzymanie ciśnienia przez żądany czas | Tak |  |
| 12. | Pomiar temperatury (TEMP) | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | Tak |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | Tak |  |
| 13. | Wyposażenie każdego kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. | Tak |  |
|  | Kabel EKG min 3 -odprowadzeniowy | Tak |  |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | Tak |  |
|  | Mankiet do pomiaru NIBP –dla noworodków dzieci i dorosłych | Tak |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec dla noworodków dzieci i dorosłych SpO2 | Tak |  |
|  | Czujnik temperatury powierzchniowy | Tak |  |
| 14. | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków | Tak |  |
| 15. | 3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów. | Tak |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów . | Tak |  |
|  | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | Tak |  |
|  | Wybór czasowego zawieszenia alarmów. | Tak |  |
| 16. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | Tak |  |
| 17. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, Li-ion wbudowanego w kardiomonitor. | Tak |  |
| 18. | Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia z sieci zasilającej) przy monitorowaniu wszystkich mierzonych parametrów (NIBP z interwałem 15min) nie krótszy niż 3,5 godz. | Tak |  |
| 19. | Chłodzenie pasywne monitora bez dodatkowych elementów ruchomych w postaci np. wentylatorów. | Tak |  |

Termin gwarancji: ….. miesięcy (gwarancja minimalna - 24 miesiące) - wypełnia Wykonawca.

Brak wskazania terminu gwarancji będzie skutkować przyznaniem przez Zamawiającego

ilości punktów za najkrótszy przewidziany (w SIWZ) termin gwarancji.

Urządzenie fabrycznie nowe.

Oferowane urządzenie musi być kompletne, tj. gotowe do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).

W przypadku gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Uwaga!

### W kolumnie „WARUNKI / PARAMETRY GRANICZNE”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy