Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 

...................................
(pieczęć Wykonawcy)
Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do badań 

                                                       koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora
Producent / Firma: ............................................................................
Urządzenie / Typ: ............................................................................. Rok produkcji  ……………..
Przedmiot zamówienia obejmuje:

· zakup i dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych zużywalnych do badań koagulologicznych - w ilości odpowiedniej do ilości wykonywanych badań (wg poniższego wykazu - w tabeli nr 1) wraz z dzierżawą analizatora przystosowanego do przeprowadzenia badań (umowa na okres 30 miesięcy);
· serwis techniczny i aplikacyjny, naprawy i przeglądy okresowe aparatury (minimum dwa w ciągu każdego roku umowy); interwencja serwisu w czasie do 24 godzin;
· przyłączenie analizatora do systemu informatycznego Eskulap (wszystkie materiały potrzebne do przyłączenia dostarcza Wykonawca);
· szkolenie z zakresu obsługi aparatury i wykonywania badań oraz interpretacji wyników w siedzibie Zamawiającego.
Wykonawca zapewni ponadto: 

1) sprzęt komputerowy do stanowiska roboczego, który zapewni pracę w systemie informatycznym Eskulap oraz stół na zestaw oferowanej aparatury; utworzenie funkcjonalnego stanowiska pracy;
2) udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości; 
3) klimatyzację pomieszczenia; serwis i okresowe przeglądy klimatyzatora;
4) mieszadło hematologiczne obrotowe do probówek o średnicy 11-13mm, na ok. 40 probówek.   
Zaleca się dokonanie wizji lokalowej w celu zapewnienia funkcjonalnego rozmieszczenia oferowanego sprzętu w pracowni Zamawiającego (po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Centralnego Laboratorium).
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do oferty:
1.  Oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE - dla analizatora i odczynników.
2.  Instrukcje obsługi oferowanego analizatora. 
3.  Potwierdzenie parametrów wymaganych tabela 2. Lp.5–19 oraz w przypadku spełnienia parametrów ocenianych tabela 3. Lp.1–5 . 
 Wymagamy wskazania w treści oferty konkretnych miejsc - stron w wyciągu z Instrukcji obsługi, ulotkach produktowych, potwierdzających  

 ww. wymagane parametry. 
4.  Metodyki / ulotki zawierające informacje dotyczące oferowanych odczynników, kalibratorów, kontroli. 

Wraz z dostawą aparatury Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego:
1. Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w wersji elektronicznej,

2. Instrukcje obsługi aparatury, metodyki badań w wersji papierowej i elektronicznej. 

Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego i wyposażenia służącego do rozbudowy LIS i podłączenia zaoferowanych analizatorów: 

Stacja robocza: procesor Intel i3 lub lepszy, pamięć RAM 4GB, HDD min. 500 GB SATA, DVD-RW, karta graficzna, monitor w formacie 5:4 min.19”  LCD, karta sieciowa 10/100/100, klawiatura, mysz optyczna, minimum 4 porty USB – w tym 2 z przodu obudowy.

System operacyjny: Win 8.1 Prof. – 64 bit. Wewnętrzne gniazdo COM
Czytnik kodów: kreskowych spełniający warunki: podłączany do USB, czytający kod 128C, programowalny suffix i prefix
UPS min. 400 VA.
W przypadku podłączenia aparatu przez gniazdo COM - kabel transmisyjny danych pomiędzy aparatem laboratoryjnym a komputerem – 1 szt.
W przypadku podłączenia aparatu przez gniazdo sieciowe LAN - wymagany switch HP 1920-8G (JG920A) – 1 szt.
oraz kable transmisyjne lan - patchcord w ilości 3 szt. (3 metry)
Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i szkodliwych. 
Wszystkie wyszczególnione składowe oferowanej aparatury, odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne i jednorazowego użytku i inne materiały, w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań należy podać w tabeli ofertowej. 
Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez cały okres umowy. Wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim.
Tabela nr 1 – Ilość badań:
	Lp.
	Rodzaj testów
	Ilość badań/

30 miesięcy
	Uwagi


	1.

	PT / INR  wskaźnik Quicka


	32 000
	 w oparciu o tromboplastynę rekombinowaną ludzką o ISI 1,0 ± 0,1  

	2.

	APTT
	44 000
	

	3.

	Fibrynogen 
	44 000
	metoda Claussa 
minimalny  zakres pomiarowy: 100 do 800 mg/dl

	4.

	D – dimery
	24 000


	liniowość testu bez rozcieńczenia minimum 7,0 mg/l;

w przypadku zaoferowania testu o niższej liniowości należy uwzględnić to w ilości zaoferowanego odczynnika i przyjąć szacunek, że wyniki 15% badań znajdują się powyżej 4,0 mg/l

	5.

	Antytrombina 
	27 000
	 

	6.


	Aktywność anty Xa heparyn
LMWH i UFH

	1 100
	W oszacowaniu ilości można przyjąć, że odczynniki robocze – w okresie między badaniami – będą przechowywane poza analizatorem w lodówce; zaoferowane ilości materiałów zapewnią wykonywanie badań wraz z oznaczeniami kontrolnymi na dwóch poziomach przynajmniej raz w tygodniu   


Ilości materiałów należy oszacować z uwzględnieniem, że 40% spośród zaplanowanej ilości badań będzie wykonywana poza seriami badań.  
Ilości oferowanych materiałów należy oszacować według stabilności na pokładzie analizatora (wyjątek może stanowić aktywność anty Xa heparyn Tabela nr 1 pkt 6). 
Ilość materiałów kontrolnych zapewni wykonanie kontroli każdego rodzaju badania na dwóch poziomach (normalnym i patologicznym) każdego dnia, tj. 7 dni w tygodniu. Materiał kontrolny należy oszacować z uwzględnieniem warunków przechowywania oraz objętości wymaganych do analizy łącznie z objętością martwą (dane wskazane w metodykach).
Do ilości wymaganych badań Wykonawca dolicza ilości oznaczeń przeznaczonych na oznaczenia kalibracji i kontroli według wymagań Zamawiającego i wskazań producenta odczynników.
Tabela nr 2:  Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)
	Lp.
	Parametry wymagane
	Wymagana odpowiedź
	Odpowiedź Wykonawcy
	Opis faktycznie oferowanych warunków

przez Wykonawcę

	1.
	W pełni zautomatyzowany analizator koagulologiczny wraz ze sprzętem do stanowiska roboczego
	Tak
	
	

	2.
	Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2016, w pełni sprawny, z pełną gwarancją eksploatacyjną
	Tak
	
	 

	3.
	Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanych sprzętów (wystąpienie 3 krotnej w ciągu 3 miesięcy awarii będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatury wraz z pokryciem wszystkich kosztów) 
	Tak
	
	

	4.
	Odczynniki, kalibratory oraz analizator pochodzące od jednego producenta
	Tak
	
	

	5.
	Analizator typu „random access”  z możliwością pracy w trybie CITO 
	Tak
	
	


	6.
	Możliwość wykonywania równocześnie pomiarów metodami wykrzepialną, chromogenną i immunologiczną
	Tak
	
	

	7.
	Wydajność oznaczeń: minimum 240 PT/godzinę 
	Tak
	
	

	8.
	Aparat wyposażony w przebijak korków zamkniętego pobrania
	Tak
	
	

	9.
	Oddzielne igły pipetujące dla odczynników i prób badanych wyposażone w czujnik poziomu cieczy 
	Tak
	
	

	10.

	Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora
	Tak
	
	

	11.
	Możliwość wykorzystania próbek pierwotnych i wtórnych; Akceptowane zastosowanie probówek bez konieczności separacji osocza, w tym probówki o wymiarach 13x75mm, na objętość krwi 2,7ml oraz kubki typu „cup”
	Tak
	
	

	12.
	Automatyczna identyfikacja próbek badanych,  odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych poprzez kody paskowe 
	Tak
	
	

	13.
	Możliwość swobodnego dokładania próbek  
	Tak
	
	

	14.
	Automatyczna kalibracja – możliwość zapamiętania więcej niż jednej krzywej dla danego parametru 
	Tak
	
	

	15.
	Automatyczne rozcieńczanie próbek i kalibratorów
	Tak
	
	

	16.

	Możliwość automatycznego powtarzania pomiarów wyników poza liniowością z możliwością programowania wg kryteriów zadanych przez użytkownika
	Tak
	
	

	17.
	Możliwość podglądu przebiegu reakcji i odtworzenia jej w postaci wykresu
	Tak
	
	

	18.
	Możliwość przeprogramowania priorytetu próbki na tryb CITO w trakcie pracy analizatora; 
	Tak
	
	

	19.
	System kontrolowania ilości odczynników na pokładzie analizatora  poprzez bieżące monitorowanie 
	Tak
	
	 

	20.
	Odczynnik do PT w oparciu o tromboplastynę rekombinowaną ludzką o ISI 1,0 ± 0,1  
	Tak
	
	

	21.
	Minimalny  zakres pomiarowy dla fibrynogenu: 100 do 800 mg/dl przy pierwszym oznaczeniu; zapewnienie kontroli patologicznej do fibrynogenu < 100mg/dl
	Tak
	
	

	22.
	Ciekłe, gotowe do użycia odczynniki do APTT, D-dimerów 
	Tak
	
	

	23.
	Zaoferowane Ilości materiałów oszacowane z uwzględnieniem warunków przechowywania oraz objętości wymaganych do analizy łącznie z objętością martwą (gwarancja producenta w opisie materiału)
	Tak
	
	

	24.
	Program kontroli jakości /kontrola dzienna i zbiorcza/ Karty Levey-Jeningsa i Reguły Westgarda  
	Tak
	
	

	25.
	Możliwość przechowywania wyników badań, kontroli i kalibracji w bazie danych
	Tak
	
	

	26.
	Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości PT/INR, APTT, fibrynogen, AT, D-dimer: 1 próbka na miesiąc na lata 2017, 2018, 2019  np. program RIQAS (podać rodzaj zaoferowanej kontroli)
	Tak
	
	

	27.
	Dostawa całego sprzętu w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy 
	Tak
	
	

	28.
	Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym Eskulap
	Tak
	
	

	29.
	Podłączenie analizatora do systemu Eskulap na koszt Wykonawcy w terminie do 2 tygodni od zainstalowania 
	Tak
	
	

	30.
	Podtrzymanie pracy analizatora i urządzeń dodatkowych np. stacja robocza w przypadku awarii zasilania na minimum 20 min (dostawa UPS)
	Tak
	
	

	31.
	Oprogramowanie analizatora w języku polskim
	Tak
	
	

	32.
	Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej
	Tak
	
	

	33.
	Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego  
	Tak
	
	

	34.
	Serwis i okresowe przeglądy konserwacyjne (minimum 2 w roku) oraz części zamienne w czasie trwania umowy 
	Tak
	
	

	35.
	Czas reakcji serwisu i usunięcia awarii do 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego 
	Tak
	
	

	36.
	W przypadku awarii Wykonawca pokryje koszty wykonania badań w innym laboratorium, wykonującym badanie tą samą metodą co oferowana
	Tak
	
	

	37.
	Dostarczenie ulotek wykonawczych testu dla wszystkich odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych w języku polskim w formie pisemnej (wraz z ofertą w formie elektronicznej) 
	Tak
	
	

	38.
	Termin ważności odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych - minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego
	Tak
	
	


Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.
W przypadku, gdy w rubryce „PARAMETRY WYMAGANE” wymagana jest odpowiedź TAK to Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubrykach: „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY” oraz „OPIS”. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji analizatora i skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Oświadczamy, iż oferowany w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowany) analizator jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu analizatora spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry. Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji analizatora i jego parametrów technicznych.

Tabela nr 3:  Ocena parametrów technicznych
	L.p.
	Parametry oceniane
	Wymagana

odpowiedź
	Odpowiedź Wykonawcy

Tak/Nie
	Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków

(wypełnia Wykonawca)

	1.
	Optyczna metoda pomiaru dla analiz krzepnięciowych wraz 
z wizualizacją graficzną przebiegu reakcji
	Tak/Nie
	Tak – 10pkt

 Nie – 1pkt
	

	2.
	Przedanalityczne opcje wykrywania interferencji próbki: hemoglobina, bilirubina i lipemia z określeniem ich szacunkowego poziomu i ewentualnym ostrzeżeniem dotyczącym wyników dla danego parametru. 
	Tak/Nie
	Tak – 10pkt 

 Nie – 1pkt
	

	3.
	Zakres pomiarowy odczynnika do fibrynogenu od 40 mg/dl
	Tak/Nie
	Tak – 10pkt 

 Nie – 1pkt
	

	4.
	Ciekłe, gotowe do użycia odczynniki do AT.
	Tak/Nie
	Tak – 10pkt 

 Nie – 1pkt
	

	5.
	Możliwość doładowywania: odczynników, kuwet bez przerywania pracy analizatora 
	Tak/Nie
	Tak – 10pkt 

 Nie – 1pkt
	


W Tabeli 3  w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK lub NIE zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:


                                                                           Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (10)

Ocena parametrów technicznych (10%)  =           

                                         
            

                                                                           Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Tabela ofertowa (cena oferty)
	Lp.


	Przedmiot oferty


	Producent

Kod katalogowy

Nazwa
	Ilość badań
	Ilość opakowań

(a)
	Ilość badań

z 1

opakowania / ilość miesięcy 
	Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy

netto - za 1 miesiąc

(b)
	Wartość 

netto 

(a x b = c)
	Podatek

VAT

(kwotowo)
	Wartość brutto 

(d)

	1
	Odczynniki  *
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kalibratory * *
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Materiały kontrolne * * *
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Materiały eksploatacyjne* * * *
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Dzierżawa systemu
	
	
	
	30 miesięcy
	
	
	
	

	
	Wartość netto

zamówienia (ogółem)


	Podatek VAT

(kwotowo)
	Wartość brutto zamówienia

(ogółem)

	
	... zł
	... zł
	... zł


*        z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi na 30 miesięcy (tabela nr 1)
* *      z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów kalibratorów, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi na 30 miesięcy (tabela nr 1)
* * *    z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów materiałów kontrolnych, w ilościach które zapewnią wykonanie kontroli badań na dwóch poziomach, 
          tj. normalnym i patologicznym każdego dnia, tzn. 7 dni w tygodniu
* * * *  z wyszczególnieniem wymaganego rodzaju materiału i podaniem cen w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań w okresie 30 miesięcy.
                  .............................................................................................................................

                                    Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
PAGE  
2

