ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2 - formularz ofertowy

...................................

(pieczęć Wykonawcy)

Zakup i dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do ciągłego monitorowania i hodowli drobnoustrojów

z krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatów przez okres 30 miesięcy

Aparat nr 1 / Typ: .......................................................................     Rok produkcji……………..

Producent / Firma: ..........................................

Aparat nr 2 / Typ: ......................................................................       Rok produkcji ……………..

Producent / Firma: .....................................

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Zakup i dostawę odczynników, części eksploatacyjnych do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych w ilości i asortymencie określonym w tabeli nr 3, 25.000  badań

wraz z dzierżawą aparatu  nr 1 i aparatu nr 2 na okres 30 miesięcy.

- Dzierżawę dwóch aparatów: Aparat nr1-  lokalizacja w Pracowni Mikrobiologii, minimalna pojemność aparatu 200 miejsc

Aparat nr 2 - lokalizacja w pomieszczeniu Centralnego Laboratorium (CL), minimalna pojemność aparatu 50 miejsc.

Odczynniki kompatybilne do obu aparatów.

- Serwis techniczny i aplikacyjny, przeglądy gwarancyjne aparatów oraz dodatkowych przyrządów przynajmniej raz na 12 miesięcy.

- Wymagane warunki serwisowe: - czas reakcji serwisu: w czasie do 24 godzin (w dni robocze) od czasu zgłoszenia,

- usunięcie awarii: w czasie do 72 godzin (w dni robocze) od czasu zgłoszenia.

- Szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego

- Cały oferowany sprzęt na gwarancji ( przez okres obowiązywania umowy).

- Pokrycie dodatkowych kosztów odczynników w przypadku awarii aparatów.

Wszystkie wyszczególnione składowe oferowanej aparatury, odczynniki, materiały kontrolne, kalibracyjne, akcesoria, materiały eksploatacyjne i jednorazowego użytku w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań należy podać w tabeli ofertowej nr 4.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez  Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby Wykonawca dołączył do oferty (w języku polskim) :

- Certyfikaty CE IVD dla aparatów i odczynników.

- Opis zaoferowanej aparatury (dostarczyć aktualne:  katalogi, ulotki, instrukcja obsługi aparatu).

- Aktualne metodyki dotyczące wykonania badania, instrukcje użycia odczynników, kalibratorów i ulotki materiałów zużywalnych z uwzględnieniem warunków ich przechowywania.

- Próbki podłoża hodowlanego  i kompatybilnego z nim sprzętu umożliwiającego pobranie krwi w systemie zamkniętym, celem weryfikacji procedury pobierania materiału w systemie zamkniętym. Dostarczyć bezpośrednio do Pracowni Mikrobiologii (próbki będą tam przechowywane).

- Informację o substancjach inaktywujących uprzednio podany pacjentowi antybiotyk w zaoferowanych podłożach do hodowli.

6.    Informację producenta o możliwości opóźnionego wkładania podłoża z materiałem badanym do aparatu bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów.

7.    Informację  dotyczącą możliwości pobierania materiału do podłoża hodowlanego w systemie zamkniętym oraz procedurę pobierania materiału w systemie zamkniętym.

8.    Informację o zaoferowanym podłożu płynnym do hodowli grzybów

9.    Informację producenta o  szczepach wzorcowych, na których należy przeprowadzić kontrolę jakości  podłoży hodowlanych  - dołączyć wykaz szczepów wzorcowych.

10.   Procedurę  suplementacji oferowanych podłoży w przypadku hodowli próbki innej niż krew lub krwi o objętości 0,5 ml lub mniej.

11.   Informację dotyczącą zalecanej objętości i ilości próbek pobieranej krwi w zależności od wieku/masy ciała pacjenta w przebiegu bakteriemii.

12.   Procedurę pobierania materiału do podłoża hodowlanego.

Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć  Kierownikowi Pracowni Mikrobiologicznej:

- karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i szkodliwych, jeżeli oferowane odczynniki takie substancje zawierają,

- podać dane do kontaktu z serwisem,

- instrukcję użytkowania i certyfikat kalibracji termometru do pomiaru temperatury w aparatach nr 1 i nr 2, serwis termometrów na czas trwania umowy.

Tabela nr 1.1.: - Aparat nr 1 - lokalizacja w Pracowni Mikrobiologii - Zestawienie parametrów wymaganych/granicznych

| L.p. | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak / Nie | Opis zaoferowanych parametrów (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do ciągłego monitorowania hodowli krwi i płynów ustrojowych minimum 200 miejsc pomiarowych | Tak |  |  |
| 2. | Aparat w pełni sprawny z gwarancją eksploatacyjną, rok produkcji 2014 - 2015 r. | Tak |  |  |
| 3. | Butelki z podłożem hodowlanym do wykrywania bakterii i drożdży z krwi o objętości 0,5 ml i mniej oraz od pacjentów pediatrycznych | Tak |  |  |
| 4. | Wymagany odzysk szczepów H. influenzae, S.pneumoniae, N.meningitidis z próbki o objętości materiału 0,5 ml i mniej oraz materiału innego niż krew | Tak |  |  |
| 5. | Butelki z podłożem hodowlanym do wykrywania bakterii tlenowych, beztlenowych i drożdży z krwi oraz płynów ustrojowych od pacjentów dorosłych | Tak |  |  |
| 6. | Butelki z podłożem hodowlanym do wykrywania bakterii tlenowych, beztlenowych i drożdży z krwi od pacjentów pediatrycznych i pacjentów dorosłych poddanych antybiotykoterapii. | Tak |  |  |
| 7. | Wymagana możliwość przechowywania posianych butelek poza aparatem w temperaturze pokojowej do 24h i opóźnionego ich wkładania do aparatu bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów | Tak |  |  |
| 8. | Detekcja wzrostu drobnoustrojów przy pomocy testu fluorescencyjnego lub kolorymetrycznego | Tak |  |  |
| 9. | Możliwość ponownego umieszczenia butelek z podłożem w aparacie bez utraty danych oraz wyników pomiarów | Tak |  |  |
| 10. | Butelki przystosowane do pobierania w systemie zamkniętym za pomocą zestawu typu motylek i łącznika z nasadka na butelkę | Tak |  |  |
| 11. | Wzbogacenie podłoża suplementem w przypadku próbki o objętości 0.5 ml i mniej oraz próbki innej niż krew | Tak |  |  |
| 12. | Termin ważności wszystkich dostarczonych odczynników minimum 4 - 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | Tak |  |  |
| 13. | Szkolenie personelu lab z zakresu obsługi aparatu oraz szkolenie personelu laboratoryjnego i pielęgniarskiego z procedury pobierania krwi na posiew. | Tak |  |  |
| 14. | System zabezpieczający oraz zapisujący dane o próbkach w aparacie w przypadku awarii sieci energetycznej lub jego spadku i jednoczesne pozwalający na kontynuowanie wykonywanych badań po awarii . Dostawa UPS na czas trwania umowy | Tak |  |  |
| 15. | Dostawa całego sprzętu w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy. | Tak |  |  |
| 16. | Serwis techniczny i aplikacyjny, przeglądy gwarancyjne aparatu przynajmniej raz w roku w czasie trwania umowy | Tak |  |  |
| 17. | Czas reakcji serwisu do 24 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii telefonicznego /drogą mailowa | Tak |  |  |
| 18. | Czas usunięcia awarii w ciągu 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii | Tak |  |  |
| 19. | Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanych sprzętów (wystąpienie 3 krotnej w ciągu 3 miesięcy awarii będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatury wraz z pokryciem wszystkich dodatkowych kosztów odczynnikowych poniesionych przez Użytkownika) | Tak |  |  |
| 20. | Przechowywanie wyników badań, kontroli i kalibracji w bazie danych aparatu . Możliwość archiwizacji na nośniku pamięci | Tak |  |  |
| 21. | Łatwo odklejany fragment kodu kreskowego z etykiety butelki, który identyfikuje badaną próbę. | Tak |  |  |
| 22. | Szufladowa budowa aparatu umożliwiająca wygodny dostęp do każdej z szuflad | Tak |  |  |
| 23. | Możliwość wykonania czytelnego, bez ciemnego osadu ( bez węgla drzewnego) preparatu bezpośredniego z dodatniej hodowli | Tak |  |  |
| 24. | Praca aparatu w systemie całodobowym | Tak |  |  |
| 25. | Możliwość wyłączenia pojedynczej stacji w razie awarii stacji pomiarowo- inkubacyjnej | Tak |  |  |
| 26. | Podgląd krzywej wzrostu bakterii w inkubowanym podłożu hodowlanym. Wskazanie przez aparat godziny wzrostu drobnoustroju w podłożu hodowlanym | Tak |  |  |
| 27. | Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa dodatniej hodowli przez aparat | Tak |  |  |
| 28. | Aparat z drukarką, czytnikiem kodów kreskowych i UPS stojący na stole. Stół pod aparat i sprzęt dostarczyć. | Tak |  |  |
| 29. | Dostarczyć wymagany sprzęt do codziennej pracy aparatu - drukarka, przyrząd umożliwiający pomiar temperatury wewnątrz aparatu, czytnik kodów kreskowych | Tak |  |  |
| 30. | Jeden producent aparatu, podłoży do hodowli | Tak |  |  |
| 31. | Obecność czynników neutralizujących antybiotyki w podłożu hodowlanym | Tak |  |  |
| 32. | Podłoże hodowlane bez węgla drzewnego. | Tak |  |  |
| 33. | Bezpieczne przesiewanie dodatnich hodowli. Eliminacja aerozolu. | Tak |  |  |
| 34. | Odczynniki kompatybilne do aparatów nr 1 i nr 2 | Tak |  |  |
| 35. | Dostarczenie termometru do pomiaru temperatury w aparacie. Serwis termometru na czas trwania umowy | Tak |  |  |
| 36. | Możliwość zastosowania różnego czasu inkubacji dla rodzaju butelek oraz dla pojedynczej próby badanej. | Tak |  |  |
| 37. | Losowe umieszczanie butelek hodowlanych w celi pomiarowej danej komory inkubacyjnej | Tak |  |  |

Tabela nr 1.2.: Aparat nr 2 - lokalizacja w pomieszczeniu Centralne Laboratorium -  Zestawienie parametrów wymaganych/granicznych

| L.p. | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis oferowanych parametrów (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat w pełni sprawny z gwarancją eksploatacyjną, rok produkcji 2012 - 2015 r. | Tak |  |  |
| 2. | Serwis i okresowe przeglądy konserwacyjne przynajmniej raz w roku w czasie trwania umowy | Tak |  |  |
| 3. | System zabezpieczający oraz zapisujący dane o próbkach w aparacie w przypadku awarii sieci energetycznej lub jego spadku i jednoczesne pozwalający na kontynuowanie wykonywanych badań po awarii. Dostawa UPS na czas trwania umowy | Tak |  |  |
| 4. | Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa dodatniej próby przez aparat | Tak |  |  |
| 5. | Detekcja wzrostu drobnoustrojów w podłożu hodowlanym przy pomocy testu fluorescencyjnego lub kolorymetrycznego | Tak |  |  |
| 6. | Dostawa całego sprzętu w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy. | Tak |  |  |
| 7. | Aparat z drukarka i UPS stojący na stole. Stół pod aparat i sprzęt dostarczyć. | Tak |  |  |
| 8. | Czas reakcji serwisu do 24 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia telefonicznego /drogą mailowa | Tak |  |  |
| 9. | Czas usunięcia awarii w ciągu 72 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii | Tak |  |  |
| 10. | Określenie godziny wzrostu drobnoustroju w inkubowanym podłożu hodowlanym przez aparat | Tak |  |  |
| 11. | Dostarczyć wymagany sprzęt do pracy aparatu: drukarka, przyrząd: umożliwiający pomiar temperatury wewnątrz aparatu, UPS, czytnik kodu kreskowego wbudowany lub zewnętrzny | Tak |  |  |
| 12. | Odczynniki kompatybilne do aparatów nr 1i nr 2 | Tak |  |  |
| 13. | Praca aparatu w systemie całodobowym | Tak |  |  |
| 14. | Termometr do pomiaru temperatury w aparacie, serwis termometru na czas trwania umowy | Tak |  |  |

Tabela1. 3.: Zestawienia parametrów ocenianych (ocena parametrów technicznych)

| Lp. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź wykonawcy | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę parametrów (wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wzbogacenie podłoża suplementem w przypadku próbki krwi o objętości 0.5 ml i mniej oraz próbki innej niż krew Dodatek wzbogacający z certyfikatem CE IVD | Tak / Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1 pkt |
| 2. | Wybiórcze podłoże do hodowli i odzysku grzybów i grzybów drożdżopodobnych z posiewu krwi i innych płynów ustrojowych z inhibitorami flory bakteryjnej | Tak / Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1 pkt |
| 3. | Możliwość wykonania testu do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości szczepu bezpośrednio z dodatniego podłoża hodowlanego przy zastosowaniu probówki z żelem separującym | Tak / Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1 pkt |
| 4. | Butelki z podłożem hodowlanym wykonane z materiału innego niż szkło. | Tak / Nie |  |  | Tak – 10pkt Nie – 1 pkt |
| 5. | Butelki z podłożem hodowlanym do wykrywania bakterii i drożdży z krwi oraz innych płynów ustrojowych o objętości 0,5 ml i mniej oraz od pacjentów pediatrycznych | Tak / Nie |  |  | Tak - 10 pkt Nie – 1pkt |

Dotyczy tabela 1.3:

- Dołączyć procedurę wykonania testu do oznaczania lekowrażliwości i identyfikacji z bezpośrednio dodatniej płynnej hodowli krwi przy zastosowaniu probówki z żelem separującym

Uwaga!  Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi! W Tabeli  1.1. i 1.2. w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK  i wymagane jest wypełnienie rubryki „Opis oferowanych parametrów (wypełnia Wykonawca)”. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru traktowany będzie jako brak danego parametru i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

W Tabeli 1.3.  w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy”  wymagana jest odpowiedź TAK lub NIE zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatów i ich parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (10)

Ocena parametrów technicznych (10%) =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowane) aparaty są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu aparatów spełniających wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Tabela nr 3.: Opis przedmiotu zamówienia: odczynniki, materiały kontrolne, kalibracyjne, akcesoria i materiały eksploatacyjne

| Lp. | Rodzaj badania | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość badań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Butelki z podłożem płynnym do hodowli bakterii i drożdży z krwi o objętości 0,5 ml i mniej oraz od pacjentów pediatrycznych |  | 11.250 |
| 2 | Butelki z podłożem płynnym do hodowli bakterii tlenowych, beztlenowych i drożdży z krwi i płynów ustrojowych od pacjentów dorosłych |  | 13.750 |
| 3 | Materiały kontrolne |  |  |
| 4 | Kalibratory | Wyszczególnić: np. wymagany termometr, przyrząd do kalibracji stacji pomiarowo- inkubacyjnej |  |
| 5 | Akcesoria i materiały eksploatacyjne | Wyszczególnić i podać wielkość opakowania: - sprzęt do przesiewu dodatnich hodowli w ilości 3800 z podaniem wielkości opakowania na czas trwania umowy ( 30 miesięcy) - dodatek wzbogacający do podłoża w ilości 380 suplementacji na próbkę hodowlaną na czas trwania umowy |  |

Tabela nr 4: Tabela ofertowa( cena oferty)

Cena oferty w PLN brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto-za 1 miesiąc(b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalibratory2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Akcesoria i materiały eksploatacyjne3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dzierżawa aparatu nr 1 - wymienić składowe systemu |  |  |  | 30 miesięcy |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa aparatu nr 2 - wymienić składowe systemu |  |  |  | 30 miesięcy |  |  |  |  |
|  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | .. zł | .. zł | .. zł |

1.Wyszczególnić wszystkie odczynniki, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z wymaganiami SIWZ

2.Wyszczególnićwszyskie materiały, które zapewnią wykonanie kalibracji

3.Wyszczególnić wszystkie akcesoria i materiały eksploatacyjne w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań zgodnie z wymaganiami SIWZ

.........................................................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy