Poznań, dnia 02.12.2015 r.

DZP 399/2015

dot.: PN 32/15

## Uczestnicy postępowania przetargowego - PN 32/15

Uprzejmie informujemy, iż w zorganizowanym przez nas postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych:

Pakiet 1 – do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatu,

Pakiet 2 – do ciągłego monitorowania i hodowli drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatów, do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 32/15) zostały wybrane oferty Wykonawców (oferty otrzymały podaną w załączeniu liczbę punktów):

Wykonawcy (numery ofert oraz adresy):

- bioMerieux Polska Sp. z o.o.  ul. Gen. J. Zajączka 9  01-518 Warszawa

FAX  22 569 85 54

- DIAG-MED ul. Stanisława 50  05-800 Pruszków

FAX 22 838 97 32

- ARGENTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  ul. Polska 114  60-401 Poznań

FAX 61 843 26 20

KRYTERIA OCENY OFERT (Pakiet nr 1-2)

| Cena | 90% |
| --- | --- |
| Ocena parametrów technicznych | 10% |

Uwaga! W tabelach (tj. poszczególnych pakietach): pogrubioną czcionką = oferty wybrane (największa liczba punktów). Pzp - ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Pakiet nr 1

| Nr oferty | Cena brutto (zł) 90% | Ocena parametrów technicznych 10% | Razem (łączna liczba otrzymanych przez Wykonawcę punktów): |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 90 280,35 90 pkt | 10 pkt (w tym liczba otrzymanych przez Wykonawcę tzw. „małych” punktów: 40 pkt) | 100 pkt |

Pakiet nr 2

| Nr oferty | Cena brutto (zł) 90% | Ocena parametrów technicznych 10% | Razem (łączna liczba otrzymanych przez Wykonawcę punktów): |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 314 106,48 66,40 pkt | 7,80 pkt (w tym liczba otrzymanych przez Wykonawcę tzw. „małych” punktów: 32 pkt) | 74,20 pkt |
| 2 | 231 723,64 90 pkt | 10 pkt (w tym liczba otrzymanych przez Wykonawcę tzw. „małych” punktów: 41 pkt) | 100 pkt |
| 3 | 303 675,12 ---- | ---- | Oferta odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp |

Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający postanowił:

- odrzucić ofertę Wykonawcy nr 3 (ARGENTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.) w zakresie Pakietu nr 2 na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp albowiem jej treść nie odpowiada treści siwz.

Bezspornym jest, iż zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności odnoszące się do oferty, Wykonawcy zobowiązani są wykonywać ściśle, jeżeli we właściwym terminie nie skierowali stosownych zapytań lub nie wnieśli środków ochrony prawnej, a Zamawiający nie zmienił treści specyfikacji.

Treść oferty Wykonawcy ARGENTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. nie odpowiada treści siwz w następującym zakresie:

Wykonawca nie złożył wyjaśnień oraz nie uzupełnił oferty w wyznaczonym terminie, tym samym treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści siwz w następującym zakresie:

  - Warunek siwz VIIIC, pakiet 2, pkt.1 – Dołączyć „Certyfikaty CE IVD dla aparatów i odczynników”– Wykonawca nie dostarczył certyfikatu dla suplementu.

  - Warunek siwz VIIIC, pakiet 2, pkt. 4 – Dołączyć „Próbki podłoża hodowlanego  i kompatybilnego z nim sprzętu umożliwiającego pobranie krwi w systemie zamkniętym, celem weryfikacji procedury pobierania materiału w systemie zamkniętym. Dostarczyć bezpośrednio do Pracowni Mikrobiologii (próbki będą tam przechowywane)” – Wykonawca nie dostarczył kompatybilnego z próbkami podłoża sprzętu umożliwiającego pobranie krwi 
w systemie zamkniętym.

  - Warunek siwz VIIIC, pakiet 2, pkt. 10 – Dołączyć „Procedurę  suplementacji oferowanych podłoży w przypadku hodowli próbki innej niż krew lub krwi o objętości 0,5 ml lub mniej” – Wykonawca nie dostarczył ww. procedury.

  - Warunek siwz VIIIC, pakiet 2, pkt. 11 – Dołączyć „Informację dotyczącą zalecanej objętości i ilości próbek pobieranej krwi w zależności od wieku/masy ciała pacjenta w przebiegu bakteriemii” – Wykonawca nie dostarczył szczegółowych informacji w ww. kwestii.

  - Warunek graniczny siwz – pakiet 2, tabela 1.1, pkt. 1 – Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami do pytań nr 1 i 2 z dnia 27.10.2015 Zamawiający wymagał, aby szerokość aparatów nie przekraczała, odpowiednio, dla Aparatu nr 1 – 90 cm, a  dla Aparatu nr 2 – 70 cm. Wykonawca zaoferował jeden typ Aparatu (240 Versa TREK) dla obu lokalizacji – Szerokość aparatu wynosi 132 cm.

  - Warunek graniczny siwz – pakiet 2, tabela 1.1, pkt. 21 – Zamawiający wymagał „Łatwo odklejany fragment kodu kreskowego z etykiety butelki, który identyfikuje badaną próbę” – butelki z podłożem hodowlanym oferowane przez wykonawcę nie posiadają dwudzielnych kodów na etykiecie butelek.

Zgodnie z udzielną odpowiedzią na pytanie nr 4 z dnia 27.10.2015, zamawiający wymagał także umieszczania butelek hodowlanych w celi pomiarowej bez zastosowania dodatkowego sprzętu. Wykonawca oferuje zastosowanie kwestionowanego przez Zamawiającego dodatkowego sprzętu przy wprowadzaniu próby do aparatu, tj. złącza typu czujnik.

  - Warunek graniczny siwz – pakiet 2, tabela 1.1, pkt. 37 – Zamawiający wymagał „Losowe umieszczanie butelek hodowlanych w celi pomiarowej danej komory inkubacyjnej” – wg instrukcji aparatu załączonego do oferty, próbki należy umieszczać w wyznaczonym miejscu w aparacie.

Reasumując, tym samym Wykonawca jednostronnie zadecydował, iż dopuszczalne jest nie spełnienie wymogu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powyższe jednoznacznie wskazuje na niezgodność treści oferty Wykonawcy z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co stosownie do dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp winno skutkować jej odrzuceniem.

Nadmieniamy, iż umowy z Wykonawcami mogą zostać zawarte niezwłocznie po przesłaniu niniejszego pisma po upływie 5 dni od przesłania niniejszego pisma.

Z poważaniem

Tablica ogłoszeń: 02.12.2015 r.