Załącznik nr 3 - formularz ofertowy

## ...........................................

(pieczęć Wykonawcy)

Nazwa urządzenia: ........................................................

### Producent: ......................................................................

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę

### przy ocenie i porównaniu złożonych ofert:

| ASORTYMENT | CENA NETTO | VAT (w %) | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| ECHOKARDIOGRAF |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

ECHOKARDIOGRAF

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY Tak/Nie (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Informacje ogólne |  |  |
| 1 | Producent/kraj | Podać |  |
| 2 | Model/typ | Podać |  |
| II | Parametry ogólne |  |  |
| 1 | Lekki, mobilny aparat na kołach, z bieżącej produkcji. Rok produkcji 2014. | TAK |  |
| 2 | Ciężar aparatu max. <80kg | TAK |  |
| 3 | Maksymalna szerokość ≤ 60cm | TAK |  |
| 4 | Zasilanie sieciowe 220-240V/16A | TAK |  |
| 5 | Wbudowany układ UPS umożliwiający przejazd aparatu pomiędzy stanowiskami bez konieczności jego wyłączania (start krótszy niż 10s) | TAK |  |
| 6 | Kolorowy monitor wysokiej rozdzielczości typu LCD lub OLED | Minimalna rozdzielczość 1200x800 pixeli |  |
|  | Minimalna przekątna | 17”, podać |  |
|  | Obrót monitora względem klawiatury | TAK |  |
|  | Pochylenie monitora | TAK |  |
| 7 | Podnoszenie i obniżanie klawiatury wraz z monitorem | TAK |  |
| 8 | Obrót klawiatury wraz z monitorem | TAK |  |
| 9 | Minimalny zakres częstotliwości głowic | 1,5-13 MHz, podać |  |
| 10 | Maksymalna głębokość obrazowania | ≥ 30 cm, podać |  |
| 11 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D | ≥ 730, podać |  |
| 12 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu kolor doppler | ≥ 200, podać |  |
| 13 | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej | TAK |  |
| 14 | Powiększanie obrazów ruchomych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości (ZOOM) | TAK, ≥ 16x podać |  |
| 15 | Powiększanie obrazów zatrzymywanych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości (ZOOM) | TAK, ≥ 16x podać |  |
| 16 | Ilość niezależnych, równoważnych, aktywnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych | ≥ 3, podać |  |
| 17 | Gniazdo do podłączenia głowicy ołówkowej „ślepego” dopplera cw | TAK |  |
| III. | GŁOWICE |  |  |
| 1 | Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych o konstrukcji matrycowej (wielorzędowej), o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 1,6 – 4,0 MHz | TAK, podać typ i częstotliwości |  |
|  | Ilość kryształów tworzących obraz w głowicy | ≥ 180 |  |
|  | Głębokość obrazowania | ≥ 29 cm, podać |  |
|  | Kąt pola obrazowania | min. 90 stopni |  |
|  | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera spektralnego cw-D pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK, minimum 4 pary częstotliwości harmonicznych (podać częstotliwości) |  |
|  | Praca z dwoma ogniskami jednocześnie | TAK |  |
| 2 | Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych pediatrycznych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 4,0 – 8,0 MHz | TAK, podać typ i zakres częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK, minimum 4 pary częstotliwości harmonicznych (podać częstotliwości) |  |
|  | Zmiana częstotliwości dopplera spektralnego | TAK, minimum 4 różne częstotliwości |  |
|  | Kąt pola obrazowania – minimum 90º | TAK, podać |  |
| 3 | Głowica przezprzełykowa wielopłaszczyznowa, pediatryczna o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 7,5 – 9,0 MHz | TAK, podać typ i zakres częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie w trybach 2D, M-mode, kolor doppler, pw-doppler, cw-doppler | TAK |  |
|  | Obrazowanie w technice harmonicznej | TAK |  |
|  | Zmiana częstotliwości dopplera spektralnego | TAK, minimum 4 różne częstotliwości |  |
|  | Kąt pola obrazowania – minimum 90º | TAK, podać |  |
|  | Regulacja płaszczyzny obrazowania w zakresie minimum 0-180º | TAK, podać |  |
|  | Podłączenie do posiadanych przez Zamawiającego echokardiografów Vivid E9 (bezpośrednio lub przez dostarczony z głowicą interfejs) | TAK |  |
| IV. | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
| 1 | 2D | TAK |  |
|  | Podział ekranu na dwa obrazy | TAK |  |
|  | Podział ekranu na 4 obrazy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  |
|  | Regulacja wzmocnienia obrazów i pętli obrazowych w trybie 2D odtwarzanych z pamięci CINE i z twardego dysku. | TAK |  |
| 2 | 2D+M, M-mode | TAK |  |
| 3 | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym i na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z pamięci | TAK |  |
| 4 | Kolor M-mode | TAK |  |
| 5 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D) | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie | ≥ 7,5 m/s, podać |  |
|  | Zakres regulacji korekcji kąta | ± 0 – 90°, podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w zakresie obejmującym przedział 1 – 14 mm | TAK, podać |  |
|  | Ustawienie korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku | TAK |  |
| 6 | Doppler spektralny z falą ciągłą (cw-D) | TAK |  |
|  | Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie | ≥ 12 m/s, podać |  |
| 7 | Kolor doppler | TAK |  |
|  | Maksymalny zakres prędkości przepływu (przy środkowym ustawieniu linii zerowej) | ≥ ±2,75 m/s, podać |  |
|  | Regulacja wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D) | TAK |  |
| 8 | Power doppler | TAK |  |
| 9 | Tkankowy doppler spektralny | TAK |  |
| 10 | Kolorowy doppler tkankowy | TAK |  |
| 11 | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu | TAK, opisać |  |
| 12 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego (triplex) | TAK |  |
| 13 | Jednoczesna prezentacja na podzielonym ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów: jednego w trybie 2D, drugiego w trybie 2D+kolor doppler | TAK |  |
| 14 | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta | TAK |  |
|  | Kabel EKG na elektrody samoprzylepne – 3 odprowadzeniowy | TAK |  |
| V | ARCHIWIZACJA |  |  |
| 1 | Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D | ≥ 5000 obrazów 2D |  |
| 2 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 100 GB | TAK, podać pojemność dysku |  |
| 3 | Zainstalowany w ultrasonografie napęd dysków CD-R i DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania | TAK |  |
| 4 | Zapis obrazów i pętli obrazowych na dysku CD-R i DVD w formatach JPEG, AVI, DICOM, | TAK |  |
| 5 | Videoprinter monochromatyczny formatu A6 | TAK |  |
| 6 | Gniazdo USB do podłączenia zewnętrznego twardego dysku (z przodu aparatu) | TAK |  |
| 7 | Bezpośrednie podłączenie drukarki komputerowej do wydruku raportów z badań | TAK |  |
| VI. | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |  |
| 1 | Ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia | TAK, podać |  |
| 2 | Pomiary kardiologiczne |  |  |
|  | w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO | TAK, podać |  |
|  | w prezentacji M: EF, CO, LA/Ao | TAK, podać |  |
| 3 | Pomiary w trybie dopplera spektralnego |  |  |
|  | kardiologiczne: MVA, VTI, Qp/Qs, E/E’ | TAK, wymienić |  |
|  | naczyniowe: PS. ED, PI, RI | TAK, wymienić |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED na obrazach w czasie rzeczywistym i zatrzymanych | TAK |  |
| 4 | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA, minimum promień i ERO | TAK, wymienić |  |
| 5 | Raport z badania kardiologicznego | TAK |  |
| 6 | Załączenie obrazów do raportu | TAK |  |
| VII. | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU | Opcje dostępne na dzień składnia ofert |  |
| 1 | Oprogramowanie do automatycznego obrysu lewej komory i automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej | TAK |  |
| 2 | Oprogramowanie do echokardiograficznej próby wysiłkowej | TAK |  |
| 3 | Oprogramowanie do automatycznego obliczania IMT - automatyczny obrys Intima Media i automatyczne obliczenie wartości z minimum 120 punktów pomiarowych w wyznaczonym obszarze. | TAK |  |
| 4 | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) – odpowiednik znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging) | TAK |  |

Urządzenie fabrycznie nowe.

Oferowane urządzenie musi być kompletne, tj. gotowe do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).

Gwarancja - 24 miesiące.

Uwaga!

### W kolumnie „WARUNKI / PARAMETRY GRANICZNE”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy