| dot.: PN 35/16 Załącznik nr 2 Wadium: 60.000,00 PLN ...................................., dnia ..................................... ( .................................................. ( (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY NAZWA WYKONAWCY ......................................................................................( SIEDZIBA .............................................................................................................. ( REGON ................................................. NIP ......................................................... ( TELEFON ............................................ adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)( reprezentowany przez: ……………………………… ……………………………… (imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji)( Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert: Przedmiot zamówienia CENA NETTO VAT (w %) CENA BRUTTO Angiograf ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia): |
| --- |
| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
|  | Informacje podstawowe |  |  |  |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia | Podać |  | Bez oceny punktowej |
| 2. | Nazwa, typ urządzenia, model | Podać |  | Bez oceny punktowej |
| 3. | Rok produkcji | 2016 |  | Bez oceny punktowej |
| 4. | Sprzęt fabrycznie nowy | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 5. | Tryb angiografii rotacyjnej | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 6. | Wyposażenie w rozwiązania sprzętowe i programowe redukujące w czasie rzeczywistym dawkę promieniowania, poprawiające jakość obrazu oraz umożliwiające obrazowanie z obniżoną dawką promieniowania jak np."CARE+CLEAR; ClaritylQ, DoseRite lub podobne zgodne z nazwą producenta) | Tak. Opisać stosowane rozwiązania |  | Bez oceny punktowej |
|  | Statyw |  |  |  |
| 7. | Statyw zawieszony sufitowo | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 8. | Położenie statywu umożliwiające swobodny dostęp do pacjenta od strony jego głowy i dwóch boków (statyw za głową i z dwóch boków stołu) bez konieczności przekładania pacjenta i obrotu stołu | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 9. | Wymiar obszaru badania pacjenta bez konieczności przekładania pacjenta na stole, minimum 180cm | Tak |  | Największy-10pkt, pozostałe-1pkt |
| 10. | Zakres projekcji LAO/RAO [°] w pozycji za głową pacjenta, nie mniej niż 220° | Tak, podać zakres w obu kierunkach [°/s] |  | Bez oceny punktowej |
| 11. | Zakres projekcji CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta, nie mniej niż 90° | Tak, podać zakres w obu kierunkach [°/s] |  | Bez oceny punktowej |
| 12. | Prędkość ruchów statywu w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniej niż 18°/s, (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) | Tak, podać prędkość [°/s] |  | Bez oceny punktowej |
| 13. | Prędkość ruchów statywu w płaszczyźnie CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniej niż 18°/s, (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) | Tak, podać prędkość [°/s] |  | Bez oceny punktowej |
| 14. | Prędkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej nie mniej niż 50°/s | Tak, podać prędkość [°/s] |  | Bez oceny punktowej |
| 15. | Pamięć pozycji statywu, minimum 50 pozycji | Tak, podać ilość |  | Największy-10pkt, pozostałe -1 pkt |
| 16. | System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją z elementami aparatu i zaoferowanym stołem pacjenta | Tak. Opisać zastosowane rozwiązanie |  | Programowy (softwarowy) - 1pkt Elektromechaniczny lub elektroniczny (dotykowy) - 2pkt Pojemnościowy (bezdotykowy) - 10pkt |
| 17. | Możliwość wykonania skanu z obu stron stołu realizowanego tylko ruchem statywu w całym oferowanym zakresie badania wzdłużnego | Tak/Nie |  | Tak-5pkt Nie-1pkt |
| 18. | Automatyczny, zmotoryzowany, obrót detektora i kolimatora dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu dla dowolnej pozycji statywu z zachowaniem standardowego położenia góra-dół, lewo-prawo i pola widzenia lub równoważne rozwiązanie elektroniczne | Tak/Nie |  | Tak-10pkt Nie-1pkt |
| 19. | Automatyczne ustawianie kąta statywu, pozycji przysłon i odległości detektora od lampy RTG w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu | Tak/Nie |  | Tak-5pkt Nie-1pkt |
| 20. | Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu w bok lub do tyłu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 21. | Ręczne lub silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Stół |  |  |  |
| 22. | Stół pacjenta, mocowany do podłogi z wcięciem profilowym na głowę pacjenta o minimalnej szerokości 45 cm długości minimalnej 280 cm | Tak |  | Największa długość-10pkt, pozostałe -1 pkt |
| 23. | Dopuszczalne obciążenie statyczne przy pełnym wysunięciu stołu [kg] | Minimum 200kg |  | Bez oceny punktowej |
| 24. | Zakres ruchu wzdłużnego stołu pacjenta [cm] | ≥110cm, podać [cm] |  | Bez oceny punktowej |
| 25. | Zakres ruchu poprzecznego stołu pacjenta [cm] | ≥14cm w każdą stronę, podać [cm] |  | Bez oceny punktowej |
| 26. | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej [°] | ≥180° |  | Bez oceny punktowej |
| 27. | Zakres silnikowego ruchu pionowego stołu [cm] | ≥20cm |  | Bez oceny punktowej |
| 28. | Dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu | Tak |  | Tak-5pkt Nie-1pkt |
| 29. | Dodatkowe obciążenie płyty stołu dla akcji reanimacyjnej (przy wysuniętej płycie stołu) [kg] | Tak, podać kg |  | ≥75kg - 5pkt, 51-74kg - 3pkt ≤50kg 1pkt |
| 30. | Sterowanie wszystkimi ruchami ramienia C, stołu i przysłonami bezpośrednio przy stole pacjenta w sali badań | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 31. | Sterowanie wszystkimi trybami fluoroskopii i akwizycji bezpośrednio przy stole pacjenta w sali badań | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 32. | Sterowanie zapisem obrazów fluoroskopowych bezpośrednio przy stole pacjenta w sali badań | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 33. | Panele sterowania – możliwość mocowania przy stole badań z jednej z jego trzech stron w sali badań | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 34. | Wyposażenie stołu dostosowane do rozmiarów pacjenta od noworodka do dorosłego: - materac; - podkładka pod głowę pacjenta; - 1 podkładka pod ramię do iniekcji przepuszczalna dla promieniowania; - 2 podpórki pod ramiona wzdłuż stołu, przepuszczalne dla promieniowania; - podkładka pod ramię i przedramię pacjenta umożliwiająca wykonanie badań z dostępu radialnego; -uchwyty na dłonie za głową pacjenta, - statyw na płyny infuzyjne | Tak. Opisać stosowane rozwiązania |  | Bez oceny punktowej |
| 35. | Pochłanialność płyty stołu w dowolnym miejscu w obszarze jego przezierności o ekwiwalencie maksymalnie 1,5 mmAl | Tak. Podać [mm] |  | Wartość < 1mmAl - 5pkt Wartość ≥ 1mmAl - 1pkt |
|  | Generator wysokiej częstotliwości |  |  |  |
| 36. | Moc wyjściowa nie mniejsza niż 100kW | Tak. Podać [kW] |  | Bez oceny punktowej |
| 37. | Minimalny czas ekspozycji ≤1 [ms] | Tak. Podać [ms] |  | Bez oceny punktowej |
| 38. | Max obciążenie generatora mocą ciągłą (dla min 10 minut) nie mniej niż 2400W | Tak. Podać [W] |  | Bez oceny punktowej |
| 39. | Przejście z prześwietlenia do rejestracji sceny bez wykonywania ekspozycji/serii kontrolnych | Tak. Opisać stosowane rozwiązania |  | Bez oceny punktowej |
| 40. | Włączniki ekspozycji w sali badań (do prześwietleń i zdjęć) | Tak. Opisać stosowane rozwiązania |  | Technologia kablowa-1pkt Technologia bezprzewodowa-5pkt |
| 41. | Włączniki ekspozycji w sterowni (do prześwietleń i zdjęć) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 42. | Generator z rozwiązaniem umożliwiającym ciągłą pracę, bez przerwy w wypadku awarii inwertera podstawowego | Tak/Nie |  | Tak-5pkt Nie-1pkt |
| 43. | Czas uzyskania obrazu fluoroskopii po restarcie systemu komputerowego i generatora (jeżeli restart nie odbywa się jednocześnie czas należy zsumować) nie dłuższy niż 50 s | Tak/Nie |  | Tak-5pkt Nie-1pkt |
|  | Lampa RTG |  |  |  |
| 44. | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak. Podać |  | Bez oceny punktowej |
| 45. | Anoda sterowana siatką | Tak/Nie |  | Tak-10pkt Nie-1pkt |
| 46. | Wymiar największego ogniska, nie większy niż 1mm | TAK. Podać [mm] |  | Bez oceny punktowej |
| 47. | Wymiar najmniejszego ogniska, nie większy niż 0,6mm | TAK. Podać [mm] |  | Bez oceny punktowej |
| 48. | Pojemność cieplna anody nie mniejsza niż 2,4 MHU | TAK. Podać [MHU] |  | Bez oceny punktowej |
| 49. | Pojemność cieplna kołpaka nie mniej niż 2,9 MHU | Tak. Podać [MHU] |  | Wartość największa - 10 pkt Wartości pozostałe - 1pkt |
| 50. | Maksymalne obciążenie lampy mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla min. 10 min) nie mniej niż 2500W | Tak. Podać [W] |  | Bez oceny punktowej |
| 51. | Szybkość obrotów anody | Podać [obr /min] |  | Bez oceny punktowej |
| 52. | Przysłona prostokątna | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 53. | Filtr półprzepuszczalny | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 54. | Możliwość ustawienia przesłon półprzepuszczalnych, obrotowych i prostokątnych bez promieniowania | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 55. | Pozycja przesłon wyświetlana na monitorze w trakcie ustawiania przesłon bez promieniowania | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 56. | Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) Cu przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach, minimum odpowiednik 0,5mm Cu | Tak, podać wartość [mm] |  | Bez oceny punktowej |
| 57. | Automatyczny dobór dodatkowej, stałej niezmiennej filtracji promieniowania (np. filtr Cu) redukującej dawkę prześwietlenia w zależności od rodzaju badania. (W przypadku odpowiedzi TAK podać wartość zaoferowanej opcji [mm Cu]) | Tak, podać wartość [mm] |  | Bez oceny punktowej |
| 58. | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy warunkach 125 kV, 2 kW, w odl. maks. 1 m. (zgodnie z IEC 60601-1-3) nie większe niż 0,5 mGy/h | Tak, podać wartość [mGy/h] |  | Bez oceny punktowej |
| 59. | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 60. | Pełna integracja pomiarów dawki promieniowania z systemem DoseWatch wdrożonym u Zamawiającego | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Tor obrazowania z detektorem płaskim |  |  |  |
| 61. | Detektor cyfrowy o wymiarach minimum 30x40cm | Tak. Podać [cm] |  | Bez oceny punktowej |
| 62. | Wartość typowa DQE [%], minimalnie 73% | Tak. Podać [%] |  | Bez oceny punktowej |
| 63. | Wielkość piksela w detektorze ≤200µm | Tak. Podać [ µm] |  | Najmniejszy-10 pkt, Pozostałe-1pkt |
| 64. | Ilość pól widzenia (FOV - field of view) nie mniej niż 5 | Tak. Podać |  | Największy-10pkt, Pozostałe-1 pkt |
| 65. | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw częstotliwość Nyquista) minimum 2,7 lp/mm | Tak. Podać |  | Największy-10pkt, Pozostałe -1 pkt |
| 66. | Monitor min. 56" w sali zabiegowej z zawieszeniem sufitowym z możliwością swobodnego pozycjonowania monitora dookoła stołu, ręcznie lub za pomocą sterownika | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 67. | Możliwość podziału monitora min 56" na minimum 8 niezależnych pól | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 68. | Sektorowy system zasilania monitora min 56" - co najmniej 2 sektory | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 69. | Predefiniowanie podziału monitora min 56" - minimum 10 opcji | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 70. | Możliwość zapisania wszystkich obrazów widocznych na monitorze min. 56" w formie elektronicznej (print screen) | Tak/Nie |  | Tak - 5pkt Nie - 1pkt |
| 71. | Możliwość dowolnej liczby manipulacji podziałami monitora, niezależnie od wcześniejszego zaprogramowania, łącznie z powiększeniem jednego z obrazów | Tak/Nie |  | Tak - 5pkt Nie - 1pkt |
| 72. | Zapewnienie podłączenia do monitora sygnałów z istniejącego w jednostce systemu badań elektrofizjologicznych: (Bard/Ensite Velocity) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 73. | Minimum 2 monitory obrazowe typu "flat" (TFT/LCD) w sterowni (1 dla obrazu w czasie rzeczywistym i 1 dla obrazu referencyjnego) o przekątnej minimum 18" | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 74. | 1 monitor obrazowy typu "flat" (TFT/LCD) w pokoju wybudzeń z prezentacją parametrów życiowych pacjenta, o przekątnej minimum 19" | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 75. | Luminancja monitorów obrazowych w sterowni i pokoju wybudzeń, minimum 500cd/m2 | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Cyfrowy obraz/archiwizacja/postprocessing, rekonstrukcja 3D, przeglądanie |  |  |  |
| 76. | Matryca akwizycyjna nie mniejsza niż 1024x1024 | Tak. Podać |  | Bez oceny punktowej |
| 77. | Matryca prezentacyjna nie mniejsza niż 1024x1024 | Tak. Podać |  | Bez oceny punktowej |
| 78. | Akwizycja i zapis na dysku twardym scen kardioangiograficznych w matrycy min. 1024 x 1024 | Tak. Podać [obraz/s] |  | Bez oceny punktowej |
| 79. | Rzeczywista głębokość przetwarzania systemu cyfrowego [bit] dla scen kardiologicznych w matrycy 1024x1024 minimum 12bitów | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 80. | Akwizycja obrazów dla badań kardiologicznych z szybkością minimum 15 i 30 obrazów/s oraz co najmniej 1 wartość <10 obrazów/s | Tak. Podać [obrazów/s] |  | Bez oceny punktowej |
| 81. | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie 7,5-30 pulsów/s | Tak. Podać pulsów/s |  | Bez oceny punktowej |
| 82. | Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 83. | Pamięć obrazów na HD, minimum 50 000 obrazów w matrycy 1024 x 1024 x min 12 bit bez kompresji stratnej | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 84. | Długość nagrywanych obrazów ruchomych z fluoroskopii minimum 10s | Tak. Podać [s] |  | Bez oceny punktowej |
| 85. | Szybkość akwizycji obrazów w trybach DR - radiografii cyfrowej i DSA w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 6 obrazów/s | Tak. Podać [obrazów/s] |  | Bez oceny punktowej |
| 86. | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 87. | Możliwość wykonania badań z wykorzystaniem CO2 jako środka kontrastowego | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 88. | DSA online i offline | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 89. | Ustawianie położenia przysłon znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 90. | Automatyczny pixelshift w czasie rzeczywistym podczas roadmappingu | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 91. | Powiększenie w postprocessingu | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 92. | Funkcja roadmap 2D i 3D dynamiczny | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 93. | Specjalistyczne oprogramowanie do wizualizacji stentów podczas procedur inwazyjnych z możliwością obsługi oprogramowania z panela sterowniczego w sali badań i wyświetlanie obrazów na monitorze w sali badań | Tak/Nie |  | Tak-5pkt Nie-1pkt |
| 94. | Automatyczne wyszukiwanie znacznika wprowadzonego stentu | Tak/Nie |  | Tak-5pkt Nie-1pkt |
| 95. | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali badań oraz sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badań (łącznie z analizą zwężeń naczyń w obrazach dwuwymiarowych) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 96. | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni oraz sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sterowni (łącznie z analizą zwężeń naczyń w obrazach dwuwymiarowych) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 97. | Archiwizacja obrazów na nośnikach CD-R/DVD-R w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem przeglądarki DICOM umożliwiającej odtwarzanie nagrania na komputerze osobistym. Przeglądarka powinna umożliwiać prostą edycję nagrań-konwersja do avi, zapis jpg | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 98. | Odtwarzanie badań nagranych w standardzie DICOM na nośnikach CD-R/DVD-R (wcześniej lub na innych aparatach) przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu (lub dodatkową, osobną stację roboczą) wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sterowni oraz sali badań | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 99. | Interfejs DICOM 3.0 (minimum w zakresie: Storage, Send, Print, Query/Retrive, Worklist) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 100. | Wyświetlanie (przeglądanie) i archiwizacja obrazów angiograficznych w tym z DSA łącznie z funkcją pixelshift dla obrazów z DSA | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 101. | Wyświetlanie (przeglądanie) i archiwizacja obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej w standardzie DICOM 3.0 | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 102. | Możliwość eksportowania danych (obrazów statycznych i dynamicznych) w różnych formatach | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 103. | Udostępnianie obrazów z monitora min 56" w sali badań do celów prezentacyjnych poza pracownię w formacie DVI-D lub HDMI w rozdzielczości full HD | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 104. | Akwizycja przebiegu EKG, prezentacja na monitorach obrazowych w sali zabiegowej i w sterowni oraz zapis na HD | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 105. | Archiwizacja przebiegu EKG na CD-R/DVD-R razem ze sceną kardioangiograficzną | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 106. | Angiografia rotacyjna i 3D | Tak. Opisać opcję |  | Bez oceny punktowej |
| 107. | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D przy stole pacjenta (zintegrowany w pulpicie obsługi systemu cyfrowego angiografii lub osobny) i w sterowni | Tak. Opisać opcję |  | Bez oceny punktowej |
| 108. | Obrazowanie struktur serca w 3D z możliwością nałożenia mapy 3D na obraz rzeczywisty | Tak. Opisać opcję |  | Bez oceny punktowej |
| 109. | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DR i DSA | Tak. Opisać opcję |  | Bez oceny punktowej |
| 110. | Analiza zwężeń z obiekcie 3D | Tak. Opisać opcję |  | Bez oceny punktowej |
| 111. | Oprogramowanie pozwalające na import przy roadmapingu 3D obrazów KT i MR i ich wspólną rejestrację | Tak. Opisać opcję |  | Bez oceny punktowej |
| 112. | Wykonanie rekonstrukcji 3D naczyń wieńcowych na podstawie scen 2D zebranych z dwóch lub więcej projekcji | Tak. Opisać opcję |  | Bez oceny punktowej |
| 113. | Automatyczny obrót obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej do położenia odpowiadającego trójwymiarowemu widokowi obiektu po zmianie położenia statywu | Tak. Opisać opcję |  | Bez oceny punktowej |
| 114. | Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi trójwymiarowemu | Tak. Opisać opcję |  | Bez oceny punktowej |
| 115. | Konsola angiograficznej stacji roboczej do obróbki obrazów angiograficznych, niezależna od konsoli operatorskiej aparatu angiograficznego, pamięć RAM>16GB, dysk SSD>250GB, monitor i karta graficzna dostosowane do zastosowań medycznych | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 116. | Specjalistyczne oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 117. | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające ocenę anatomii lewego przedsionka i ujścia żył płucnych; możliwość pomiaru średnicy ujścia żył płucnych | Tak/Nie |  | Tak-10pkt Nie-1pkt |
| 118. | Oprogramowanie do planowania i prowadzenia zabiegów ablacji, umożliwiające pozycjonowanie markerów na powierzchni obiektu/w obiekcie 3D uzyskanego z rekonstrukcji danych z niskokontrastowej angiografii rotacyjnej wraz z zastosowaniem takiego obrazu, jako maski do roadmapu 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości SID) | Tak/Nie |  | Tak-10pkt Nie-1pkt |
| 119. | Prezentacja konturów/obrysu obiektu 3D uzyskanego z rekonstrukcji danych z niskokontrastowej angiografii rotacyjnej wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości SID) | Tak/Nie |  | Tak-10pkt Nie-1pkt |
| 120. | Oprogramowanie umożliwiające rekonstrukcję 3D lewego przedsionka oraz tchawicy na podstawie asymetrycznego skanu rotacyjnego w zakresie od RAO 59 stopni do LAO 100 stopni celem redukcji dawki dla pacjenta oraz personelu oraz zwiększenia bezpieczeństwa lekarza w trakcie wykonywania procedury | Tak/Nie |  | Tak-10pkt Nie-1pkt |
| 121. | Angiografia peryferyjna całych kończyn z jednego wstrzyknięcia kontrastu z DSA | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 122. | Metoda wykonywania angiografii peryferyjnej - bolus realizowany przesuwem płynnym stołu przy nieruchomym statywie | Tak. Opisać opcję |  | Przesuw płynny stołu przy nieruchomym statywie i z interaktywnym wpływem na przebieg badania - 10pkt Inne -1pkt |
| 123. | Jednoczesna prezentacja on-line obrazów z i bez subtrakcji na monitorze w sali badań | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 124. | Specjalistyczne oprogramowanie do interwencji w zakresie dużych naczyń umożliwiające dokonanie fuzji obrazów CT/MR z obrazem fluoroskopii i zastosowanie takiego obrazu jako roadmapu 3D z automatyczną korektą położenia stołu, statywu, zastosowanego powiększenia oraz odległości SID | Tak/Nie |  | Tak-10pkt Nie-1pkt |
| 125. | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie zarówno fuzji 2D-3D (nałożenia obrazu CT/MR na obraz fluoroskopii przy użyciu dwóch serii akwizycji lub fluoroskopii z dwóch różnych kątów) jak i 3D - 3D (nałożenie obrazów CT/MR na podstawie rekonsturkcji 3D wykonanej na podstawie angiografii rotacyjnej bez zastosowania środka cieniującego) | Tak/Nie |  | Tak-10pkt Nie-1pkt |
| 126. | Oprogramowanie umożliwiające dokonanie automatycznej wspólnej rejestracji dwóch obiektów 3D (tzn. dopasowania struktur anatomicznych w obu tych obiektach) na podstawie wskazania maksymalnie 3 punktów wspólnych | Tak/Nie |  | Tak-10pkt Nie-1pkt |
| 127. | Funkcjonalność umożliwiająca znakowanie odejść naczyń poprzez markery obrączkowe oraz zaznaczania dowolnych innych markerów na powierzchni obiektu 3D i zastosowanie takiego obrazu jako roadmapu 3D z automatyczną korektą położenia stołu, statywu, zastosowanego powiększenia oraz odległości SID | Tak/Nie |  | Tak-10pkt Nie-1pkt |
| 128. | Automatyczne usuwanie obrazu stołu oraz obrazu żeber na obrazach CT klatki piersiowej oraz segmentacja naczyń za pomocą pojedynczego kliknięcia wraz z możliwością zastosowania efektu segmentacji jako Roadmapu 3D z 3D z automatyczną korektą położenia stołu, statywu, zastosowanego powiększenia oraz odległości SID | Tak/Nie |  | Tak-10pkt Nie-1pkt |
| 129. | Wybór projekcji dla potrzeb fuzji 2D-3D z listy predefiniowanych projekcji statywu i możliwością automatycznego dojazdu do wybranej projekcji | Tak/Nie |  | Tak-10pkt Nie-1pkt |
| 130. | Rozszerzenie skanu rotacyjnego, zapewniającego trójwymiarowy wgląd w czasie rzeczywistym do drzewa tętnic wieńcowych umożliwiający redukcję środka cieniującego w diagnostyce naczyń wieńcowych poprzez redukcję ilości akwizycji do dwóch skanów Skan wielopłaszczyznowy naczyń wieńcowych z jednego wstrzyknięcia kontrastu tzn. ruch statywu po zaprogramowanej trajektorii w projekcjach: LAO/RAO - CRAN/CAUD - RAO/LAO. Z możliwością zaprogramowania, co najmniej 5 trajektorii. Procedura akwizycji sterowana za pomocą ręcznego lub nożnego przełącznika ekspozycji. Funkcjonalność potwierdzona w publikacjach naukowych (podręczniki, rozdziały, fragmenty rozdziałów, publikacje z części A komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach) | Tak/Nie |  | Tak-15pkt Nie-1pkt |
| 131. | Zastosowanie oprogramowania do wsparcia zabiegów diagnostycznych i interwencyjnych w zakresie wad wrodzonych serca w kardiologii pediatrycznej z uwzględnieniem procedur zastawkowych, potwierdzone w publikacjach naukowych (podręczniki, rozdziały, fragmenty rozdziałów, publikacje z części A komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach) | Tak/Nie |  | Tak-15pkt Nie-1pkt |
| 132. | Archiwizacja danych obrazowych na dyskach CD-R i DVD-R w formacie DICOM w sposób umożliwiający ich odtwarzanie na dowolnym komputerze PC bez żadnego dodatkowego oprogramowania klinicznego | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 133. | Odtwarzanie wcześniej nagranych na nośnikach jednokrotnego zapisu CD-R/DVD-R obrazów w standardzie DICOM 3.0, lub na innych aparatach, przez system cyfrowy aparatu lub zintegrowaną stację roboczą, wraz z prezentacja, odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sterowni i sali zabiegowej | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 134. | Interfejs DICOM 3.0 (minimum w zakresie: Storage, Send, Print, Query/Retrive, Worklist) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 135. | Integracja angiografu z echokardiografem w zakresie funkcji trójwymiarowego obrazowania z głowicy przezprzełykowej, polegającej na: - sterowaniu funkcjami echokardiografu z pulpitu angiografu; -wspólnym wprowadzaniu danych pacjenta; - synchronizacji ruchu ramienia C z obrazem z głowicy przezprzełykowej, z wykorzystaniem echokardiografów pozostających na wyposażeniu Zamawiającego (Vivid9 GE i/lub Philips Epiq) | Tak/Nie |  | Tak-20pkt Nie-1pkt |
| 136. | Dodatkowa stacja do obróbki obrazu (postprocessing), zainstalowana w pokoju opisowym – 1 szt | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 137. | Dodatkowa stacja do obróbki obrazu (postprocessing) wyposażona w 2 kolorowe monitory z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat o przekątnej nie mniejszej niż 24” oraz rozdzielczości 1920 x 1200 pixeli i 1 monitor o min. przekątnej 19” do sporządzania opisów w pokoju lekarskim, wyposażona dodatkowo w 1 sieciowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne spełniającej poniższe kryteria: - wydruk: mono i kolor, - format do A4, - kolorowa kopia, - kolorowy druk, - kolorowy skaner (do Email, FTP, SMB, USB), - interfejs sieciowy Gigabit Ethernet, - interfejs HyPas, - duplex, - dwustronny podajnik dokumentów - z nominalnym obciążeniem >15.000 kopii/miesiąc | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 138. | Zaawansowane aplikacje dostępne jednocześnie na dodatkowej stacji | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 139. | Zapewnieniem pełnej integracji z użytkowanym w szpitalu systemem informatycznym (Eskulap): dwukierunkowa komunikacja z RIS, PACS, HIS | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Hemodynamika |  |  |  |
| 140. | Transfer danych demograficznych pacjentów rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego kardioangiografu | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 141. | Transfer wartości dawki promieniowania z systemu cyfrowego kardioangiografu do systemu komputerowego stacji badań hemodynamicznych | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 142. | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami | Tak, minimum 100 pacjentów |  | Bez oceny punktowej |
| 143. | Konsola komputerowa z dwoma kolorowymi monitorami o przekątnej min. 18": - min. 12-kanałowy monitor przebiegów do prezentacji mierzonych wartości - monitor dialogowy do komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 144. | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG | Tak, łącznie z 3 kompletami niecieniujących kabli EKG |  | Bez oceny punktowej |
| 145. | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 146. | Pomiar i prezentacja rzutu serca (CO) metodą termodylucji i Ficka | Tak, łącznie z kompletem okablowania dla wiodących producentów cewników do pomiaru rzutu serca oraz termistorami minimum 50 sztuk |  | Bez oceny punktowej |
| 147. | Urządzenie do pomiaru zużycia tlenu u pacjenta | Tak/Nie. Opisać opcję |  | Tak-10pkt Nie-1pkt |
| 148. | Pomiar i prezentacja SpO2 | Tak, łącznie z czujnikiem wielorazowym typu klips i nakładka dla pacjentów pediatrycznych i dorosłych |  | Bez oceny punktowej |
| 149. | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego | Tak, łącznie z mankietami wielorazowymi dla pacjentów pediatrycznych i dorosłych |  | Bez oceny punktowej |
| 150. | Pomiar i jednoczesna prezentacja minimum 2 różnych ciśnień inwazyjnych | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 151. | Akcesoria do pomiaru ciśnienia: 2 czujniki ciśnienia wielokrotnego użytku, kopułki jednorazowe (min. 50 szt.) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 152. | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci) | Tak , m. in. gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki międzyjamowe, opory naczyniowe. Opisać opcję |  | Bez oceny punktowej |
| 153. | Prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na monitorze w sali badań i w sterowni | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 154. | Archiwizacja mierzonych przebiegów na CD lub DVD | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 155. | Dokumentacja (przebiegi oraz wyliczone wskaźniki) na oferowanej sieciowej drukarce laserowej | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 156. | UPS dla stacji badań hemodynamicznych umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/wyliczonych parametrów hemodynamicznych | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 157. | Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanej stacji badań hemodynamicznych | Tak/Nie |  | Tak-5pkt Nie-1pkt |
|  | Strzykawka automatyczna |  |  |  |
| 158. | Producent / Kraj | Tak, podać |  | Bez oceny punktowej |
| 159. | Model / Typ / nr katalogowy | Tak, podać |  | Bez oceny punktowej |
| 160. | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2016), kompletne i gotowe do użycia | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 161. | Oznakowanie znakiem CE (do oferty należy załączyć deklarację zgodności lub certyfikat CE) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 162. | Strzykawka automatyczna montowana do stołu | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 163. | Regulowana prędkość przepływu | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 164. | System ogrzewania kontrastu | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 165. | Napełnianie wkładów ręczne i automatyczne | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 166. | Monitor ciekłokrystaliczny z panelem dotykowym | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 167. | Głowica strzykawki dostosowana do stosowania wkładów wypełnionych kontrastem o poj. 50ml; 100ml; 125ml lub pustych o poj. 200ml | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 168. | Dodatkowa opcja elektronicznego wykrywania mikrozatorów powietrza | Tak/Nie |  | Tak-5pkt Nie-1pkt |
| 169. | Maksymalne ciśnienie: min. 1200 psi | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 170. | Zasilanie bezpośrednio z źródła napięcia 230V (bez konieczności stosowania dodatkowych baterii) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 171. | Natężenie przepływu min 0,1-40 ml/s - przy opcji angiograficznej | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 172. | Natężenie przepływu min. 0,1-10 ml/s - przy opcji tomografii komputerowej | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 173. | Całkowity czas opóźnienia iniekcji - min. 300 s | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Kolumna do sprzętu do elektrofizjologii |  |  |  |
| 174. | Kolumna do podwieszenia sprzętu wykorzystywanego przez Zamawiającego w procedurach elektrofizjologicznych na sali zabiegowej, o konstrukcji zapewniającej pełną funkcjonalność sprzętu i jego właściwe podłączenie | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wyposażenia dodatkowe |  |  |  |
| 175. | Wyłącznik bezpieczeństwa w sterowni oraz sali badań | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 176. | UPS podtrzymujący pracę angiografu przez min. 10 min (prześwietlenie w pełnym zakresie, ruchy statywu i stołu pacjenta, pełna funkcjonalność systemu cyfrowego) bez przerwy i restartu systemu w przypadku awarii zasilania | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 177. | Interkom do komunikacji głosowej dwukierunkowej pomiędzy sterownią a salą zabiegową, wyposażony w bezprzewodowe słuchawki i mikrofon dla operatorów minimum 3 sztuki | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 178. | Osłony przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta i przed stopą stołu pacjenta | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 179. | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na suficie | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 180. | Fartuch ochronny, dwuczęściowy (kamizelka + spódnica) wykonany z tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb w całości fartucha - 8 sztuk. Wybór rozmiarów po uzgodnieniu z Zamawiającym | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 181. | Osłona na tarczycę wykonana z tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb w całości fartucha - 8 sztuk. Wybór rozmiarów po uzgodnieniu z Zamawiającym | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 182. | Okulary ochronne wykonane z lekkiego tworzywa z ochrona czołowa o równoważniku minimum 0,75mm Pb z możliwością korekcji wady wzroku - 3 sztuk, bez możliwości korekcji wady wzroku 3 sztuki. Wybór okularów po uzgodnieniu z Zamawiającym | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 183. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej wraz z dostawą | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 184. | Dostawca zobowiązuje się do dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 185. | Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia: - szkolenia aplikacyjnego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami producenta (nie mniej niż 5 dni roboczych) - szkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i konserwacji | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 186. | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od dostawy | Tak, oświadczenie załączyć wraz z dostawą aparatu |  | Bez oceny punktowej |
| 187. | Użycie wyłącznie nowych części zamiennych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym | Tak, oświadczenie załączyć wraz z dostawą aparatu |  | Bez oceny punktowej |
| 188. | Gwarancja minimum 14 miesięcy przez autoryzowany serwis (podać okres), pełna wraz z bezpłatnymi przeglądami i niezbędnymi czynnościami konserwacyjnymi oraz przewidywanymi prawem testami w okresie gwarancji (min 2w roku). Ostatni przegląd nie dłużej niż miesiąc przed końcem gwarancji | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 189. | Gwarancja obejmuję wszystkie części oferowanego systemu i jedynym gwarantem wszystkich oferowanych urządzeń jest jednostka oferująca | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 190. | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 191. | Częstotliwość przeglądów | Podać i opisać |  | Bez oceny punktowej |
| 192. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii - do 24 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 3 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 7 dni roboczych | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 193. | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 194. | Autoryzowany serwis gwarancyjny | Tak, podać |  | Bez oceny punktowej |
| 195. | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| 196. | Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań | Tak |  | Bez oceny punktowej |

Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa.

Uwaga!

### W kolumnie „PARAMETR GRANICZNY”:

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETR OFEROWANY”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru (opis). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu aparatury spełniającej wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowana w postępowaniu przetargowym aparatura jest kompletna i będzie (po zainstalowaniu) gotowa do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanej aparatury do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykaz części zamówienia, której/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom:

Oświadczam/y, iż w przypadku udzielenia zamówienia publicznego zostanie ono wykonane

samodzielnie / przy udziale Podwykonawców, w następującym zakresie (odpowiednie skreślić): (

- ..... (należy precyzyjnie podać nazwę / firmę Podwykonawcy oraz wskazać zakres) (

- .....

- .....

Uwaga!

Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w punktach (siwz) 3.1.1. - 3.1.3. oraz w punkcie (siwz) 3.1.5., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

- wypełnić