##### ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1

##### FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

## ........................................

## (pieczęć Wykonawcy)

Adres elektroniczny (e-mail)………………………………… (do kontaktu z Zamawiającym!)

Hasło (kod) dostępu do pliku JEDZ: …..

Nazwa urządzenia: ..................................................................................................................................

### Producent: ...............................................................................................................................................

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę  przy ocenie złożonych ofert:

| LP. | Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT w % | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilny aparat jezdny w systemie bezpośredniej radiografii cyfrowej (1 szt.) |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/ parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| 1 | Producent/kraj | Podać |  |
| 2 | Model/typ | Podać |  |
| Parametry ogólne |
|  | Aparat nowy, nieużywany, nierekondycjonowany z bieżącej produkcji | TAK, podać |  |
|  | W pełni cyfrowy aparat RTG typu DR z bezprzewodowymi detektorami i napędem akumulatorowym wyprodukowany przez jednego producenta | Tak |  |
| Generator |
|  | Generator wysokiej częstotliwości HF zintegrowany z konsolą technika | Tak |  |
|  | Moc generatora ≥ 30 kW | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie 230 V ± 10% | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna kompensacja zmian napięcia sieciowego | Tak |  |
|  | Częstotliwość generatora ≥ 100 kHz | TAK, podać |  |
|  | Zakres napięciowy ≥ 40-150 kV | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna wartość prądu ≥ 400 mA | TAK, podać |  |
|  | Zakres prądowo-czasowy ≥ 0,1-300 mAs | TAK, podać |  |
|  | Ręczna nastawa parametrów ekspozycji związana z wyborem projekcji | TAK |  |
|  | Monitor dotykowy LCD do sterowania urządzeniem o przekątnej ≥ 17” | TAK, podać |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem | Tak |  |
| KOLUMNA Z LAMPĄ RTG |
|  | Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem | TAK |  |
|  | Lampa z wirującą anodą | TAK |  |
|  | Wielkość małego ogniska ≤ 0,6 mm | TAK, podać |  |
|  | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,2 mm | TAK, podać |  |
|  | Kąt obrotu kolimatora Min. ±900 | TAK, podać |  |
|  | Oświetlenie diodowe pola ekspozycji (LED) | TAK, podać |  |
|  | Odległość maksymalna podłoga – ognisko ≥ 200 cm | TAK, podać |  |
|  | Pochylenie kołpaka lampy w zakresie min. +90º do -10º | TAK, podać |  |
|  | Obrót kołpaka lampy wokół osi poziomej w zakresie ≥ ±900 | TAK, podać |  |
|  | Kąt obrotu kolumny lampy ≥±2500 | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu lampy w poziomie ≥53cm | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany DAP zintegrowany z Dicom | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania dodatkowych filtrów | TAK |  |
| DETEKTOR BEZPRZEWODOWY SYSTEMU DR |
|  | Rozmiar detektora - powierzchnia aktywna ≥ 42 x 35 cm | TAK, podać |  |
|  | Matryca obrazowa [pikseli] ≥ 6,3 mln pikseli | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela detektora ≤ 150 µm | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość ≥ 3,3Lp/mm | TAK, podać |  |
|  | Głębokość bitowa przesyłanego obrazu ≥ 12 bitów | TAK, podać |  |
|  | Przetwarzanie przetwornika detektora ≥ 16bitów | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie detektora na całej powierzchni ≥ 150 kg | TAK, podać |  |
|  | Waga detektora < 3,2kg | TAK, podać |  |
|  | Ilość możliwych ekspozycji na jednym ładowaniu akumulatora ≥300 | TAK, podać |  |
|  | DQE – wydajność kwantowa detektorów ≥ 55% dla 1lp/mm | TAK, podać |  |
|  | Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewnia całkowita ochrone przed wnikaniem wody i pyłu do poziomu min. IP57 potwierdzona oznaczeniem producenta na obudowie detektora. | TAK, podać |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s | TAK, podać |  |
|  | Ładowanie akumulatorów detektora w ładowarce wbudowanej w aparat | TAK |  |
| DETEKTOR BEZPRZEWODOWY SYSTEMU DR |
|  | Rozmiar detektora – powierzchnia aktywna ≥ 24 x 29 cm | TAK, podać |  |
|  | Matryca obrazowa [pikseli] ≥ 3,5 mln pikseli | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela detektora ≤ 150 µm | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość ≥ 3,3 lp/mm | TAK, podać |  |
|  | Głębokość bitowa przesyłanego obrazu ≥ 12 bitów | TAK, podać |  |
|  | Przetwarzanie przetwornika detektora ≥ 16 bitów | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie detektora na całej powierzchni ≥ 150 kg | TAK, podać |  |
|  | DQE – wydajność kwantowa detektorów ≥ 55% dla 1lp/mm | TAK, podać |  |
| STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU |
|  | Obsługa aparatu RTG poprzez monitor dotykowy stacji technika – nastawianie parametrów ekspozycji i obróbka obrazu | TAK |  |
|  | Monitor dedykowany do oferowanego aparatu , LCD, kolorowy dotykowy, min. 17” | TAK, podać |  |
|  | Interfejs do sieci szpitalnej WiFi i kablowy min. 100 Mbit/s | TAK |  |
|  | Interfejs użytkownika całkowicie w języku polskim wraz z pomocą kontekstową | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów | TAK |  |
|  | Wybór znacznika ustawienia pacjenta (np. Zdjęcie AP, L) | TAK |  |
|  | Wybór i zmiana parametrów generatora | TAK |  |
|  | Wybór parametrów obróbki obrazu | TAK |  |
|  | Usuwanie obrazu kratki | TAK |  |
|  | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST | TAK |  |
|  | W trybie awaryjnym: (niesprawny system RIS): możliwość zarejestrowania pacjenta oraz badania z konsoli urządzenia generującego obrazy. Przełączenie metody rejestracji pacjenta oraz badania nie wymaga lokalnej/zdalnej interwencji serwisowej. | TAK |  |
|  | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) ≥ 4000 obrazów | TAK, podać |  |
|  | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu | TAK |  |
|  | Blendowanie (czarne maskowanie tła) wielokątowe, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i automatyczne | TAK |  |
|  | Funkcja obracania obrazu o dowolny kąt | TAK |  |
|  | Funkcja pozytyw – negatyw | TAK |  |
|  | Powiększenie wybranego fragmentu obrazu | TAK |  |
|  | Możliwość pomiarów długości, kątów, kątów Cobba. | TAK |  |
|  | Możliwość generowania histogramu dla obrazu | TAK |  |
|  | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów | TAK |  |
|  | Funkcja wprowadzania: pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie, elektronicznych markerów wraz z możliwością definiowania własnych | TAK |  |
|  | Ilość zdefiniowanych elektronicznych markerów (znaczników) ≥ 40 | TAK, podać |  |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania | TAK |  |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | TAK |  |
|  | Automatyczne zapisywanie do systemu danych obrazowych DICOM o parametrach ekspozycji (kV, mAs) | TAK |  |
|  | Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Worklist Manager, Modality Performed Procedure Step, Print, Send, Query/Retrieve | TAK |  |
|  | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych oraz ich zapamiętanie | TAK |  |
|  | Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskich, systemu archiwizacji PACS, do wydruku w systemie suchym, do robota nagrywającego płyty CD/DVD | TAK |  |
|  | Zapisywanie obrazów pacjentów w formacie DICOM na USB do archiwizacji w przypadku braku komunikacji z systemem PACS | TAK, podać |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie pediatryczne łącznie z filtrami pediatrycznymi | TAK |  |
|  | W sytuacjach awaryjnych możliwość wykonania badań za pomocą kasety analogowej RTG lub pośredniej CR | TAK |  |
|  | Obsługa dwóch oferowanych formatów detektorów | TAK |  |
|  | Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów poprzez uniemożliwienie dostępu do tych danych oraz wymiany danych przez port USB bez zalogowania do aparatu w sposób umożliwiający identyfikację użytkownika. | TAK |  |

| WYMAGANIA DODATKOWE |
| --- |
|  | System antykolizyjny pozwalający na zatrzymanie napędu przy napotkaniu przeszkody z przodu i boku aparatu rtg | TAK |  |
|  | Prędkość aparatu w ruchu- ≤ 5 km/h | TAK, podać |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa na aparacie | TAK |  |
|  | System zdalnego bezprzewodowego sterowania ekspozycją | TAK, podać |  |
|  | Napęd składający się z dwóch silników umożliwiający jazdę w przód i w tył oraz skręt | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna szerokość aparatu ≤ 60 cm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna waga aparatu ≤ 580 kg | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna wysokość aparatu w pozycji transportowej ≤140cm, | TAK, podać |  |
|  | Długość aparatu w pozycji transportowej ≤ 130 cm | TAK, podać |  |
|  | Wysięg względem pionowej osi obrotu kolumny ≥ 130 cm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia do współpracy z detektorami o innych wymiarach | TAK |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych | TAK |  |
|  | Integracja ze szpitalnym systemem PACS/RIS | TAK |  |
|  | Podłączenie aparatu do szpitalnego systemu rejestracji dawek promieniowania | TAK |  |

| Inne |
| --- |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów W przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/ PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych w Polsce | Podać adres /opisać |  |
|  | Wraz z dostawą komplet dokumentacji uprawniającej urządzenia do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi aparatów RTG | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

| LP | Parametry | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna teleskopowa | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Moc małego ogniska ≥ 29kW | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Moc dużego ogniska ≥ 60kW | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Pojemność cieplna obudowy lampy ≥ 1,2 MHU | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Matryca obrazowa [pikseli] ≥ 7,5 mln pikseli | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela detektora ≤ 140 µm | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Monitor dedykowany do oferowanego aparatu , LCD, kolorowy dotykowy ≥19” | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych i cewników | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Dedykowane oprogramowanie do supresji kości na zdjęciach klatki piersiowej | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji odmy płucnej | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Zdalna diagnostyka i automatyczne raportowanie przez system do centrum serwisowego sytuacji awaryjnych w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych. | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 punktów Nie - 1 punkt |

| MONITOR DOTYKOWY APARATU DR ZINTEGROWANY W KOŁPAKU LAMPY RTG APARATU |
| --- |
|  | Obsługa aparatu RTG poprzez monitor dotykowy na kołpaku | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Monitor LCD, kolorowy dotykowy, przekątna min. 8” i rozdzielczości min. 800x600 pikseli | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Wybór i zmiana parametrów generatora | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Podgląd wykonanego zdjęcia umożliwiający akceptację bądź usuniecie zdjęcia | TAK/NIE |  |  | Tak - 10 punktów Nie - 1 punkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe (rok produkcji: 2018 r.).

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (50)

Ocena parametrów technicznych (50%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Dostawca udziela Zamawiającemu 26-miesięcznej gwarancji (na dostarczone i uruchomione urządzenie).

Oferuję termin realizacji zamówienia:  do 4 tygodni (licząc od daty zawarcia umowy).

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Każdy dzień przestoju urządzenia w okresie gwarancji powoduje wydłużenie gwarancji o kolejne trzy dni robocze. W przypadku przekroczenia przestoju urządzenia powyżej trzech dni, gwarancja ulega odpowiedniemu wydłużeniu, obliczanemu w oparciu o faktyczny czas przestoju.

Okres gwarancji obejmuje bezpłatne: części (pakiety serwisowe), ich wymianę, przeglądy według wskazań producenta.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

UWAGA! Odbiór dostarczonej aparatury nastąpi wyłącznie na podstawie protokołów obowiązujących w tut. Szpitalu w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Szpitala nr 15/2017.

.........................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy