# ZAŁĄCZNIK NR  1

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 15 000,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ (oksygenmator + dreny) SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oksygenatory do krążenia pozaustrojowego wraz z zestawem drenów Noworodkowo-niemowlęcy | 360 |  |  |  |  |  |

Parametry:

  - Oksygenator pokryty biokomaptybilną powłoką nie uwalniającą się podczas krążenia pozaustrojowego;

  - Kompatybilność oksyeganatora z anestetykami wziewnymi (przynajmniej SEVOFLURAN)

  - Membrany propylenowe;

  - Linia pobierania próbek wyposażona w zastawkę jednokierunkową;

  - Minimalna objętość robocza w zbiorniku żylnym do 20 ml;

  - Możliwość pomiaru dwóch temperatur:

- na porcie wejściowym krwi żylnej

- na porcie wyjściowym krwi tętniczej

  - Oksygenator wyposażony w linię recyrkulacyjną

  - Czas pracy oksygenatora  minimum 6 godzin

  - Filtr żylno – kardiotomijny co najmniej dwu sekwencyjny w zakresach:- kardiotomijny 30 – 35 mikrometry - żylny 50 – 65 mikrometrów

  - Wymiennik ciepła plastikowy o sprawności powyżej 0,5 dla 2,0 L/min i przepływie wody w zakresie 10-15 l/min

  - Rekomendowany zakres przepływu krwi od przynajmniej w przedziale 0,1 – 2,0 L/min

  - Powierzchnia membrany od 0,5 m2 do 0,7 m2.

  - Statyczna objętość wypełnienia (oksygenator z wymiennikiem ciepła) nie większa niż 50 ml

  - Zbiornik kardiotomijny twardy o wypełnieniu min. 1,0 L

  - Powrót żylny: 3/16 – 1/4 cala

  - Wyjście krwi tętniczej: 3/16 – 1/4 cala

  - Zbiornik żylno – kardiotomijny wyposażony, w co najmniej 2 złącza luer lock filtrowane i przyłącza do ssaków – co najmniej 4

  - Możliwość podłączenia systemu VAVD;

  - Oksygenator, kardiotom i zestaw drenów pakowane w jednym opakowaniu.

  - Zestawy drenów według konfiguracji zamawiającego (patrz zał.1) z możliwością przynajmniej jednokrotnej bezpłatnej modyfikacji konfiguracji podczas trwania umowy przetargowej

  - Filtr tętniczy- obudowa twarda z filtrem od 30 - 40 µm, wypełnienie statyczne nie większe niż 40 ml,

  - Opakowanie zewnętrzne min podwójne

  - Bezpośrednie opakowanie drenów i kuweta plastikowa z otwieraną częścią górną

  - Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej holderów mocujących do oksygenatora, kardiotomu i filtra tętniczego.

ZAŁĄCZNIK

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  2

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 6 000,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ (oksygenmator + dreny) SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oksygenatory do krążenia pozaustrojowego wraz z zestawem drenów Pediatryczny | 60 |  |  |  |  |  |

Parametry:

- Oxygenator pediatryczny z powlekanymi membranami biokompatybilnymi z wbudowanym wymiennikiem ciepła,  i twardym zbiornikiem kardiotomijnym

- Kompatybilność oksyeganatora z anestetykami wziewnymi (przynajmniej SEVOFLURAN)

- Przepływ krwi: przynajmniej w przedziale 0,2-2,8 l/min.

- Oksygenator z plastikowym termowymiennikiem,

- Możliwość pomiaru przynajmniej dwóch temperatur:

- na porcie wejściowym krwi żylnej

- na porcie wyjściowym krwi tętniczej

- Czas pracy oksygenatora minimum 6 godzin

- Powierzchnia membrany do 0,8m2

- Powierzchnia wymiennika ciepła: minimum 0,15 m2

- Sprawność termowymiennika przy przepływie krwi 2,0 l/min i wody 10l/ przynajmniej 75 %

- Objętość wypełnienia statyczna nie większa niż 81 ml.

- Membrana hydrofobowa zintegrowana z oxygenatorem, wspomagająca odpowietrzanie

- Wlot i wylot krwi: ¼”

- Maksymalna pojemność sztywnego zbiornika żylnego  1700 ml

- Minimalna objętość robocza zbiornika kardiotomijnego: 30 ml

- Wielkość otworów filtracyjnych w zbiorniku żylnym: 64 µm. W zbiorniku kardiotomijnym: 40 µm

- Przyłącza ssakowe: 4x1/4”; quick prime: ¼”; odpowietrzanie: ¼”; co najmniej 2 złącza luer lock filtrowane

- Możliwość podłączenia systemu VAVD

- Powrót żylny: 1/4 – 3/8 cala

- Zestaw drenów według konfiguracji zamawiającego (patrz zał.2.): z możliwością przynajmniej jednokrotnej bezpłatnej modyfikacji konfiguracji podczas trwania umowy przetargowej

- Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej holderów mocujących do oksygenatora, kardiotomu i filtra tętniczego.

ZAŁĄCZNIK

| 2. | Oksygenatory do krążenia pozaustrojowego wraz z zestawem drenów Mały dorosły | 50 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Parametry:

- Oxygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymiz wbudowanym wymiennikiem ciepła,  i twardym zbiornikiem kardiotomijnym

- Kompatybilność  oksyeganatora z anestetykami wziewnymi (przynajmniej SEVOFLURAN)

- Czas pracy oksygenatora minimum 6 godzin

- Przepływ krwi: przynajmniej w przedziale 0,5-5,0 l/min.

  - Oksygenator z plastikowym termowymiennikiem

  - Powierzchnia membrany przynajmniej 1,3 m2

  - Powierzchnia wymiennika ciepła przynajmniej 0,3m2

  - Sprawność termowymiennika przy przepływie krwi 3,0 l/min i wody 10l/ przynajmniej  80 %

  - Objętość wypełnienia statyczna oksygenatora do 175 ml.

  - Membrana hydrofobowa zintegrowana z oxygenatorem, wspomagająca odpowietrzanie/Luer Lock

  - Wlot i wylot krwi z oksygenatora  3/8”

  - Maksymalna pojemność sztywnego zbiornika żylnego  4200 ml

  - Minimalna objętość robocza zbiornika kardiotomijnego 300 ml

  - Wielkość otworów filtracyjnych W zbiorniku kardiotomijnym: 40 µm

- Przyłącza ssakowe: 6x1/4”; quick prime:1/4”; odpowietrzanie:1/4”; co najmniej 2 złącza luer lock filtrowane

  - Możliwość podłączenia systemu VAVD

  - Zestaw drenów według konfiguracji zamawiającego (patrz zał.3.) z możliwością przynajmniej jednokrotnej bezpłatnej modyfikacji konfiguracji podczas trwania umowy przetargowej

  - Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej holderów mocujących do oksygenatora, kardiotomu i filtra tętniczego.

ZAŁĄCZNIK

| 3. | Oksygenatory do krążenia pozaustrojowego wraz z zestawem drenów Dorosły | 20 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Parametry:

  - Oxygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi z wbudowanym wymiennikiem ciepła,  i twardym zbiornikiem kardiotomijnym

  - Kompatybilność oksyeganatora z anestetykami wziewnymi (przynajmniej SEVOFLURAN)

  - Czas pracy oksygenatora  minimum 6 godzin

  - Przepływ krwi przynajmniej w przedziale 0,5-7,0  l/min.

  - Oksygenator z plastikowym termowymiennikiem

  - Powierzchnia membrany przynajmniej 1,8 m2

  - Powierzchnia wymiennika ciepła przynajmniej 0,4 m2

  - Sprawność termowymiennika przy przepływie krwi 4,0 l/min i wody 10l/min przynajmniej 75%

  - Objętość wypełnienia statyczna oksygenatora do 215 ml.

  - Membrana hydrofobowa zintegrowana z oxygenatorem, wspomagająca odpowietrzanie

  - Wlot i wylot krwi z oksygenatora 3/8”

  - Maksymalna pojemność sztywnego zbiornika żylnego  4200 ml

  - Minimalna objętość robocza zbiornika kardiotomijnego:300 ml

  - Wielkość otworów filtracyjnych w zbiorniku kardiotomijnym:40 µm

  - Przyłącza ssakowe: 6x1/4” quick prime:1/4”; odpowietrzanie: ¼”;  co najmniej 2 złącza luer lock filtrowane

  - Możliwość podłączenia systemu VAVD

  - Zestaw drenów według konfiguracji zamawiającego (patrz zał.4.) z możliwością przynajmniej jednokrotnej bezpłatnej modyfikacji konfiguracji podczas trwania umowy przetargowej

  - Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej holderów mocujących do oksygenatora, kardiotomu i filtra tętniczego.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR  3

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 4 000,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do podawania kardioplegii krwistej | 520 sztuk |  |  |  |  |  |

Zestaw złożony z układu drenów zgodnie z konfiguracją zamawiającego (patrz zał. 5) oraz wymiennika ciepła o następujących parametrach:

- Rekomendowany przepływ nie mniejszy niż 500 ml/min

- Kierunek przepływu krwi zabezpieczający przed zapowietrzeniem

- Pojemność wymiennika ciepła nie większa niż 44 ml

- Materiał wymiennika ciepła -  stal nierdzewna

- Powierzchnia kontaktu krwi  z wodą nie mniej niż 0.06 m2

- Grubość warstwy metalowej nie większa niż 0.2 mm

- Maksymalne ciśnienie wody przepływającej nie większa niż 40 psi

- Wyposażony w pułapkę powietrzną

- Przynajmniej 2 porty Luer Lock do odpowietrzania i pomiaru ciśnienia

- Filtr komórkowy o wielkość poru nie większej niż 150 mikronów i powierzchni 6 cm2

- Wlot krwi ¼”

- Wylot krwi 3/16"

- Przyłącza wody  typu Hansen

- Zawór zabezpieczający przed zbyt wysokim ciśnieniem o ciśnieniu otwarcia 773 mmHg

- Wyposażony w port pomiary temperatury wylotowej krwi

- Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej holderu mocującego oraz sondy termicznej umożliwiającej pomiar temperatury krwi wylotowej na płuco-sercu.

ZAŁĄCZNIK

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR  4

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 4 000,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw hemokoncentratora z drenami Zestaw noworodkowy | 360 sztuk |  |  |  |  |  |

Skład zestawu: dreny doprowadzające i odprowadzające krew oraz filtrat według schematu zamawiającego (patrz załącznik nr 6) + torba na filtrat  + hemokoncentrator wbudowany w zestaw drenów  o następujących parametrach:

- Powierzchnia membrany hemokoncentratora min. 0,09 m²

- wypełnienie hemokoncentratora maksymalnie 8 ml

- Materiały niepirogenne i biokompatybilne

- hemokoncentrator nie wymagający płukania wstępnego

- maksymalna wielkość molekuł przepuszczanych 65 kDa

- Cieśninie minimalne nie mniejsze niż 55 mmHg

- Maksymalne ciśnienie transmembranowe 500 mmHg

- wewnętrzna średnica włókien nie więcej niż 200 mikronów

- przyłącza drenów: dla krwi męski luer, dla filtratu żeński luer

- Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej holderu mocującego

ZAŁĄCZNIK

| 2. | Zestaw hemokoncentratora z drenami Zestaw pediatryczny | 70 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skład zestawu: dreny doprowadzające i odprowadzające krew oraz filtrat według schematu zamawiającego (patrz załącznik nr 6) + torba na filtrat  + hemokoncentrator wbudowany w zestaw drenów o następujących parametrach:

- Powierzchnia membrany hemokoncentratora min. 0,3 m²

- wypełnienie hemokoncentratora maksymalnie 14 ml

- Materiały niepirogenne i biokompatybilne

- hemokoncentrator nie wymagający płukania wstępnego

- maksymalna wielkość molekuł przepuszczanych 65 kDa

- Cieśninie minimalne nie mniejsze niż 30 mmHg

- Maksymalne ciśnienie transmembranowe 500 mmHg

- wewnętrzna średnica włókien nie więcej niż 200 mikronów

- przyłącza drenów: dla krwi ¼”, dla filtratu ¼”

- Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej holderu mocującego

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................                                                             .........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  5

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 5 000,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do ECMO (oksygenator + zestaw drenów) - układ kompatybilny z pompą RotaFlow Zestaw do ECMO dla dorosłych | 4 sztuki |  |  |  |  |  |

Parametry:

- Zestaw gotowy do użycia składający się z głowicy pompy centryfugalnej, oksygenatora z wymiennikiem ciepła zestawem drenów fabrycznie połączony w całość. Minimalny czas użycia zestawu min.14 dni (potwierdzony Certyfikatem CE). Wszystkie elementy zestawu pokryte powłoką biokompatybilną BIOLINE (heparynowo-albuminowa)

- Zestaw wyposażony w akcesoria niezbędne do wypełnienia i odpowietrzenia układu

- Przepływ od 0,5 do 7.0 l/min

- Powierzchnia wymiany gazowej min. 1,8 m2

- Wypełnienie oksygenatora: max 250 ml

- Wypełnienie głowicy max 35 ml

- Wirnik głowicy bez łożyska mechanicznego.

- Wypełnienie całego zestawu max 600 ml

- Długość linii min 200 cm

- Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej holderu mocującego

- możliwość zamiany zestawu z kończącą się datą ważności ( 5 miesięcy przed datą ważności) na zestaw o tych samych parametrach z datą ważności przynajmniej 1 rok

| 2. | Zestaw do ECMO (oksygenator + zestaw drenów) - układ kompatybilny z pompą RotaFlow Zestaw do ECMO dziecięcy | 20 sztuk |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Parametry:

- Zestaw gotowy do użycia składający się z głowicy pompy centryfugalnej, oksygenatora z wymiennikiem ciepła zestawem drenów fabrycznie połączony w całość. Minimalny czas użycia zestawu min.30 dni (potwierdzony Certyfikatem CE). Wszystkie elementy zestawu pokryte powłoką biokompatybilną BIOLINE (heparynowo-albuminowa)

- Zestaw wyposażony w akcesoria niezbędne do wypełnienia i odpowietrzenia układu

- Przepływ od 0,2 do 2,8 l/min

- Powierzchnia wymiany gazowej 0,8 m2

- Powierzchnia wymiennika ciepła:0,15 m2

- Wypełnienie oksygenatora: max 81 ml

- Wypełnienie głowicy max 35 ml

- Wirnik głowicy bez łożyska mechanicznego.

- Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej holderu mocującego

- Możliwość dokupienia osobno oksygenatora z wymiennikiem ciepła bez konieczności zakupu głowicy z zestawem drenów (do 5 szt rocznie)

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  6

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 700,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dreny do mechanicznego wspomagania krążenia z głowicą centryfugalną kompatybilną z posiadaną przez Klinikę pompę SCP+SCPC Stockert Zestaw dziecięcy | 12 sztuk |  |  |  |  |  |

Zestaw gotowy do użycia składający się z głowicy pompy centryfugalnej oraz zestawu drenów według konfiguracji zamawiającego (patrz zał.7.). Wszystkie elementy zestawu pokryte powłoką biokompatybilną.

ZAŁĄCZNIK

| 2. | Dreny do mechanicznego wspomagania krążenia z głowicą centryfugalną kompatybilną z posiadaną przez Klinikę pompę SCP+SCPC Stockert Zestaw dorosły | 4 sztuki |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Zestaw gotowy do użycia składający się z głowicy pompy centryfugalnej oraz zestawu drenów według konfiguracji zamawiającego (patrz zał.8.). Wszystkie elementy zestawu pokryte powłoką biokompatybilną.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  7

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 900,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do ECMO kompatybilny z posiadaną przez Klinikę pompą SCP+SCPC Stockert | 8 sztuki |  |  |  |  |  |

Parametry:

- Zestaw gotowy do użycia składający się z głowicy pompy centryfugalnej, oksygenatora z wymiennikiem ciepła zestawem drenów fabrycznie połączony w całość według konfiguracji zamawiającego (patrz zał.9.). Wszystkie elementy zestawu pokryte powłoką biokompatybilną

- Zestaw wyposażony w akcesoria niezbędne do wypełnienia i odpowietrzenia układu

- Maksymalny przepływ krwi nie mniejszy niż 2,3 l/min

- Powierzchnia wymiany gazowej nie mniej niż 0,65 m2

- Powierzchnia wymiennika ciepła nie mniejsza niż 0,02 m2

- Statyczne wypełnienie oksygenatora: max 95 ml

- Efektywność wymiany cieplnej przy maksymalnym przepływie minimum 40%

- Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej holderu mocującego

ZAŁĄCZNIK

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  8

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 2 000,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylne dreny do aktywnego spływu żylnego (VAVD): | 560 sztuk |  |  |  |  |  |

- Zestaw gotowy do użycia fabrycznie połączony w całość według konfiguracji zamawiającego (patrz zał.10.).

ZAŁĄCZNIK

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  9

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 2 000,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Głowice do pompy centryfugalnej SCPC Sorin oraz cewki do System monitoringu bypassu sercowo-płucnego- Data Master Głowice do pompy centryfugalnej SCPC Sorin | 10 sztuk |  |  |  |  |  |

Głowice pokrywane powłoką biokompatybilną do nieprzerwanej pracy minimum 5 dni kompatybilne z posiadaną przez Klinikę Kardiochirurgii pompą centryfugalną SCPC Sorin.

| 2. | Cewki do System monitoringu bypassu sercowo-płucnego- Data Master TĘTNICZA ; rozmiar ¼’’ | 360 sztuk |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Cewki do System monitoringu bypassu sercowo-płucnego- Data Master ŻYLNA ; rozmiar ¼’’ | 320 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewki do System monitoringu bypassu sercowo-płucnego- Data Master ŻYLNA ; rozmiar 3/8’’ | 40 |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  10

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 3 000,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zastawki mechaniczne Zastawki Mitralne Parametry do wyboru przez zamawiającego | 20 sztuk |  |  |  |  |  |

Parametry:

| Rozmiar [mm] | Wysokość otwartego implantu [mm] | Średnica tkanki pierścienia [mm] | Całkowita wysokość [mm] | Powierzchnia geometryczna ujścia [cm2] | Zewnętrzna średnica kołnierza [mm] | Roczne zużycie [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 2,9 | 17 | 9.9 | 1.6 | 23 | 1-2 |

| Rozmiar [mm] | Ogólna wysokość profilu [mm] | Napływowa wysokość profilu [mm] | Wypływowa wysokość profilu [mm] | Powierzchnia geometryczna ujścia [cm2] | Średnica Wewnętrzna T.D [mm] | Średnica zewnętrzna z materiałem T.A.[mm] | Roczne zużycie [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 9.3 | 3.0 | 6.3 | 1.55 | 14.8 | 19.5 | 2-3 |
| 21 | 10.3 | 3.0 | 7.3 | 2.02 | 16.8 | 21.5 | 2-3 |
| 23 | 11.3 | 3.0 | 8.3 | 2.56 | 18.8 | 23.5 | 1-2 |
| 25 | 12.3 | 3.3 | 9.0 | 3.17 | 20.8 | 25.5 | 1-2 |
| 27 | 13.3 | 3.7 | 9.6 | 3.84 | 22.8 | 27.5 | 1-2 |
| 29 | 14.3 | 3.7 | 10.6 | 4.59 | 24.8 | 29.5 | 1-2 |
| 31 | 15.3 | 3.7 | 11.7 | 5.35 | 26.8 | 31.5 | 1-2 |

| 2. | Zastawki mechaniczne Zastawki Aortalne Parametry do wyboru przez zamawiającego | 20 sztuk |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Parametry:

| Rozmiar [mm] | Ogólna wysokość profilu [mm] | Napływowa wysokość profilu [mm] | Wypływowa wysokość profilu [mm] | Powierzchnia geometryczna ujścia [cm2] | Średnica Wewnętrzna T.D [mm] | Średnica zewnętrzna z materiałem T.A.[mm] | Roczne zużycie [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 9.3 | 2.4 | 6.9 | 1.55 | 14.8 | 19.5 | 1-2 |
| 21 | 10.3 | 2.9 | 7.4 | 2.02 | 16.8 | 21.5 | 2-3 |
| 23 | 11.3 | 3.4 | 7.9 | 2.56 | 18.8 | 23.5 | 2-3 |
| 25 | 12.3 | 3.1 | 9.2 | 3.17 | 20.8 | 25.5 | 2-3 |
| 27 | 13.3 | 3.4 | 9.9 | 3.8 | 22.8 | 27.5 | 1-2 |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  11

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 4 000,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylne worki transferowe na perfuzat Parametry: - pojemność min. 1000 ml - materiał PCV, - długość linii 3.0 x 0.55 x 1200 mm, - łącznik LL męski - sterylne | 500 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | - kaniule żylne Parametry do wyboru przez zamawiającego | 1 480 sztuk |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Zbrojona | Prosta | Zagięta 90˚ | Jednostopniowa | Dwustopniowa | Długość [cm] | Rozmiar łączenia | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Fr | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | 22 | ¼” | 20 |
| 16 Fr | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | 22 | ¼” | 60-70 |
| 18 Fr | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | 22 | ¼” | 70-80 |
| 20 Fr | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | 22 | ¼” | 40-50 |
| 22 Fr | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | 40 | 3/8” | 20-40 |
| 24 Fr | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | 40 | 3/8” | 20-40 |
| 26 Fr | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | 40 | 3/8” | 30 |
| 28 Fr | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | 40 | 3/8” | 30 |
| 30 Fr | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | 40 | 3/8” | 30 |
| 32 Fr | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | 40 | 3/8” | 30 |
| 34 Fr | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | 40 | 3/8” | 30 |
| 36 Fr | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | 40 | 3/8” | 30 |
| 14 Fr | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | 22 | ¼” | 20 |
| 16 Fr | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | 22 | ¼” | 20 |
| 18 Fr | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | 22 | ¼” | 20 |
| 20 Fr | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | 22 | ¼” | 20 |
| 22 Fr | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | 40 | 3/8” | 20 |
| 24 Fr | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | 40 | 3/8” | 20 |
| 26 Fr | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | 40 | 3/8” | 20 |
| 28 Fr | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | 40 | 3/8” | 20 |
| 30 Fr | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | 40 | 3/8” | 20 |
| 32 Fr | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | 40 | 3/8” | 20 |
| 34 Fr | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | 40 | 3/8” | 20 |
| 36 Fr | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | 40 | 3/8” | 20 |
| 34/39 Fr | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | 40 | ½” | 10 |
| 3240 Fr | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | 40 | ½” | 10 |

| 3. | kaniule tętnicze Parametry do wyboru przez zamawiającego | 260 sztuk |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Rozmiar | Zbrojona | Prosta | Zagięta 90˚ | Długość [cm] | Rozmiar łączenia | Sposób mocowania | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 Fr | TAK | TAK | NIE | 23 | 3/8” LL | Stopka | 20 |
| 22 Fr | TAK | TAK | NIE | 23 | 3/8” LL | Stopka | 20 |
| 24 Fr | TAK | TAK | NIE | 23 | 3/8” LL | Stopka | 20 |
| 16 Fr | TAK | NIE | TAK |  | ¼” | Stopka | 10-20 |
| 18 Fr | TAK | NIE | TAK | 23 | 3/8” | Stopka | 10-20 |
| 20 Fr | TAK | NIE | TAK | 23 | 3/8”LL | Stopka | 10 |
| 22 Fr | TAK | NIE | TAK | 23 | 3/8”LL | Stopka | 10 |
| 24 Fr | TAK | NIE | TAK | 23 | 3/8” LL | Stopka | 10 |

| 4. | venty lewo-komorowe Parametry do wyboru przez zamawiającego | 460 sztuk |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Rozmiar | Perforacja [mm] | Proste | Długość [cm] | Rozmiar łączenia | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 Fr | 15 | TAK | 23 | ¼” | 20 |
| 10 Fr | 36 | TAK | 30 | ¼” | 60 |
| 12 Fr | 28 | TAK | 25 | ¼” | 70 |
| 14 Fr | 28 | TAK | 25 | ¼” | 50 |
| 18 Fr | 50 | TAK | 35 | ¼” | 30 |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR  12

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 4 000,00  PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniule tętnicze Parametry do wyboru przez zamawiającego | 520 sztuk |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Zbrojona | Prosta | Zagięta 90˚ | Długość [cm] | Rozmiar łączenia | Sposób mocowania | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 Fr | NIE | TAK | NIE | 17.8 | ¼” | Koszyk | 40-50 |
| 10 Fr | NIE | TAK | NIE | 17.8 | ¼” | Koszyk | 40-50 |
| 12 Fr | NIE | TAK | NIE | 17.8 | ¼” | Koszyk | 50-60 |
| 14 Fr | NIE | TAK | NIE | 17.8 | ¼” | Koszyk | 50-60 |
| 16 Fr | NIE | TAK | NIE | 17.8 | ¼” | Koszyk | 20 |
| 18 Fr | NIE | TAK | NIE | 17.8 | 3/8” | Koszyk | 20 |

| 2. | Kaniule żylne DLP do operacji Glenna i Fontana Parametry do wyboru przez zamawiającego | 320 sztuk |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Rozmiar | Metalowa końcówka | Długość metalowego końca [cm] | Zagięta 90˚ | Jednostopniowa | Długość [cm] | Rozmiar łączenia | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Fr | TAK | 0,64 | TAK | TAK | 35,6 | ¼” | 20 |
| 14 Fr | TAK | 0,64 | TAK | TAK | 35,6 | ¼” | 20 |
| 16 Fr | TAK | 0,64 | TAK | TAK | 35,6 | ¼” | 20 |
| 18 Fr | TAK | 0,64 | TAK | TAK | 35,6 | ¼” | 20 |
| 20 Fr | TAK | 0,64 | TAK | TAK | 35,6 | ¼” | 20 |
| 22 Fr | TAK | 0,95 | TAK | TAK | 35,6 | 3/8” | 20 |
| 24 Fr | TAK | 0,95 | TAK | TAK | 35,6 | 3/8” | 20 |
| 28 Fr | TAK | 0,95 | TAK | TAK | 35,6 | 3/8” | 20 |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  13

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 1 000,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniule do podaży kardioplegii antegrade Parametry do wyboru przez zamawiającego | 480 sztuk |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Długość [cm] | Z ventem | Rodzaj łączenia kaniuli | Rodzaj łączenia ventu | Sposób mocowania | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,5 Fr | 15,5 | TAK | LL f | ¼” | Stopka | 150 |
| 6 Fr | 15,5 | TAK | LL f | ¼” | Stopka | 50 |
| 7,8 Fr | 15,5 | TAK | LL f | ¼” | Stopka | 20 |
| 9 Fr | - | TAK | LL f | ¼” | Stopka | 10 |
| 11 Fr | - | TAK | LL f | ¼” | Stopka | 10 |

........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  14

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 9 000,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wołowa proteza naczyniowa zaopatrzona w zastawkę płucną Rozmiar [mm]; Roczne zużycie. 12; 3-5. 14; 3-5. 16; 2-1. 18; 1-2. 20; 1-2. | 30 sztuk |  |  |  |  |  |

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  15

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 100,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łaty osierdziowe 10 cm x 10 cm | 4 sztuk |  |  |  |  |  |

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  16

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 900,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tętnicze kaniule udowe do ECMO V-A | 44 sztuki |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Pokrycie powłoką biokompatybilną | Rozmiar łączenia | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 Fr | TAK | ¼” | 3-4 |
| 10 Fr | TAK | ¼” | 3-4 |
| 12 Fr | TAK | ¼” | 3-4 |
| 14 Fr | TAK | ¼” | 1-2 |
| 15 Fr | TAK | 3/8” | 1-2 |
| 17 Fr | TAK | 3/8” | 1-2 |
| 19 Fr | TAK | 3/8” | 1-2 |
| 21 Fr | TAK | 3/8” | 1-2 |

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR  17

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 900,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żylne kaniule udowe do ECMO V-A | 44 sztuki |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Pokrycie powłoką biokompatybilną | Rozmiar łączenia | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 Fr | TAK | ¼” | 3-4 |
| 10 Fr | TAK | ¼” | 3-4 |
| 12 Fr | TAK | ¼” | 3-4 |
| 14 Fr | TAK | ¼” | 1-2 |
| 15 Fr | TAK | 3/8” | 1-2 |
| 17 Fr | TAK | 3/8” | 1-2 |
| 19 Fr | TAK | 3/8” | 1-2 |
| 21 Fr | TAK | 3/8” | 1-2 |

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  18

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 100,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tętnicze kaniule szyjne do ECMO V-A | 16 sztuki |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Pokrycie powłoką biokompatybilną | Rozmiar łączenia | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 Fr | TAK | ¼” | 1-2 |
| 10 Fr | TAK | ¼” | 1-2 |
| 12 Fr | TAK | ¼” | 1-2 |
| 14 Fr | TAK | ¼” | 1-2 |

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  19

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 50,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żylne kaniule szyjne do ECMO V-A | 12 sztuki |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Pokrycie powłoką biokompatybilną | Rozmiar łączenia | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 Fr | TAK | ¼” | 1-2 |
| 14 Fr | TAK | ¼” | 1-2 |
| 16 Fr | TAK | ¼” | 1-2 |

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  20

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 200,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwuświatłowe kaniule do ECMO V-V | 14 sztuki |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Pokrycie powłoką biokompatybilną | Rozmiar łączenia | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 Fr | TAK | ¼” | 1-2 |
| 15 Fr | TAK | ¼” | 1-2 |
| 19 Fr | TAK | ¼” | 1 |
| 20 Fr | TAK | ¼” | 1 |
| 23 Fr | TAK | 3/8” | 1 |

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR  21

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 1 000,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tętnicze kaniule VAD do mechanicznego wspomagania krążenia | 18 sztuki |  |  |  |  |  |

| Rozmiar | Pokrycie powłoką biokompatybilną | Rozmiar łączenia | Możliwość wyprowadzenia przez klatkę piersiowa | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Fr | TAK | ¼” | Tak | 3 |
| 18 Fr | TAK | ¼” | Tak | 3 |
| 24 Fr | TAK | 3/8” | Tak | 3 |

| 2. | Żylne kaniule VAD do mechanicznego wspomagania krążenia | 18 sztuk |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Rozmiar | Pokrycie powłoką biokompatybilną | Rozmiar łączenia | Możliwość wyprowadzenia przez klatkę piersiowa | Roczne zużycie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Fr | TAK | ¼” | Tak | 3 |
| 18 Fr | TAK | ¼” | Tak | 3 |
| 24 Fr | TAK | 3/8” | Tak | 3 |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  22

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 5 000,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łaty naczyniowe Gore-tex Grubość ścianki 0,6 mm Rozmiar 10 cm x 15 cm | 10 sztuki |  |  |  |  |  |
| 2. | Łaty naczyniowe Gore-tex Grubość ścianki 0,4 mm Rozmiar 3 cm x 6 cm | 10 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3. | Proteza naczyniowa Gore Tex SA strecz 16mm x 30cm | 6 sztuki |  |  |  |  |  |
| 4. | Proteza naczyniowa Gore Tex SA strecz 18mm x 30cm | 6 sztuki |  |  |  |  |  |
| 5. | Proteza naczyniowa Gore Tex SA strecz 20mm x 30cm | 6 sztuki |  |  |  |  |  |
| 6. | Proteza naczyniowa Gore Tex STO 4mm x 70cm | 4 sztuki |  |  |  |  |  |
| 7. | Proteza naczyniowa Gore Tex STO 5mm x 70cm | 6 sztuki |  |  |  |  |  |
| 8. | Proteza naczyniowa Gore Tex V 6mm x 70cm | 4 sztuki |  |  |  |  |  |
| 9. | Proteza naczyniowa Gore Tex V 4mm x 70cm | 6 sztuki |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  23

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 700,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proteza żelowa Uni Graft 16mm x 30 cm | 10 sztuki |  |  |  |  |  |
| 2. | Proteza żelowa Uni Graft 18mm x 30 cm | 6 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3. | Proteza żelowa Uni Graft 20mm x 15 cm | 8 sztuki |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  24

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 200,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oksygenator do mechanicznego wspomagania krążenia - dziecięcy | 5 sztuk |  |  |  |  |  |

Parametry:

- Oksygenatora z wymiennikiem ciepła.

- Czas użycia 30 dni (potwierdzony Certyfikatem CE).

- Pokryte powłoką biokompatybilną BIOLINE (heparynowo-albuminowa)

- Przepływ od 0,2 do 2,8 l/min

- Powierzchnia wymiany gazowej 0,8 m2

- Powierzchnia wymiennika ciepła:0,15 m2

- Wypełnienie oksygenatora: max 81 ml

- Wypełnienie głowicy max 35 ml

- Wirnik głowicy bez łożyska mechanicznego.

- Dostarczenie bezpłatne na czas trwania umowy przetargowej holderu mocującego

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy