# ZAŁĄCZNIK NR  25

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 13 000,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO / SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NAZWA HANDLOWA KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda sterowalna do ablacji endokawitarnej metodą RF 4 mm z łącznikiem | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda sterowalna do ablacji endokawitarnej metodą RF z końcówką chłodzoną roztworem soli fizjologicznej, łącznik do elektrody ablacyjnej i dreny do pompy chłodzącej cewniki ablacyjne | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Odpowiedni łącznik do elektrody ablacyjnej: wg zasady 1 łącznik – na 10 elektrod ablacyjnych | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dreny do pompy COOLFLOW | 12 |  |  |  |  |  |  |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametry wymagalne

| L.p. | Parametr /Warunek | Parametr wymagany | Spełnianie warunku (przez Wykonawcę) TAK/NIE | Parametr oferowany (podać wartość lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroda sterowalna do ablacji endokawitarnej metodą RF 4 mm z łącznikiem do ablatora o następującej charakterystyce: |  |  |  |
| 1. | 1 stopień swobody (cewnik zgina się w jedna stronę; jednokierunkowe regulowane przygięcie końcówki) | TAK | TAK | 1 stopień swobody |
| 2. | dostępna średnica końcówki elektrody 7F i 8F | TAK | TAK | 7F i 8F |
| 3. | długość końcówki – 4 mm | TAK | TAK | 4 mm |
| 4. | odległość między pierścieniami 2/5/2 mm | TAK | TAK | 2/5/2 mm |
| 5. | krzywizny – co najmniej 3 różne – do wyboru przez zamawiającego | TAK | TAK | B, D, E F, |
| 6. | współpraca z ablatorami firmy STOCKERT GmbH w posiadaniu Zamawiającego | TAK | TAK | Współpraca z ablatorem firmy STOCKERT GmbH |
| 7. | termin ważności sterylizacji – co najmniej 12 miesięcy | TAK | TAK | 12 miesięcy |
| 9. | łączniki do ablatora Stockert | TAK | TAK | łączniki do ablatora Stockert |
|  | Elektroda sterowalna do ablacji endokawitarnej metodą RF z końcówką chłodzoną roztworem soli fizjologicznej, łączniki i dreny do pompy chłodzącej cewniki ablacyjne o następującej charakterystyce: |  |  |  |
| 10. | chłodzona końcówka elektrody (oznacza obieg otwarty), | TAK | TAK | chłodzona końcówka elektrody |
| 11. | średnica końcówki elektrody – max 7.5 F | TAK | TAK | 7.5F |
| 12. | zbrojna końcówka elektrody | TAK | TAK | Zbrojona końcówka |
| 13. | długość końcówki – 3,5 mm | TAK | TAK | 3.5mm |
| 14. | odległość między pierścieniami 2/5/2 mm | TAK | TAK | 2/5/2mm |
| 15. | krzywizny – co najmniej 4 różne do wyboru przez zamawiającego | TAK | TAK | B, D, F, J, D-F, F-J, |
| 16. | współpraca z ablatorem firmy STOCKERT GmbH w posiadaniu Zamawiającego | TAK | TAK | współpraca z ablatorem firmy STOCKERT GmbH |
| 17. | Dreny dostosowane do pompy COOLFLOW ™ w posiadaniu Zamawiającego | TAK | TAK | Dreny dostosowane do pompy COOLFLOW ™ |
| 18. | jedno lub dwukierunkowe regulowane przygięcie końcówki – do wyboru przez zamawiającego | TAK | TAK | jedno lub dwukierunkowe regulowane przygięcie końcówki |
| 19. | termin ważności sterylizacji – co najmniej 12 miesięcy | TAK | TAK | co najmniej 12 miesięcy |
| 20. | łączniki do ablatora Stockert | TAK | TAK | łączniki do ablatora Stockert |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  26

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 18 000,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO / SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NAZWA HANDLOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda diagnostyczna 4-biegunowa o stałej krzywiźnie | 150 |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne :

- średnice : 4F ; 5F ; 6F

- odstępy pomiędzy elektrodami : 2-5-2 mm ; 2-2-2 mm ; 5-5-5 mm ; 10-10-10 mm

- krzywizny – 5 do wyboru przez zamawiającego

- trzon elektrody zbrojony oplotem stalowym

- atraumatyczna końcówka

- elektrody platynowe o szerokości 1 mm

- kable łączące o długości 1,5 m lub 2 m

| 2. | Elektroda diagnostyczna 10 -biegunowa o stałej krzywiźnie | 10 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Parametry techniczne :

- średnice : 4F ; 5F ; 6F

- odstępy pomiędzy elektrodami : 2-5-2 mm ; 2-8-2 mm ; 2 mm ; 5 mm

- krzywizny – 3 do wyboru przez zamawiającego

- krzywizna dedykowana do kaniulacji zatoki wieńcowej

- długość robocza 120 cm lub 65 cm

- trzon elektrody zbrojony oplotem stalowym

- atraumatyczna końcówka

- elektrody platynowe o szerokości 1 mm

- kable łącznikowe o długości 1,5 m lub 2 m

| 3. | Elektroda diagnostyczna 10- biegunowa, sterowalna | 130 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Parametry techniczne :

- średnice : 4F ; 5F ; 6F ; 7F

- odstępy pomiędzy elektrodami : 2-5-2 mm ; 2-8-2 mm ; 2 mm ; 5 mm

- krzywizny – 7 do wyboru przez zamawiającego

- długość robocza 110 cm lub 115 cm

- trzon elektrody zbrojony oplotem stalowym

- sterowanie jedno- lub dwukierunkowe

- dostępne elektrody z końcówką soft

- elektrody platynowe o szerokości 1 mm

- kable łącznikowe o długości 1,5 m lub 2 m

| 4. | Igła transseptalna BRK | 30 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Parametry techniczne :

- długość : 71 cm ; 89 cm ; 98 cm

- średnica 18 G

- wykonane całkowicie za stali

- krzywizny – 3 do wyboru przez zamawiającego

- możliwość pomiaru ciśnienia z końca igły

| 5. | Koszulka transseptalna | 30 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Parametry techniczne :

- długość : 61 cm ; 63 cm ; 81 cm

- średn8ica : 6F ; 7F ; 8F ; 8,5F ; 10F

- krzywizny : 6 do wyboru przez zamawiającego

- koszulka zbrojona oplotem

- otwory boczne na końcu dystalnym

- marker widoczny w skopii na końcu dystalnym

- zastawka hemostatyczna i port boczny z kranikiem

- rozszerzacz o długości 67 cm lub 85 cm

- kompatybilny z igłą transseptalna  71 cm lub 89 cm

- w zestawie prowadnik 180 cm , super stiff 0,032’’, 3 mm”J”

| 6. | Koszulka stabilizująca do prawego przedsionka | 20 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Parametry techniczne :

- długość : 63 cm ; 81 cm

- średnica :  8F ; 8,5F

- krzywizny : 5 do wyboru przez zamawiającego

- marker widoczny w skopii na końcu dystalnym

- otwory boczne na końcu dystalnym

- zastawka hemostatyczna i port boczny z kranikiem

- w zestawie rozszerzacz i prowadnik 0,038’’, 3 mm „L” , 145 cm

| 7. | Elektrody ablacyjne | 40 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Parametry techniczne :

- średnice : 5F ; 7F

- długość robocza 110 cm lub 115 cm

- sterowanie jedno – lub dwukierunkowe

- długość elektrod ablujących 2mm i 4mm

- końcówka elektrody ablującej wykonana ze stopu platynowo-irydowego

- czujnik temperatury thermocouple

- odstępy pomiędzy elektrodami : 2-5-2 mm ; 2-2-2 mm

- krzywizny : 4 do wyboru przez zamawiającego

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  27

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 3 000,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO / SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NAZWA HANDLOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody endokawitarne przedsionkowe, komorowe pasywne, aktywne sterydowe | 40 |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru długości elektrod.

| 2. | Stymulatory typu VVIR jednojamowe bez elektrod | 20 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Minimalne parametry stymulatora:

Typ stymulacji (Mode-SSIR)

Wymiary: 8 cm3, 17g

Zakres czynności stymulacji (Basic rate): 60-150 / min

Amplituda impulsu (Pulse amplitude): 1.0 – 6.0 V

Czas trwania impulse (Pulse width ): 0.3-0.5 ms

Czułość (Sensitivity): 2.0 -8.0

Możliwość ustawienia stymulacji nocnej

Automatyczny  pomiar  progu  stymulacji  z  zabezpieczeniem  skutecznej  stymulacji  w  trybie „beat  by  beat”

Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia do Szpitala programatora do stymulatorów.

Szpital aktualnie dysponuje programatorami do stymulatorów firm: „Biotronic”; „Medtronic”; „St.Jude Medical”.

| 3. | Stymulatory typu DDDR dwujamowe bez elektrod | 15 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Minimalne parametry stymulatora:

Typ stymulacji (Mode-DDDR)

Wymiary: 8,5 cm3, 18g

Zakres czynności stymulacji (Basic rate): 60-150 / min

Amplituda impulsu (Pulse amplitude):1.0 – 6.0 V

Czas trwania impulse (Pulse width ): 0.3-0.5 ms

Czułość (Sensitivity): 2.0 -8.0

Możliwość ustawienia stymulacji nocnej

Automatyczny  pomiar  progu  stymulacji  z  zabezpieczeniem  skutecznej  stymulacji  w  trybie „beat  by  beat”

Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia do Szpitala programatora do stymulatorów.

Szpital aktualnie dysponuje programatorami do stymulatorów firm: „Biotronic”; „Medtronic”; „St.Jude Medical”.

| 4. | Wszczepialny stymulator serca pediatryczny | 10 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Parametry wymagane:

Objętość - 5,9 cm3

Waga - 12,8 g

Częstość  podstawowa - 45 do 160 bpm

Czas  refrakcji - 250 do 550 ms

Automatyczny  pomiar  progu  stymulacji  z  zabezpieczeniem  skutecznej  stymulacji  w  trybie „beat  by  beat”

Czułość - 0,5 do 12 mV

Szerokość  impulsu - 0,03 do 1,0 m

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  28

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 3500,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO / SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NAZWA HANDLOWA LEKU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnik hydrofilny nitinolowy | 200 |  |  |  |  |  |  |

- średnice 0,018” / 0,025” / 0,032” /  0,035” / 0,038”

- długości 50, 80, 120, 150 cm, 180 cm

- długości elastycznej końcówki 10, 30, 50 lub 80 mm

- rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, odporność na załamanie struktury podłużnej, rdzeń wykonany z jednego kawałka, kontrola trakcji 1:1

- w poliuretan  zatopione nitki wolframowe

- atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia

- trwała powłoka hydrofilna

- z prostą / zakrzywioną końcówką / końcówką zakrzywioną w kształcie litery J /  krzywizna Bolia

- dostępny w wersji o standardowej sztywności, sztywnej, półsztywnej

- dostępny w wersji z kształtowalną końcówką

| 2. | Prowadnik hydrofilny o średnicy 0,014 ‘’ | 250 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- średnica 0,014”, długość 180 cm

- rdzeń hybrydowy wykonany ze stali nierdzewnej (proksymalnie, większa sztywność) i z nitinolu (dystalnie, większa elastyczność), zatopiony w poliuretanie

- pokrycie hydrofilne na dystalnych 25 cm

- końcówka z markerem platynowo - stalowym na dystalnych 3 cm

- końcówka prosta, typu floppy lub extra floppy

| 3. | Mikrocewnik hydrofilny | 25 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- średnice 2.4 Fr, 2.8 Fr

- powłoka hydrofilna zapewnia dobrą nawigację i manewrowanie nawet w krętych, drobnych

naczyniach obwodowych

- trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym

oplotem, zewnętrznie poliester elastomer

- wysoka odporność na załamanie struktury podłużnej, ściskanie, zginanie, brak owalizacji

światła na zgięciu

- wolframowy oplot w warstwie środkowej zmienia gęstość wraz z długością mikrocewnika: kontrola

trakcji 1:1, większa elastyczność części dystalnej na ostatnich 30 mm

- atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0.9 mm pozbawiona wolframowej spiralki,

kształtowalna mandrylem

- bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 750 - 900 psi) do 4,2 ml/sek

- szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO, coile w systemie 0,018”

- długości  130, 150 cm

- duża średnica wewnętrzna:

- 0,022” (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,018”)

- 0,027” (0,70 mm) dla 2.8 Fr (komptaybilny z prowadnikiem 0,021”)

| 4. | Spirale embolizacyjne obwodowe | 40 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- platynowe spirale pokryte zwiększającym objętość hydrożelowym  polimerem

- hydrocoile zwiększają swoją objętość maksymalnie 6-krotnie, wiążę się to z zużyciem mniejszej ilości coili,

czas zwiększania objętości ( pęcznienia ) coili:

- do 80% w czasie 5 minut

- do 100% w czasie 20 minut

- system dostarczania.„popychalny” (pushable), spirale o średnicach:  2-15 mm, długości :  2-14 cm
     kompatybilne z prowadnikiem 0,018” oraz 0,035”

- hydrożel zwiększa swoją objętość tylko w kierunku  dostępnej wolnej przestrzeni

- dystalny odcinek coila nie jest pokryty hydrożelem ( loop) – pełni funkcję „kotwicy”, zapobiega uszkodzeniu naczynia przy wyjściu z cewnika

| 5. | Cewniki balonowe półpodatne, hydrofilne | 15 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- balon półpodatny, wykonany z nylonu, trójkrotnie sfałdowany (dla małych średnic < 2 mm

dwukrotnie)

- marker platynowy na obu końcach balonu dla średnic >= 2.0 mm (dla średnic 1.25 i 1.5 mm

pojedyńczy)

- średnice 1.25 -1.50 – 2.00 – 2.25 – 2.50 – 2.75 – 3.00 – 3.50 – 4. 00 mm

- długości 10 – 15 – 20 – 30 - 40 mm

- NP 6 atm, RBP 14 atm (12 atm dla średnic 3.5 i 4.0 mm)

- stożkowato ścięta końcówka z małym profilem wejścia 0.42 mm ( 0.40 mm dla 1.25 / 10)

- niski crossing profile dla średnicy 3.0 = 0,81 mm, dla średnicy 1.25 = 0,67 mm ( 0,026” )

- trwałe pokrycie hydrofilne na 32 dystalnych cm, pozostała część pokrytasilikonem

- system doprowadzający:

- część RX – wejście dla prowadnika 25 cm od końca proksymalnego

- długość całego systemu145 cm

- średnica zewnętrzna części proksymalnej 2.0 Fr

- średnica zewnętrzna części dystalnej 2.4 Fr / 2.5 Fr / 2.6 Fr

- wszystkie rozmiary są kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5 Fr

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  29

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 5 000,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO / SZT. | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NAZWA HANDLOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodą defibrylacyjną dla dzieci młodszych | 6 sztuk |  |  |  |  |  |  |

Parametry  graniczne : (rok rodukcji – nie wcześniej niż 2013)

- Żywotność urządzenia przy 15% pacing, 6 lub więcej ładowań do max energii w roku, Onset EGM ON, 500 Ohm, 2,5V min. 8 lat

- Grubość kardiowertera-defibrylatora < 10 mm

- Objętość  kardiowertera-defibrylatora < 32 cm ³

- Waga < 75 g

- Elektrody do defibrylacji sterydowe, aktywne, jedno lub dwucoilowe, z łączem DF-4 lub DF-1 – do wyboru.

- Coile elektrod defibrylujących pokryte dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu

- Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 V

- Szerokość impulsu, min. zakres 0,5 – 1,0 ms

- Czułość komorowa  - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV

- Rejestrowanie trendów oporności elektrody

- Wbudowany awaryjny system bezpieczeństwa – tzw. drugi obwód

- Terapia antyarytmiczna  - min. 3 typy

- Rozpoznawanie arytmii - min. 3 strefy

- Energia defibrylacji dostarczona min.  35 J

- Ładowanie kondensatorów <9 sek. do max. Energii

- Ilość wyładowań w jednej interwencji > 7

- ATP w strefie VF przed ładowaniem

- Algorytmy różnicujące częstoskurcze komorowe od nadkomorowych, min. 3 rodzaje: morfologia, onset, stability

- Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody, ładowania kondensatorów, ERI – sygnał dźwiękowy generowany przez ICD

- Możliwość domowego monitorowania pracy ICD

- Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem

| 2. | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z elektrodą defibrylacyjną dla dzieci młodszych | 6 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Parametry  graniczne : (rok rodukcji – nie wcześniej niż 2013)

- Żywotność urządzenia przy 15% pacing, 6 lub więcej ładowań do max energii w roku, Onset EGM ON, 500 Ohm, 2,5V min. 7 lat

- Grubość kardiowertera-defibrylatora < 10 mm

- Objętość  kardiowertera-defibrylatora < 32 cm ³

- Waga < 75 g

- Elektrody do defibrylacji sterydowe, aktywne, jedno lub dwucoilowe, z łączem DF-4 lub DF-1 – do wyboru.

- Coile elektrod defibrylujących pokryte dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu

- Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 V

- Szerokość impulsu, min. zakres 0,5 – 1,0 ms

- Czułość komorowa  - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV

- Czułość przedsionkowa  - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV

- Rejestrowanie trendów oporności elektrody

- Wbudowany awaryjny system bezpieczeństwa – tzw. drugi obwód

- Terapia antyarytmiczna  - min. 3 typy

- Rozpoznawanie arytmii - min. 3 strefy

- Energia defibrylacji dostarczona min.  35 J

- Ładowanie kondensatorów <9 sek. do max. Energii

- Ilość wyładowań w jednej interwencji > 7

- ATP w strefie VF przed ładowaniem

- Algorytmy różnicujące częstoskurcze komorowe od nadkomorowych, min. 3 rodzaje: morfologia, onset, stability

- Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody, ładowania kondensatorów, ERI – sygnał dźwiękowy generowany przez ICD

- Możliwość domowego monitorowania pracy ICD

- Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem

- Algorytm minimalizujący stymulację RV

Sprzęt będący przedmiotem zamówienia będzie przechowywany w ramach depozytu-magazynu. Wykonawca przekaże, a Zamawiający przyjmie w nieodpłatnie przechowanie sprzęt medyczny. W przypadku wykorzystania wyrobów Zamawiający sporządzi zamówienie, określające ilość i asortyment wyrobów zużytych w zabiegu medycznym i prześle to zestawienie Wykonawcy, który zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu o wyroby wymienione w zamówieniu.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  30

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 5 000,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO / SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NAZWA HANDLOWA KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z elektrodą defibrylacyjną dla dzieci starszych | 6 sztuk |  |  |  |  |  |  |

Parametry  graniczne : (rok rodukcji – nie wcześniej niż 2013)

- Żywotność urządzenia przy 15% pacing, 6 lub więcej ładowań do max energii w roku, Onset EGM ON, 500 Ohm, 2,5V min. 7 lat

- Grubość kardiowertera-defibrylatora < 16 mm

- Objętość  kardiowertera-defibrylatora < 42 cm ³

- Waga < 75 g

- Elektrody do defibrylacji sterydowe, aktywne, jedno lub dwucoilowe, z łączem DF-4 lub DF-1 – do wyboru.

- Nominalnie włączona funkcja dyskryminacji załamka T, pozwalająca na rejestrację epizodów podwójnego zliczania (min. 5 algorytmów)

- Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 V

- Szerokość impulsu, min. zakres 0,5 – 1,0 ms

- Czułość komorowa  - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV

- Czułość przedsionkowa  - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV

- Rejestrowanie trendów oporności elektrody

- Terapia antyarytmiczna  - min. 3 typy

- Rozpoznawanie arytmii - min. 3 strefy

- Energia defibrylacji dostarczona min.  35 J

- Ładowanie kondensatorów <10 sek. do max. Energii

- Ilość wyładowań w jednej interwencji nie mniej niż 6

- ATP w strefie VF przed ładowaniem

- Algorytmy różnicujące częstoskurcze komorowe od nadkomorowych, min. 3 rodzaje: morfologia, onset, stability

- Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody, ładowania kondensatorów, ERI – sygnał dźwiękowy generowany przez ICD

- Możliwość domowego monitorowania pracy ICD

- Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem

- Algorytm minimalizujący stymulację RV

| 2. | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodą defibrylacyjną dla dzieci starszych | 6 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Parametry  graniczne : (rok rodukcji – nie wcześniej niż 2013)

- Żywotność urządzenia przy 15% pacing, 6 lub więcej ładowań do max energii w roku, Onset EGM ON, 500 Ohm, 2,5V min. 8 lat

- Grubość kardiowertera-defibrylatora < 16 mm

- Objętość  kardiowertera-defibrylatora < 40 cm ³

- Waga < 75 g

- Elektrody do defibrylacji sterydowe, aktywne, jedno lub dwucoilowe, z łączem DF-4 lub DF-1 – do wyboru.

- Nominalnie włączona funkcja dyskryminacji załamka T, pozwalająca na rejestrację epizodów podwójnego zliczania (min. 5 algorytmów)

- Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 V

- Szerokość impulsu, min. zakres 0,5 – 1,0 ms

- Czułość komorowa  - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV

- Rejestrowanie trendów oporności elektrody

- Terapia antyarytmiczna  - min. 3 typy

- Rozpoznawanie arytmii - min. 3 strefy

- Energia defibrylacji dostarczona min.  35 J

- Ładowanie kondensatorów <10 sek. do max. Energii

- Ilość wyładowań w jednej interwencji nie mniej niż 6

- ATP w strefie VF przed ładowaniem

- Algorytmy różnicujące częstoskurcze komorowe od nadkomorowych, min. 3 rodzaje: morfologia, onset, stability

- Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody, ładowania kondensatorów, ERI – sygnał dźwiękowy generowany przez ICD

- Możliwość domowego monitorowania pracy ICD

- Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem

Sprzęt będący przedmiotem zamówienia będzie przechowywany w ramach depozytu-magazynu. Wykonawca przekaże, a Zamawiający przyjmie w nieodpłatnie przechowanie sprzęt medyczny. W przypadku wykorzystania wyrobów Zamawiający sporządzi zamówienie, określające ilość i asortyment wyrobów zużytych w zabiegu medycznym i prześle to zestawienie Wykonawcy, który zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu o wyroby wymienione w zamówieniu.

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  31

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 3 000,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO / SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NAZWA HANDLOWA KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik balonowy do PTA SLEEK RX i SLEEK OTW -Średnica kanału centralnego 0,014” -Średnice balonów 1,25mm; 2mm; 2,5mm; 3mm; 3,5mm; 4mm; 5mm -Długości 1,5cm-22cm -Ciśnienie robocze (RBP) 13-16 atm -Profil 4F -Materiał balonu – nylon -Długość cewnika 150 cm -Cewnik balonowy z zewnątrz jak i kanał środkowy pokryty silikonem -Cewniki integralne z jednoczęściowym konektorem dla balonu i prowadnika zbudowanego z przezroczystego materiału, dającego łatwą kontrolę prowadnika lub pęcherzyków powietrza w układzie -Dobrze widoczne w rtg znaczniki – markery balonów -System monorail RX oraz OTW -Dwudzielny prześwit | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik Balonowy PowerFlex pro i PowerFlex extreme - kompatybilny z prowadnikiem 0,035 - dwudzielny prześwit - atraumtycza końcówka - Dobrze widoczne w rtg znaczniki – markery balonów - ciśnienie robocze – 7 – 20 atm - system OTW - kompatybilny z koszulkami 5 – 9 F - średnice: 3 – 10 mm - długość cewnika (balonu): 2 – 22 cm - Cewnik balonowy z zewnątrz jak i kanał środkowy pokryty silikonem | 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik Balonowy MaxiLD - kompatybilny z prowadnikiem 0,035 - system OTW - kompatybilny z koszulką 8 – 12 F - profil wejścia 7F - ciśnienie robocze 5 – 6 atm - średnica balonu: 14 - 25 mm - długość balonu: 4 – 8 cm - balon przeznaczony do użycia w tętnicach o dużej średnicy - dobrze widoczne w rtg znaczniki – markery balonów | 50 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik Balonowy Savy i Savy Long - Cewnik balonowy o niskim profilu wejścia - kompatybilny z prowadnikiem 0,018 - system wprowadzający OTW - balon oraz shaft pokryty substancją pozwalającą na łatwe i atraumatyczne przejście przez zmianę - Dobrze widoczne w rtg znaczniki – markery balonów - taperowany shaft 3,5 F do 3 F pozwalający na łatwe przejście przez zmianę oraz wprowadzenie. - kompatybilny z koszulką 4 i 5 F - ciśnienie robocze: 10 – 15 atm - średnica cewnika: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 mm - długość cewnika: 2 – 22 mm | 20 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik Balonowy Slalom - System OTW - Dwudzielny prześwit - Dobrze widoczne w rtg znaczniki – markery balonów - kompatybilny z prowadnikiem 0,018 F - kompatybilny z koszulką 4 – 6 F - śrenica balonu: 3 – 8 mm - długość balonu: 2 i 4 cm - Cewnik balonowy z zewnątrz jak i kanał środkowy pokryty silikonem | 20 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik balonowy Aviator plus - cewnik Balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,014F - system wprowadzający Rapid exchange - dobrze widoczne w rtg znaczniki – markery balonów - balon o bardzo niskim profilu wejścia 3,3 F dla długości 25 cm - cewnik kompatybilny z koszulka 4F - ciśnienie robocze: 12-14atm - długość balonu: 1,5; 2; 3; 4 cm - średnica balonu: 4; 4,5; 5; 5,5; 6 i 7 mm | 20 sztuk |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR  32

## ...................................

(pieczęć Wykonawcy)

WADIUM: 800,00 PLN

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO / SZT. | VAT % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT | NAZWA HANDLOWA KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik balonowy Rashkind 4F | 5 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik balonowy Rashkind 6F | 30 sztuk |  |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA: ..............................................

.........................................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy