# dot.: PN 36/17

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 9

WADIUM:  30 000,00 PLN

FORMULARZ OFERTOWY - Unit laryngologiczny z wyposażeniem

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena netto 1 szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit laryngologiczny z wyposażeniem | 2 szt. |  |  |  |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| 1 | Producent/kraj | Podać |  |
| 2 | Model/typ | Podać |  |
| I | Parametry ogólne |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowe | Tak/podać |  |
|  | Unit laryngologiczny 3 modułowy | Tak |  |
|  | Unit laryngologiczny modułowy zbudowany min. z 3 modułów: funkcyjny, endoskopowy i moduł instrumentarium | Tak |  |
|  | Całość – konstrukcja i moduły – wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej farbą proszkową w części górnej z tworzywa sztucznego malowanego farbą proszkową. Unit przejezdny, wyposażony w kółka w tylnej części modułu z możliwością dostawy aparatury w wybranym przez Zamawiającego dowolnym kolorze z palety kolorów RAL | Tak |  |
|  | Moduł podstawowy-funkcyjny z wbudowanym wyświetlaczem typu LED sygnalizującym błędy pracy systemem kodów cyfrowych informujących o awarii modułu na wyświetlaczu z systemem sprawdzającym poprawność działania podłączeń unitu przy każdym uruchomieniu, z wbudowanym szybkim podgrzewaczem do lusterek z funkcją automatycznego wyłączania. Sygnalizacja błędów: za niskiego ciśnienia wody, błąd zasilania bloku grzewczego, | Tak |  |
|  | Wbudowany szybki podgrzewacz do lusterek z funkcją automatycznego wyłączania, czas pracy min 12s | TAK |  |
|  | System ssania o wydajności min 55l/min z podciśnieniem min – 0,98kPa uruchamiany automatycznie po podjęciu drenu ssaka z funkcją automatycznego opróżniania słoja do kanalizacji po odłożeniu drenu na swoje miejsce po każdym użyciu oraz w trakcie użycia po przekroczeniu limitu wypełnienia słoja ze słojem zbiorczym na nieczystości nietłukącym o pojemności min 1,25l. – m2 słoje w komplecie, System wyposażony w minimum trzy zabezpieczenia antyprzelewowe w tym elektroniczny czujnik fotokomórkowy. | Tak |  |
|  | Autotest modułu funkcyjnego po każdym uruchomieniu. Sygnalizacja za pomocą diod LED minimum następujących błędów układowych: błąd pracy pompy sprężonego powietrza, błąd pompy ssącej, błąd pompy rotacyjnej, błąd pompy zrzutu ścieków, błąd modułu zasilania pamięci płyty głównej. | Tak |  |
|  | System przepłukiwania i dezynfekcji drenu ssaka – uruchomienie automatyczne poprzez przyłożenie drenu ssaka z bezpośrednim odpływem do słoja z nieczystościami automatycznie uzupełniany wodą z sieci wodociągowej z zestawem środków czyszczących | Tak |  |
|  | Moduł posiadający półkę boczną z odlanym miejscem na tackę z instrumentarium i mocowaniem miski do płukania ucha. | Tak |  |
|  | Moduł w półkę boczną z dwoma parami kuwet do przechowywania i dezynfekcji endoskopów giętkich | Tak |  |
|  | Wbudowany, zintegrowany w unicie port zasilający 15V lub 24V dla dodatkowego podłączenia źródła światła LED i lampy nagłownej LED | Tak |  |
|  | Miska do płukania ucha posiadająca podłączenie drenu ssaka, wycięcie na ucho małe oraz duże - 2 sztuki | Tak |  |
|  | Indukcyjny podgrzewacz do optyk podgrzewający endoskop w czasie 5s +/-1s z automatycznym włączaniem i wyłączaniem podgrzewania z wymiennym, autoklawowalnym wkładem szklanym | Tak |  |
| \ | System płukania ucha | Tak |  |
|  | Zasilany wodą z instalacji wody pitnej posiadający system zabezpieczający przed skażeniem wody pitnej zgodnie z normą EN1717 z automatyczną aktywacją i dezaktywacją irygacji przez podniesienie lub odłożenie rączki na swoje miejsce. Dodatkowo system krążenia i wymiany wody w obwodzie pomimo braku aktywacji irygacji z filtrem wody wpływającej do unitu z elektrycznym zaworem wodnym doprowadzający wodę do unitu i automatycznie odcinające zasilanie wodne w przypadku awarii unitu z trybem czuwania wyłączającym grzałki podczas nieużywania modułu płukania ucha. Moduł podgrzewający wodę do 37°C z możliwością ustawienia od 36° C do 38°C | Tak |  |
|  | System do nystagmografii (dla jednego z zestawów temperaturowej z nastawieniem czasu ekspozycji wodnej od 0 do 99s, z regulacją temperatury w zakresie 20 do 47st C. | Tak |  |
|  | System irygacji z rączką do irygacji ucha posiada regulację przepływu wody przez spust min. 50-450ml/min oraz wyświetlaczem LED aktualnej temperatury na panelu przednim | Tak |  |
|  | System sprężonego powietrza z automatyczną aktywacją i dezaktywacją systemu przez podniesienie lub odłożenie rączki na swoje miejsce z min. 2 podajnikami do leków z kierunkiem rozprysku na wprost i Min. jeden podajnik do leków o zmiennym kierunku rozprysku 360º mocowane w uchwytach zintegrowanych z obudową modułu podstawowego-funkcyjnego moc sprężonego powietrza 2-2,2bar | Tak |  |
|  | Moduł endoskopowy umieszczony z prawej strony modułu funkcyjnego wyposażony w moduł w swietlny LED posiadający posiadający dwa niezależne kanały z wejściem światłowodu typu „Storz” z jasnością źródła światła LED min. 160-210 klx o mocy 250 W i żywotności min 15000 godzin z włącznikiem (ON/OFF) kanałów źródła światła z zintegrowany z uchwytem na lampę nagłowną, który uruchamia lampę po zdjęciu z wieszaka | Tak |  |
|  | Moduł posiadający 3 kuwety metalowe do przechowywania endoskopów sztywnych posiadające teflonowe nakładki do przetrzymywania optyk o średnicy do 4 mm h, trzy kuwety plastikowe do dezynfekcji endoskopów posiadające teflonowe adaptery do dezynfekcji optyk o średnicy do 4 mm | Tak |  |
|  | Lampa nagłowna światłowodowa soczewkowa wraz ze zintegrowanym światłowodem | Tak |  |
|  | Światłowód do optyk: Ø 4,8 mm ( +/-0,5mm), dł. min.1800 mm, - 2 sztuki wraz z adapterami typu Storz od strony połączenia ze źródłem światła i optyk | Tak |  |
|  | Moduł endoskopowy | Tak |  |
|  | Wyposażony w min 4 źródła światła halogenowego o czasie świecenia min 300godzin z systemem tzw. miękkiego startu przedłużającego żywotność żarówek halogenowych, z regulacją mocy świecenia w zakresie od 70 do 100% z sygnalizacją diodową upłynięcia 90% żywotności żarnika halogenowego lub system światła LED – 4 kanałowego o mocy świecenia min 210kLx o temperaturze barwowej 5500K. Źródło światła LED regulowane w zakresie 70 do 100% mocy świecenia z funkcją zapamiętania mocy ostatniego ustawienia | Tak |  |
|  | Miejsce na 4 zestawy kuwet metalowych i plastikowych do przechowywania i dezynfekcji endoskopów sztywnych posiadający 4 kuwety metalowe do przechowywania endoskopów sztywnych posiadające teflonowe nakładki do przetrzymywania optyk o średnicy do 4 mm h, 4 kuwety do dezynfekcji endoskopów posiadające teflonowe adaptery do dezynfekcji optyk o średnicy do 4 mm systemem podgrzewania kuwet metalowych do temperatury 37st C | Tak |  |
|  | System monitoringu czasu dezynfekcji optyk z informacją świetlną i akustyczną upłynięcia nastawy czasu dezynfekcji. System posiadający sygnalizator w postaci pasków podświetlanych diodami LED informujący o nastawie zadanego czasu dezynfekcji, czas nastaw: 5, 10,15,30,60,90,120,150,180,210,240 minut | Tak |  |
|  | Kamera medyczna | Tak |  |
|  | Kamera medyczna z systemem stroboskopowym (system stroboskopowy dla jednego zestawu) wbudowanym jednokanałowym źródłem światła LED o mocy min 720lm, z systemem stroboskopii migawkowo-błyskowej, z wyświetlaniem obrazu o rozdzielczości 720p. Kamera z głowicą kamery 1/3” CCD o rozdzielczości 720 x 576, zintegrowany laryngofon z pierścieniem regulacji ostrości obrazu, • Kamera pracująca w trybie videoendoskopii i w trybie videostroboskopii. • W trybie pracy stroboskopu, kamera wyświetla na ekranie w czasie rzeczywistym parametry częstotliwości podstawowej głosu i poziomu jego natężenia, • Zmiana trybu videoendoskopii i videostroboskopii za pomocą przycisku na panelu kamery i za pomocą sterującego bezprzewodowego przycisku nożnego nie wymagającego dodatkowego zasilania, • Efekt videostroboskopowy w zakresie od 80Hz do 1000Hz wywołany zarówno trybem błyskowym światła i migawkowym przesłony głowicy kamery jednocześnie - w celu eliminacji błysku obrazu na ekranie monitora o parametrach: videostroboskopia standardowa oraz stałej fazy z regulacją: - zakresu prędkości videostroboskopii standardowej od 0,5Hz do 2Hz; - regulacja punktu videostroboskopii stałej fazy z zakresu od 0⁰ do 360⁰, • Sterownik kamery z funkcją stroboskopii połączony bezpośrednio niezależnym połączeniem sterującym-synchronizującym ze źródłem światła. Źródło światła z automatyczną nastawą na maksimum natężenia światła po włączeniu źródła światła, ręczną i automatyczną nastawa natężenia światła w trybie videoendoskopii oraz automatyczną nastawą w trybie videostroboskopii, zsynchronizowane bezpośrednim połączeniem z kamerą – sterowane częstotliwością głosu zbieraną przez mikrofon zintegrowany z głowicą kamery | Tak |  |
|  | Kamera medyczna wbudowana w moduł endoskopowy z głowicą kamery CCD 1/3” , rozdzielczość przynajmniej 752 x 582 wyposażoną regulację ostrości poprzez pierścień na głowicy i zoomem optycznym realizowanym za pomocą dwóch przycisków do zmniejszania i zwiększania wartości zoom. Przewód głowicy kamery mocowany do głowicy pod kątem 90st. W kamerze port zasilający do podłączenia dodatkowego źródła światła typu LED. Sterownik z minimum dwoma wyjściami: s-video i HDMI. Kamera z możliwością integracji z dedykowanym stroboskopem LED wbudowanym w moduł endoskopowy z odłączanym laryngofonem. W pełni automatyczny balans bieli wywoływany bez konieczności dodatkowej aktywacji funkcji balansu poprzez naciśniecie przycisku na głowicy lub sterowniku. Kamera wyposażona w min 4 tryby wyboru rodzaju używanych optyk w min. 3 tryby wyboru rodzaju źródeł światła m.in. światło stroboskopowe, LED, halogenowe. Stopklatka aktywowana z przycisku nożnego z możliwością zrobienia 4 stopklatek z podziałem ekranu na jednym podglądzie przy użyciu przycisku nożnego. Wbudowany system korekcji przepalonych pixeli | Tak |  |
|  | Uchwyt monitora mocowany do modułu podstawowego-funkcyjnego | Tak |  |
|  | Monitor LCD i przekątnej przynajmniej 24” z wejściem cyfrowym DVI, HDMI, 2 szt | Tak |  |
|  | Zestaw komputerowy PC z procesorem min typu i5, pamięcią min RAM 6GB, dyskiem twardym typu ssd z oprogramowaniem do archiwizacji danych. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do archiwizacji danych. Funkcja edycji obrazów, wydruku raportów, wycinania poszczególnych klatek, edycji obrazu. Oprogramowanie zawierające podwójną licencję analizy obrazów stroboskopowych z analizą kimograficzną | Tak |  |
|  | Endoskopy | Tak |  |
|  | Endoskop: Ø 2,7 mm, dł. robocza 50mm, kąt widzenia 0º - 3 szt. | Tak |  |
|  | Endoskop: Ø 2,7 mm, dł. robocza 145mm, kąt widzenia 30º - 3 szt. | Tak |  |
|  | Szerokokątny endoskop: Ø 4 mm, dł. robocza 175mm, kąt widzenia 30º - 1 szt. | Tak |  |
|  | Laryngoskop: max Ø 10mm, dł. robocza 195 mm, kąt widzenia 90º - 1 szt. | Tak |  |
|  | Nasopharyngoskop, długość robocza 320mm, średnica 3,4mm, kąt zagięcia końcówki +/-130o, 1szt | Tak |  |
|  | Nasopharyngoskop pediatryczny, długość robocza 320mm, średnica 2,8mm, kąt zagięcia końcówki +/-130o, 1szt | Tak |  |
|  | Kosze do sterylziacji endoskopów sztywnych z wkładkami silikonowymi, 8szt | Tak |  |
|  | Kosze do sterylziacji endoskopów giętkich z wkładkami typu jeżyk, 2szt |  |  |
|  | Endoskopy te mogą być sterylizowane steryzacją gazową i plazmową | Tak |  |
|  | Moduł na instrumentarium | Tak |  |
|  | Moduł unitu na instrumentarium o szerokości w zakresie min od 880 do 900 mm i głębokości w zakresie min od 540 do 560 mm z trzema poziomami instrumentarium zamykanymi roletą umożliwiające pomieszczenie minimum12 tacek na instrumentarium o wymiarach min 180 x 140 mm | Tak |  |
|  | Moduł wyposażony w szufladę z plastikową kuwetą na brudne narzędzia do wstępnej dezynfekcji – kuweta plastikowa z pokrywą, Dodatkowy wysuwany blat metalowy do odkładania narzędzi, Śmietniczka otwierana poprzez naciśnięcie frontu nogą | Tak |  |
|  | Fotel laryngologiczny z płynnym obrotem fotela wokół własnej osi w zakresie 360º z możliwością zablokowania w dowolnym momencie z tapicerką wykonaną z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne z regulacją wysokości fotela w zakresie min od 585 do 785 mm | Tak |  |
|  | Regulacja pochylenia oparcia fotela w zakresie min od -7º do +90º | Tak |  |
|  | Podłokietniki rozkładane niezależnie od siebie, Podłokietniki i podnóżek rozkładane symultanicznie z oparciem do pozycji poziomej. | Tak |  |
|  | Wymiary fotela wys. x szer. x dł. maksimum: 115 x 58 x 64cm | Tak |  |
|  | Krzesło lekarza z regulacją wysokości w zakresie min od 540 do 720 mm | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości oparcia | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna na antystatycznych kółkach | Tak |  |
|  | Rama do unitu spinająca moduły, z dodatkowymi 2 półkami na akcesoria z możliwością montażu masztu mikroskopu laryngologicznego | Tak |  |
|  | Mikroskop laryngologiczny | Tak |  |
|  | Mikroskop na kolumnie zintegrowanej z unitem laryngologicznym Oświetlenie mikroskopu halogenowe, światłowodowe z unitu laryngologicznego lub zintegrowane na kolumnie mikroskopu Min. 5 stopniowy manualny, skokowy zmieniacz powiększenia Obiektyw mikroskopu f = 250 mm Okulary mikroskopu z powiększeniem 12,5x Dzielnik obrazu do podłączenia kamery endoskopowej Automatyczny włącznik/wyłącznik oświetlenia mikroskopu poprzez obniżenie ramienia Wszystkie przewody ukryte w ramionach mikroskopu Mikroskop z zabudowaną kamerą HD 720p | Tak |  |
|  | Diatermia o częstotliwości radiowej min o częstotliwości 4MHz, mocy cięcia minimum 130W, częstotliwość modulacji 33kHz, Min 2 tryby pracy koagulacji monopolarnej kontaktowej - tryb 1 - koagulacja zwykła, tryb 2 - koagulacja forsowna Min 1 tryb cięcia w trybie bipolarnym Min 1 tryb koagulacji bipolarnej - tryb koagulacja bipolarnej Sygnalizacja pracy monopolarnej za pomocą diody Sygnalizacja pracy bipolarnej za pomocą diody Wyświetlacz wskazujący moc cięcia Wyświetlacz wskazujący moc koagulacji Moc cięcia i koagulacji regulowana za pomocą przycisków Sygnalizacja akustyczna aktywnego trybu cięcia i koagulacji – odmienny sygnał dla trybu cięcia i koagulacji Wyświetlacz czasu cięcia/koagulacji Wyposażenie: przewód elektrod neutralnych jednorazowych - min 50szt. Elektrod neutralnych jednorazowych - penseta bipolarna bagnetowa z nieklejącymi końcówkami o dł. 19 cm i końcówce 2.0 1.0 mm, 3 szt - przewód elektrod bipolarnych, dł. Min. 2.5m, 3szt - uchwyt elektrod monopolarnych, 2 przyciskowy umożliwiający pracę w trybie mono- lub bipolarnym, z kablem, 3szt - kleszczyki koagulujące do tonsillektomii - 2 szt - elektrody bipolarne wkłuwalne zagięte 30st, do conchoplastyki, dł. Robocza 110mm- 2 szt - ssak monopolarny śr. 2,8, dł 130mm - 1 szt - elektroda monopolana kulkowa, dł. 100mm, śr. 4mm | Tak |  |
| II | INNE | Tak |  |
| 1 | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej(PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce na każdy wyrób klasy medycznej w formie pisemnej i elektronicznej(PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |
|  | Wykaz środków do dezynfekcji, minimum 2 | Podać, opisać |  |
|  | Metody sterylizacji – niskotemperaturowa i plazmowa | Tak, podać, opisać |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2. Zestawienie parametrów ocenianych

| LP | Parametry | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sygnalizacja dodatkowych błędów: błąd czujnika temperatury, błąd obwodów bezpieczeństwa na płycie głównej, błąd zwarcia regulatora czujnika temperatury | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 punktów Nie - 1 punktów |
|  | System testu unitu po każdym uruchomieniu pokazujący dodatkowo: błąd pompy rotacyjnej, błąd pompy zrzutu ścieków, błąd modułu zasilania pamięci płyty głównej. | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 punktów Nie - 1 punktów |
|  | System światła LED – 4 kanałowego o mocy świecenia min 210kLx o temperaturze barwowej 5500K. Źródło światła LED regulowane w zakresie 70 do 100% mocy świecenia z funkcją zapamiętania mocy ostatniego ustawienia | TAK/NIE |  |  | Tak – 5 punktów Nie – 1 punktów |
|  | Program do zapisu i archiwizacji badań endoskopowych i stroboskopowych wyposażony w następujące funkcje: trójpunktową procedurę stabilizacji obrazu. Wszystkie parametry obliczeniowe odnoszone do całkowitej długości fałdów głosowych | TAK/NIE |  |  | Tak – 10 punktów Nie – 1 punktów |
|  | Program do zapisu i archiwizacji badań endoskopowych i stroboskopowych posiadający zestaw parametrów diagnostycznych obejmujący parametry uśredniane dla trzech obszarów fałdów głosowych oraz parametry zgodne ze światowymi standardami (w tym OQ, RGGA, Phase difference) | TAK/NIE |  |  | Tak – 10 punktów Nie – 1 punktów |
|  | Dokładność ustawienia temperatury wody do irygacji uszu 0, 5stopnia C | TAK/NIE |  |  | Tak – 5 punktów Nie – 1 punktów |
|  | Kamera wyposażona w 4 przyciski do trybów endoskopowych (endoskopy sztywne, endoskopy giętkie, mikroskopy, endoskopy sztywne o dużej średnicy) oraz 4 przyciski wyboru rodzaju światła: LED, halogen, Xenon, światło stroboskopowe) | TAK/NIE |  |  | Tak – 10 punktów Nie – 1 punktów |
|  | Automatyczny balans bieli przy zmianie optyki nie wymagający ręcznego wyzwalania dla kamery | TAK/NIE |  |  | Tak – 10 punktów Nie – 1 punktów |
|  | System monitoringu czasu denzynfekcji, z czasami 5, 10,15,30,60,90,120,150,180,210,240 minut, z informacją świetlną i akustyczną upłynięcia nastawy czasu dezynfekcji. System posiadający sygnalizator w postaci pasków podświetlanych diodami LED informujący o nastawie zadanego czasu dezynfekcji | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 punktów Nie - 1 punktów |
|  | Zestaw elektrod do diatermii sterylnych jednorazowych: - elektroda monopolarna jednorazowa igłowa, sterylna, do mikrodysekcji, średnica końcówki 0.3mm, kąt zagięcia 45st., 2 szt. - elektroda monopolarna jednorazowa igłowa, sterylna, do mikrodysekcji, średnica końcówki 0.3mm, prosta, 2 szt | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 punktów Nie - 1 punktów |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Dostawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone i uruchomione urządzenie/a.

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

Uwaga!

W kolumnie „PARAMETR GRANICZNY” (Bez oceny punktowej):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETR OFEROWANY”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy