Poznań, dnia 25.11.2015 r.

dot.: PN 37/15

DZP 390/2015

## Uczestnicy postępowania przetargowego - PN 37/15

Uprzejmie informujemy, iż w zorganizowanym przez nas postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań moczu wraz z dzierżawą analizatora do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 37/15) została wybrana oferta Wykonawcy (oferta otrzymała podaną w załączeniu liczbę punktów):

Numer oferty: 1

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B

01-531 Warszawa

cena brutto oferty: 145 966,80 PLN.

Uzasadnienie wyboru:

- największa liczba punktów (najniższa cena) lub złożono tylko jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu, co w świetle przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) pozwala na zawarcie ważnej umowy.

Nadmieniamy, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy (oferty otrzymały następującą liczbę punktów):

- Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.  ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B  01-531 Warszawa

FAX 22 481 55 98

- Color Trading Sp. z o.o.  ul. Żołny 40  02-815 Warszawa

FAX 22 643 10 78

KRYTERIA OCENY OFERT:

| Cena | 90% |
| --- | --- |
| Ocena parametrów technicznych | 10% |

Uwaga! W tabeli: pogrubioną czcionką = oferta wybrana (największa liczba punktów).

Pzp - ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

| Nr oferty | Cena brutto (zł) 90% | Ocena parametrów technicznych 10% | Razem (łączna liczba otrzymanych przez Wykonawcę punktów): |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 145 966,80 90 pkt | 10 pkt (w tym liczba otrzymanych przez Wykonawcę tzw. „małych” punktów: 20 pkt) | 100 pkt |
| 2 | 105 697,20 | ----- | Oferta odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp |

Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający postanowił:

- odrzucić ofertę Wykonawcy nr 2 (Color Trading Sp. z o.o.) na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp albowiem jej treść nie odpowiada treści siwz.

Bezspornym jest, iż zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności odnoszące się do oferty, Wykonawcy zobowiązani są wykonywać ściśle, jeżeli we właściwym terminie nie skierowali stosownych zapytań lub nie wnieśli środków ochrony prawnej, a Zamawiający nie zmienił treści specyfikacji.

Treść oferty Wykonawcy Color Trading Sp. z o.o. nie odpowiada treści siwz w następującym zakresie:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żądał od Wykonawcy dołączenia do oferty:

- Deklaracje CE - dla aparatury oraz odczynników.

- Potwierdzenie parametrów wymaganych - granicznych wyciągami z oryginalnych instrukcji producenta tabela 2, Lp. 3,  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 oraz w przypadku spełnienia parametrów ocenianych tabela 3. Lp. 1, 2.

- Metodyki / ulotki zawierające informacje dotyczące odczynników, kalibratorów, kontroli i innych oferowanych materiałów.

Pismem z dnia 09.11.2015 r. (na mocy art. 26 ust. 3 Pzp) Zamawiający wezwał Wykonawcę Color Trading Sp. z o.o. do uzupełnienia oferty. Wykonawca nie potwierdził spełniania wymaganych przez Zamawiającego parametrów granicznych, a mianowicie:

Wykonawca nie potwierdził spełnienia parametrów granicznych Tabela 2  Lp. 9, 10, 12, 13.

Ad. Lp.9   „Czyszczenie igły pobierającej po każdej analizie”

W ofercie ostatecznie nie potwierdzono spełnienia tego wymogu pomimo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty w tym zakresie.

Ad. Lp.10  „Kalibracja systemu przy pomocy pasków kalibracyjnych z możliwością drukowania raportów”

Brak w Tabeli ofertowej pasków kalibracyjnych podanych w nadesłanym uzupełnieniu. Nadesłane informacje nie wyjaśniają częstotliwości wymaganej kalibracji systemu.

Ad. Lp. 12 „Paski testowe w opakowaniach umożliwiających bezpośrednie załadowanie

do analizatora, przechowywane na pokładzie analizatora do czasu zużycia i/lub daty stabilności na pokładzie”

Brak wymaganego potwierdzenia w nadesłanych dokumentach pomimo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty w tym zakresie. W ofercie przedstawiono instrukcje zaprzeczające wymaganiu granicznemu:

- na str. 42 oferty: „Przed rozpoczęciem oznaczeń należy wyjąć z opakowania wymaganą

liczbę pasków testowych i umieścić je w podajnikach”.

- na str. 38 oferty: „Odłożyć paski z podajnika do pojemnika”.

- na str. 50 oferty: „Po zakończeniu dnia pracy  pkt 1. Należy wyjąć paski testowe

z podajnika i ponownie umieścić w opakowaniu”.

Ad. Lp.13  „Materiały kontrolne dla wszystkich oznaczanych parametrów  – minimum 2 poziomy (fizjologiczny i patologiczny)”

Z przedstawionych dokumentów - załącznik nr 5 uzupełnienia - wynika, że warunek graniczny nie jest spełniony.

Ponadto, z nadesłanych informacji wynika, że oferta została  niedoszacowana w ilości oferowanych materiałów kontrolnych Arkray Aution Check Plus Tabela ofertowa  Lp. 2.

Wykonawca, pomimo wezwania nie dołączył do oferty wymaganych metodyk / ulotek dot.:

- odczynników: Aution Sticks 10EA,

- materiałów kontrolnych i kalibratorów: paski kalibracyjne, sacharoza,

- i innych oferowanych materiałów: sodu podchloryn 0,5%.

Przedstawione dokumenty są niekompletne i nie zawierają podstawowych danych np. brak numerów katalogowych, wielkości opakowania. W zasadzie dokumenty te nie identyfikują  produktów oferowanych w tabeli ofertowej.

Reasumując, tym samym Wykonawca jednostronnie zadecydował, iż dopuszczalne jest nie spełnienie wymogu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powyższe jednoznacznie wskazuje na niezgodność treści oferty Wykonawcy z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co stosownie do dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp winno skutkować jej odrzuceniem.

Nadmieniamy, iż umowa z Wykonawcą może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu niniejszego pisma po upływie 5 dni od przesłania niniejszego pisma.

Z poważaniem

Tablica ogłoszeń: 25.11.2015 r.