dot.: PN 37/17

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 1

WADIUM:  15 000,00 PLN

FORMULARZ OFERTOWY  - System do badań elektrofizjologicznych ze wzmacniaczem, dwukanałowym stymulatorem programowalnym

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| LP. | Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT w % | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System do badań elektrofizjologicznych ze wzmacniaczem, dwukanałowym stymulatorem programowalnym |  |  |  |
| 2. | Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) aparatury z poz. nr 1 |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO): ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO): .......................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Kraj | Podać |  |  |
|  | Model / typ | Podać |  |  |
|  | Deklaracja zgodności – CE | TAK (przy dostawie) |  |  |
|  | Rok produkcji: 2017 | TAK |  |  |
| Parametry ogólne |
|  | Zasilanie 230 [V] ± 10%, 50 [Hz] | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany system elektrofizjologiczny (komputer sterujący, wzmacniacz elektrofizjologiczny, programowalny stymulator serca dwukanałowy, oraz niezbędne wyposażenie) skonfigurowany do instalacji w sali zabiegowej ze sterownią oraz istniejącym wielkoformatowym monitorem na sali zabiegowej). | TAK |  |  |
| Jednostka sterująca z wyposażeniem |
|  | Procesor co najmniej czterordzeniowy, RAM min. 4 [GB], HDD min 2X 500 [GB], napęd CD/DVD-RW | TAK |  |  |
|  | Monitory LCD o przekątnej co najmniej 21” o wysokiej rozdzielczości min 1200 x 1600 pixeli – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie systemowe typu Windows 7 lub wyżej wraz z zintegrowanym pakietem biurowym MS Office (w polskiej i angielskiej wersji językowej) | TAK |  |  |
|  | Zapis danych bezpośrednio na twardym dysku | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja badań na dysku DVD z poziomu oprogramowania do badań elektrofizjologicznych. Możliwość zapisu badań więcej niż jednego pacjenta na jednym dysku DVD. | TAK |  |  |
|  | Sterowanie systemu za pomocą dedykowanej klawiatury i myszy systemowej | TAK |  |  |
|  | Transformator separujący, przewody sygnałowe, kable zasilające | TAK |  |  |
|  | Przewód EKG (10 odpr.) – 1 kpl. | TAK |  |  |
|  | Przewód do przetwornika ciśnienia - 1 szt. wraz z 1 kpl. czujników ciśnienia | TAK |  |  |
|  | Moduł połączeniowy (junction box) dla co najmniej 40 sygnałów bipolarnych (80 wejść pojedynczych) | TAK |  |  |
|  | Drukarka laserowa do wydruku badań | TAK |  |  |
| Wzmacniacz elektrofizjologiczny |
|  | Wzmacniacz co najmniej 80 kanałów (160 wejść pojedynczych) wewnątrzsercowych z możliwością rozszerzania ich ilości w przyszłości, oraz 12 kanałów EKG, 4 kanały ciśnieniowe, 4 kanały wejściowe na stymulator zewnętrzny | TAK |  |  |
|  | Komunikacja pomiędzy wzmacniaczem i komputerem sterującym realizowana kablem typu Ethernet. | TAK |  |  |
|  | Przetwornik A/C co najmniej 16 – bitowy z możliwością ustawień na rozdzielczość 12 bit lub 16 bit | TAK |  |  |
|  | Co najmniej 2 prędkości próbkowania 1[kHz] i 4[kHz] | TAK |  |  |
|  | Filtr sieciowy 50 [Hz] i 60 [Hz] dedykowany i ustawiany niezależnie dla każdego z kanałów wewnątrzsercowych z regulacją częstotliwości co 0,1 Hz w zakresie 1 Hz | TAK |  |  |
|  | Automatyczny filtr sieciowy adaptujący się do warunków sieci ustawiany niezależnie dla każdego kanału wenątrzsercowego | TAK |  |  |
| Oprogramowanie |  |
|  | System wyposażony w oprogramowanie pozwalające na odbiór sygnału, kontrolę parametrów ablacji, zapamiętywanie, przegląd i analizę danych, przegląd wydarzeń | TAK |  |  |
|  | Oglądanie przebiegów EKG i sygnałów wewnątrz- sercowych (IC) na monitorze w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Przeglądanie zarejestrowanych przebiegów EKG i sygnałów wewnątrzsercowych (IC) i ich analiza na monitorze „post processing” | TAK |  |  |
|  | Interaktywne okno - LOG umożliwiające zapis wszystkich wydarzeń podczas badania oraz pełną edycję wydarzeń i wprowadzanie komentarzy | TAK |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja bieżącego cyklu/rytmu pacjenta z dowolnie wybranych dwóch kanałów | TAK |  |  |
|  | Przesuw zapisu EKG powyżej 400 [mm/s] na ekranie czasu rzeczywistego | TAK |  |  |
|  | Ilość kanałów możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie czasu rzeczywistego co najmniej 60 | TAK |  |  |
|  | Automatyczne gromadzenie danych o parametrach ablacji oraz ich prezentacja w postaci cyfrowej i graficznej w czasie rzeczywistym na monitorze | TAK |  |  |
|  | Dowolna konfiguracja kanałów przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | Dowolny wyboru kanału do stymulacji bezpośrednio z poziomu ekranu „real time” bez potrzeby ingerowania w menu systemu | TAK |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania każdego używanego kanału (bipolarnego) jako stymulacyjnego i utworzenie do niego skrótu na ekranie | TAK |  |  |
|  | Definiowanie dowolnej liczby stron (ekranów) dla dowolnych kanałów (np. EKG, IC, Holter, Ablacja, itp.) | TAK |  |  |
|  | Funkcja odejmowania załamka T i wyodrębnienie z pozyskanego zapisu załamka P realizowana w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Automatyczna detekcja aplikacji RF wraz z automatyczną akwizycją parametrów aplikacji i jej prezentacją w oknie – LOG dla kolejnych kroków ablacji przy użyciu dostępnych na rynku generatorów RF | TAK |  |  |
|  | Automatyczna detekcja impulsu stymulatora wraz z automatyczną akwizycją parametrów stymulacji i jej prezentacją w oknie – LOG dla kolejnych kroków stymulacji | TAK |  |  |
|  | Tworzenie komentarzy dla gromadzonych danych i ich dalszej łatwej analizy | TAK |  |  |
|  | Analiza przebiegów krzywych EKG, zapisów IC | TAK |  |  |
|  | Tryb pracy wyzwalany / triggerowany ( możliwość odświeżania ekranu) | TAK |  |  |
|  | Prezentacja zapisu jak w systemie Holtera (Okno Holtera) | TAK |  |  |
|  | Wydruk zapisu sygnałów EKG/IC z ekranu | TAK |  |  |
|  | Tworzenie własnych raportów z badania oraz ich przesyłania do systemu Esculap | TAK |  |  |
|  | Tworzenie prezentacji z badań oparte na aplikacji Microsoft Power Point | TAK |  |  |
|  | Funkcja Emergency Pacing z pominięciem wzmacniacza (bezpośrednio ze stymulatora) | TAK |  |  |
|  | Odtwarzanie , przeglądania i edycji zapisów przeprowadzonych wcześniej badań pacjentów na dotychczas posiadanym systemie w systemie oferowanym. Możliwość dogrywania kolejnego badania do istniejącego rekordu pacjenta. | TAK |  |  |
| Inne |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |  |
|  | Wsparcie techniczne przy sesjach zabiegowych | TAK |  |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

| LP | Parametry | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcja akwizycji i przechowywania obrazu fluoroskopii skorelowanej czasowo z zapisem EKG w postaci snap-shot (zrzut ekranu) i cine loop (film do co najmniej 10 [s]) | TAK/NIE |  |  | Tak - 30 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Niezależne ustawienie parametrów sygnałów w każdym kanale wewnątrz sercowym (np. wzmocnienie, kolor, filtry pasmowe częstotliwości, filtry sieciowe itp.) | TAK/NIE |  |  | Tak - 30 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Definiowanie grup kanałów i wprowadzania zmian jednocześnie dla całej grupy (np. wzmocnienie, kolor, itp.) | TAK/NIE |  |  | Tak - 30 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Konfiguracja protokołów badania i przypisywania towarzyszących im zdarzeń, interwałów | TAK/NIE |  |  | Tak - 30 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Funkcja pozwalająca na dowolne określenie okna wzorca sygnału (zarówno 12 odpr. EKG jak i sygnałów wewnątrzsercowych ), aby realizować porównanie jego morfologii z kolejnymi rejestrowanymi sygnałami realizowana w czasie rzeczywistym | TAK/NIE |  |  | Tak - 30 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Automatyczna funkcja obliczania stopnia dopasowania morfologii w procentach i postaci graficznej realizowana w czasie rzeczywistym | TAK/NIE |  |  | Tak - 30 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Podzielenie monitora roboczego na sektory umożliwiające jednoczesną prezentacje wybranej morfologii arytmii, porównania arytmii z wzorcem oraz w trybie triggerowania | TAK/NIE |  |  | Tak - 30 punktów Nie - 1 punkt |
|  | Zaimplementowany w systemie moduł oprogramowania do analizy częstotliwościowej FFT oparty o tę samą platformę oprogramowania elektrofizjologicznego. | TAK/NIE |  |  | Tak – 10 punktów Nie - 1 punkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Termin gwarancji: …….. miesiące/y (gwarancja minimalna - 48 miesięcy) - wypełnia Wykonawca.

Brak wskazania terminu gwarancji będzie skutkować przyznaniem przez Zamawiającego ilości punktów za najkrótszy przewidziany (w SIWZ) termin gwarancji.

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

Uwaga!

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru (opis). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (30)

Ocena parametrów technicznych (30%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy