dot.: PN 37/17

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 2

WADIUM:  10 000,00 PLN

FORMULARZ OFERTOWY  - Aparat rtg z ramieniem typu C ze skopią

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| LP. | Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT w % | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat rtg z ramieniem typu C ze skopią (z płaskim detektorem dla każdej grupy wiekowej) |  |  |  |
| 2. | Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) aparatury z poz. nr 1 |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO): ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO): .......................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 - Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | Wymogi (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | Tak |  |
|  | Odległość SID≥ 95 cm | Tak |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C≥ 20 cm | Tak |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C≥ 42 cm | Tak |  |
|  | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | Tak |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C≥ 150° | Tak |  |
|  | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) ≥ ±220° | Tak |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej≥ ±10° | Tak |  |
|  | Hamulce ruchów ramienia C fabrycznie oznaczone kolorami (każdy hamulec innym) – te same kolory oznaczeń dla hamulca i dla odpowiedniej skali zakresu ruchu (m.in. ten sam kolor hamulca od ruchu orbitalnego i kolor skali ruchu orbitalnego) | Tak |  |
|  | Panel na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu w formie dotykowego monitora z podglądem obrazu min. LIH | Tak |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  |
|  | Uchwyt w pobliżu detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak |  |
|  | Jedna dźwignia używana do sterowania kołami aparatu oraz jako hamulec wózka z ramieniem C | Tak |  |
|  | Sterowanie kołami aparatu umożliwiające aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | Tak |  |
|  | Ręczny włącznik promieniowania | Tak |  |
|  | Wielofunkcyjny przycisk nożny do włączania promieniowania oraz do zapamiętywania obrazów. | Tak |  |
|  | Sygnalizacja włączonego promieniowania na ramieniu C | Tak |  |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C≤ 82 cm | Tak |  |
|  | Maksymalna częstotliwość pracy generatora min. 15 kHz | Tak, podać |  |
|  | Skopia pulsacyjna ≤ 1 p/s ≥ 15 p/ s | Tak |  |
|  | Akwizycja ≥ 25 obrazów/s podczas skopi ciągłej lub pulsacyjnej | Tak |  |
|  | Radiografia cyfrowa | Tak |  |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii≥ 110 kv | Tak |  |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej≥ 20 ma | Tak |  |
|  | Automatyczny dobór parametrów dla fluoroskopii | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | Tak |  |
|  | Lampa jednoogniskowa | Tak |  |
|  | Wielkość ogniska ≤ 0,6 | Tak |  |
|  | Filtracja wewnętrzna≥ 2,5 mm Al | Tak |  |
|  | Kolimator koncentryczny typu Iris lub prostokątny | Tak, opisać |  |
|  | Ustawienie kolimatora z bez promieniowania poprzez wyświetlaniu na obrazie LIH aktualnego położenia krawędzi przesłon | Tak |  |
|  | Pojemność cieplna anody≥ 50 khu | Tak |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody≥ 35 khu/min | Tak |  |
|  | Materiał detektora aSi ze scyntylatorem z CsI | Tak |  |
|  | Liczba pól obrazowych≥ 3 | Tak |  |
|  | Współczynnik DQE≥ 75% | Tak |  |
|  | Rozdzielczość detektora≥ 1000 x 1000 | Tak |  |
|  | Rozdzielczość obrazu≥ 16 bit | Tak |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  |
|  | Możliwość wyciągnięcia kratki przeciwrozproszeniowej bez pomocy narzędzi | Tak |  |
|  | Matryca przetwarzania obrazów≥ 1000 x 1000 | Tak |  |
|  | Liczba pamiętanych obrazów w pełnej matrycy≥ 100 000 | Tak |  |
|  | Funkcja LIH (Last Image Hold) | Tak |  |
|  | Pętla fluoroskopowa | Tak |  |
|  | Wyświetlanie mozaiki obrazów min. 16 obrazów | Tak |  |
|  | Obraz lustrzany (obracanie obrazu na monitorze góra/dół, lewo/prawo) | Tak |  |
|  | Zoom | Tak |  |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów | Tak |  |
|  | System nanoszenia opisów | Tak |  |
|  | Dodatkowa filtracja z wykorzystaniem filtra miedzianego do redukcji dawki promieniowania | Tak |  |
|  | System wpisywania danych pacjenta | Tak |  |
|  | Liczba monitorów≥ 2 | Tak |  |
|  | Rodzaj monitora i przekątna ekranu: LCD TFT min. 19" | Tak |  |
|  | Maksymalna luminacja monitorów≥ 600 cd/m2 | Tak |  |
|  | Luminancja przy kalibracji do krzywej DICOM≥ 400 cd/m2 | Tak |  |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak |  |
|  | Wózek z monitorami może być odłączony od ramienia C na czas transportu | Tak |  |
|  | Napęd dysków CD-R i/lub DVD do zapisu obrazów DICOM | Tak |  |
|  | Automatyczne dogrywanie na dysk CD i/lub DVD przeglądarki DICOM | Tak |  |
|  | Funkcjonalności sieciowe DICOM min. DICOM Send, DICOM Storage Commitment | Tak |  |
|  | Funkcjonalność wysyłania z aparatu obrazów w formacie DICOM do sieci szpitalnej poprzez interfejs przewodowy i bezprzewodowy (za infrastrukturę na salach operacyjnych i zabiegowych odpowiada szpital) | Tak |  |
|  | Port USB do archiwizacji w formacie DICOM z przeglądarką DICOM oraz w min. jednym z następujących formatów: BMP lub JPG lub TIFF | Tak, opisać |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | Tak |  |
|  | Podłączenie do sieci szpitalnej PACS i RIS | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | Tak |  |
|  | Celownik laserowy po stronie detektora | Tak |  |
|  | Drukarka termiczna formatu min. A4 (szerokość min. 20 cm) | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności na cały aparat | Tak |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Fartuchy ochronne oraz okulary po 4 sztuki | Tak |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

| LP | Parametry | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I RAMIĘ C |
| 1 | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) ≥ 68 cm | TAK |  |  | ≥ 72 cm – 10 pkt <72 cm – 1 pkt |
| 2 | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem a lampą RTG) ≥ 78 cm | TAK |  |  | ≥ 82 cm – 10 pkt <82 cm – 1 pkt |
| 3 | Masa wózka z ramieniem C – całości przemieszczanej między salami na bloku (bez wózka monitorów) ≤ 330 kg | TAK |  |  | ≤ 280 kg – 5 pkt > 280 kg – 1 pkt |
| II GENERATOR |
| 4 | Moc generatora RTG≥ 2,0 kW | TAK |  |  | ≥ 2,2 kW – 5 pkt <2,2 kW –1 pkt |
| 5 | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej≥ 20 mA | TAK |  |  | ≥ 25 mA – 5 pkt <25 mA – 1 pkt |
| III LAMPA I KOLIMATORY |
| 6 | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak, opisać |  |  | Kolimacja symetryczna – 1 pkt Kolimacja symetryczna i asymetryczna – 5 pkt |
| 7 | Pojemność cieplna kołpaka≥ 1100 kHU | TAK |  |  | ≥ 1200 kHU – 10 pkt <1200 kHU – 1 pkt |
| IV DETEKTOR |
| 8 | Wielkość detektora cyfrowego ≥ 20 x 20 cm (+/- 0,5 cm) | TAK |  |  | ≥ 30 x 30 cm (+/- 0,5 cm) - 10 punktów mniejsze wartości – 1 pkt |
| V WÓZEK Z MONITORAMI |
| 9 | Możliwość obracania monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka min. o 180° w celu ustawienia ekranu monitorów bezpośrednio przy stole operacyjnym | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Dostawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone i uruchomione urządzenie.

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

Uwaga!

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy