dot.: PN 37/17

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 6

WADIUM:  2 500,00 PLN

FORMULARZ OFERTOWY  - Neuromonitoring i stymulator  nerwów

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT (w %) | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neuromonitoring i stymulator nerwów |  |  |  |
| 2 | Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) aparatury z poz. nr 1 |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO): ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO): .......................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| 1 | Producent/kraj | Podać |  |
| 2 | Model/typ | Podać |  |
| I | Parametry ogólne |  |  |
|  | Min. 8 kanałów EMG do monitorowania nerwów w chirurgii dziecięcej przeznaczony do wszystkich zabiegów chirurgicznych m.in. tarczycy, wad wrodzonych odbytu, malformacji naczyniowych w obrębie twarzy, operacji kręgosłupa i neurochirurgicznych | Tak/podać |  |
|  | Tryby wejścia: igła lub elektrody powierzchniowe | Tak/podać |  |
|  | Obrazowania potencjałów wolno biegnących i wywołanych EMG | Tak |  |
|  | Potencjały wywołane EMG zapisywane automatycznie | Tak |  |
|  | Raporty generowane automatyczne dla każdego badania przez USB | Tak |  |
|  | Szybkie uruchamianie gotowych programów – menu min. 8 programów wywoływane 1 klawiszem: -tarczyca -operacja odbytu -ślinianka -nerwy twarzowe Wyposażenie min. dwa stymulatory stałoprądowe z zakresem regulacji natężenia prądu min. 1-25 mA (skok prądu 0,5-1 mA) i zakresem regulacji częstotliwości impulsów min. 1-30 Hz (skok częstotliwości 1Hz) oraz regulacją szerokości impulsu min. 100-2000us. Napięcie stymulacji min. 90V | Tak |  |
|  | Komentarze w języku polskim odpowiedzi wywołanej EMG wprowadzane w momencie uzyskania lub dowolnym późniejszym | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w kolorowy ekran LCD min 8’’ i dźwiękowy sygnał odpowiedzi EMG | Tak/podać |  |
|  | Wybór sygnału dźwiękowej odpowiedzi wywołanej EMG: analogowy proporcjonalny do amplitudy odpowiedzi oraz syntetyczny | Tak |  |
|  | Intuicyjna obsługa aparatu poprzez przyciski i pokrętła funkcyjne lub dołączaną klawiaturę alfanumeryczną lub panel dotykowy | Tak |  |
|  | Menu obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Eksport całej bazy danych do komputera, analiza graficzna w dedykowanym programie producenta aparatu i eksport danych do pliku Excel | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w pamięć wewnętrzną min. 500 rekordów danych pacjenta z zapisanymi krzywymi EMG z możliwością odczytu zapisanego rekordu w dowolnym czasie po zabiegu | Tak |  |
|  | Drukowanie raportu z zabiegu do pliku min. PDF, JPG, DOC w zależności od potrzeby | Tak |  |
|  | Odseparowanie podłączenia przewodów do odbioru i stymulacji w celu minimalizacji zakłóceń i artefaktów w sygnale odbioru | Tak |  |
|  | Metoda nieinwazyjna w chirurgii tarczycy – podłączenie do pacjenta bez użycia igieł | Tak |  |
|  | Interfejs pacjenta, min. 4-kanały EMG, przewód min. 4m – 2 szt. | Tak |  |
|  | Wózek aparaturowy jezdny min. w 2 półki i szuflada – 1 szt. | Tak |  |
|  | Elektroda min. 4-kanałowa EMG, naklejana w całości na rurkę intubacyjną o rozmiarze min. 6-7, powierzchnia aktywna rozłożona równomiernie na całym obwodzie rurki w miejscu styku z fałdami głosowymi – 10 szt. | Tak |  |
|  | Wielorazowa sonda bipolarna mikrowidelec, długość robocza 4-6 cm do bezpośredniej stymulacji nerwów z odłączalnym przewodem długości min. 4 m oraz kasetą sterylizacyjną z wyłożeniem silikonowym – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Jednorazowa sonda bipolarna mikrowidelec,, długość robocza 4-6 cm z wbudowanym przewodem 2-3m do bezpośredniej stymulacji nerwów– 10 szt. | Tak |  |
|  | Jednorazowa para elektrod igłowych z płaskim trzonkiem, długość igły 15-20 mm, długość przewodu 2-3m – 10 szt. | Tak |  |
| II | INNE |  |  |
| 1 | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej(PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej(PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

| LP | Parametry | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczne dodanie numeru pacjenta przy pomocy kodu kreskowego z historii choroby – wbudowany lub dołączany skaner | TAK |  |  | Wbudowany - 10 pkt Dołączany – 1 pkt |
|  | Podłączenie dodatkowego monitora wyświetlającego obraz ekranu aparatu, zawieszany przy stole operacyjnym w celu lepszej wizualizacji dla zespołu operacyjnego wyjcie cyfrowe lub analogowe | TAK/NIE |  |  | TAK -10 pkt NIE - 1 pkt |
|  | Praca w sieci szpitalnej poprzez port Ethernet (możliwość drukowania raportu na drukarce sieciowej) | TAK/NIE |  |  | TAK - 10 pkt NIE -1 pkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Dostawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone i uruchomione urządzenie.

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

Uwaga!

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy