dot.: PN 37/17

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 7

WADIUM:  20 000,00 PLN

FORMULARZ OFERTOWY  - Przewoźny aparat cyfrowy RTG typu ramię C

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| LP. | Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT w % | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przewoźny aparat cyfrowy RTG typu ramię C |  |  |  |
| 2. | Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) aparatury z poz. nr 1 |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO): ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO): .......................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| L.p. | Parametr | Wymogi (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I RAMIĘ C |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) ≥ 68 cm | Tak |  |
|  | Odległość SID≥ 104 cm | Tak |  |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem a lampą RTG) ≥ 83 cm | Tak |  |
|  | Zakres ruchu ramienia C wzdłuż≥ 20 cm | Tak |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C≥ 40 cm | Tak |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C≥ 140° | Tak |  |
|  | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) ≥ ±220° | Tak |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej (wychylenie) ≥ ±10° | Tak |  |
|  | Ramie C wyposażone w motoryczny ruch orbitalny i wokół osi wzdłużnej (ruch CRAN/CAUD). Zapamiętywanie podczas zabiegu min. dwóch ustawień ramienia C (co najmniej ruch orbitalny i rotacja) oraz automatyczne ustawienie się ramienia C w tych pozycjach. | Tak |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  |
|  | Blokada kół | Tak |  |
|  | Hamulce ruchów ramienia C: orbitalnego, rotacyjnego, wzdłużnego i obrotu wokół osi pionowej | Tak |  |
|  | Uchwyt w pobliżu detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak |  |
|  | Obrotowy, dotykowy panel na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu (min. kolimacją, ustawieniami generatora, ustawieniami parametrów obrazu) z podglądem obrazu min. LIH | Tak |  |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C≤ 90 cm | Tak |  |
| II GENERATOR |
|  | Generator wysokiej częstotliwości o maksymalnej częstotliwości pracy min. 15 kHz | Tak |  |
|  | Moc generatora RTG≥ 12 kW | Tak |  |
|  | Fluoroskopia pulsacyjna – dostępne częstotliwości Co najmniej w zakresie 1 p/s - 25 p/s | Tak |  |
|  | Radiografia cyfrowa | Tak |  |
|  | Maksymalne napięcie ≥ 120 kV | Tak |  |
|  | Maksymalne natężenie prądu dla fluoroskopii pulsacyjnej≥ 110 mA | Tak |  |
|  | Minimalne natężenie prądu dla fluoroskopii pulsacyjnej≤ 5 mA | Tak |  |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej≥ 110 mA | Tak |  |
|  | Automatyczny dobór parametrów fluoroskopii | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | Tak |  |
| III LAMPA I KOLIMATORY |
|  | Lampa z wirującą anodą typu monoblok (nie dopuszcza się kabli wysokiego napięcia w konstrukcji ramienia C poza monoblokiem) | Tak |  |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak |  |
|  | Wielkość małego ogniska≤ 0,4 | Tak |  |
|  | Wielkość dużego ogniska ≤ 0,6 | Tak |  |
|  | Pojemność cieplna anody≥ 365 kHU | Tak |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody≥ 70 kHU/min | Tak |  |
|  | Pojemność cieplna zespołu lampy/kołpaka lampy (w zależności od terminologii producenta) ≥ 5300 kHU | Tak |  |
|  | System aktywnego chłodzenia (dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem), układ zamknięty, wbudowany wewnątrz aparatu bez zewnętrznych radiatorów i wywietrzników z wentylatorami. | Tak |  |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak |  |
|  | Blendami kolimatora szczelinowego można poruszać niezależnie od siebie (kolimacja asymetryczna) | Tak |  |
|  | Kolimator prostokątny | Tak |  |
|  | Ustawienie kolimatorów z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak |  |
| IV DETEKTOR I TOR OBRAZOWY |
|  | Wielkość płaskiego detektora ≥ 30 cm x 30 cm +/- 0,5 cm | Tak |  |
|  | Liczba pól obrazowych ≥ 3 | Tak |  |
|  | Rozdzielczość (matryca detektora) ≥ 1000x1000 pikseli | Tak |  |
|  | Dynamika obrazu z detektora≥ 16 bitów | Tak |  |
|  | Warstwa scyntylatora - CsI | Tak |  |
|  | DQE dla rozdzielczości ≤0,5 pl/mm≥ 75% | Tak |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  |
|  | Wyciągana kratka bez użycia narzędzi | Tak |  |
| V SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |
|  | Liczba pamiętanych obrazów ≥ 100 000 | Tak |  |
|  | Funkcja „Last Image Hold” | Tak |  |
|  | Wyświetlanie mozaiki min. 16 obrazów | Tak |  |
|  | Obraz lustrzany | Tak |  |
|  | Obraz na monitorach prostokątny, nie ograniczony do koła | Tak |  |
|  | Obrót obrazu o dowolny kąt | Tak, opisać |  |
|  | System wpisywania danych pacjenta | Tak |  |
|  | Funkcja nagrywania sekwencji fluoroskopowych (tzw. pętla fluoroskopowa) | Tak |  |
|  | Funkcje naczyniowe DSA i Roadmap | Tak |  |
| VI WÓZEK Z MONITORAMI |
|  | Liczba monitorów na osobnym wózku≥ 2 | Tak |  |
|  | Przekątna ekranu monitora min. 19" | Tak |  |
|  | Maksymalna luminacja monitorów ≥ 600 cd/m2 | Tak |  |
|  | Luminancja monitorów przy kalibracji do krzywej DICOM≥ 400 cd/m2 | Tak |  |
|  | Obrót monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka o min. 180° i możliwość ustawienia ich bezpośrednio przy stole | Tak/Nie |  |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzania danych pacjentów poprzez panel dotykowy na wózku z monitorami | Tak |  |
| VII ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE |
|  | Interfejs sieciowy DICOM obsługujący funkcje min: - DICOM Send - DICOM Storage Commitment - DICOM Print - DICOM Worklist - DICOM MPPS | Tak |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja obrazów do sieci szpitalnej | Tak |  |
|  | Port USB i nagrywarka CD/DVD do nagrywania obrazów DICOM z przeglądarką oraz min. jednego z następujących: tiff, bmp, jpg | Tak |  |
|  | Drukarka na papier termiczny o szerokości papieru min 20 cm | Tak |  |
|  | Podłączenie do Szpitalnego systemu w celu archiwizacji obrazów medycznych(w formacie DICOM) i umożliwiający przesyłanie na aparat rtg listy roboczej (DICOM Worklist) | Tak |  |
| VIII WYPOSAŻENIE I FUNKCJE DODATKOWE |
|  | Wielofunkcyjny przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji oraz zapisu obrazu | Tak |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | Tak |  |
|  | Celownik laserowy po stronie detektora | Tak |  |
| IX WYPOSAŻENIE I WYMAGANIA DODATKOWE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | Tak |  |
|  | Certyfikat CE lub deklaracja zgodności na całe urządzenie | Tak |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów) | Podać/opisać |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Tak |  |
|  | Fartuchy ochronne oraz okulary po 4 sztuki | Tak |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

| LP | Parametry | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I RAMIĘ C |  |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) | TAK |  |  | Powyżej 72 cm – 10 pkt Od 68cm do 72 cm –3 pkt, Poniżej 68cm -1 pkt |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem a lampą RTG) | TAK |  |  | Powyżej 84cm – 10 pkt Od 82 cm do 84cm – 3 pkt Poniżej 82cm -1 pkt |
|  | Obsługa hamulców (zwalnianie i blokowanie) min. ruchów orbitalnego, rotacyjnego, wzdłużnego i obrotu wokół osi pionowej bezpośrednio przy detektorze | TAK/NIE |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |
| II GENERATOR |  |
|  | Fluoroskopia pulsacyjna – dostępne częstotliwości | TAK |  |  | Powyżej 28p/s – 10 pkt; Od 25p/s do 28p/s– 3 pkt, Poniżej 25p/s -1pkt |
| III LAMPA I KOLIMATORY |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody | TAK |  |  | Powyżej 80kHU/s – 10 pkt; Od 70kHU/s do 80kHU/s – 3 pkt, Poniżej 70kHU/s -1pkt |
| IV SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |
|  | Obrót obrazu o dowolny kąt | TAK |  |  | Obrót obrazu z utrzymaniem prostokątnego pola obrazowania niezależnie od kąta obrotu – 10 pkt Obrót obrazu z ograniczeniem pola obrazowania do koła w jakimkolwiek przypadku – 1 pkt |
|  | Wyświetlanie na monitorze referencyjnym sygnału z endoskopu oraz USG. Dostępne interfejsy min HDMI, DVI-D,VGA | TAK/NIE |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 1 pkt. |
| V WÓZEK Z MONITORAMI |  |
|  | Obrót monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka o min. 180° i możliwość ustawienia ich bezpośrednio przy stole | TAK/NIE |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 1 pkt. |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Dostawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone i uruchomione urządzenie.

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

Uwaga!

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy