dot.: PN 37/17

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 9

WADIUM:  4 000,00 PLN

FORMULARZ OFERTOWY  - Wideokolonoskop pediatryczny wraz ze sprzętem peryferyjnym

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| LP. | Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT w % | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wideokolonoskop pediatryczny wraz ze sprzętem peryferyjnym |  |  |  |
| 2. | Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) aparatury z poz. nr 1 |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO): ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO): .......................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| 1 | Producent/kraj | Podać |  |
| 2 | Model/typ | Podać |  |
| I | Parametry ogólne |  |  |
|  | W pełni kompatybilny z systemem Evis Exera III serii 190 | Tak/podać |  |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV (1080p) | Tak |  |
|  | Średnica kanału roboczego min 3,7mm. | Tak |  |
|  | Aparat z kanałem dedykowanym do płukania pola obserwacji (Water Jet) | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika max 12,8 mm | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej max 13,2 mm | Tak |  |
|  | Kąt obserwacji min. 170 ° | Tak |  |
|  | Głębia ostrości min 2 do 100 mm | Tak |  |
|  | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora minimum 4 (w tym sterowanie pompą do spłukiwania pola obserwacji) | Tak |  |
|  | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D L/P 180/180 160/160 | Tak |  |
|  | Długość robocza od 1300 mm do 1700mm | Tak |  |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła tzw NBI | Tak |  |
|  | Aparat szczelny nie wymaga stosowania do mycia endoskopu dodatkowych zatyczek czy elementów uszczelniających | Tak |  |
| II | INNE |  |  |
| 1 | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

| LP | Parametry | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wideokolonoskop wyposażony w funkcję usztywniania sondy w trakcie wykonywania badania przy pomocy pierścienia na głowicy sterującej | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 pkt Nie - 1 pkt |
|  | Wideokolonoskop wyposażony w sondę umożliwiającą w trakcie badania przeniesienie siły skrętnej z głowicy sterującej na końcówkę dystalną 1:1 | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 pkt Nie - 1 pkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Dostawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na dostarczone i uruchomione urządzenie.

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

Uwaga!

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy