dot.: PN 37/17

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 11

WADIUM:  5 000,00 PLN

FORMULARZ OFERTOWY  - Aparat multiEEG 42-kanałowy

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| LP. | Przedmiot zamówienia | CENA NETTO | VAT w % | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat multiEEG 42-kanałowy |  |  |  |
| 2 | Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) aparatury z poz. nr 1 |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO): ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO): .......................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 - Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |
|  | Producent/kraj | Producent/kraj |  |
|  | Model/typ | Model/typ |  |
|  | Stanowisko rejestracji badań z funkcją oceny i analizy zapisów EEG |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE GŁOWICY |  |  |
|  | Głowica elektrodowa 42-kanałowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacją galwaniczną, zasilana z aparatu | Tak |  |
|  | Liczba kanałów wejściowych pracujących w układzie referencyjnym min 32 | Tak |  |
|  | Liczba wejściowych kanałów poligraficznych min 8 | Tak |  |
|  | Min. 1 wejście spo2 | Tak |  |
|  | Min. 1 wejście EVENT | Tak |  |
|  | Głowica posiada system standardowych elektrod referencyjnych (R) w min. Ilości 12 | Tak |  |
|  | Głowica wyposażona w dodatkowy aktywny układ dwóch elektrod referencyjnych G1/G2 przeciwdziałających nadmiernym zakłóceniom rejestrowanego sygnału | Tak |  |
|  | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs Ethernet wykorzystujący protokół TCP/IP | Tak |  |
|  | Możliwość wykorzystania kanałów poligraficznych jako kanałów do rejestracji sygnału EEG | Tak |  |
|  | Kalibracja automatyczna głowicy niezależnie na każdym wejściu wzmacniacza | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia elektrod do głowicy za pomocą standardowych wejść TP DIN 42802 lub wbudowanego w głowicy multikonektora | Tak |  |
|  | Ręczny wybór pomiaru impedancji poprzez wbudowany przycisk na głowicy | Tak |  |
|  | Sygnalizacja poziomu impedancji dla każdej elektrody poprzez wbudowane na głowicy diody LED odwzorowujące układ według standardu 10-20 | Tak |  |
|  | Sygnalizacja pomiaru impedancji kanałów EEG realizowana za pomocą min. 5 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy | Tak |  |
|  | Sygnalizacja pomiaru impedancji kanałów poligraficznych realizowana za pomocą min. 5 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy | Tak |  |
|  | Rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D(bit) min 16 | Tak |  |
|  | Wbudowany filtr sieciowy 50/60 Hz | Tak |  |
|  | Parametry kanałów głowicy |  |  |
|  | Szum wejściowy (µv pp) (1-70 Hz) < 1 | Tak |  |
|  | Impedancja wejściowa (mohm) >100 | Tak |  |
|  | CMRR - przy wejściu standardowym elektrody referencyjnej >120db - przy wejściu dodatkowym układu elektrod aktywnych G1/G2 >140db | Tak |  |
|  | PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNAŁU |
|  | Stała czasu [s] (0,03–10) | Tak |  |
|  | Stała czasu – wartość standardowa 0,3 (s) | Tak |  |
|  | Czułość (10 µv/cm – 2 mv/cm) | Tak |  |
|  | Regulowana szybkość przesuwu zapisu na ekranie (mm/s) (10-120) | Tak |  |
|  | Częstotliwość próbkowania (Hz) ≥ 2000 | Tak |  |
|  | Ilość nieograniczona remontaży definiowanych przez Użytkownika | Tak |  |
|  | Gotowe predefiniowane montaże i programy dla standardów 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5 | Tak |  |
|  | Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min. 400 gotowych zdarzeń. | Tak |  |
|  | Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń np. Zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne | Tak |  |
|  | Możliwość definiowania, edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych | Tak |  |
|  | Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizacje znaczników zdarzeń według własnych potrzeb | Tak |  |
|  | Możliwość dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygnału | Tak |  |
|  | Min. 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | Tak |  |
|  | Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału | Tak |  |
|  | Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM, CCFM) | Tak |  |
|  | Odwracanie polaryzacji sygnału EEG | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału | Tak |  |
|  | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | Tak |  |
|  | Fotostymulator |  |  |
|  | Nieograniczona ilość programów fotostymulacji definiowanych przez Użytkownika | Tak |  |
|  | Stymulator błyskowy (Hz) (0,5-60) | Tak |  |
|  | Zasilanie lampy fotostymulatora bezpośrednio z głowicy | Tak |  |
|  | Lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezależnego statywu na kółkach umożliwiającego jej przemieszczenie | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do analizy sygnału |  |  |
|  | Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu | Tak |  |
|  | Min 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | Tak |  |
|  | Możliwość dodawania komentarzy do zdarzeń medycznych | Tak |  |
|  | Moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej | Tak |  |
|  | Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące | Tak |  |
|  | Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf | Tak |  |
|  | Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D, FFT | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnału EEG | Tak |  |
|  | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | Tak |  |
|  | Archiwizacja badań na płycie CD/DVD | Tak |  |
|  | Możliwość dołączenia dedykowanej przeglądarki do eksportowanego badania EEG | Tak |  |
|  | Analiza FFT |  |  |
|  | Możliwość regulacji długości bufora FFT | Tak |  |
|  | Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów : histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące | Tak |  |
|  | Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanałowo | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego badania | Tak |  |
|  | Analizy automatyczne |  |  |
|  | Automatyczne analizy sygnału EEG: - detekcja iglic i artefaktów - analiza komponentów niezależnych ICA | Tak |  |
|  | ZESTAW KOMPUTEROWY |  |  |
|  | (minimalne wymagania) Procesor INTEL CORE i5 lub równoważny Pamięć RAM 6GB Dysk twardy 1TB Nagrywarka DVD Karta sieciowa System operacyjny Windows 10 Karta graficzna z chipsetem nvidia 2GB Osprzęt systemu: zestaw okablowania | Tak |  |
|  | STANOWISKO ANALIZY I OCENY ZAPISANEGO SYGNAŁU EEG |
|  | Funkcje systemu: - Dedykowane stanowisko komputerowe Przeglądanie, ocena i analiza badań EEG Archiwizacja danych Generacja raportów i drukowanie Oprogramowanie do analiz automatycznych: detekcja iglic i artefaktów, analiza komponentów niezależnych ICA | Tak |  |
|  | Zestaw komputerowy (minimalne wymagania): Procesor INTEL CORE i5lub równoważny Pamięć RAM min. 6GB Dysk twardy 1TB Nagrywarka DVD Karta sieciowa Klawiatura komputerowa Mysz Monitor kolorowy LCD 21” System operacyjny Windows 10 Karta graficzna z chipsetem nvidia 2GB Zasilacz awaryjny UPS Osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania Drukarka laserowa czarno-biała | Tak |  |
|  | INNE CECHY APARATU |  |  |
|  | Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego | Tak |  |
|  | Transformacja widma sygnału z dziedziny częstotliwości do dziedziny czynności fal | Tak |  |
|  | Całość oprogramowania EEG w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Wbudowana funkcja przenoszenia badań bez konwersji pomiędzy oferowanym aparatem EEG, a pracującym w placówce aparatem EEG typu digitrack | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stanowisko analizy, polisomnografię, mapowanie 2D/3D, mapowanie on-line, CCFM, holter EEG, biofeedback, maping kortykograficzny | Tak |  |
|  | WIDEOMETRIA |
|  | Podstawowe funkcje zestawu Zsynchronizowana rejestracja obrazu i dźwięku z kamery wideo oraz zapisu EEG, Przeglądanie i analiza zapisu EEG wraz z jednoczesnym podglądem zarejestrowanego obrazu pacjenta, Archiwizacja zapisu badania wraz z obrazem na CD/DVD | Tak |  |
|  | Konfiguracja zestawu: Profesjonalna kamera sieciowa kopułowa z możliwością montażu na ścianie i suficie Zoom i obracanie kamery 360 stopni z poziomu oprogramowania Specjalistyczne oprogramowanie synchronizujące rejestracje zapisu EEG z rejestrowanym obrazem z kamery Specjalistyczne oprogramowanie do przeglądania zapisów EEG wraz z obrazem wideo | Tak |  |
|  | MAPPING 2D/3D (Virtual Reality) |
|  | - mapowanie 2D i 3D - przeglądanie map trójwymiarowych w technologii Virtual Reality za pomocą dołączonych okularów VR - mapowanie potencjałów - mapowanie gęstości pola (SCD) - mapowanie prędkości zmian potencjału (pochodna po czasie) - mapowanie widma mocy względnej % - mapowanie widma mocy bezwzględnej (RMS) - mapowanie asymetrii potencjałowej - mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeń - mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości - podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy - automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej wartości - mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana (średniej), Cz, Fz albo laplasjanu - wyświetlanie wielu map (z zadanego zakresu) - zastosowanie różnych metod interpolacji wartości - mapowanie trójwymiarowe na czaszce i modelu mózgu - trójwymiarowa prezentacja rozkładu wartości mapy - możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości - prezentacja izolinii mapy | Tak |  |
|  | MAPY PRZESTRZENNO-CZASOWE TPM wspomagające analizę zapisów EEG |
|  | Mapowanie zmian potencjału zachodzących jednocześnie w czasie i przestrzeni Synchronizacja mapy przestrzenno-czasowej z sygnałem EEG i z mapami chwilowymi (klasycznymi) Mapowanie układów wielobiegunowych Mapowanie gęstości pola (SCD) Definiowanie różnych układów przestrzennych dla różnych zastosowań | Tak |  |
|  | MODUŁ VEP |
|  | Konfiguracja zestawu: 4-kanałowa głowica eegdigitrack VEP Interfejs łączący aparat EEG, głowicę i lampę fotostymulacyjną Monitor LCD o przekątnej min. 21,5" do wyświetlania bodźców Lampa do fotostymulacji Specjalistyczne oprogramowanie do rejestracji i analizy potencjałów EEG digitrack VEP Oprogramowanie bazy danych egdigitrack Manager Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | MODUŁ EEG BIOFEEDBACK |
|  | - specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu podczas treningu - prowadzenie terapii/treningu z wykorzystaniem głowicy EEG Biofeedback - wbudowane 5 klasycznych treningów Sterman’a - możliwość definiowania własnych protokołów terapeutycznych - regulacja pasm częstotliwości (możliwość treningu łączonego) - prowadzenie treningu w odprowadzeniach mono i bipolarnych - możliwość porównywania wybranych treningów w zakresie współczynników, amplitud, udziałów procentowych poszczególnych zakresów fal w postacie tabeli i wykresów - zestaw plansz min. 50 plansz stymulujących do prowadzenia treningu, w tym plansze dźwiękowe, plansze z różną logiką terapeutyczną (postępu, stanu) - prezentacja chwilowej częstotliwości dominującej - moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej - eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG - możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące - eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf - funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D, FFT - podgląd ekranu gry pacjenta na ekranie terapeuty - zestaw elektrod miseczkowych (3 szt.) I usznych (2 szt.), pasta przewodząco-klejąca do mocowania elektrod (1 szt.) | Tak |  |
|  | MODUŁ DO POLISOMNOGRAFII |
|  | - automatyczna analiza stadiów snu i automatyczne tworzenie hipnogramu - detekcja wrzecion - detekcja kompleksów K - detekcja i usuwanie artefaktów EEG - zastosowanie analizy składowych niezależnych [ICA] - analizy czasowo-częstotliwościowe sygnałów EEG [analiza falkowa] - zastosowanie filtrów adaptacyjnych w przetwarzaniu EEG - analizy statystyczne EEG - filtracja sygnałów dynamicznie tworzonymi filtrami - automatycznie generowanie raportów i statystyk snu - elastyczna edycja i przeglądanie stadiów snu - lupa ułatwiająca analizowanie bardzo długich badań i hipnogramów - zoptymalizowany i bardzo szybki mechanizm tworzenia hipnogramu przy użyciu klawiatury W skład modułu wchodzą: - oprogramowanie do rejestracji i analizy zapisów polisomnograficznych - zestaw podstawowych czujników do polisomnografii (EEG [8 szt.], EKG [1 szt.], EOG [2 szt.], EMG [2 szt.], paski - do rejestracji ruchów oddechowych brzucha i klatki piersiowej) | Tak |  |
|  | MODUŁ HOLTER |  |  |
|  | - rejestracja zapisu do 24 kanałów EEG na karcie pamięci typu FLASH - kontrola zapisu na ekranie monitora przed rozpoczęciem rejestracji - rejestrowany rzeczywisty czas zapisu - możliwość podłączenia kanału poligraficznego - układ przeciwwstrząsowy zapobiegający uszkodzeniu rejestratora np. Podczas napadu padaczkowego - oprogramowanie umożliwiające konwersję uzyskanych zapisów z karty pamięci rejestratora do stanowiska analizy EEG digitrack | Tak |  |
|  | Akcesoria |
|  | Wymagane akcesoria: Czepki do badań EEG Zestaw elektrod z przewodami 3. Zestaw do dezynfekcji i czyszczenia aparatu EEG: chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji aparatu o spektrum B, F, V, Tbc z klipsem umożliwiającym łatwe zamocowanie, szczelne zamknięcie (opakowanie 50 szt.) 4. Zestaw do przygotowania pacjenta do badania EEG zawierający: - przeciwdrobnoustrojowy czepek do mycia głowy pacjenta zawierający chlorheksydynę, grupa medyczna iia, znak CE (5 szt.) - sterylne gaziki do dezynfekcji skóry przed założeniem elektrod zawierające 2% chlorheksydyny i 70% alkoholu izopropylowego (opakowanie 200 szt. W pojedynczych saszetkach) | Tak |  |
|  | Inne |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać |  |
|  | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

| LP | Parametry | WYMOGI | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Częstotliwość próbkowania (Hz) ≥ 2000 | Tak |  |  | Częstotliwość próbkowania (Hz) od 2000 do 3000 hz - 1 pkt Powyżej 3000hz - 5 pkt |
|  | Rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D(bit) min 16 bit | Tak |  |  | 16 bitów - 1 pkt Powyżej 16 bitów - 5 pkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Dostawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone i uruchomione urządzenie.

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

Uwaga!

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy