dot.: PN 37/17

ZAŁĄCZNIK (PAKIET) NR 13

WADIUM:  8 000,00 PLN

FORMULARZ OFERTOWY  - Respiratory (3 szt.)

NAZWA WYKONAWCY .....................................................................................

SIEDZIBA ..............................................................................................................

REGON ................................................. NIP .........................................................

...................................................

(pieczęć Wykonawcy)

adres elektroniczny (e-mail) ................................................................ (do kontaktu z Zamawiającym!)

Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| LP | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena netto 1 szt. | VAT (w %) | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respiratory | 3 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) aparatury z poz. nr 1 | --- | --- |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO): ..............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA (CAŁEGO): .......................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Informacje ogólne |
|  | Model / typ aparatu | Podać |  |
|  | Nazwa producenta / kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego typu do stosowania na różnych oddziałach szpitalnych | TAK |  |
|  | Respirator dla dorosłych, dzieci i noworodków o wadze ciała od min. 0,5 kg do min. 200 kg | TAK |  |
|  | Respirator zamocowany na wózku z blokadą wszystkich kół | TAK |  |
|  | Waga respiratora bez wózka poniżej 35 kg | TAK |  |
|  | Możliwość montażu respiratora bez wózka na półce kolumny zawieszenia sufitowego | TAK |  |
|  | Możliwość zawieszenia monitora oddzielnie względem jednostki pneumatycznej respiratora | TAK |  |
| II | ZASILANIE RESPITATORA |  |  |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia min. 2,4 – 6,0 bar | TAK |  |
|  | Przewody zasilania gazowego o dł. Min. 3 m. do tlenu i powietrza ze złączami przystosowanymi do istniejącej instalacji gazowej | TAK |  |
|  | Układ mieszania gazów oddechowych elektroniczno – pneumatyczny z płynną regulacją | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja braku jednego z gazów (tlenu lub powietrza) i praca tylko z jednym gazem | TAK |  |
|  | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 30 minut pracy przy wszystkich trybach i parametrach | TAK |  |
|  | Napięcie zasilania AC 230 V, tolerancja ( 10%, 50 Hz | TAK |  |
| III | RODZAJE WENTYLACJI |  |  |
|  | Wentylacja z zadaną objętością | TAK |  |
|  | Wentylacja z zadanym ciśnieniem | TAK |  |
|  | Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego ciśnieniem PS | TAK |  |
|  | Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego objętością VS | TAK |  |
|  | Wentylacja typu SIMV-VC oraz SIMV-PC oraz SIMV-PRVC i wspomaganiem ciśnieniowym | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowa z gwarantowaną objętością typu AutoFlow lub APV lub VC+ lub PRVC | TAK |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiLevel wraz z APRV lub Bi-Vent wraz z APRV | TAK |  |
|  | Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV ze wspomaganiem ciśnieniowym | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wentylację typu nosowy CPAP | TAK |  |
|  | Regulowane ręcznie przepływowe wyzwalanie oddechu | TAK |  |
|  | Regulowane ręcznie ciśnieniowe wyzwalanie oddechu w zakresie min -1 do -10 cmH2O | TAK |  |
|  | Funkcja powrotu do poprzedniego trybu i ustawień wentylacji | TAK |  |
|  | Funkcja natlenowania | TAK |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wdechu do min 30 sekund | TAK |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wydechu do min 30 sekund | TAK |  |
|  | Funkcja natlenowywania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK |  |
| IV. | PARAMETRY NASTAWIANE |  |  |
|  | Częstość oddechów, minimalny zakres 5-150 oddechów./min | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu, zakres min. 2 – 2000 ml | TAK |  |
|  | Przepływ regulowany ręcznie lub automatycznie w zakresie min. do 160 l/min | TAK |  |
|  | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min. w zakresie 4:1 – 1:19 w trybie VC i PC | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji czasu wdechu i stosunku wdechu do wydechu | TAK |  |
|  | Czas wdechu regulowany w zakresie min. 0,1 do 5,0 s | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowanie płynnie w zakresie 21-100% | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PC (minimalny zakres 1 – 95 cmH2O) | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PS (minimalny zakres 0 – 60 cmH2O) | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP minimalny zakres 1- 50 cmH2O | TAK |  |
|  | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora lub ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej wagi pacjenta | TAK |  |
| V. | PARAMETRY WYŚWIETLANE |  |  |
|  | Monitor do obsługi respiratora przez ekran dotykowy i pokrętło lub pokrętła oraz do obrazowania parametrów wentylacji, o przekątnej ekranu minimum 12 cali, z regulacją kąta nachylenia i możliwością obrotu monitora | TAK |  |
|  | Obsługa respiratora i opisy w języku polskim | TAK |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu wykonywany przez niezużywalny czujnik tlenowy, nie wymagający okresowej wymiany (czujnik tlenowy paramagnetyczny lub ultradźwiękowy) | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddychania (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Częstość i objętość minutowa oddechów własnych pacjenta (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Wdechowa i wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowe (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienie pauzy (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP całkowity lub PEEPe+i | TAK |  |
|  | Indeks dyszenia (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Stała czasowa (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Podatność statyczna oraz podatność dynamiczna (wartości cyfrowe) | TAK |  |
|  | Opory wdechowe Ri oraz opory wydechowe Re lub uśredniona wartość oporów Raw | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja krzywych dynamicznych : - Ciśnienie / czas - Przepływ /czas - Objętość / czas - CO2 / czas - Pętle: - Ciśnienie/objętość - Objętość/przepływ | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich przebiegów dynamicznych i pętli oddechowej | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawianie skali przy zapisie krzywych i pętli na monitorze | TAK |  |
|  | Rejestracja zdarzeń i trendy monitorowanych wartości z min. 24 godz. | TAK |  |
| VI | ALARMY |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Braku zasilania w tlen | TAK |  |
|  | Braku zasilania w powietrze | TAK |  |
|  | Objętości minutowej (wysokiej i niskiej) – regulowane ręcznie | TAK |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta– regulowane ręcznie | TAK |  |
|  | Niskiego i wysokiego ciśnienia PEEP – regulowane ręcznie | TAK |  |
|  | Wysokiej i niskiej częstości oddechów– regulowane ręcznie | TAK |  |
|  | Bezdechu – regulowany ręcznie czas bezdechu | TAK |  |
|  | Stężenia tlenu w gazach wdechowych | TAK |  |
|  | Wysokiego i niskiego poziomu EtCO2 – regulowane ręcznie | TAK |  |
|  | Kategorie alarmów według ważności | TAK |  |
|  | Rejestracja zdarzeń w pamięci respiratora | TAK |  |
| VII | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
|  | Układ pomiarowy przepływu wielokrotnego użytku | TAK |  |
|  | Wbudowany system nebulizacji aktywowany i regulowany z pozycji ekranu respiratora | TAK |  |
|  | Ramie wieloprzegubowe do podtrzymywania układu oddechowego | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |
|  | Moduł i oprogramowanie do pomiaru EtCO2, VtCO2, VCO2 z wyświetlaniem krzywej kapnograficznej na ekranie respiratora - wykorzystujący zaawansowaną technologię pomiaru w strumieniu głównym nie pobierającą próbki gazu z układu oddechowego i mogącą być wykorzystaną u wszystkich kategorii wiekowych pacjentów w tym u noworodków lub Moduł i oprogramowanie do pomiaru EtCO2, VO2, VCO2, EE, RQ, FRC - wykorzystujący technologię pomiaru w strumieniu bocznym przeznaczoną dla dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | TAK |  |
|  | (Układ pomiarowy przepływu umieszczony w obrębie obudowy respiratora, elektroniczny, wielorazowego użytku z możliwością wyjęcia zastawki wydechowej bez użycia narzędzi oraz możliwością czyszczenia zastawki wydechowej w myjce automatycznej oraz sterylizacji do 134 stopni C) – dla kategorii wiekowej dzieci i dorośli | TAK |  |
|  | (Elektroniczny układ pomiarowy przepływu umieszczony w obrębie obudowy respiratora, lub po 20 proksymalnych i dystalnych czujników przepływu wraz z kablami do podłączenia do respiratora) – dla kategorii wiekowej noworodki | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania standardowych jednorazowych układów oddechowych od różnych producentów | TAK |  |
|  | Do każdego respiratora startowy zestaw akcesoriów w tym min. jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych, jednorazowy układ oddechowy dla dzieci, dwa jednorazowe układy oddechowe noworodkowe z kopułą na wodę, cztery filtry oddechowe, 2 wymienniki ciepła i wilgoci (tzw. sztuczny nos), 2 maski do wentylacji NIV jednokrotnego użytku oraz 2 maski do NIV wielokrotnego użytku (autoklawowalne) | TAK |  |
|  | Min. dwa płucka testowe wielokrotnego użytku do każdego respiratora (autoklawowalne) – jedno noworodkowe i jedno dla dzieci i dorosłych | TAK |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów ocenianych

| LP | Parametry | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min. 2 szuflady na akcesoria w oryginalnym wózku respiratora. Szuflady nieprzezierne, chroniące od kurzu i płynów (nie dopuszcza się koszyków) | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 pkt Nie – 1 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy wewnętrznego zasilania respiratora przez operatora poprzez dołożenie modułów bateryjnych bezpośrednio do respiratora w trakcie jego pracy, bez udziału serwisu, bez użycia narzędzi | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 pkt Nie – 1 pkt |
|  | Możliwością zewnętrznego zasilania 12 V w razie awarii zasilania głównego i wyczerpania akumulatorów | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 pkt Nie – 1 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o proporcjonalną wentylację neuronalnie sterowaną NAVA | TAK/NIE |  |  | Tak - 15 pkt Nie – 1 pkt |
|  | Wyzwalanie oddechu ciśnieniem regulowane ręcznie w szerokim zakresie min -1 do -20 cmH2O | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 pkt Nie – 1 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o szybkie wyzwalanie oddechu bazujące na odczycie elektrycznej aktywności przepony | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 pkt Nie – 1 pkt |
|  | Funkcja automatycznej kompensacji podatności układu oddechowego z możliwością jej włączania i wyłączania w trakcie wentylacji pacjenta | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 pkt Nie – 1 pkt |
|  | Przepływ regulowany ręcznie lub automatycznie w szerokim zakresie min. 0-195 l/min | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 pkt Nie – 1 pkt |
|  | Ciśnienie wdechowe PC (regulacja w szerokim zakresie 0 – 110 cmH2O) | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 pkt Nie – 1 pkt |
|  | Ciśnienie wspomagania PS (regulacja w szerokim zakresie 0 – 110 cmH2O) | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 pkt Nie – 1 pkt |
|  | Praca oddechowa (wartość cyfrowa) | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 pkt Nie – 1 pkt |
|  | Odporny na uszkodzenia system pomiaru przepływu – pomiar ultradźwiękowy | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 pkt Nie – 1 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy respiratora o funkcję wentylacji Helioxem | TAK/NIE |  |  | Tak - 5 pkt Nie – 1 pkt |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Dostawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone i uruchomione urządzenie.

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

Uwaga!

W kolumnie „WYMOGI (warunki/parametry graniczne):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY: TAK/NIE (parametry w oferowanej aparaturze - opisać)”. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru. Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (40)

Ocena parametrów technicznych (40%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy