Poznań, dnia 20.08.2014 r.

dot.: PN 38/14

DZP 279/2014

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę glukometrów i pasków do glukometrów do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 38/14).

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści paski spełniające obowiązującą obecnie normę ISO 15197 2003 . Wskazane przez zamawiającego rekomendacje PTD   „Dopuszczalny błąd pomiaru glikemii <100mg/dl +/-15 mg/dl, dla glikemii>100mg/dl +/-15%” są zapisem normy ISO 15 197 2013 która zacznie obowiązywać dopiero od połowy 2016 roku. Wskazanie takiej normy ogranicza bezwzględnie równe traktowanie podmiotów na rynku , oraz bezpośrednio nie koresponduje z okresem którego dotyczy postępowanie.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści paski o zakresie badawczym 20-500 mg/dl?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza paski o zakresie hematokrytu 30-60 %?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga aby w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz uniknięcia niebezpieczeństwa szerzenia się zakażeń wewnątrzszpitalnych  aby oferowane paski pakowane były oddzielnie? Używanie pasków pakowanych we wspólnych fiolkach niesie w warunkach szpitalnych niebezpieczeństwo krzyżowego pasażowania zakażeń szpitalnych.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 5

Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby stabilność zaoferowanych pasków testowych zaoferowanych w przedmiotowym postępowaniu po otwarciu fiolki była taka sama jak data ważności podana na opakowaniu., gdyż wymóg taki ogranicza konkurencję do wyrobu jednej, konkretnej firmy działającej na rynku polskim, co podważa ideę przetargu publicznego i naraża Zamawiającego na bardzo wysoką cenę oferty oraz na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, natomiast nie wydaje się być związane z konkretnie sprecyzowanymi potrzebami Zamawiającego; ponieważ Zamawiający ma zamiar zużyć w czasie umowy przetargowej bardzo dużą ilość opakowań pasków test (tj. średnio ponad 1000 opakowań w ciągu każdego roku), biorąc pod uwagę liczbę oddziałów w Szpitalu Zamawiającego, nie wydaje się żeby tak długa data ważności była potrzebna, gdyż przy tym tempie zużycia wszystkie paski o kilkumiesięcznej dacie ważności po otwarciu fiolki będą zużywane zdecydowanie przed upływem daty ważności. Prosimy o dopuszczenie pasków pakowanych w opakowaniu zawierającym 2 fiolki po 25 sztuk, przy czym dla każdej z fiolek stabilność pasków po otwarciu pojedynczej fiolki wynosi 4 miesiące. W przypadku odmowy prosimy o uzasadnienie merytoryczne i prawne.

Odpowiedź:

Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wymaga aby podawany w zarejestrowanych i stosowanych w obrocie instrukcjach pasków testowych i glukometrów maksymalny błąd pomiaru z zastosowaniem pasków testowych zaoferowanych w przedmiotowym postępowaniu był zgodny z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, tj. aby dokładność pomiaru nie przekraczała 15% dla stężeń glukozy >100mg/dl? Większa wartość błędu podważa wiarygodność wyników uzyskanych z zastosowaniem pasków?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga, aby w aktualnie stosowanych przez wytwórcę i zarejestrowanych instrukcjach pasków testowych i glukometrów zaoferowanych w przedmiotowym postępowaniu, znajdowały się informacje dotyczące określonej liczbowo, deklarowanej dokładności pomiarów z zastosowaniem pasków i glukometrów, gdyż brak umieszczenia takich danych w instrukcjach  jest niezgodny z wytycznymi normy ISO15197?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe były wyrobem medycznym refundowanym, co ustawowo zabezpieczy ciągłość dostaw pasków do siedziby Zamawiającego?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pasków testowych współdziałających z glukometrami, które zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi mogą dawać nieprawidłowe wyniki pomiarów u pacjentów z chorobą tętnic obwodowych?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści paski testowe, które zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi mogą dawać nieprawidłowe wyniki pomiarów w próbkach krwi z wysokim stężeniem rozpuszczalnego tlenu?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści paski testowe i/lub glukometry, które zgodnie z instrukcjami mogą być stosowane wyłącznie u pacjentów ze znaną liczbą hematokrytową; w przeciwnym razie wykonywanie pomiaru należy konsultować z lekarzem prowadzącym?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści paski testowe i glukometry, które wymagają sprawdzania poprawności działania płynem kontrolnym w bezwzględnie co najmniej raz w tygodniu, co przyczynia się do znacznego zwiększenia całkowitej liczby zużywanych pasków?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do glukometrów, które zgodnie z instrukcjami mogą dawać niedokładne wyniki pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez)?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby stabilność paska testowego po otwarciu fiolki była taka sama, jak data ważności pasków podana na opakowaniu?

Odpowiedź:

Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane glukometry i paski testowe miały możliwość kontroli na 3 zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski i wysoki)?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowania paski i glukometry, które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów                                   z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści do przetargu paski z „bocznym” polem pomiarowym? Takie umiejscowienie utrudnia lub uniemożliwia nakładanie próbki krwi z alternatywnych miejsc nakłucia.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści do przetargu glukometr posiadający górny zakres pomiaru 800 - 1000 mg/dl ? Wyrób medyczny jakim jest glukometr jest obarczony dużo szerszym błędem pomiarowym niż analizator laboratoryjny, co bardzo podważa wiarygodność wyników glukometrów z górnym zakresem pomiaru 800 i więcej mg/dl. Z medycznego punktu widzenia oraz zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania w stanach hipo i hiperglikemicznych zakresy pomiaru 20-600 mg/dl są wystarczające do prowadzenia prawidłowej kontroli glikemii w zakresie przewidzianym dla sprzętu jakim jest glukometr.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający wymaga, żeby zakres temperatury przechowywania pasków wynosił 10-40oC ? Wyżej wymieniony zakres temperatur ogranicza przedmiot zamówienia do wyrobu jednego producenta i tym samym blokuje konkurencję asortymentową i uniemożliwia obiektywne i równe traktowanie wykonawców przystępujących do przetargu publicznego, co jest sprzeczne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art.7 punkt 1 i 2 ustawy PZP). Ponadto przechowywania leków w tej temperaturze nie przewidują ani Polskie Normy, ani Farmakopea Polska.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający wymaga pasków z kapilarą zasysającą krew na czubku paska, co ogranicza kontakt krwi z aparatem i nie wpływa na zanieczyszczenie aparatu, a co za tym idzie nie wpływa na wiarygodność wyników, jak również na higienę i bezpieczeństwo pracy personelu?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów umożliwiały pomiary w zakresie hematokrytu równym  20-60%, co pozwoli na bezpieczne uzyskanie precyzyjnych wyników u pacjentów z niskimi wartościami hematokrytu, np. w stanach niedokrwistości lub po obfitych krwawieniach –zakres HCT wynoszący 20-60% jest obecnie standardem we wszystkich nowszych modelach pasków?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający wymaga, aby do badania wykorzystywany był na paskach testowych enzym Oksydaza Glukozowa (GOD), zapewnia on maksymalną minimalizację zafałszowań pomiaru - obecnych w  próbce krwi ponad 70 substancji endo i egzogennych nie ma wpływu na wyniki pomiarów?

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający wymaga pasków oddzielnie pakowanych? Takie rozwiązanie wydłuża i utrudnia czas pracy personelu.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający wymaga pasków do glukometrów, które do badania wykorzystują próbkę krwi poniżej  0,5µ?  Paski, które wymagają próbki powyżej 0,5µ,  wydłużają czas badania i znacznie obniżają komfort pobierania krwi u pacjentów.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający wymaga  refundacji wyrobu przez NFZ? Zamawiający ogłosił postępowanie dotyczące dostaw do Apteki Szpitalnej, nie ogólnodostępnej. Taki wymóg w przypadku Apteki Szpitalnej nie jest niczym uzasadniony, wyklucza z postępowania wielu wykonawców, ogranicza konkurencję i tym samym powoduje zawyżenie proponowanych przez dopuszczonych Wykonawców cen. Obecność wyrobu na liście refundacyjnej świadczy jedynie o objęciu tego wyrobu refundacją przez Ministerstwo Zdrowia , nie jest zaś dowodem na sprawdzenie jakości wyrobu przez NFZ czy MZ, ani dowodem na posiadanie przez wyrób jakichkolwiek certyfikatów.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełniania przez oferowane glukometry normy ISO 15197:2013?  Norma ISO 15197-2013 zacznie  obowiązywać dopiero od 2016 roku. Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający  odstąpi od wymogu  spełniania przez oferowane glukometry zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego ?

Zalecenia PTD brzmią – tu cytat:

„Do samokontroli glikemii zaleca się używanie glukometrów przedstawiających jako wynik badania stężenie glukozy w osoczu krwi, których deklarowany błąd oznaczenia nie przekracza 15% dla stężeń glukozy ≥ 100 mg/dl (5,6 mmol/l) i 15 mg/dl (0,8 mmol/l) w przypadku stężeń glukozy < 100 mg/dl (5,6 mmol/l).”

Wyraźnie więc mówią o samokontroli glikemii, nie zaś o pomiarach w warunkach lecznictwa zamkniętego.

Poza tym, zalecenia PTD oparte są o normę ISO 15197-2013 mająca obowiązywać dopiero od 2016 roku.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu paski testowe, jeżeli Wykonawca zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczy Zamawiającemu, na zasadach określonych przez Zamawiającego wymaganą ilość najnowocześniejszych obecnie glukometrów kompatybilnych z oferowanymi paskami, spełniających następujące parametry: autokodowanie, kapilara do automatycznego zasysania próbki krwi, metoda pomiaru biosensoryczna, zastosowany enzym GOD, możliwość alternatywnych miejsc nakłucia – dłoń, przedramię, standard ISO 15197:2003, o dokładności przy stężeniu glukozy ≤ 75 mg/dl ± 15% i dokładności przy stężeniu glukozy ≥ 75 mg/dl ± 20%,  temperatura przechowywania pasków 4-30oC, temperatura wykonania pomiaru 10-40oC, ostrzeżenie ketonowe pow. 240 mg/dl, zakres wyników 20-600 mg/dl, zakres hematokrytu 20-60%, kalibracja do osocza krwi, pomiar z krwi kapilarnej, próbka krwi 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5 sekund, brak kontaktu krwi z glukometrem, pobieranie krwi przez zasysanie, pamięć 500 pomiarów, bezkontaktowy i automatyczny wyrzut paska, zasilanie z ogólnodostępnych baterii typu AAA. Opakowania pasków po 50 szt., stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Z poważaniem