# dot.: PN 38/16

### Załącznik nr 2

...................................., dnia ..................................... (

..................................................  (

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY ......................................................................................(

SIEDZIBA .............................................................................................................. (

REGON ................................................. NIP ......................................................... (

TELEFON  ............................................

adres elektroniczny (e-mail) .......................................................... (do kontaktu z Zamawiającym!)(

Parametry czytnika mikropłytkowego z opcją pomiarów

w kuwetach oraz parametry automatycznej płuczki mikropłytek

Nazwa urządzenia: ........................................................ (

### Producent: ...................................................................... (

### Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie ofert:

| Przedmiot zamówienia | Cena netto | VAT (w %) | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Czytnik mikropłytek - zgodnie z niniejszą siwz |  |  |  |

Tabela nr 1 Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana (graniczna) | Opis stanu technicznego oferowanego sprzętu (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw składający się z: czytnika mikropłytek z opcją pomiarów w kuwetach, automatycznej płuczki mikropłytek ( oba elementy jednego producenta ) wraz ze sprzętem sterującym do obliczania i przetwarzania wyników - cały sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2016r | TAK |  |
| 2. | Zakres długości fal min.: 340 – 750 nm, pomiar na jednej lub dwóch długościach fal | TAK |  |
| 3. | Zakres pomiaru absorbancji 0.000- 3.000 Abs | TAK |  |
| 4. | Wybór długości fali – min.5 filtrów | TAK |  |
| 5. | Zamawiający wymaga dostarczenia następujących filtrów: 340, 360, 405, 450, 630nm oraz możliwość wymiennego zainstalowania innych filtrów | TAK |  |
| 6. | Typy odczytu: EndPoint, kinetyczny i skanowanie powierzchni dołka | TAK |  |
| 7. | Odczyt mikropłytek 24, 48 i 96 dołkowych z dnem płaskim, okrągłym | TAK |  |
| 8. | Dokładność odczytu min. +/- 1% w zakresie absorbancji 0.000 do 2.000 Abs | TAK |  |
| 9. | Liniowość odczytu min. +/- 1% w zakresie absorbancji 0.000 do 2.000 Abs | TAK |  |
| 10. | Powtarzalność odczytu min. +/- 1% w zakresie absorbancji 0.000 do 2.000 Abs | TAK |  |
| 11. | Zapamiętywanie programowanych w pamięci wewnętrznej czytnika protokołów pomiarowych min. 50, wyników odczytu min. 8 oraz krzywych standardowych min. 20 | TAK |  |
| 12. | Możliwość niezależnej pracy czytnika lub pod kontrolą komputera | TAK |  |
| 13. | Możliwość użycia wybranego modelu dopasowania krzywej standardowej: liniowa, nieliniowa 4-parametrowa logarytmiczna, point to point | TAK |  |
| 14. | Automatyczna płuczka mikropłytek z możliwością programowania - protokoły płukania definiowane przez użytkownika | TAK |  |
| 15. | Płukanie pojedynczych pasków lub całych płytek 96-dołkowych | TAK |  |
| 16. | Praca z różnymi typami płytek: płaskodenne, okrągłodenne, ( z programowaniem parametrów płytek ) | TAK |  |
| 17. | Programowany zakres objętości dozowanego płynu od 25 – 3000 µl/dołek | TAK |  |
| 18. | Głowica 8-kanałowa z możliwością zamiany na 12- lub 16 -kanałową | TAK |  |
| 19. | Głowica dozująco – odsysająca 8 kanałowa z szybkością dozowania ˂ 130 sek. (3 cykle płukania, 300μl/dołek, 96 dołków) | TAK |  |
| 20. | Dozująca pompa strzykawkowa zapewniająca dokładne sterowanie ilością i szybkością dozowania płynu | TAK |  |
| 21. | Objętość pozostała po odsysaniu ≤ 2µl/dołek | TAK |  |
| 22. | Dokładność napełniania ˂ 3% CV | TAK |  |
| 23. | Możliwość programowania szybkości dozowania i odsysania | TAK |  |
| 24. | Ilość cykli płukania 1 do 10 | TAK |  |
| 25. | Ustawienie rozdzielanego buforu- krok co1 µl/dołek | TAK |  |
| 26. | Wbudowana wytrząsarka z programowanym czasem i intensywnością wytrząsania. | TAK |  |
| 27. | Płuczka wyposażona w butelki na płyny: płuczący, czyszczący oraz butelka na zlewki | TAK |  |
| 28. | Możliwość zaprogramowania konserwacji i czyszczenia płuczki | TAK |  |
| 29. | Funkcja zabezpieczenia przed przelaniem buforu | TAK |  |
| 30. | Transport, instalacja całego sprzętu i szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty | TAK |  |
| 31. | Zaprogramowanie protokołów pomiarowych i obliczeniowych dla badań wykonywanych u Zamawiającego oraz sprawdzenie poprawności działania podczas instalacji | TAK |  |
| 32. | Wymagane certyfikaty do diagnostyki in vitro: CE -IVD | TAK |  |
| 33. | Stacja sterująca z zainstalowanym oprogramowaniem sterującym o parametrach nie gorszych niż Intel Dual Core CPU Unit, RAM 4GB, HDD 500, Intel HD graphics, DVD +/- RW, Windows 8 64-bit PL, MS Office 2013, LCD 15,6” | TAK |  |
| 34. | Oprogramowanie zewnętrzne do jednoczesnej kontroli czytnika i analizy otrzymywanych wyników, wbudowane funkcje statystyczne, obróbka danych, walidacja wyników | TAK |  |
| 35. | Instrukcja w języku polskim dotycząca obsługi czytnika i płuczki | TAK |  |
| 36. | Gwarancja na oferowany sprzęt minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 37. | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
| 38. | Czas reakcji serwisu i usunięcia awarii do 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 39. | Wymagane przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów ) | TAK/PODAĆ |  |
| 40. | Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanych sprzętów ( wystąpienie 3 krotnej w ciągu 3 miesięcy awarii skutkować będzie obowiązkiem wymiany aparatury wraz z pokryciem wszystkich kosztów ) | TAK |  |
| 41. | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) lub instrukcja urządzenia | TAK |  |
| 42. | Zamawiający wymaga dostarczenia: - adaptera na 8 kuwet kwarcowych o poj. kuwety nie większej niż 1,1 ml umożliwiającego pomiar w pozycji stojącej - dwóch kuwet kwarcowych o poj. nie większej 1,1 ml | TAK |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Tabela nr 2. Zestawienie parametrów ocenianych

| Lp. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE | Opis stanu technicznego oferowanego sprzętu (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Funkcja „krzyżowego” płukania | TAK/NIE TAK – 10 pkt. NIE - 1pkt. |  |  |
| 2. | Możliwość programowania położenia igieł nad dnem dołka płytki | TAK/NIE TAK – 10 pkt. NIE - 1pkt. |  |  |
| 3. | Możliwość dopasowania krzywej standardowej: nieliniowa 5 parametrowa, wielomianowa (do szóstego stopnia), B-sklejana | TAK/NIE TAK – 10 pkt. NIE - 1pkt. |  |  |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby Wykonawca dołączył do oferty:

a) oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE-IVD dla czytnika i płuczki,
b) potwierdzenie parametrów wymaganych Tabela nr 1 Lp.: 2-4, 6-29 oraz w przypadku spełnienia parametrów ocenianych Tabela nr 2 Lp.: 1-3. Zamawiający wymaga wskazania w treści oferty konkretnych miejsc - stron z wyciągu instrukcji obsługi, ulotkach produktowych potwierdzających w/w wymagane parametry.

Termin gwarancji: …….. miesiące/y (gwarancja minimalna - 24 miesiące) - wypełnia Wykonawca.

Brak wskazania terminu gwarancji będzie skutkować przyznaniem przez Zamawiającego ilości punktów za najkrótszy przewidziany (w SIWZ) termin gwarancji.

W przypadku, gdy Dostawca (w okresie gwarancji) nie wykona obowiązku bezpłatnego przeglądu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie traci gwarancji na urządzenie.

Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

Uwaga!

W kolumnie „PARAMETR GRANICZNY” (Wartość  wymagana (graniczna) ):

TAK (lub podana wartość graniczna) - oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” (Opis stanu technicznego oferowanego sprzętu). Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru (opis). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (20)

Ocena parametrów technicznych (20%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, iż oferowane w postępowaniu przetargowym urządzenie jest kompletne i będzie (po zainstalowaniu) gotowe do eksploatacji - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (ze strony Zamawiającego).

Oświadczamy, że posiadamy wszystkie (wymagane przepisami prawa) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego urządzenia do obrotu i eksploatacji na terytorium RP.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

Data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

- wypełnić